РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  _______________

_______

Појашњење конкурсне

документације, д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- Замрзивачи, разни, Бр. набавке 154/12,  за потребе ВМА у 2012. години.

Дописом наш инт.бр. 266-9 од 10.08.2012. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

Питање 1: Техничка спецификација за тражене замрзиваче је према произвођачу Thermo Fisher. Поједини захтеви искључују остале произвођаче, а нису од функционалног значаја за рад  замрзивача. Да ли ће бити прихваћена понуда која суштински испуњава захтеве за рад тражених инструмената, а које ће одступити само у елементима који нису од значаја за функционисање система, као нпр. постојање дигиталног touch-screen-a? Одговор 1: Техничка спецификација за тражене замрзиваче је направљена тако да задовољава готово све произвођаче-понуђаче замрзивача са траженим радним температурама. Готово сви замрзивачи који се могу наћи на интернет презентацијама произвођача или понуђача имају јединицу за електронску контролу температуре на којој се могу задати или очитати тражени параметри као: статус задате температуре са граничним вредностима, статус аларма, визуелна и звучна сигнализација аларма, док се за замрзивач са радном температуром од -80 ˚С тражени подаци за број и трајање отварања врата, стање температуре компресора и мрежни напон такође исто тако нису спорни за већину произвођача односно понуђача. Понуда која не нуди постојање дигиталног touch-screen-a биће оцењена као неодговарајућа.

Питање 2:  Тражи се фабрички уграђен back – up који за ову врсту опреме није уобичајен. Да ли се може понудити back – up са течним азотом или течним угљендиоксидом? Одговор 2: Ставка 1.5.и 2.5. Прилога 3/1Б конкурсне документације гласи: "- фабрички уграђен back - up, (батеријски) у случају нестанка струје да обезбеђује контролу температуре најмање 5 часова," дакле back - up, (батеријски) подразумева батерију за напајање јединице за контролу задатих параметара, а не back – up за обезбеђење рада замрзивача. Ставка 3.5. Прилога 3/1Б конкурсне документације гласи: "- фабрички уграђен back - up, CO2, у случају нестанка струје да обезбеђује рад апарата најмање 12 часова," дакле односи се на рад апарата.

Сви захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Д И Р Е К Т О Р

Мирјана Милојковић, дипл. екк

МВ/-

Достављено: свим понуђачима