	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 6078 - 46
06.07.2015. године
	
	


Појашњење/измену/допуну
конкурсне документације, 

доставља.- 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 69/14: Уређаји за потребе клинике за анестезиологију, по партијама, достављамо следеће појашњење/измену/допуну конкурсне документације. 
У конкурсној документацији број 69/14, образац „6 - I - 4 техничке карактеристике које понуђено добро - ПАРТИЈА 6 мора да поседује" и елементи техничке подршке, се тражи: 
„Ставка 7.  Мора имати дисајни (кружни) систем са интегрисаним грејачем“
Питање и појашњење: одговором на претходни захтев за додатно појашњење поводом ове ставке нисте нам дали клиничко објашњење због чега сте одбили предлог за измену техничке спецификације. Наиме, овако дефинисаном ставком фаворизујете искључиво једног произвођача и тиме онемогућавате остале референтне произвођаче да учествују у предмету јавне набавке а такође онемогућавате произвођаче који нуде апарате са новијим технолошким решењима да понуде своје производе. Затворени кружни систем са интегрисаним грејачем као техничка карактеристика фаворизује једног произвођача који нуди старије технолошко решење апарата за анестезију, а грејач служи да се загреје свеж гас како би се могао помешати са инхалационим анестетиком.
Код савремених технолошких решења испаривач је такође у кружном систему, ради на принципу електронске бризгаљке на нижим температурама и није потребан додатни грејач како би се загрејао свеж гас. Молимо вас да измените ову карактерситику и да избришете део који се односи на интегрисан грејач.

ОДГОВОР 1: У циљу добијања већег броја понуда, наручилац врши измену техничке спецификације, тако да ставка 7 сада гласи: „Мора имати дисајни (кружни) систем“
„Ставка 11. Мора имати сигурносни систем против хипоксије који обезбеђује увек
минимум 25% О2 у смеши са N2О.
Питање и појашњење: одговором на претходни захтев за додатно појашњење поводом ове ставке нисте нам дали клиничко објашњење због чега сте одбили предлог за измену техничке спецификације. Наиме, овако дефинисаном ставком фаворизујете искључиво једног произвођача и тиме онемогућавате остале референтне произвођаче да учествују у предмету јавне набавке и тиме директно кршите закон о јавним набавкама. Молимо вас да измените ову карактеристику и да прихватите и апарате који имају минимум 28% О2 у смеши са N2О, јер је то уобичајен процентуални минимум кисеоника у тој смеши за већину произвођача и довољна концентрација против хипоксије. Хипоксија се код модерних апарата спречава другим системима.
ОДГОВОР 2: У циљу добијања већег броја понуда, наручилац врши измену техничке спецификације, тако да ставка 11 сада гласи: “Мора имати сигурносни систем против хипоксије који обезбеђује увек довољну количину О2 у смеши са N2О“.
Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.
ЉН/







               Д И Р Е К Т О Р









Драгиша Дабетић
Прилог: 

- измењена страна конкурсне документације бр. 39/61
6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 6 мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)


	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких каракт.

	АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ СА ХЕМОДИНАМСКИМ МОНИТОРИНГОМ ПАЦИЈЕНАТА, 1 КПЛ

	1. Мора бити за рад са свим категоријама пацијената (одрасли, деца и неонатуси). 
	
	

	2. Мора бити мобилан, на колицима са централном кочницом Прихвата се и мобилан на колицима са кочницом на сваком точку посебно.
	
	

	3. Да може да ради са 3 гаса: О2, AIR, N2O
	
	

	4. Мора имати интегрисан аспиратор са боцама за секрет као и одвод вишка наркозних гасова
	
	

	5. Мора имати екран мин. 15“ који може истовремено да прикаже 3 вентилацијске криве (притисак, проток, волумен) 
	
	

	6. Мора имати интерно интегрисану батерију за аутономни рад
	
	

	7. Мора имати дисајни (кружни) систем 
	
	

	8. Мора имати аутоматски селф тест и аутоматску калибрацију свих сензора
	
	

	9. Мора имати могућност рада у режимима: конвенционалне, lowflow и minimal flow анестезије 
	
	

	10. Мора имати вишекратни канистер за СО2 апсорбер 
	
	

	11. Мора имати сигурносни систем против хипоксије који обезбеђује увек довољну количину О2, у смеши са N2O
	
	

	12. Мора имати могућност предвиђања концентрације анестетичких гасова и инспираторне О2 концентрације
	
	

	13. Мора имати електронски контролисан и електрично погоњен вентилатор тј за покретање вентилатора није потребан гас, или пнеуматски погоњен вентилатор са интегрисаним компресором – генератор медицинског ваздуха (ВБ Ниш нема систем централног снабдевања гасовима)
	
	

	14. Апарат мора омогућити следеће модове вентилације:

· Мануелни

· Спонтани

· Волуменом контролисани

· Притиском контролисани

· Подршка притиском 

· Полуотворени систем за вентилацију деце – КУХН-ов систем 
	
	

	Место и датум:                                                                                                                                 Понуђач:

_______________                                                                                                       _______________________________

                                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                                    ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


измењена страна 39 од 61

