	                          [image: image1.png]


                                                                                            
       МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                                                                               

   УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                               ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
                   бр. ___________
          ____________године

Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке дефибрилатор/монитора,  
бр. 8590/14,  д о с т а в љ а.             
	
	______________________________


На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство  Министарства одбране, дана 27.08.2014., достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећa питањa, на које наручилац даје одговорe:
ЗА ПАРТИЈУ 1:

1. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 27 навели сте, ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ тачка 2.8 IBP – Инванзивни притисак минмално 2, максимум 4 канала.
Да ли ћете као исправну прихватити понуду апарата који има само 2 IBP канала?

Одговор: Да
2. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 27 навели сте, ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ тачка 2.8 IBP – Инванзивни притисак минмално 2, максимум 4 канала.

Да ли понуђени апарат мора да поседује могућност надоградње до 4 IBP канала?

Одговор: Не
3. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 28 навели сте , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ тачка 3.5 Могућност штампе у реалном времену.
Обзиром да сте тражили уређај који поседују могућност штампе у реалном времену молимо Вас да дефинишете минималну ширину штампача као и минимални број кривих које истовремено штампа како би испис био читљив и јасан.

Одговор: Од 75 до 106 мм; минимум 3 кривe
4. Питање: У оквиру конкурне документације на страни 28 навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ тачка 3.7 Подесиви протокол за енергију минимум 1Ј. максимум 360Ј, Транскутарни пејсинг FIX, DEMAND методом пејсинга.

Да ли ћете као исправну прихватити понуду за апарат чија је максимална енергија 200Ј што је у скалду са препоруком европског тела за реанимацију (ERC, European resuscitation council)?
Одговор: Да
5. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 28 навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3.9 Радна температура – минимум 0С, максимум +60С.
Да ли ћете као исправну прихватити понуду апарата који има чија максимална радна температура износи 40С?
Одговор: Да
6. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 28 навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3.12 Војни стандард MIL-STD.
Пошто нисте прецизно дефинисали који MIL-STD тражите молимо Вас да нам одговорите да ли под наведеним стандардом сматрате стандард америчке војске за употребу у авионима и хеликоптерима?
Одговор: Било који војни стандард
7. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 28 навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3.12 Војни стандард MIL-STD.
Да лиће те као исправну прихватити понуду апарата европског произвођача који је тестиран у складу са европским стандардима за безбедност употребе апарата у авионима и хеликоптерима (RTCA/DO 160)?
Одговор: Да
8. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 28 навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3.13 Електрично напајање: мрежни извор напајаља од 100 до 250 VAC, напајање у транспортном возилу.
Да ли ћете као исправну прихватити понуду апарата чија максимална вредност мрежног напајања износи 240 VAC?
Одговор: Да
ЗА ПАРТИЈУ 2:
1. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 34 навели сте , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ тачка 3.5 Могућност штампе у реалном времену.

Обзиром да сте тражили уређај који поседују могућност штампе у реалном времену молимо Вас да дефинишете минималну ширину штампача као и минимални број кривих које истовремено штампа како би испис био читљив и јасан.

Одговор: 75-106мм, минимум 3 кривe
2. Питање: У оквиру конкурне документације на страни 34 навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ тачка 3.7 Подесиви протокол за енергију минимум 1Ј. максимум 360Ј, Транскутарни пејсинг FIX, DEMAND методом пејсинга.

Да ли ћете као исправну прихватити понуду за апарат чија је максимална енергија 200Ј што је у скалду са препоруком европског тела за реанимацију (ERC, European resuscitation council)?
Одговор: Да
3. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 34 навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3.9 Радна температура – минимум 0С, максимум +60С.

Да ли ћете као исправну прихватити понуду апарата који има чија максимална радна температура износи 40С?
Одговор: Да
4. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 34 навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3.12 Војни стандард MIL-STD.

Пошто нисте прецизно дефинисали који MIL-STD тражите молимо Вас да нам одговорите да ли под наведеним стандардом сматрате стандард америчке војске за употребу у авионима и хеликоптерима?
Одговор: Било који војни стандард
5. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 34 навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3.12 Војни стандард MIL-STD.

Да ли ћете као исправну прихватити понуду апарата европског произвођача који је тестиран у складу са европским стандардима за безбедност употребе апарата у авионима и хеликоптерима (RTCA/DO 160)?
Одговор: Да
6. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни навели сте, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3.14 Електрично напајање: мрежни извор напајаља од 100 до 250 VAC, напајање у транспортном возилу.

Да лиће те као исправну прихватити понуду апарата чија максимална вредност мрежног напајања износи 240 VAC?
Одговор: Да
ЗС.
НАЧЕЛНИК ВМА
    бригадни генерал
    проф. др Маријан Новаковић
Достављено:
-у омот предмета 8590/14
- заинтересованом лицу
Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС
PAGE  
3

