	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 6078 - 45
06.07.2015. године
	
	


Појашњење/измену/допуну
конкурсне документације, 

доставља.- 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 69/14: Уређаји за потребе клинике за анестезиологију, по партијама, достављамо следеће појашњење/измену/допуну конкурсне документације за ПАРТИЈУ 6 – Апарат за анестезију са хемодинамским мониторингом пацијената, 1 кпл. 
Ставка 13:  Мора имати електронски контролисан и електрично погоњен вентилатор тј за покретање вентилатора није потребан гас (ВБ Ниш нема систем централног снабдевања гасовима).
Питање: Још једном вас молимо да ову ставку промените у :“Мора имати електронски контролисан и електрично погоњен вентилатор тј за покретање вентилатора није потребан гас, или пнеуматски погоњен вентилатор са интегрисаним компресором – генератор медицинског ваздуха“.

Уколико и даље остајете при овом захтеву, молимо вас да нам објасните зашто није прихватљив апарат за анестезију са интегрисаним компресором, будући да се тако добија вентилатор коме за покретање није потребан гас.

ОДГОВОР 1: Предлог је прихватљив. Врши се измена конкурсне документације у тачки 13 техничке спецификације за партију 6, тако да иста сада гласи: “Мора имати електронски контролисан и електрично погоњен вентилатор тј за покретање вентилатора није потребан гас, или пнеуматски погоњен вентилатор са интегрисаним компресором – генератор медицинског ваздуха (ВБ Ниш нема систем централног снабдевања гасовима)“.
Ставка 15: Подешавање вентилатора мора омогућити:

· Tidal volume  20-1500 ml

· Breath frequence  4-100 b/min
· Инспираторни проток  180 л/мин

· Однос И:Е  2:1 до 1:4

Питање: будући да нисте објаснили клиничку оправданост за Инспираторни проток од 180 л/мин, још једном вас молимо да ову ставку промените у „Инспираторни проток 110 л/мин“. 

Инспираторни проток при најзахтевнијим операцијама у притиском контролисаном режиму иде до 60 л/мин, а у волуменом контролисаном режиму иде до 50 л/мин, тако да је проток од 180 л/мин потпуно непотребан.

ОДГОВОР 2: Предлог је прихватљив. Врши се измена конкурсне документације у тачки 15 техничких карактерситика за партију 6 тако да иста сада гласи: „Инспираторни проток који безбедно омогућава све типове вентилације“.
Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.
ЉН/







               Д И Р Е К Т О Р









Драгиша Дабетић
Прилог: 

- измењене стране конкурсне документације 39/61 и 40/61
6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 6 мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)


	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких каракт.

	АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ СА ХЕМОДИНАМСКИМ МОНИТОРИНГОМ ПАЦИЈЕНАТА, 1 КПЛ

	

	1. Мора бити за рад са свим категоријама пацијената (одрасли, деца и неонатуси). 
	
	

	2. Мора бити мобилан, на колицима са централном кочницом Прихвата се и мобилан на колицима са кочницом на сваком точку посебно.
	
	

	3. Да може да ради са 3 гаса: О2, AIR, N2O
	
	

	4. Мора имати интегрисан аспиратор са боцама за секрет као и одвод вишка наркозних гасова
	
	

	5. Мора имати екран мин. 15“ који може истовремено да прикаже 3 вентилацијске криве (притисак, проток, волумен) 
	
	

	6. Мора имати интерно интегрисану батерију за аутономни рад
	
	

	7. Мора имати дисајни (кружни) систем са интегрисаним грејачем
	
	

	8. Мора имати аутоматски селф тест и аутоматску калибрацију свих сензора
	
	

	9. Мора имати могућност рада у режимима: конвенционалне, lowflow и minimal flow анестезије 
	
	

	10. Мора имати вишекратни канистер за СО2 апсорбер 
	
	

	11. Мора имати сигурносни систем против хипоксије који обезбеђује увек минимум 25% О2, у смеши са N2O
	
	

	12. Мора имати могућност предвиђања концентрације анестетичких гасова и инспираторне О2 концентрације
	
	

	13. Мора имати електронски контролисан и електрично погоњен вентилатор тј за покретање вентилатора није потребан гас, или пнеуматски погоњен вентилатор са интегрисаним компресором – генератор медицинског ваздуха (ВБ Ниш нема систем централног снабдевања гасовима)
	
	

	14. Апарат мора омогућити следеће модове вентилације:

· Мануелни

· Спонтани

· Волуменом контролисани

· Притиском контролисани

· Подршка притиском 

· Полуотворени систем за вентилацију деце – КУХН-ов систем 
	
	

	Место и датум:                                                                                                                                 Понуђач:

_______________                                                                                                       _______________________________

                                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                                    ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


измењена страна 39 од 61
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)


	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	15. Подешавање вентилатора мора омогућити:

· Tidal volume   20  до минимално 1500 ml
· Breath frekvence   4-100 b/min
· Инспираторни проток који безбедно омогућава све типове вентилације 

· Однос I:Е   2:1 до 1:4
	
	

	16. Апарат мора имати севофлурански испаривач
	
	

	17. Мониторинг апарата мора обухватити:

· Експираторни тидални волумен

· Експираторни минутни волумен

· Ppeak
· Pmean
· Pplat
· PEEP
· Инспираторна и експираторна концентрација гасова: O2, N2O, CO2 и анестетици

· Графички и табеларни приказ трендова симултано са кривама
	
	

	18. Уз апарат за анестезију се мора испоручити сав потребан прибор за рад апарата:

· Филтери

· Конекције

· Вишекратна пацијент црева

· Држач (рука) за пацијент црево
	
	

	19. Уз апарат се мора испоручити и припадајући пацијент сет који се састоји од:

· конвенционалне соде 

· једнократних коаксијалних пацијент црева

· антибактеријских пацијент филтера
	
	

	20. Монитор хемодинамских функција пацијента који се испоручује у склопу апарата за анестезију:

· Мора бити за рад са свим категоријама пацијената (одрасли, деца и неонатуси)

·  Мора бити на одговарајућем носачу

· Мора имати интерну интегрисану батерију капацитета 1 до 3 часа

· Екран монитора мора бити минималне дијагонале 15“ 
	
	

	21. Уз монитор се мора испоручити следећи потрошни материјал:

· Комплет за мерење ЕКГ (пет одвода), респирација и HR
· Комплет за мерење 2 х IBP
· Комплет за мерење сатурације са вишекратним сензором за одрасле

· Комплет за мерење NIBP са 3 вишекратне манжетне различитих величина
	
	

	Место и датум:                                                                                                                                 Понуђач:

_______________                                                                                                       _______________________________

                                                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                                     ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


измењена страна 40 од 39
