| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 5541-15 21.07.2017.године Појашњење у вези са припремањем понуде, у поступку јавне набавке опреме за анестезију и реанимацију за потребе ВБ Ниш, бр. 168/17, и измена конкурсне документације д о с т а в љ а. |  | __________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1. 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство  Министарства одбране, дана 19.07.2017. године, достављамо следећe одговорe:

Заинтересовано лице је поставило следећa питањa, на које наручилац даје одговорe:

Партија 1; 	Апарат за анестезију са хемодинамским мониторингом пацијента

питање број 1:

ставка 1.5 гласи:

апарат мора имати екран минимум 15 инча који може истовремено да прикаже 3 вентилацијске криве (притисак, проток, волумен)

молимо Вас промените у

апарат мора имати екран минимум 12 инча

питање број 2:

ставка 1.15 гласи

- Тидал волуме 20-1500 мл, или већег опсега

молимо вас промените у:

- Тидал волуме 20-1400 мл, или већег опсега

питање број 3:

ставка 1.17 гласи

- Графички и табеларни приказ трендова

молимо вас промените у:

- приказ трендова

Одговори на питања за партију 1:

- Прихвата се предлог заинтересованог понуђача и у том смислу биће измењена конкурсна документација за партију 1. (ставке 1.5., 1.15. и 1.17.).

Напомињемо да је наручилац продужио рок за подношење понуда, тј. да је нови рок за доставу понуда 27.07.2017.године до 11,30 часова а отварање понуда истог дана у 12 часова.

Питање 2

Партија 1: Апарат за анестезију са хемодинамским мониторингом пацијента, којим смо тражили да се изврше одређене измене како би се обезбедила што већа конкуренција, односно омогућило што већем броју понуђача да учествује у предметној јавној набавци.

На питање за ставку 1.19 за партију 1: Апарат за анестезију са хемодинамским мониторингом пацијента, одговорили сте да је неопходно да све ставке из пацијент сета морају бити регистроване. Наведеним одговором нејасно је да ли све ставке из пацијент сета морају бити посебно регистроване код АЛИМС-а на име понуђача, те понуђачи у понуди морају доставити решење АЛИМС за сваку ставку појединачно или понуђачи могу приликом испоруке добара испоручити и потрошни материјал који је регистрован, али на име неког другог правног лица. У складу са чланом 61 Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Наведеним одговором који је непрецизан и нејасан и на основу кога понуђачи не могу припремити прихватљиву понуду, повредили сте овај члан закона, те вас молимо да појасните дати одговор.

Сматрамо да сте уколико захтевате да свака ставка потрошног материјала буде посебно регистрована у АЛИМС-у, потрошни материјал требали да одвојите у посебну партију, с обзиром да овако дефинисаном конкурсном документацијом ограничавате конкуренцију и омогућујете само понуђачима који имају регистровани потрошни материјал да могу да учествују у предметном поступку јавне набавке чији је предмет набавка добара - апарата за анестезију, а не набавка потрошног материјала, за који посебно спроводите поступак јавне набавке. Самим подношењем понуде и давањем финансијских гаранција, понуђачи прихватају услове из конкурсне документације и гарантују да ће испоручити добра која су предмет јавне набавке, те сматрамо да не треба ограничавати исте на начин да за предметно добро морају имати регистрован и потрошни материјал који ви тражите, а који још једном понављамо није предмет јавне набавке.

Такође вас молимо да продужите рок за подношење понуда с обзиром да сте дана 17.07.2017. године извршили измену конкурсне документације, у виду одговора на питање потенцијалног понуђача, и то у делу техничке спецификације. Наиме, чланом 63 став 5 прописано је да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. С обзиром да је рок за подношење и отварање понуда 24.07.2017. године, а измена коју сте извршили кроз одговор на питање објављена 17.07.2017. године, у складу са наведеним чланом сте у обавези сте да продужите рок за подношење понуда. Скрећемо вам пажњу да наведеним поступањем нисте оставили понуђачима адекватан рок да припреме понуде у складу са измењеном конкурсном документацијом, нити сте оставили законски рок за подношење захтева за заштиту права.

Одговор на питање број два партије 1.

Ставка 1.19. за партију 1 јасно је дефинисана и није је потребно мењати.

ЗС.

Достављено:

- у омот предмета 5541/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 1

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | апарат мора бити за рад са свим категоријама пацијената (одрасли, деца и неонатуси) |  |  |  |
| 1.2. | апарат мора бити мобилан на колицима са централном кочницом |  |  |  |
| 1.3. | апарат мора да поседује могућност рада са 3 гаса: 02, АИР, Н20 |  |  |  |
| 1.4. | апарат мора имати интегрисан аспиратор са боцама за секрет као и одвод вишка наркозних гасова |  |  |  |
| 1.5. | апарат мора имати екран минимум 12 инча који може истовремено да прикаже 3 вентилацијске криве ( притисак, проток, волумен ) |  |  |  |
| 1.6. | апарат мора имати интерно интегрисану батерију за аутономни рад |  |  |  |
| 1.7. | апарат мора имати дисајни ( кружни ) систем са интегрисаним грејачем |  |  |  |
| 1.8. | апарат мора имати аутоматски селф тест |  |  |  |
| 1.9. | апарат мора имати могућност рада у режимима: конвенционалне, лоуфлоу и минимал флоу анестезије |  |  |  |
| 1.10. | апарат мора имати вишекратни канистер за С02 апсорбер |  |  |  |
| 1.11. | апарат мора имати сигурносни систем против хипоксије који обезбеђује увек минумум 25 % 02 у смеши са Н20 |  |  |  |
| 1.12. | апарат мора имати могућност одређивања концентрације анестетичких гасова и инспираторне 02 концентрације |  |  |  |
| 1.13. | апарат мора имати електронски контролисан и електрично погоњен вентилатор, а пнеуматски погоњен вентилатор долази у обзир и прихватљив је, само ако је компресор који генерише ваздух- који служи као погонски гас, у саставу самог апарата за анестезију- у смислу да се физицки налази у апарату- уклопљен /уградјен/ а не као посебан део ван апарата за анестезију. |  |  |  |
| 1.14. | апарат мора омогућити следеће модове вентилације: - мануелни, - спонтани, - волуменом контролисани, - притиском контролисани, - подршка притиском, - полуотворени систем за вентилацију деце-KUHN-ов систем |  |  |  |
| 1.15. | Подешавање вентилатора мора омогућити: - Тидал волуме 20-1400 ml, или већег опсега - дисајна фреквенца 4-100 б/мин, или већег опсега - инспираторни проток најмање 110 л/мин, - однос И:Е мин 2:1 до 1:4 |  |  |  |
| 1.16. | Апарат мора имати севофлурански испаривач |  |  |  |
| 1.17. | Мониторинг апарата за анестезију мора обухватити: - Експираторни тидални волумен, - експираторни минутни волумен, - PPEAK - PMEAN - PPLAT - PEEP - Инспираторна и експираторна концентрација гасова: 02, Н20, С02 и анестетици, - приказ трендова |  |  |  |
| 1.18. | Уз апарат за анестезију се мора испоручити сав потребан прибор за рад апарата: филтери, конекције, вишекратна пацијент црева, држач (рука) за пацијент црево |  |  |  |
| 1.19. | Уз апарат за анестезију се мора испоручити и пацијент сет који се састоји од: - 10 кг конвенционале соде - 100 једнократних коаксијалних пацијент црева - 100 антибактеријских пацијент филтера |  |  |  |
| 1.20. | Монитор хемодинамских функција пацијента који се испоручује у склопу апарата за анестезију садржи: - Пацијент монитор који мора бити за рад са свим категоријама пацијената ( одрасли, деца и неонатуси ), - Пацијент монитор мора бити на одговарајућем носачу, - Пацијент монитор мора имати интерну интегрисану батерију капацитета 2 часа или дужи капацитет, -Екран монитора мора бити минималне дијагонале 15 инча |  |  |  |
| 1.21. | Уз монитор хемодинамских параметара пацијента се мора испоручити следећи потрошни материјал : - Комплет за мерење ЕКГ ( пет одвода), респирација и ХР - Комплет за мерење 2 х ИБП - Комплет за мерење сатурације са вишекратним сензором за одрасле - Комплет за мерење НИБП са 3 вишекратне манжетне различитих величина |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)