     [image: image1.jpg]



      РЕПУБЛИКА СРБИЈА




                     

   MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 






СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ







УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ









Дирекција за набавку и продају


Инт. бр.  _______________


                                                  
         
                _______________ 

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације, 

д о с т а в љ а.-      

        _____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра Центрифуге лабораторијске, број ЈН 155/12, за потребе ВМА.

Дописом од 04.02.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације. 

У партији 1 Центрифуга стона средњег капацитета захтева се "Капацитет ротора са адаптерима за минимум 28 епрувета запремине 9мл до 15мл" 
Питање 1: да ли би сте прихватили ротор са адаптерима за минимум 24 епрувета запремине 10мл до 12мл?  Одговор 1: НЕ Прихвата се. 
У партији 1 Центрифуга стона већег капацитета захтева се " Капацитет ротора са адаптерима за минимум 52 епрувете запремине 9мл до 15мл" 
Питање 2: да ли би сте прихватили ротор са адаптерима за минимум 24 епрувета запремине 10мл до 12мл? Одговор 2: НЕ прихвата се. 
У партији 2 Центрифуга стона захтева се " Капацитет ротора са адаптерима за минимум 28 епрувете запремине 9мл до 15мл" 
Питање 3: да ли би сте прихватили ротор са адаптерима за минимум 24 епрувета запремине 10мл до 12мл? Одговор 3: НЕ прихвата се
У партији 3 Центрифуга лабораторијска стона са хлађењем захтева се " Адаптери за vacutainere од 10мл (димензије 16X100мм) са минимум 52 места по ротору " 
Питање 4: да ли би сте прихватили ротор са адаптерима за минимум 24 епрувета запремине 10мл до 12мл? Одговор 4: НЕ прихвата се. 
У партији 3 Центрифуга лабораторијска стона са хлађењем захтева се " Адаптери за коничне микротубе од 1,5/2мл за  минимум 72 места по ротору " 
Питање 5: да ли би сте прихватили минимум од 48 места по ротору?

Одговор 5: НЕ прихвата се. 
У партији 3 Центрифуга лабораторијска стона са хлађењем захтева се " Капацитет ротора са адаптерима за минимум 16 епрувета са конусним дном запремине од 50мл " 
Питање 6: да ли би сте прихватили капацитет ротора за минимум 6 епрувета запремине 50мл?

Одговор 6: НЕ прихвата се. 
Одговори 1,2,3,4,5 и 6 су у вези са реалним потребама корисника.
У партији 1 тачка 1.4. Центрифуга средњег капацитета захтева се "Капацитет ротора са адаптерима за минимум 28 епрувета запремине 9мл до 15мл" 
Питање 7: За које максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) као и за који облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?
Одговор 7: Максималне димензије епрувета су 16х130мм, обло дно.
У партији 1 тачка 1.8. Центрифуга средњег капацитета захтева се "Додатна 4 адаптера за епрувете 4-7мл, адекватне за постојећи ротор капацитета минимум 28 епрувета (мисли се на укупно 4 адаптера, не на 4 адаптера по центрифуги)." 
Питање 8: За које максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) као и за који облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?
Одговор 8: Максималне димензије епрувета су 12х80мм, за епрувету од 4мл обло дно, односно за 7мл епрувета 13х100мм, обло дно.
У партији 1 тачка 2.4. Центрифуга већег капацитета захтева се "Капацитет ротора са адаптерима за минимум 52 епрувете запремине 9мл до 15мл (исти адаптер за епрувете и од  9мл и од 15мл)." 
Питање 9: За које максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) као и за који облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?
Одговор 9: Максималне димензије епрувета су 16х130мм, обло дно.
У партији 1 тачка 2.8. Центрифуга већег капацитета захтева се "Додатна 4 адаптера за епрувете 4-7мл, адекватне за постојећи ротор (мисли се на укупно 4 адаптера, не на 4 адаптера по центрифуги)." 
Питање 10: За које максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) као и за који облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?
Одговор 10: Максималне димензије епрувета су 12х80мм, за епрувету од 4мл обло дно, односно за 7мл епрувета 13х100мм, обло дно.
У партији 2 тачка 1.7. - Центрифуга лабораторијска стона са једним и са две врсте адаптера захтева се "Капацитет ротора са адаптерима за минимум 28 епрувета запремине 9мл до 15мл

( исти адаптер за 9мл и 15мл)" 
Питање 11: За које минималне односно максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) захтевате адаптере обзиром да инсистирсте да се једним адаптером покрије више димензија епрувета. Такође наведите облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?
Одговор 11: Минималне димензије епрувета су 13х100, обло дно, а максималне димензије епрувета су 16х130мм, обло дно.
У такве адаптере (одговор 7,8,9,10 и 11) треба да стану наведене епрувете
Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/-







Д И Р Е К Т О Р









Драгана Петровић, дипл. економиста

У прилогу акта достављамо вам 
измењене странице 15/42, 19/42 и 23/42
конкурсне документације
PAGE  
2

