	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

инт бр. 12614 - 40
27.02.2014. године
	
	


Појашњења и измену
конкурсне документације 

доставља - 



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 59/13 – Сто операциони хируршки са потребним додацима (електрохидраулички или електромеханички без лонгитудиналног померања), 12 комада достављамо следећа појашњења и измену конкурсне документације:
ПИТАЊЕ 1: Тачка 2.8 – „Управљање столом преко команди постављених на стуб стола и преко даљинског управљања за све функције интегрисаних елемената, команда за постављање стола у „нулти положај“ на даљинском управљачу.“  Узимајући у обзир одговор на питање од 21.02.2014. године, а знајући да корисник у највећем броју случајева (готово свим) користи даљинске команде и команде на стубу, односно основи стола се користе само у посебним случајевима, те чињеницу да су команде које се налазе на основи стола заштићене од продора течности средстава за дезинфекцију као и чињенице да се особље свакако мора сагињати да би дохватило команде и на стубу и на основи, мишљења смо да је ово тенденциозни и дискриминаторски одговор, те још једном молимо да техничку спецификацију прилагодите већем броју произвођача операционих столова.
Молимо да захтев за прихватањем панела позиционираног на бази стола још једном размотрите обзиром да је овакав положај команди за управљање оперативном тиму чак доступнији у односу на тражени.

ОДГОВОР 1: Радећи на изради техничке спецификације за операционе столове водили смо рачуна да на нашу спецификацију може одговорити већина произвођача, што и јесте случај са истом. На написану спецификацију и прихваћене предлоге за измену исте од стране потенцијалних понуђача, односно позитивно одговарајући на њихове захтеве за изменом спецификације, мислимо да на исту може одговорити више од 90% произвођача операционих столова.
На жалост, предлог за измену спецификације по питању постављања панела за управљање на основу столу за нас није прихватљив. 
Како смо раније одговорили, мислимо да су команде постављене на бази стола, односно у подножју стола, практично ниско постављене, нису практичне за руковање столом и захтевају да особље које њиме рукује чучи поред стола и управља истим. Ова варијанта стола је више изложена механичким оштећењима приликом случајних удараца обућом особља, покретним столицама и сл., као и при коришћењу апарата за чишћење и полирање подова. 

Ни у ком случају немамо намеру да ниједног понуђача, односно произвођача дискриминишемо и нисмо никако тендециозни. Све предлоге за које смо сматрали да су оправдани смо прихватили.
ПИТАЊЕ 2: Тачка 3.8 – „Нагињање наставка за ноге на доле 900 и више, на горе 700 и више, на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање у класичном или реверзном положају“, и тачка 4.1 „Држач за ноге са раздвајањем, дводелни +100/-900“. Да ли се тачка 3.8 односи на базични део стола, а тачка 4.1 на додатке за операциони сто?
ОДГОВОР 2: Да, управо како сте питали. Тачка 3.8 се односи на базични део стола, а тачка 4.1 се односи на додатке за операциони сто.
ПИТАЊЕ 3: Тачка 4.34 „Јастук за бочни положај тела“. У траженом захтеву нисте дефинисали да ли је јастук потребан за ноге или леђа или неки други део тела, као што је то дефинисано под тачком 4.33, те молимо да нам појасните на који део тела у бочном положају је потребан захтевани јастук?
ОДГОВОР 3: Мисли се на јастук за бочни положај тела, како стоји у нашем захтеву, односно јастук за главу.
ПИТАЊЕ 4: Тачка 3.3 – „Минимална висина стола без тапацирунга 700мм и мање, на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање“. Да ли је прихватљиво понудити операциони сто са минималном висином 720мм? Одступање од само 2цм није од пресудног значаја и ни на који начин не утиче на квалитет рада. 
ОДГОВОР 4: Предлог је прихватљив. Врши се измена конкурсне документације у тачки 3.3 тако да иста гласи: „Минимална висина стола без тапацирунга 720мм и мање, на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање“.
ЉН/                                                                                 Д И Р Е К Т О Р
                                                                                        Влада Антонијевић, дипл.ецц.

Прилог:
· измењен део обрасца понуде  6 - I – 4
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача

	3. ПОДЕШАВАЊЕ ОПЕРАЦИОНОГ СТОЛА

	3.1. Могућност преламања стола по средини


	
	

	3.2. Могућност преламања на два места и више


	
	

	3.3. Минимална висина стола, без тапацирунга 720 мм и мање, на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање
	
	

	3.4. Максимална висина стола, без тапацирунга 1050мм и више, на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање
	
	

	3.5. Постављање стола у Тренделнбургов положај од +250 до -250 и више, на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање
	
	

	3.6. Бочно нагињање стола 180 и више на обе стране на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање
	
	

	3.7. Нагињање леђног дела на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање, на горе 650 и више, на доле 250 и више
	
	

	3.8. Нагињање наставка за ноге на доле 900 и више, на горе 700 и више, на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање у класичном или реверзном положају
	
	

	3.9. “Flex” позиција 2200 и више на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање
	
	

	3.10. “Reflex” позиција 1200 и мање на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


