| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 6522-20 26.07.2017. године Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке медицинске опреме за очну банку за потребе Војномедицинске академије бр. 249/17, д о с т а в љ а. |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство  Министарства одбране, дана 24.07.2017. године и 25.07.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање: У техничким карактеристикама за партију 6, ставка 1.2, тражено је "Увећање: 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x (може бити континуирано од 6x до 33x)". Обзиром на чињеницу да се код произвођача шпалт лампи (биомикроскопа) делимично разликују поједини степени увећања, тј. не постоји идентичан распоред степена увећања код два различита произвођача, сматрамо да би са становишта начела конкурентности било неопходно појаснити овај захтев тако да не дође до ограничења конкурентности међу потенцијалним понуђачима.

Молимо Вас да нам појасните да ли ће за Наручиоца бити прихватљиво уколико се понуди шпалт лампа (биомикроскоп) који поседује 5 (пет) степена увећања који су правилно распоређени у опсегу од 5x до 40x без прецизирања тачних вредности?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће допуњена конкурсна докумантација.

2. Питање У техничким карактеристикама за партију 6, ставка 1.3, тражено је "Извор светла: измена напона од 6 до 12V, снаге 20-30W". На основу наведеног претпостављамо да се наведено односи на халогени извор светла иако водећи светски произвођачи шпалт лампи (биомикроскопа) већ дуже време нуде ЛЕД извор светла као дуготрајније и ефикасније решење.

Молимо Вас да нам појасните да ли ће за Наручиоца бити прихватљиво уколико се понуди шпалт лампа (биомикроскоп) који поседује ЛЕД извор светла?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће допуњена конкурсна докумантација.

3. Питање У техничким карактеристикама за партију 6, ставка 1.6, тражено је " „Slit“ угао: ± 90 степени континуирана скала". На основу наведеног претпостављамо да се наведено односи на ротацију саме слике “Slit”-а, али овим захтевом није прецизно дефинисано колико треба да буде закретање “Slit”-а светлости по хоризонтали и по вертикали у степенима.

Молимо Вас да нам појасните колико треба да буде закретање “Slit”-а светлости по хоризонтали и по вертикали у степенима?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће допуњена конкурсна докумантација.

4. Питање У техничким карактеристикама за партију 6, ставка 1.7, тражено је "Покрети: вертикални 40мм,  латерални 107мм, дубина 113мм, хоризонтални фини 9мм". По питању овог захтева већ је претходно било постављено питање од стране потенцијалног понуђача и том приликом сте у Вашем допису бр. 6522-10 од 17.07.2017 год. прихватили ту примедбу, али је у Вашем допису бр. 6522-11 од 17.07.2017 год. ова примедба само делимичну прихваћена тако да захтев сада гласи “Покрети: вертикални до 40мм, латерални до 107мм, дубина до 113мм, хоризонтални фини до 10мм”.

Молимо Вас да нам појасните да ли ће за Наручиоца бити прихватљиво уколико се понуди шпалт лампа (биомикроскоп) који задовољава следеће техничке карактеристике: “Покрети: вертикални (лимит у опсегу 25-40мм),  латерални (лимит у опсегу 95-110мм), дубина (лимит у опсегу 75-115мм)”?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће допуњена конкурсна докумантација.

5. Питање У техничким карактеристикама за партију 6, ставка 1.9, тражено је "Повећање у преносу светла 20%". Као што смо претходно навели, водећи светски произвођачи шпалт лампи (биомикроскопа) већ дуже време нуде ЛЕД извор светла као дуготрајније и ефикасније решење.

Молимо Вас да нам појасните да ли ће за Наручиоца бити прихватљиво уколико наведени захтев гласи “Повећање у преносу халогеног светла 20% или ЛЕД извор светла”?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће допуњена конкурсна докумантација.

6. Питање У техничким карактеристикама за партију 6, ставка 1.12, тражено је "Резервна лампа”. Такође, као што смо претходно навели, водећи светски произвођачи шпалт лампи (биомикроскопа) већ дуже време нуде ЛЕД извор светла као дуготрајније и ефикасније решење код кога ЛЕД лампа траје више година.

Молимо Вас да нам појасните да ли ће за Наручиоца бити прихватљиво уколико наведени захтев гласи “Резервна лампа, само у случају ако се нуди халогени извор светла”?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће допуњена конкурсна докумантација.

7. Питање У техничким карактеристикама за партију 6, није дефинисан опсед дужине и ширине “Slit”-а светлости.

Молимо Вас да нам појасните колики треба да буду опсези подешавања “Slit”-а светлости по дужини и по ширини?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће допуњена конкурсна докумантација.

8. Питање: У техничкој спецификацији за партију 6 – шпалт лампа наведено је да се тражи шпалт лампа са електричним столом. Поставља се питање да ли је потребан и апланациони тонометар?

Одговор: Није потребан.

9.Питање: Молимо вас да карактеристике које се односе на кретање базе шпалт лампе по x,y и z оси потпуно избаците обзиром да сада те величине представљају величине само тог произвођача који је упутио питање. Сваки произвођач има различите величине за то кретање тако да је сада повлашћен понуђач чију сте сугестију прихватили. Предлажемо да ову карактеристику избаците. Такође сматрамо да карактеристика за фокус коју тражите одржава само јеног понуђача. Предлажемо да фокус дате у распону од 100 до 125 мм. Увећања која тражите: 5х, 1х, 12,5х, 20х,32 х такође представљају увећања појединих произвођача док други имају 6х, 10х, 16х, 25х, 40х  да ли је за купца прихватљив и овај распоред увећања.

Одговор: Делимично се прихвата примедба понуђача и биће измењена конкурсна документација.

10. Питање:У оквиру партије 5 – микрохируршки инструменти ми видимо да постоје 3 групације инструмената. Наш је предлог да ову партију поделите у три партије:

Партија 5.1 – офталмолошки микрохириршки инструменти, ставке 1.1, 1.2, 1.4, 1.5,1.6,1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15. 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, за ставку 1.18 величине 15 и 16 треба избацити јер мислимо да не припадају ту

Партија 5.2 – аутоматизован трепан систем ставке 1.19, 1.30 и 1.31 обзиром да све три ставке припадају HANNA Trephine систему фирма  Moria

Партија 5.3 – општи микрохируршки инструменти ставке 1.3, 1.10, 1.13, 1.27 и 1.28

Одговор: Наручилац остаје при свему из услова конкурсне докуметације.

ЗС.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета 6522/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС