	[image: image1.png]




	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 6710 – 23о
23232
23.08.233222222016232332333323оо


ИЗМЕНА И ДОПУНА   КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА број 267/2016

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:
  Мења се образац  „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“,  ПАРТИЈА 1  6 - I – 4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА , стране  36  и 37(пречишћен текст)  као у прилогу. 
МЂ/JM
Прилог:   страна 36 и 37                                                          
                                                                                                ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА 


                                                                  пуковник
Проф. др Драган Динчић 

Достављено:
-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС
-на интернет страници МО
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ 

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то: 

· колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,
· колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.
ПАРТИЈА 1

6 - I – 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

	
	
	
	

	
	ТРАЖЕНE  ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКE
ПАЦИЈЕНТ МОНИТОРИНГ  СИСТЕМА 

ПАЦИЈЕНТ МОНИТОРА ЦЕНТРАЛНО УМРЕЖЕНИХ

(табелу обавезно попунити)
	Количина у комадима
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/

инозаступника

	1.1.
	Пацијент монитор мора да ради  са свим категоријама пацијената (одрасли, деца и неонатуси)
	1
	
	

	1.2.
	Екран пацијент  монитора минималне  дијагонале 15 инча.
	1
	
	

	1.3.
	Приказ минимум 8 кривих истовремено 
	1
	
	

	1.4.
	Пацијент  монитор  мора да поседује  интерну интегрисану батерију  капацитета  минимум 1 сат
	1
	
	

	1.5.
	Пацијент монитор  мора да поседује  наменски вишезглобни носач  за монтажу
	1
	
	

	1.6.
	Пацијент монитора мора да поседује  активне  фукције и могућност  праћење  следећих параметра:
· Анализа аритмија и СТ сегмета

· Мониторинг срчане фреквенције ХР

· Мониторинг НИБП –неинвазивни притисак

· Мониторинг респирација

· -Мониторинг ЦВП

· Мониторинг ИБП-инвазивни притисак, 2 канала

· Мониторинг Сп02- сатурација

· Мониторинг  телесне температуре
	1
	
	

	1.7.
	Монитор мора  да поседује могућност једноставне опционе надоградње

-Мерење Ц.О термо дилуциона метода

-Мерење СвО2 сатурација 02 мешене венске крви
-Мерење ЕЕГ вишеканални електро енцефалограф

-Мерење пацијент спирометрије

-Мерење континуираног Ц.О-ПиЦЦО метода.


	1
	
	

	1.8.
	Тренд меморија за анализу мерних  вредности пацијената у последњих 48 сати  или више
	1
	
	


	1.9.
	Уз пацијент монитор се испоручује следећи потрошни материјал.

-Комплет за мерење ЕКГ (пет одвода) респирације и ХР

-Комплет за мерење НИБП са три вишекратне  манжетне различитих величина 

-Комплет  за мерење телесне температуре са вишекатним сензором

- Комплет за мерење  два ИБП-истовремено

-Комплет за мерење ЦВП

-Адекватни носачи за шински систем


	1
	
	

	
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА

(табелу обавезно попунити)

ЦЕНТРАЛАНА ЈЕДИНИЦА 
	Количина у комадима
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/

инозаступника

	1.10.
	Централна јединица за повезивање  минимум 3 пацијент монитора.
	1
	
	

	1.11.
	Систем мора да сдржи 2 дисплеја високе резолуције минимум 21 инча, тастатура за унос пацијент  података и ласерски штампач А4 високе резолуције за штампање резултата,
	1
	
	

	1.12.
	Централна јединица мора да омогући  преглед аларма (визуелних и звучних) кривих , нумеричких  мерних вредности и пацијент историје свих монитора  у мрежи,                      
	1
	
	

	1.13.
	Могућност стартовања НИБП мерења са централне јединице,
	1
	
	

	1.14.
	Централна  јединица мора да омогући 120 сати  историје пацијената, укључујићи  све аларме или мануелно начињене снимке,
	1
	
	

	1.15.
	Централна јединица мора да поседује  могућност  једноставне опционе надоградње,
	1
	
	

	1.16.
	Сва опрема која се испоручује: пацијент монитор, централна јединица,   морају  бити регистровани  у Агенцији за лекове и медицинска средства(АЛИМС)
	1
	
	


П    О    Н    У    Ђ    А    Ч
У _________________




______________________

дана  ______________




(штампано име и презиме)

______________________









          (пун потпис)

МП

(читак отисак печата)
