| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4964-33 29.10.2018. Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима ( општа медицинска опрема) бр. 11/2018, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Допуњује се техничка спецификација на страници 65  конкурсне документације везано за партију 8, тачка 1.16.

Прилог: измењена страна 65 конкурсне документације

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 4964

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 8

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Perfuzione špric pumpe 8 sa dva pokretna rama na svaki idu po 4 pumpe |  |  |  |
| 1.1 | Sa jednostavnim nameštanjem šprica jednim pokretom klizača |  |  |  |
| 1.2 | Pregled informacija preko grafičkog LCD displeja |  |  |  |
| 1.3 | Program za samotestiranje prilikom svakog uključivanja aparata |  |  |  |
| 1.4 | Automatska detekcija zapremine šprica |  |  |  |
| 1.5 | Shortcut dugme za podešavanje brenda šprica, okluzionog seta, alarma |  |  |  |
| 1.6 | Prilagodljivi KVO, da zadrži protočnost infuzionog sistema i otvorenu IV kanilu. |  |  |  |
| 1.7 | Mogućnost zaključavanja tastature sa ili bez šifre u zavisnosti od načina upotrebe aparata. |  |  |  |
| 1.8 | Mogućnost podešavanja brzine protoka, količine tečnosti i vremena |  |  |  |
| 1.9 | Mogućnost čuvanja poslednjeg podešavanja |  |  |  |
| 1.10 | Prikaz preostalog vremena |  |  |  |
| 1.11 | Poseduje funkciju ponavljanja alarma |  |  |  |
| 1.12 | Mogućnost kalibracije 10 brendova špriceva po aparatu |  |  |  |
| 1.13 | 3 nivoa jačine alarma |  |  |  |
| 1.14 | 9 različitih nivoa okluzije (3,8~19,3psi) |  |  |  |
| 1.15 | Podesiv nivo protoka tečnosti kroz sistem od 0,1~1200ml/sat |  |  |  |
| 1.16 | Program za podešavanje korišćenja bolusa ON/OFF, 0,1~1200ml/sat, 0.1 до 50 ml, zavisno od veličine šprica |  |  |  |
| 1.17 | Poseduje anti-bolus funkciju – znatna redukcija bolusa po pokretanju (ON/OFF) |  |  |  |
| 1.18 | Mogućnost prikaza poslednjih 10 aplikacija |  |  |  |
| 1.19 | Opseg protoka pumpe: 0,1-300 ml/h špric 10 ml 0,1-400ml/h špric 20 ml 0,1-500ml/h špric 30 ml 0,1-1200ml/h špric 50 ml |  |  |  |
| 1.20 | Količina tečnosti za isporuku: 1-1000 ml |  |  |  |
| 1.21 | Preciznost pumpe: ±1% ili manje, mehanizam, ±3% ili manje na odobreneIV setove |  |  |  |
| 1.22 | Alarm za : okluzija, završena infuzija, standby, skoro prazna, ispražnjena baterija, kvar aparata, otvorena vrata aparata, špric onesposobljen |  |  |  |
| 1.23 | Težina pumpe: oko 2,5 kg (2kg bez baterije) ili manje |  |  |  |
| 1.24 | Napajanje : AC 110/230 V, 50/60 Hz ili DC 9,6V, DC 12/24V , 2A и мање |  |  |  |
| 1.25 | Baterija: Ni-MH, punjiva/ litijum jonske |  |  |  |
| 1.26 | Trajanje baterije: 2 sata neprekidnog rada ili vise |  |  |  |
| 1.27 | Punjenje baterije: 6 sati ili manje |  |  |  |
| 1.28 | Radno okruženje : temp 5-40˚C, vlažnost 30-90%, |  |  |  |
| 1.29 | opciono konektor ( zaštitni ram, okvir ) koji povezuje 3 ili 4 pumpe i omogućava napajanje svih pumpi jednim kablom za napajanje. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)