РЕПУБЛИКА СРБИЈА

##### МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

##### СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

_____ бр. 74-21

02.08.2013. године

Б Е О Г Р А Д

Појашњење/измену/допуну

конкурсне документације

доставља,-                                     					______________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену/допуну  конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 35/13 – Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, за потребе Клинике за нефрологију ВМА, достављамо следеће појашњење/измену/допуну конкурсне документације:

„У конкурсној документацији само у моделу уговора се спомиње оверена изјава да не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис. Не постоји изјава у конкурсној документацији која мора  да се овери и потпише да би се обезбедиле потребне шифре, сервисни софтвер, упуства (корисничко, сервисно) итд...

Питање 1: Да ли је потребно уз понуду доставити оверену изјаву произвођача да не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис, односно изјава понуђача да ће исте обезбедити уколико исте постоје?“

Одговор 1:  Наручилац врши допуну конкурсне документације тако што на страни 8/42 додаје тачку 2.12 која гласи: „ Оригиналана изјава произвођача односно инозаступника произвођача за Европу да ли постоји односно не постоји сервисни софтвер са свим неопходним шифрама за сервис добра.“

Питање 2: „Да ли је дозвољено конкурсну документацију попуњавати електронски?“

Одговор 2: Да, дозвољено је.

„На страни 20/42 техничке спецификације, прилог 3/Б за ултразвучни апарат за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, захтева се под тачком 1.5: динамички опсег система min 180 dB.

Динамички опсег система је једна од карактеристика која утиче на квалитет слике апарата. Поред динамичког опсега за квалитет слике је битан и број дигитално процесних канала, које нисте навели у техничкој спецификацији. Наш апарат има 170dB и заједно са великим бројем дигитално процесних канала пружа изузетан квалитет слике.

Питање 3: Молимо да се наведена тачка измени и гласи: динамички опсег система од минимум 170dB?“

Одговор 3: Прихвата се да тачка 1.5 прилога 3/Б гласи: „Динамички опсег система, min 170 dB.“

„На страни 21/42 техничке спецификације, прилог 3/Б за ултразвучни апарат за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, захтева се под тачком 4.1: Сине меморија минимум 4000 слика у Б моду.

Према техничкој спецификацији корисника, види се да апарат треба да буде опремњен за прегледе абдомена, штитасте жлезде, крвних судова, без гинеколошких 4Д прегледа. Број од 4000 фрејмова је неопходан само за те, гинеколошке, 4Д прегледе. Минималан број (4000 фрејмова) је елиминаторан за светског произвођача ултразвучних система, сматрамо да и са мањим бројем фрејмова  (на пр. 1000) се могу задовољити потребе корисника.

Питање 4: Молимо да се наведена тачка измени и да гласи: сине меморија капацитета најмање 1000 слика у Б моду ?“

Одговор 4: Прихвата се да тачка 4.1 прилога 3/Б гласи: „Cine меморија минимум 1000 слика у Б моду.“

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/							ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА

п о т п у к о в н и к

мр Милан Кецман