PAGE  

	[image: image1.jpg]


  

	

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 9452 – 22
   23. 12. 2015. године
                            Б Е О Г Р А Д


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ, ПО ПАРТИЈАМА

	ПАРТИЈА 1:
	ЕКГ апарат дванаестоканални, 10 ком

	ПАРТИЈА 2:
	Дефибрилатор, 5 ком

	ПАРТИЈА 3:
	Дефибрилатор, преносни, 3 ком

	ПАРТИЈА 4:
	ЕКГ апарат троканални, 22 ком

	ПАРТИЈА 5:
	Ергометрија, 2 ком

	ПАРТИЈА 6:
	Холтер систем са рекордерима за снимање ЕКГ-а и крвног притиска (2 система са РС рачунаром, 2 ЕКГ холтера и 1 холтер притиска за ВМЦ Нови Сад и ЦВМУ Београд) и 2 рекордера за притисак са припадајућим софтвером за ВБ Ниш


ЈАВНА НАБАВКА бр. 104/14
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 9452-14  од 17.11.2015. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 9452-15 од 17.11.2015.год. припремљена је:
Конкурсна документација за јавну набавку бр. 104/14 – медицинска опрема за кардиологију, по партијама
Конкурсна документација садржи:

	Део бр.
	Назив
	Страна

	1.
	Општи подаци о јавној набавци 
	3/70

	2.
	Подаци о предмету јавне набавке 
	4/70

	3.
	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке
	4/70

	4.
	Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова 
	8/70

	5.
	Упутство понуђачима како да сачине понуду 
	12/70

	6.
	Образац понуде 
	26/70

	7.
	Модел уговора
	57/70

	8.
	Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 
	64/70

	9.
	Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке 
	65/70

	10.
	Образац Изјаве о независној понуди 
	66/70

	11.
	Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла – менице
	67/70

	12.
	Менично писмо – овлашћење  (за озбиљност понуде)
	68/70

	13.
	Менично писмо – овлашћење (за добро извршење посла)
	69/70

	14.
	Образац трошкова припреме понуде 
	70/70


НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
       Адреса: Крунска бр. 13, 11000 Београд
       Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
1.2. Врста поступка: отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки, као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10 и 107/12).

1.3. Предмет јавне набавке број 104/14 су добра: Медицинска опрема за кардиологију, који је обликован по следећим партијама:
	ПАРТИЈА 1:
	ЕКГ апарат дванаестоканални, 10 ком

	ПАРТИЈА 2:
	Дефибрилатор, 5 ком

	ПАРТИЈА 3:
	Дефибрилатор, преносни, 3 ком

	ПАРТИЈА 4:
	ЕКГ апарат троканални, 22 ком

	ПАРТИЈА 5:
	Ергометрија, 2 ком

	ПАРТИЈА 6:
	Холтер систем са рекордерима за снимање ЕКГ-а и крвног притиска (2 система са РС рачунаром, 2 ЕКГ холтера и 1 холтер притиска за ВМЦ Нови Сад и ЦВМУ Београд) и 2 рекордера за притисак са припадајућим софтвером за ВБ Ниш


1.4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт:
· Контакт особа: Софија Ђурђевић, дипл. ел. инж.
· Факс: 011/32-03-533
· mail adresa: sofija.djurdjevic@mod.gov.rs
Радно време наручиоца: од 7.30 – 15.30 осим суботе и недеље
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ број 104/14 су добра – медицинска опрема за кардиологију, по партијама
Назив и ознака из Општег речника набавки: 
- кардиоваскуларни уређаји – 33123000
Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.
3.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
3.1. Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке дати су у делу 6-I-4 – техничке карактеристике које понуђена добра морају да поседују и елементи техничке подршке. Понуђена добра морају да испуне минималне тражене техничке карактеристике из конкурсне документације. 
У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива. 
Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави несумњив и неспоран доказ (један или више доле наведених) у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра обележена истим редним бројем као и тражена карактеристика:

· оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима. 

Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту инопроизвођача, понуђач је у обавези да достави адресу - веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта - доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика. 
У случају да понуђач не достави напред наведене доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Само уколико у приложеним доказима (наведених под 1) нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте треба доставити и 
· оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: службени телефон, адреса и e-mail потписника изјаве;
       или
· Упутство за употребу које је достављено АЛИМС-у приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике)
3.2. Рок и место испоруке: 
Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговорених добара морају бити изражени у данима од дана обостраног потписивања уговора. 
Рок за испоруку не сме бити дужи од 70 (седамдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора. 

Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 80 (осамдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.
У случају да понуђени рок испоруке и рок за квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Места испоруке су:

За партије 1 и 2:

ВМА (Црнотравска 17, Београд)
За партију 3:

ВП 4983 (касарна Књаз Михаило,Чегарска бб, Ниш), 1 ком

ВП 2895 (Лађевци, Краљево), 1 ком

ВП 4795 (касарна Дедиње, Гардијска бб, Београд), 1 ком
За партију 4:

ВП 5004 (касарна мј Милан Тепић,Савска бб, Сурчин, Јаково), 1 ком

ВП 4100 (Трг Владике Николаја 5, Нови Сад), 1 ком

ВП 3706 (Бана Милутина бб, Пожега), 1 ком

ВП 6006 (Сарајевска бб, Ниш), 1 ком

ВП 2895 (Лађевци, Краљево), 1 ком

ВП 4795 (касарна Дедиње, Гардијска бб, Београд), 1 ком

ВБ Ниш (бул. Зорана Ђинђића бб, Ниш), 16 ком
За партију 5:

ВМЦ Нови Сад (Трг Владике Николаја 5, Нови Сад), 1 ком
ЦВМУ Београд - ВМЦ Карабурма (Северни Булевар 1, Београд), 1 ком
За партију 6:

ВМЦ Нови Сад (Трг Владике Николаја 5, Нови Сад), 

ЦВМУ Београд - ВМЦ Карабурма (Северни Булевар 1, Београд)
ВБ Ниш (Булевар Зорана Ђинђића бб, Ниш) 

Продавац је обавезан да писаним путем обавести крајње кориснике купца о тачном датуму и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. 

Продавац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе. 
3.3. Квалитет: Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама и да поседују важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а.
Гарантни рок понуђених, односно уговорених добара треба да буде најмање 24 (двадесетчетири) месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3.4. Квантитативни и квалитативни пријем: Квалитативни и квантитативни  пријем  вршиће се у просторијама крајњих корисника, о чему ће се у року од 7 (седам) дана од квалитативног пријема уговорених добара сачинити записник о квантитативном и квалитативном пријему, који потписују продавац  и комисија крајњег корисника. 
Стручно лице продавца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку неограниченог броја лица крајњег корисника за рад на лицу места и обуку за сервисирање техничких лица од стране сертификованог сервисера произвођача, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара од стране продавца и комисије крајњих корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране продавца и комисија крајњих корисника да су уговорена добра у потпуности у исправном стању.
3.5.  Грешке у квалитету (рекламација): Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се посебним записником комисије крајњег корисника и продавца, који ће бити сачињен у року од 7 (седам) дана од уоченог недостатка.
Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања записника отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њихови делови, заменила неисправна и неадекватна добра, о свом трошку. 
Ако у року од 7 (седам) дана, продавац не отклони недостатке код добара или се исти понове, продавац је дужан да неисправна добра замени новим.
Уколико се у току квалитативног пријема добара деси квар, понуђач је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисници су обавезни да пошаљу своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на испорученим добрима буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно. 
Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, продавац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добара (период од пријема писане рекламације крајих корисника до завођења записника потписаног од стране продавца и комисије крајњих корисника да су добра доведена у исправно стање). 
За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добара преноси на продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добара, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да продавац не може да отклони неисправност добара у року од 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.
	4
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

(ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

	


Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава: 
4.1. ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ : 

4.1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

4.1.2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
4.1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);
4.1.4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона);
4.1.5. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2.  ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

4.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

· за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2014. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2014. годину које није негативно; 

· за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2014. годину;
Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски добитак (нето добитак) у билансу успеха за 2014. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2014. годину, понуда се одбија као неприхватљива.
4.2.2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

· да постоји овлашћени сервис за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на територији Р.Србије са најмање једним сертификованим сервисером за одржавање понуђених добара.
Понуда ће бити прихватљива уколико буде испуњен један од следећих услова:

· понуђач је овлашћени сервис

· један члан групе у заједничкој понуди је овлашћени сервис

· подизвођач је овлашћени сервис

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко понуђача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.
4.3.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

4.3.1.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда;

4.3.2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ
Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
4.3.3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
4.3.4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
Доказ: Решење - дозвола за обављање делатности промета медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља. Дозвола мора бити важећа.
4.3.5. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (део 8. конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

4.3.6. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:  

· За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012, 2013. и 2014. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2014. годину;

· За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012, 2013. и 2014. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

· За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2012., 2013. и 2014. година) 
или
Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2012, 2013. и 2014. годину. Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора 2014. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора. 

Напомена: Уколико правно лице није у могућности да достави биланс успеха за 2014. годину, потребно је да достави доказ да је обрада финансијских извештаја за 2014. годину у току, а услов за испуњеност финансијског капацитета биће позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2013. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2013. годину, које није негативно.

4.3.7. Доказ да располаже  довољним техничким и кадровским капацитетом:

· Изјаву понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на подручју Р.Србије (лоциран у Р.Србији) са најмање једним запосленим сертификованим сервисером.

· Копија сертификата за сваког запосленог сервисера о обучености за опрему која се нуди.
· Фотокопија радне књижице, као доказ да је сервисер/и запослен/и код понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. 

Доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.2 доставља се само уколико је подизвођач овлашћени сервис.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који је у споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.
Доказ да група понуђача испуњава додатни услов из тачке 4.2.2  доставља само понуђач (члан групе) који је овлашћени сервис.
Наведене доказе о испуњености услова  понуђачи могу доставити у виду  неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику. 
Изјаве произвођача и инозаступника за Европу, сертификати овлашћених сервисера, проспектна и техничка документација која ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара и докази о испуњености услова квалитета могу бити на енглеском језику.
5.2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку добара, број 104/14 – Медицинска опрема за кардиологију, по партијама (навести број партије која се нуди) - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

5.3.1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације);
5.3.2. Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне  документације, у зависности како наступа);
5.3.3. Важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а, за понуђено добро. 
              Решења морају бити обележена редним бројем партије на  коју се односе.
5.3.4. Несумњив и веродостојан доказ (један или више од доле наведених) да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој спецификацији у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра обележена истим редним бројем као и тражена карактеристика:

· оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима. 

Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту инопроизвођача, понуђач је у обавези да достави адресу - веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта - доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика. 
У случају да понуђач не достави напред наведене доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Само уколико у приложеним доказима (наведених под 1) нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте треба доставити и 

· оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: службени телефон, адреса и e-mail потписника изјаве;

       или
· упутство за употребу које је достављено АЛИМС-у приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике);
5.3.5. Модел уговора (део 7. конкурсне документације). 
5.3.6. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

· Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (део 8. конкурсне документације)

· Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

· Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

· Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (део 11. конкурсне документације);
5.3.7. Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:  

· 1 (једну) бланко сопствену меницу (оверену и потписану)
·  Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице
·  Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),
· Менично писмо - овлашћење (део 12. конкурсне документације). 
5.3.8. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације);
5.3.9. Оригиналну изјаву произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке.
У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

· Попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације), 
 У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:
· Попуњен, потписан и оверен образац 6-IV (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-V конкурсне документације),

· Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
· Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (део 8. конкурсне документације);

· Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

· Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

· Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације).

5.4.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.6.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд
''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 104/14, 
Медицинска опрема за кардиологију, по партијама  – 
НЕ ОТВАРАТИ''
или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 104/14, 

Медицинска опрема за кардиологију, по партијама  – 
НЕ ОТВАРАТИ'' 
или

''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 104/14, 

Медицинска опрема за кардиологију, по партијама  – 
НЕ ОТВАРАТИ''
или

''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 104/14, 

Медицинска опрема за кардиологију, по партијама  – 
НЕ ОТВАРАТИ'' 
На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.
Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
5.7.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 7. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације), Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене образце трошкова припреме понуде (део 15. конкурсне документације).
Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).
У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.
Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.8. ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.8.1.  Цена
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности, у складу са упутством за попуњавање обрасца понуде са структуром цене.
Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, који је достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

5.8.2. Начин и рок плаћања
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара. 
Исплатну документацију (рачун, отпремницу, записник о квантитативном и квалитативном пријему) испоставља продавац, одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара. Уколико продавац не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.
5.8.3. Место и рок испоруке
Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у данима од дана обостраног потписивања уговора. 
Рок за испоруку не сме бити дужи од 70 (седамдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора. 

Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 80 (осамдесетт) дана од дана обостраног потписивања уговора.
Уколико је рок испоруке и/или рок за квалитативни пријем дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Места испоруке су:

За партије 1 и 2:

ВМА (Црнотравска 17, Београд)

За партију 3:

ВП 4983 (касарна Књаз Михаило,Чегарска бб, Ниш), 1 ком

ВП 2895 (Лађевци, Краљево), 1 ком

ВП 4795 (касарна Дедиње, Гардијска бб, Београд), 1 ком
За партију 4:

ВП 5004 (касарна мј Милан Тепић,Савска бб, Сурчин, Јаково), 1 ком

ВП 4100 (Трг Владике Николаја 5, Нови Сад), 1 ком

ВП 3706 (Бана Милутина бб, Пожега), 1 ком

ВП 6006 (Сарајевска бб, Ниш), 1 ком

ВП 2895 (Лађевци, Краљево), 1 ком

ВП 4795 (касарна Дедиње, Гардијска бб, Београд), 1 ком

ВБ Ниш (бул. Зорана Ђинђића бб, Ниш), 16 ком

За партију 5:

ВМЦ Нови Сад (Трг Владике Николаја 5, Нови Сад), 1 ком
ЦВМУ Београд - ВМЦ Карабурма (Северни Булевар 1, Београд), 1 ком

За партију 6:

ВМЦ Нови Сад (Трг Владике Николаја 5, Нови Сад), 

ЦВМУ Београд - ВМЦ Карабурма (Северни Булевар 1, Београд)

ВБ Ниш (Булевар Зорана Ђинђића бб, Ниш) 

Продавац је обавезан да писаним путем обавести крајње кориснике купца о тачном датуму и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. 
Продавац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.
5.8.4. Гарантни рок, грешке у квалитету (рекламација) и скривене мане
Гарантни рок понуђених, односно уговорених добара треба да буде најмање 24 (двадесетчетири) месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача у целости спроводи понуђач, односно продавац у гарантном року, о свом трошку.
У случају да је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се посебним записником комисија крајњих корисника и Продавца који ће бити сачињен у року од 7 (седам) дана од уоченог недостатка.
Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њихови делови, заменила неисправна и неадекватна добра, о свом трошку. Ако у року од 7 (седам) дана, Продавац не отклони недостатке код добара или се исти понове, Продавац је дужан да неисправна добра замени новим.
Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, понуђач је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисници су обавезни да пошаљу своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на испорученим добрима буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно. Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.
Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, Продавац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добара (период од пријема писане рекламације крајњих корисника до завођења записника потписаног од стране продавца и комисија крајњих корисника да су добра доведена у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добара преноси на продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добара, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да продавац не може да отклони неисправност добара у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад нова добра у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.
5.8.5. Рок важења понуде 
Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. 
У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
5.9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија ул. Саве Машковића бр. 3-5, Београд, email: www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштити животне средине, ул. Руже Јовановић бр. 27а, Београд, email: www.sepa.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања, борачка и социјална питања, ул.Немањина бр. 22-26, Београд, email: www.minrzs.gov.rs.

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:
1) Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

· Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 12 конкурсне документације). За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).
2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
· Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају након измирења свих обавеза по предметном уговору). У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;
· Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;  

· Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);
· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора менице, без сагласности продавца, могу поднети на наплату Банци у износу 8% од вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија), на коју се односи неизвршење уговорне обавезе - део 13 конкурсне документације.
Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).
НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.
Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. 
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона). 

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.    
5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 15, 11000 Београд, електронском поштом на e-mail адресу: sofija.djurdjevic@mod.gov.rs или факсом на број 011/32-03-533 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом:  ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 104/14.
Радно време наручиоца: од 7.30 – 15.30 осим суботе и недеље.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.
5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
5.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
За партије 1, 2, 3, 4 и 5 додела уговора извршиће се применом критеријума  „најнижа понуђена цена“.
За партију 6 додела уговора извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“ (цена 80 пондера, квалитет 20 пондера).

Цена се пондерише по следећем:

Понуђачу са најнижом понуђеном ценом додељује се 80 пондера, а за остале понуде број пондера се израчунава по формули:

Најнижа понуђена цена  х  80
Понуђена цена

За партију 6: Квалитет ће се пондерисати према следећем:

	Карактеристике и начин пондерисања 



	1. Софтвер за дугорочну анализу снимљеног ЕКГ-а и вредности крвног притиска: Аутоматска анализа мора да омогући тачно дефинисање QRS комплекса са прецизношћу минимално 50% - прецизност препознавања мора да буде студијски или клинички доказана 

- Прецизност 50%, 0 пондера

- Прецизност 51-90%, 1 пондер

- Прецизност 91% и више, 3 пондера

	2. Модул за анализу ЕКГ холтер снимка: 

- Могућност надоградње “sleep apnea” софтвером за регистровање поремећаја у дисању, 0 пондера
- Поседовање “sleep apnea” софтвера за регистровање поремећаја у дисању, 5 пондера

	3. ЕКГ холтер рекордери
 - Sampling rate минимум 6.000 Hz, са минимум 12-битном резолуцијом, 0 пондера
- Sampling rate минимум 8.000 Hz, са минимум 15-битном резолуцијом, 5 пондера

	ЕКГ холтер рекордери:

· Рекордер не поседује могућност стварне детекције Р-таласа, 0 пондера
· Рекордер поседује могућност стварне детекције Р-таласа, 1 пондер

	ЕКГ холтер рекордери:

· Рекордер нема аутоматски тест исправности пацијент кабла, 0 пондера
· Рекордер има аутоматски тест исправности пацијент кабла,  1 пондер

	ЕКГ холтер рекордери:

· Нема могућност надоградње рекордера SpO2 сензором, 0 пондера
· Могућност надоградње рекордера SpO2 сензором, 5 пондера


5.15.1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом понуђеном ценом, односно истим бројем пондера, наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок испоруке, а ако имају исту понуђену цену, односно исти број пондера и исти рок испоруке биће изабрана понуда са краћим роком за квалитативни пријем.
5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
5.17. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.
Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из члана 82. став 1. и 2. закона може бити:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона. Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.19. ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1 Закона).
Одлука о додели уговора биће донета у року од  40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке
5.20. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: sofija.djurdjevic@mod.gov.rs, факсом на број 011/32-03-533 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара ако се:

· захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда,

· захтев за заштиту права подноси након отварања понуда,
· захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама.
Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет и финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе досупне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167. Закона.
5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН   

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
Позив за закључење уговора ће бити достављен понуђачу на e-mail адресу.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.
5.22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 14.  конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
                                                 са структуром цене

6 - I  ПОНУДА
Понуда број ______________________(навести број понуде) од _______________(датум) за јавну набавку број 104/14
6 - I – 1: Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

	а)  самостално
	б)  са подизвођачем
	ц)  заједничка понуда

	попуњава се и доставља део 6-I и 6-II
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V


Место и датум:



                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

                                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе
                                                            М.П.                      _______________________________

                                                               (читак отисак печата)                                     ( потпис)
НАПОМЕНА: 

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача. 

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Назив и произвођач понуђеног добра
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова  (склопова, подсклопова, јединица, итд). 
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1. У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача,  којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему. 
2. У колони "Назив и произвођач понуђеног добра" понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача саставног дела понуђеног добра, у свему према приложеној документацији, односно приложеног Решења АЛИМС-а.

3. У колони "Количина" понуђач уписује понуђену количину сваког саставног дела понуђеног добра.

4. У колони "Јединична цена, без ПДВ-а" понуђач уписује јединичну цену саставног дела понуђеног добра, без обрачунатог ПДВ-а.                                                                                                                

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ  ПОНУДЕ  (попунити по потреби):

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Назив и произвођач понуђеног добра
	Количина
	Јединична ценa 

(без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

6 - I – 3: ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА;
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а и укупна цена без ПДВ-а (јединична цена помножена са бројем комада из колоне 4), 
· у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом и укупна цена са ПДВ-ом (јединична цена помножена са бројем комада из колоне 4)
· на крају уписати укупну цену без ПДВ-а (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-ом (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора и то:

· Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

· Рок испоруке који не може бити дужи од 70 дана од дана обостраног потписивања уговора.

· Рок квалитативног пријема који не може бити дужи од 80 дана од дана обостраног потписивања уговора.

· Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

За партију 6 попунити табелу за карактеристике које се пондеришу према назнакама у табели.
6 - I – 3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1
	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/модел
	Ком 
	Цена 

без ПДВ-а
	Цена 

са ПДВ-ом

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	ЕКГ АПАРАТ 12-канални
	
	10


	Јединична цена:
	Јединична цена:

	
	
	
	
	Укупна цена:
	Укупна цена:

	2.
	Монтажа, инсталација и пуштање у рад
	
	

	3.
	Обука неограниченог броја лица крајњег корисника за рад, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	4.
	Обука за техничка лица за одржавање, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	

	ПДВ 

	у %


	
	у дин


	УКУПНО (са ПДВ)

	


Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 70 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.
Рок квалитативног пријема (највише 80 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 24 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)
6 - I – 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2
	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/модел
	Ком 
	Цена 

без ПДВ-а
	Цена 

са ПДВ-ом

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	ДЕФИБРИЛАТОР
	
	5

	Јединична цена:
	Јединична цена:


	
	
	
	
	Укупна цена:
	Укупна цена:

	2.
	Монтажа, инсталација и пуштање у рад
	
	

	3.
	Обука неограниченог броја лица крајњег корисника за рад, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	4.
	Обука за техничка лица за одржавање, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	

	ПДВ 


	у %



	
	у дин


	УКУПНО (са ПДВ)

	


Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 70 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 80 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 24 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)
6 - I – 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 3
	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/модел
	Ком 
	Цена 

без ПДВ-а
	Цена 

са ПДВ-ом

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	ДЕФИБРИЛАТОР, ПРЕНОСНИ
	
	3

	Јединична цена:
	Јединична цена:

	
	
	
	
	Укупна цена:
	Укупна цена:

	2.
	Монтажа, инсталација и пуштање у рад
	
	

	3.
	Обука неограниченог броја лица крајњег корисника за рад, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	4.
	Обука за техничка лица за одржавање, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	

	ПДВ 


	у %



	
	у дин


	УКУПНО (са ПДВ)

	


Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 70 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 80 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 24 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)
6 - I – 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 4
	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/модел
	Ком 
	Цена 

без ПДВ-а
	Цена 

са ПДВ-ом

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	ЕКГ АПАРАТ 3-канални
	
	22

	Јединична цена:
	Јединична цена:

	
	
	
	
	Укупна цена:
	Укупна цена:

	2.
	Монтажа, инсталација и пуштање у рад
	
	

	3.
	Обука неограниченог броја лица крајњег корисника за рад, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	4.
	Обука за техничка лица за одржавање, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	

	ПДВ 


	у %



	
	у дин


	УКУПНО (са ПДВ)

	


Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 70 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 80 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 24 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 5
	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/модел
	Кпл 
	Цена 

без ПДВ-а
	Цена 

са ПДВ-ом

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	ЕРГОМЕТРИЈА
	
	2

	Јединична цена:
	Јединична цена:

	
	
	
	
	Укупна цена:
	Укупна цена:

	2.
	Монтажа, инсталација и пуштање у рад
	
	

	3.
	Обука неограниченог броја лица крајњег корисника за рад, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	4.
	Обука за техничка лица за одржавање, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	

	ПДВ 


	у %



	
	у дин


	УКУПНО (са ПДВ)

	


Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 70 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 80 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 24 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 6
	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/модел
	Кпл 
	Цена 

без ПДВ-а
	Цена 

са ПДВ-ом

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Холтер систем са рекордерима за снимање ЕКГ-а и крвног притиска (2 система са РС рачунаром, 2 ЕКГ холтера и 1 холтер притиска (ВМЦ Нови Сад и ЦВМУ Београд)
	
	2

	Јединична цена:
	Јединична цена:

	
	
	
	
	Укупна цена:
	Укупна цена:

	2.
	Рекордер за притисак са припадајућим софтвером (ВБ Ниш)
	
	2
	Јединична цена:


	Јединична цена:

	
	
	
	
	Укупна цена:


	Укупна цена:

	3.
	Монтажа, инсталација и пуштање у рад
	
	

	4.
	Обука неограниченог броја лица крајњег корисника за рад, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	5.
	Обука за техничка лица за одржавање, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	

	ПДВ 


	у %

	
	у дин


	УКУПНО (са ПДВ)

	


Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 70 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 80 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 24 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)
	ПАРТИЈА 6: Карактеристике које се пондеришу:


	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ:

	1. Софтвер за дугорочну анализу снимљеног ЕКГ-а и вредности крвног притиска: Аутоматска анализа мора да омогући тачно дефинисање QRS комплекса са прецизношћу минимално 50% - прецизност препознавања мора да буде студијски или клинички доказана 

- Прецизност 50%, 0 пондера

- Прецизност 51-90%, 1 пондер

- Прецизност 91% и више, 3 пондера
	Навести прецизност: 



	2. Модул за анализу ЕКГ холтер снимка: 

- Могућност надоградње “sleep apnea” софтвером за регистровање поремећаја у дисању, 0 пондера
- Поседовање “sleep apnea” софтвера за регистровање поремећаја у дисању, 5 пондера
	Навести да ли има могућност надоградње или поседује “sleep apnea” софтвер:

	3. ЕКГ холтер рекордери
 - Sampling rate минимум 6.000 Hz, са минимум 12-битном резолуцијом, 0 пондера
- Sampling rate минимум 8.000 Hz, са минимум 15-битном резолуцијом, 5 пондера

	Навести вредности Sampling rate и резолуцију:

	4. ЕКГ холтер рекордери:

· Рекордер не поседује могућност стварне детекције Р-таласа, 0 пондера
· Рекордер поседује могућност стварне детекције Р-таласа, 1 пондер

	Да ли рекордер поседује ову техничку карактеристику (ДА/НЕ):

	5. ЕКГ холтер рекордери:

· Рекордер нема аутоматски тест исправности пацијент кабла, 0 пондера
· Рекордер има аутоматски тест исправности пацијент кабла,  1 пондер

	Да ли рекордер поседује ову техничку карактеристику (ДА/НЕ):

	6. ЕКГ холтер рекордери:

· Нема могућност надоградње рекордера SpO2 сензором, 0 пондера
· Могућност надоградње рекордера SpO2 сензором, 5 пондера
	Да ли рекордер поседује ову техничку карактеристику (ДА/НЕ):


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)
6 - I – 4

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ 

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I – 4 (техничке карактеристике које понуђена добра морају да поседују и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I – 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то: 
· колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и
·  колону «локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику
6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује 
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ПАРТИЈА 1: ЕКГ АПАРАТ ДВАНАЕСТОКАНАЛНИ, 10 КОМАДА

	1. 12-канални струјно-батеријски ЕКГ апарат са капацитетом батерије од минимално 2 часа
	
	

	2. Апарат мора да поседује TFT LCD екран, дијагонале не мање од 5 инча и резолуције од минимално 1280 пиксела х минимално 768 пиксела, за приказ следећих података:
1.1. Минимум 4 мода за приказ ЕКГ сигнала: 3-канални мод, 6-канални мод, 12-канални мод и Cabrera мод

1.2. Актуелна срчана фреквенција

1.3. Актуелна брзина ЕКГ сигнала

1.4. Индикација напајања – напајање апарата на струју из утичнице/батерије

1.5. Контакт пацијента са сваком електродом појединачно (добар контакт/спала електрода)

1.6. Стање филтера ЕКГ сигнала (укључен/искључен)
	
	

	3. Апарат мора да поседује аутоматски и мануелни режим рада

	
	

	4. Учестаност узорковања (Sampling frequency) минимално 1000 Hz

	
	

	5. Mора да поседује 3/6/12-канални термални штампач са опцијама брзине: 5, 10, 25 и 50 mm/s
	
	

	6. Осетљивост за подешавање: 5, 10, 20, mm/mV и Auto Gain
	
	

	7. Апарат пре почетка штампе извештаја мора да поседује могућност аутоматског подешавања базне линије; апарат мора да поседује филтер за стабилизацију базне линије
	
	

	8. Mора да поседује потпуну водо-непропусну алфанумеричку тастатуру 
	
	

	9. Mора да поседује могућност звучног регистровања QRS комплекса
	
	

	10. Mора да поседује могућност подешавања најмање 2 формата извештаја: XML, JPG, PDF
	
	

	11. Мора да поседује софтвер за мерење и интерпретацију ЕКГ налаза
	
	

	12. Мора да поседује интерну меморију за минимално 200 снимљених ЕКГ фајлова; ЕКГ апарат омогућава прикључење екстерне SD картице 
	
	

	13. Мора да поседује USB и LAN port ради могућности штампања копије или преноса на РС рачунар раније снимљеног ЕКГ-а из актуелне меморије
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	14. “Z-fold” ЕКГ папир за записивање димензија не мањих од 210мм х 290мм
	
	

	15. Пуњење у потпуности испражњене батерије не сме бити дуже од 3.5 часа када је апарат искључен, односно 8.5 часова када је апарат прикључен на мрежно напајање
	
	

	16. Маса апарата (са батеријом) не сме бити већа од 6 кг

	
	

	17. Уз апарат се испоручује минимално следећи прибор: 
· ЕКГ пацијент кабл – 1 ком

· Грудно-усисне електроде – 6 ком

· Екстремитетне електроде, штипаљке – 4 ком

· Струјни кабл – 1 ком

· Паковање папира – 1 ком
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 2 мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ПАРТИЈА 2: ДЕФИБРИЛАТОР, 5 КОМ

	1. Мануелни и полуаутоматски бифазични дефибрилатор/монитор за екстерну дефибрилацију
	
	

	2. Рад у мануелном и полуаутоматском моду (AED) са ескалацијом енергије од 1 – 200 Ј
	
	

	3. Време пуњења на 200 Ј – максимално 8 секунди
	
	

	4. Могућност снимања 5-каналног ЕКГ са 5-жилним каблом, опционо снимање 12-каналног ЕКГ
	
	

	5. Тренд анализа ST сегмента 5-каналног ЕКГ сигнала по свим одводима
	
	

	6. Обавезно мерење SpO2
	
	

	6. Могућност надоградње мерења CO2 или EtCO2 - капнографија
	
	

	7. Обавезно мерење неинвазивног крвног притиска NIBP
	
	

	8. Могућност надоградње мерења инвазивног крвног притиска 2 х IBP
	
	

	10. Обавезно мерење 2 х TEMP, RESP
	
	

	11. Апарат мора бити опремљен папучицама за екстерну дефибрилацију деце и одраслих особа
	
	

	12. Могућност анализе ритма и давања шока преко самолепљивих електрода
	
	

	13. Термо принтер ширине од 80 мм и више, са прегледним паралелним исписом најмање 4 кривуље
	
	

	14. Уређај поседује 1 Li-Ion батерију аутономије најмање 5 часова 
	
	

	15. Напајање уређаја и пуњење батерија у возилу на 12V једносмерног и 220 V наизменичног напона. Могућност рада са наизменичним напајањем, без батерије
	
	

	16. Колор монитор са исписом најмање 4 криве – дијагонала монитора најмање 21 цм
	
	

	17. Видљивост екрана у условима јаког упадног сунчевог осветљења
	
	

	18. Отпорност на пад са висине најмање 70 цм

	
	

	19. Отпоран на влагу и воду по стандарду IP44 или одговарајући

	
	

	20. Могућност надоградње опције телемедицинског преноса података помоћу модемске комуникације - GSM
	
	

	21. Спољни срчани стимулатор – пејсмејкер, стимулација се врши преко самолепљивих електрода
	
	

	22. Аутоматска детекција аритмије са звучним и визуелним ефектима
	
	

	23. Складиште података за минимум 100 пацијената, минимум 1000 догађаја, минимум 24 континуираних ЕКГ сигнала и минимум 72 часа табеларних трендова
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             ____________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 3 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ПАРТИЈА 3: ДЕФИБРИЛАТОР, ПРЕНОСНИ, 3 КОМ

	1. Бифазни дефибрилатор са батеријским напајањем

	
	

	2. Батерија коју апарат користи мора да буде произвођачки намењена и сертификована за употребу искључиво у дефибрилаторима – доставити оригинални документ (изјаву) произвођача као доказ техничке карактеристике
	
	

	3. Дефибрилатор мора да са прикљученом батеријом врши аутоматску самоконтролу и да визуелно и звучно упозорава уколико постоји проблем са апаратом
	
	

	4. Капацитет батерије мин. 180 шокова са максималном енергијом или 3,5 часа мониторинга пацијента
	
	

	5. Режими рада дефибрилатора: полуаутоматски или мануелни

	
	

	6. У полуаутоматском режиму рада апарат мора сам да препозна поремећај ритма за дефибрилацију у складу са актуелним међународним препорукама и да корисника на српском језику звучно и визуелно води кроз поступак дефибрилације
	
	

	7. У мануелном режиму рада апарат мора да кориснику омогући самостални избор тренутка за пуњење енергије и испорука електрошокова/ независно од полуаутоматског режима рада
	
	

	8. Апарат користи самолепљиве електроде за анализу ритма и испоруку енергије
	
	

	9. Самолепљиве електроде за дефибрилатор доступне у величинама за децу и одрасле
	
	

	10. У зависности од прикључених електрода (деца/одрасли) у полуаутоматском режиму рада дефибрилатор мора самостално да препозна и прилагоди количину енергије за испоруку прикљученом пацијенту
	
	

	11. Дефибрилатор мора да поседује интегрисани мин. 1-канални ЕКГ дисплеј са позадинским осветљењем мин. димензија 90х30 мм 
	
	

	12. Поред ЕКГ-а, дисплеј треба да приказује и визуелне инструкције кориснику на српском језику, број испоручених шокова, капацитет батерије и тип прикључених електрода
	
	

	13. Када је укључен, дефибрилатор мора да омогући и континуирано снимање у меморији апарата мин. 90-минутног континуираног ЕКГ-а, 90 минута звучног дешавања око дефибрилатора и мин 300 догађаја о процесу дефибрилације (испоручени шокови, изабрана енергија, резултати анализе ритма..)
	
	

	14. Дефибрилатор мора да поседује софтвер за звучно давање срчаног ритма ради правилног извођења КПР-а
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 3 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	15. Дефибрилатор мора да поседује ИП 54 стандард заштите од прашине и течности
	
	

	16. Опсег радне температуре дефибрилатора -5 до 40 степени С или шире
	
	

	17. Тежина дефибрилатора са батеријом до 3 кг 

	
	

	18. Апарат се испоручује са следећим прибором:

- транспортна торба - 1 ком

- самолепљиве електроде за одрасле – 6 пари

- припадајућа батерија – 1ком
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 4 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ПАРТИЈА 4: ЕКГ АПАРАТ ТРОКАНАЛНИ, 22 КОМ

	1. Портабл 3-канални ЕКГ апарат са интегрисаним струјно батеријским напајањем
	
	

	2. Батерија за мин. 3 сата рада апарата


	
	

	3. Приказује истовремено 12 одвода на екрану


	
	

	4. Аутоматско или мануелно снимање ЕКГ-а


	
	

	5. Подешавање амплитуде ЕКГ сигнала: 5-10-20 min/mV и аутоматски
	
	

	6. Најмање три брзине штампе до 50 mm/s 


	
	

	7. Интегрисан ЕКГ дисплеј са приказом следећих параметара:

· Мин. 3 ЕКГ канала

· Срчана фреквенца

· Сигнализатор лоше постављене електроде

· Актуелна брзина и амплитуда ЕКГ-а

· Статус филтера
	
	

	8. Интегрисан 3-канални термални штампач, за штампу на термо активном папиру


	
	

	9. Апарат мора да поседује и могућност штампе 6/12 каналног ЕКГ-а на спољашњем А4 ласерском или ink-jet штампачу

	
	

	10. Могућност подешавања више различитих формата штампе


	
	

	11. Апарат мора да поседује интегрисану алфанумеричку тастатуру

	
	

	12. Интегрисана меморија са најмање 100 ЕКГ снимака

	
	

	13. Интегрисан софвтер за комплетно мерење и приказ измерених вредности снимљеног ЕКГ-а

	
	

	14. QRS Beeper (звучно регистровање сваког QRS комплекса)

	
	

	15. Апарат мора да поседује могућност повезивања на РС

	
	

	16. Тежина апарата, највише до 3 кг 

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 4 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	17. Сваки апарат мора да садржи комплетан стандардни прибор за рад:

· 10-жилни ЕКГ пацијент кабл са интегрисаном заштитом од дефибрилације пацијента

· Пракордијалне електроде пумпице, 6 ком
· Екстремитентне електроде/штипаљке, 4 ком

· ЕКГ папир, 3 ролне
· Мрежни кабл 

· Гел, 1 ком 
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 5 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ПАРТИЈА 5: ЕРГОМЕТРИЈЕ, 2 КОМ

	Саставни сегменти система су:
- кардиолошко дијагностичка радна станица за мониторинг ЕКГ-а у току теста оптерећења

- тредмил (покретна трака)
	
	

	1. Кардиолошко дијагностичка радна станица
	
	

	Кардиолошко дијагностичка радна станица треба да омогући следеће:
1.1. Комплетан мониторинг и снимање 3/6/12-каналног ЕКГ-а у миру и под оптерећењем 

1.2. Континуирано снимање 12 каналног ЕКГ ритма у миру мин. 60 минута
1.3. Мерење и анализу QT сегмента/дисперзије у сваком одводу појединачно 

1.4. Тест оптерећења
	
	

	1.5 Саставни делови кардиолошко дијагностичке радне станице су ЕКГ модул и припадајући РС 
	
	

	1.6. ЕКГ модул мора да поседује могућност независног рада од РС

	
	

	1.7. ЕКГ модул мора да поседује интегрисано струјно-батеријско напајање
	
	

	1.8. ЕКГ модул мора да поседује интегрисани термо принтер, мин. 3-канални, ширине папира мин. 90 мм
	
	

	1.9. Кардиолошко дијагностичка радна станица треба да ради под WINDOWS оперативним системом са подршком за српски језик и ћирилично писмо
	
	

	1.10. Кардиолошко дијагностичка радна станица треба да поседује интерфејс за директно повезивање покретне траке и апсолутну контролу рада над покретном траком
	
	

	1.11. Кардиолошко дијагностичка радна станица мора да поседује софтвер за снимање ЕКГ-а у миру, који треба да омогући следеће:
1.11.1. могућност аутоматског и мануелног снимања ЕКГ-а 3/6/12-каналног ЕКГ-а
1.11.2. стандард и Cabrera режим електрода
1.11.3. дигитално мерење и анализа QRS комплекса са могућношћу корекције измерених вредности у сваком одводу појединачно
1.11.4. могућност директне серијске компарације нумеричких и графичких параметара свих снимљених ЕКГ налаза истог пацијента у различитим временским интервалима
1.11.5. континуирано снимање, мин. 60 минута, 12-каналног ЕКГ-а у миру ради накнадне анализе поремећаја ритма у сваком тренутку снимања
1.11.6. комплетно мерење и анализа QT сегмента/дисперзије у сваком одводу појединачно
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 5 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	1.12. Кардиолошко дијагностичка радна станица мора да поседује софтвер за тест оптерећења који мора да омогући следеће:

1.12.1. директно командовање покретном траком

1.12.2. комплетну анализу ST сегмента у току теста оптерећења у сваком одводу појединачно са могућношћу редефинисања Ј тачке

1.12.3. “on line” праћење комплетног 12-каналног ЕКГ-а у току теста

1.12.4. “full disclousure” софтвер за снимање/меморисање комплетног 12-каналног ЕКГ-а у току теста оптерећења ради касније детаљне обраде/штампе снимљеног ЕКГ-а у сваком тренутку теста

1.12.5. коришћење стандардних ергометријских протокола за покретну траку са могућношћу постављања и меморисања великог броја сопствених протокола
	
	

	1.13. Кардиолошко дијагностичка радна станица треба да поседује базу података пацијената са подацима о пацијентима, урађеним тестовима као и могућност накнадне реанализе урађених тестова
	
	

	1.14. Кардиолошко дијагностичка радна станица мора да поседује могућност штампања снимљеног ЕКГ-а и извештаја ергометријског теста на екстерном ласер принтеру и могућност слободног дефинисања формата штампаног извештаја од стране корисника
	
	

	1.15. Кардиолошко дијагностичка радна станица мора да поседује могућност накнадне надоградње “Hyper Q” или еквивалентним софтвером, који користећи аутоматску анализу високо фреквентно снимљених QRS сегмената детектује промене у деполаризацији миокарда и на тај начин обезбеђује лекару јасну информацију о постојању исхемије или не
	
	

	1.16. Кардиолошко дијагностичка радна станица мора да поседује могућност накнадне надоградње у комплетно ергоспирометријско радно место са јединственом базом података пацијената и урађених тестова
	
	

	1.17. Кардиолошко дијагностичка радна станица мора да поседује могућност комуникације са болничким информационим системима преко следећих протокола:
· DICOM

· HL-7

· XML

· TCP/IP
	
	

	1.18. РС систем у кардиолошкој радној станици мора да поседује лиценциран WINDOWS софтвер, мин. 20“ колор монитор, ласер принтер и да техничким карактеристикама у потпуности одговара припадајућим апликативно-дијагностичким софтверима
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 5 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	2. Тремил (покретна трака)


	
	

	2.1. Треба да омогући констатно оптерећење пацијента у току ерго теста
	
	

	2.2. Трака треба да поседује и дугме за тренутни прекид рада


	
	

	2.3. Минималне димензије покретног појаса траке 150 х 50 цм


	
	

	2.4. Брзина траке подесива од 0 до мин. 20 km/h 

	
	

	2.5. Успон траке подесив од 0 до мин. 24 %

	
	

	2.6. Контрола рада траке преко кардиолошко дијагностичке радне станице
	
	

	2.7. Могућност дефинисања времена за убрзање и успорење траке


	
	

	2.8. Трака мора да поседује могућност надоградње сигурносном опремом која спречава пад пацијента
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 6 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ХОЛТЕР СИСТЕМ СА РЕКОРДЕРИМА ЗА СНИМАЊЕ ЕКГ-А И КРВНОГ ПРИТИСКА, 2 кпл.
	
	

	1. Саставни сегменти система за дугорочну анализу снимљеног ЕКГ-а и крвног притиска су:
1.1.Софтвер за дугорочну анализу снимљеног ЕКГ-а и вредности крвног притиска

1.2. ЕКГ холтер рекордери, 2 ком
1.3. Рекордери за регистровање вредности крвног притиска, 1 ком
1.4. РС систем
	
	

	2. Софвер за дугорочну анализу снимљеног ЕКГ-а и вредности крвног притиска
	
	

	2.1. Комплетан дијагностички софтвер који поседује модул за анализу ЕКГ холтер снимка и модул за анализу измерених вредности крвног притиска
	
	

	2.2. Софтвер мора да поседује јединствену базу података пацијената
	
	

	2.3. Могућност давања коментара за изабрани сегмент снимка
	
	

	2.4. Могућност слободног дефинисања радног окружења – изгледа екрана
	
	

	2.5. Могућност слободног избора формата извештаја
	
	

	2.6. Могућност паковања извештаја у PDF формат и директног слања e-mail-ом
	
	

	2.7. Могућност надоградње система опцијом за слање података у HL7 формату
	
	

	3. Могућност модула за анализу ЕКГ холтер снимка
	
	

	Комплетна аутоматска анализа 3-каналног ЕКГ снимка


	
	

	Комплетна анализа ST сегмента у сва три канала


	
	

	3.3. QT анализа
	
	

	3.4. Софтвер за мануелну реанализу/рекласификацију сваког QRS  комплекса
	
	

	3.5. Софтвер за детекцију РМ сигнала


	
	

	3.6. Интегрисан HRV софтвер (Time domain)

	
	

	3.7. Могућност надоградње софтвером за континуирани брзи “color coded” преглед поремећаја ритма
	
	

	3.8. Могућност надоградње софтвером за атријалну анализу брзом детекцијом AV блокова, атриал флатера и атријалне фибрилације/софтвер ради на основу стварне, реалне детекције Р-таласа
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 6 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	4. Карактеристике модула за анализу измерених вредности крвног притиска
	
	

	4.1. Графички и нумерички приказ измерених вредности крвног притиска
	
	

	4.2. Могућност давања коментара и брисање одређених мерења
	
	

	4.3. Тренд анализа и хистограмски приказ холтер снимка
	
	

	4.4. Могућност дефинисања лимита на основу којих ће се анализирати одступања од постављених вредности
	
	

	5. ЕКГ холтер рекордери,  2 комада
	
	

	5.1. ЕКГ рекордер треба да има могућност регистровања минимално 3-дневног ЕКГ-а
	
	

	5.2. ЕКГ рекордер треба да региструје минимум 3 канала


	
	

	5.3. Интегрисан дисплеј за приказ минимум 1-каналног “on-line” ЕКГ сигнала
	
	

	5.4. Могућност детекције покрета и активности пацијента


	
	

	5.5. Снимање података на SD меморијску картицу


	
	

	5.6. Тежина рекордера, максимално 120 грама без батерије
	
	

	5.7. Интегрисано “Event” дугме за регистровање евентуалних догађаја од стране пацијента
	
	

	5.8. Рекордер мора да поседује могућност респираторног мониторинга/sleep apnea, уколико се у ЕКГ холтер систему нуди sleep apnea у софтверу
	
	

	5.9. Рекордер мора да поседује дигиталну детекцију пејсмејкер сигнала у сва три канала


	
	

	5.10. Водооптопран по IPX4 стандарду или одговарајући

	
	

	5.11. Рекордер мора да има интегрисан диктафон меморисање гласовних порука
	
	

	5.12. Рекордер мора да има интегрисан Bluetooth интерфејс
	
	

	5.13. Рекордер треба да се испоручи са комплетним стандардним прибором за рад
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 -I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 6 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	6. Рекордери за регистровање вредности крвног притиска, 4 ком. (по 1 ком за ВМЦ Нови Сад и ЦВМУ Београд, 2 комада за ВБ Ниш) 
	
	

	6.1 24/48 часовно мерење крвног притиска, по избору корисника


	
	

	6.2 Поседује аускултаторно и осцилометријско мерење крвног притиска 
	
	

	6.3 Дефинисање брзине испумпавања манжетне
	
	

	6.4 Дефинисање временских интервала за мерење крвног притиска
	
	

	6.5 Дефинисање унапред више различитих протокола за мерење притиска
	
	

	6.6 Опсег мерења притиска мин: 30-300 mmHg
	
	

	6.7 Капацитет меморије мин. 350 мерења и 30 сек гласовних порука
	
	

	6.8 Интегрисан високо резолуцијски дисплеј са позадинским осветљењем за приказ тренутно измерених вредности
	
	

	6.9 Тежина рекордера, мах. 200 гр са батеријама
	
	

	6.10 Интегрисан на рекордеру USB интерфејс за пренос података и диктафон за меморисање
	
	

	6.11 Интегрисано “Event” дугме за регистровање евентуалних догађаја од стране пацијента
	
	

	6.12 Могућност самосталног покретања рекордера независно од РС софтвера
	
	

	6.13. Рекордер треба да се испоручи са стандардним прибором за рад
	
	

	7. РС систем: 
припадајући РС систем са Windows лиценцом и ласер принтером


	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4 техничке карактеристике за ПАРТИЈУ 6 које се бодују (пондеришу)

	Карактеристике које се бодују


	Да ли поседује/не поседује карактеристику

(ДА/НЕ) или навести вредност
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	1. Софтвер за дугорочну анализу снимљеног ЕКГ-а и вредности крвног притиска: Аутоматска анализа мора да омогући тачно дефинисање QRS комплекса са прецизношћу минимално 50% - прецизност препознавања мора да буде студијски или клинички доказана 
- Прецизност 50%, 0 пондера

- Прецизност 51-90%, 1 пондер

- Прецизност 91% и више, 3 пондера
	
	

	2. Модул за анализу ЕКГ холтер снимка: 
- Могућност надоградње “sleep apnea” софтвером за регистровање поремећаја у дисању, 0 пондера
- Поседовање “sleep apnea” софтвера за регистровање поремећаја у дисању, 5 пондера
	
	

	3. ЕКГ холтер рекордери
 - Sampling rate минимум 6.000 Hz, са минимум 12-битном резолуцијом, 0 пондера
- Sampling rate минимум 8.000 Hz, са минимум 15-битном резолуцијом, 5 пондера

	
	

	ЕКГ холтер рекордери:

· Рекордер не поседује могућност стварне детекције Р-таласа, 0 пондера
· Рекордер поседује могућност стварне детекције Р-таласа, 1 пондер

	
	

	ЕКГ холтер рекордери:

· Рекордер нема аутоматски тест исправности пацијент кабла, 0 пондера
· Рекордер има аутоматски тест исправности пацијент кабла,  1 пондер

	
	

	ЕКГ холтер рекордери:

· Нема могућност надоградње рекордера SpO2 сензором, 0 пондера
· Могућност надоградње рекордера SpO2 сензором, 5 пондера
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4 - ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ
1. Уз испоруку уговорених добара понуђач, односно продавац прихвата обавезу да испоручи и следећу документацију:

· Корисничко упутство за рад: по један примерак на српском и енглеском језику, у папирном облику, за сваку диспозицију
· Сервисно упутство за одржавање: један примерак на енглеском језику: у папирном облику и електронском облику (CD и слично), за сваку диспозицију
2. Понуђач, односно продавац прихвата обавезу да обезбеди следеће обуке:
· обуку неограниченог броја корисника, на лицу места, у року за квалитативни пријем уговорених добара

· обуку за техничка лица за одржавање, на лицу места, у року за квалитативни пријем уговорених добара
3. Понуђач, односно продавац прихвата обавезу да обезбеди гаранцију произвођача од најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:
_______________                                                                             _______________________________
                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)
                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)
6-II
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
	

	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	


Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)

6-III
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	2)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	


Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                        _______________________________

                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                          (читак отисак печата)                           ( потпис)

6-IV 
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	2)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	


Напомена: Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6-V
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 104/14 достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

	1.
	Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

	
	Назив:

Адреса:



	6.
	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У ___________, дана ________ године, 
Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:
Потпис одговорног лица и печат
       члана групе понуђача:

1. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.       

2. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

7.

 МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а сваку страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда са подизвођачем.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА
[image: image2.jpg]



МОДЕЛ 

УГОВОР број 9452- 
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ, ПО ПАРТИЈАМА
закључен  између:

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, коју заступа Драгиша Дабетић - у даљем тексту Купац
Телефон: 011/3203-137
Телефакс: 011/3000-312
Матични број: 17677675

ПИБ: 106070529

Текући рачун: 840-14650-22




и

	ПОНУЂАЧ:  _____________________________

                          Адреса : _________________________________

                          Матични број: ___________________________

                          Шифра делатности: ______________________

                          ПИБ: ____________________________________          
                          ПДВ број: _________________________________

                          Телефон:  _________________________________   

                          Телефакс: _________________________________

                          Текући рачун број: _________________________

                          Код банке: _________________________________

које заступа: ____________________, у даљем тексту Продавац


Правни основ:

Јавна набавка бр. 104/14; Одлука о додели уговора бр. 9452-    од ______2015. године и понуда понуђача (продавца) бр. ___________

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

ЧЛАН 1.

1.1. Продавац се обавезује да Купцу, односно његовим крајњим корисницима испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад, а КУПАЦ да плати: 

· МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ ЗА КАРДИОЛОГИЈУ, ПО ПАРТИЈАМА (у даљем тексту уговорена добра, у свему према обрасцу понуде из дела 6 конкурсне документације) 
(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, ___________.
1.1.2 Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

1.2. Вредност уговорених добара износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора (са ПДВ-ом) је као у понуди. У укупну вредност уговорених добара улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад, обука неограниченог броја корисника и обука техничких лица за одржавање крајњих корисника, на лицу места. Цена је фиксна и не може се мењати. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

ЧЛАН 2.
2.1. Продавац се обавезује да испоручи уговорена добра из члана 1. тачке 1.1. уговора у року као у понуди дана од дана обостраног потписивања уговора. Датум пријема уговорених добара у просторијама крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници). Продавац је обавезан да писаним путем обавести крајње кориснике купца о тачном датуму и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
Места испоруке су:

За партије 1 и 2:

ВМА (Црнотравска 17, Београд)

За партију 3:

ВП 4983 (касарна Књаз Михаило,Чегарска бб, Ниш), 1 ком

ВП 2895 (Лађевци, Краљево), 1 ком

ВП 4795 (касарна Дедиње, Гардијска бб, Београд), 1 ком
За партију 4:

ВП 5004 (касарна мј Милан Тепић,Савска бб, Сурчин, Јаково), 1 ком

ВП 4100 (Трг Владике Николаја 5, Нови Сад), 1 ком

ВП 3706 (Бана Милутина бб, Пожега), 1 ком

ВП 6006 (Сарајевска бб, Ниш), 1 ком

ВП 2895 (Лађевци, Краљево), 1 ком

ВП 4795 (касарна Дедиње, Гардијска бб, Београд), 1 ком

ВБ Ниш (бул. Зорана Ђинђића бб, Ниш), 16 ком

За партију 5:

ВМЦ Нови Сад (Трг Владике Николаја 5, Нови Сад), 1 ком
ЦВМУ Београд - ВМЦ Карабурма (Северни Булевар 1, Београд), 1 ком

За партију 6:

ВМЦ Нови Сад (Трг Владике Николаја 5, Нови Сад), 

ЦВМУ Београд - ВМЦ Карабурма (Северни Булевар 1, Београд)

ВБ Ниш (Булевар Зорана Ђинђића бб, Ниш) 

2.2. Продавац се обавезује да ће монтажу, инсталацију, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара - квалитативни пријем извршити у просторијама крајњих корисника у року од као у понуди дана од дана обостраног потписивања уговора. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 3.

3.1. Добра из члана 1. овог Уговора, Купац ће платити у року од 30 (тридесет) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

3.2. Да би  Купац могао да изврши плаћање из тачке 3.1. овог члана, Продавац је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

· Рачун (два примерка)

· Отпремницу потписану од стране крајњег корисника Купца (један примерак)

· Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписан од стране Продавца и комисије крајњег корисника (један примерак).
3.3. Продавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему, достави Купцу исплатну документацију из тачке 3.2. овог члана.

3.4. Уколико Продавац не достави исплатну документацију у року из тачке 3.3 овог члана, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

3.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у (Сл.Гласник РС 84/04 и 86/04 - исправке,  61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).

ОБУКА  И ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЧЛАН 4.
4.1. Продавац се обавезује да изврши обуку неограниченог броја корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем. 

4.2. Продавац се обавезује да изврши обуку техничких лица крајњег корисника, за одржавање, на лицу места, у року за квалитативни пријем. 

4.3. Продавац се обавезује да уз уговорена добра из члана 1. тачка 1.1. уговора испоручи следећу документацију:

· корисничко упутство за рад: по један примерак на српском и енглеском језику, у папирном облику, за сваку диспозицију;
· сервисно упутство за одржавање: један примерак на енглеском језику, у папирном облику и електронском облику (CD и слично) за сваку дипсозицију.
ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ
ЧЛАН 5.

5.1. Продавац се обавезује да уговорена добра из члана 1. тачке 1.1 Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до уградње.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. тачке 1.1 Уговора врши се у просторијама крајњих корисника, након чега ће бити сачињен записник у року од 7 (седам) дана и који ће бити потписан од стране продавца и комисије крајњих корисника. Под квалитативним пријемом подразумева се да Продавац изврши инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку неограниченог броја корисника и обуку техничких лица крајњих корисника на лицу места.  

6.2. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се посебним комисијским записником крајњег корисника и Продавца у року од 7 (седам) дана.
6.3. Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања записника из тачке 6.2. овог члана, отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њени делови, или заменила неисправна и неадекватна добра,  и то бесплатно. 

6.4. Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. тачка 1.1 уговора деси квар, Продавац је дужан да га отклони о свом трошку. 
МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ
ЧЛАН 7.
7.1. Продавац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђену просторију, на локацију инсталисања.

7.2. Монтажа уговорених добара садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених стручњака Продавца, односно произвођача на одредишту крајњег корисника. 

7.3. По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорених добара у рад и њиховом тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси).

7.4. Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о квантитативном и квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период.

7.5. По завршетку гарантног периода биће поновљено тестирање по методологији доказивања радних карактеристика уговорених добара, а затим ће бити сачињен  Записник потписан од стране Продавца и комисија крајњих корисника да су уговорена добра у потпуности  у исправном стању.
КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1. Продавац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад уговорених добара. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

8.2. Продавац даје гаранцију од као у понуди месеци за уговорена добра  из члана 1. овог уговора. 

8.3. Продавац је у обавези да у гарантном року, о свом трошку, спроводи све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача.

8.4. Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Продавцу у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно. 

8.5. Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од  24  часа од пријема писане рекламације.

8.6. Рок за решавање рекламације, у гарантном року, је највише 7 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.
8.7. Уколико се у току гарантног рока догоди застој дужи од 15 (петнаест) дана, Продавац  је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада уговореног добра.

8.8. Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране Продавца и комисије крајњег корисника да је уговорено добро доведено у исправно стање.

8.9. За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара преноси на Продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

8.10. Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

8.11. У случају да продавац не може да отклони неисправност добра у року из тачке 8.10. овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације
8.12. Продавац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 7 (седам) година од момента испоруке.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако Продавац не изврши испоруку и/или квалитативни пријем у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) укупне вредности уговорених добара на која се односи кашњење у испоруци и/или квалитативном пријему, за сваки дан закашњења.
9.2. Уговорна казна може бити највише 5% укупне вредности добара на која се односи кашњење у испоруци и/или квалитативном пријему. Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна при исплати наведених добара и то без претходног обавештења. 

9.3. Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рока из тачке 1. и 2. овог члана, Купац ће наплатити уговорну казну одбијањем од рачуна и то без претходног обавештења Продавца од стране Купца у износу од 8% вредности уговора, односно партије на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а.
9.4. Уколико Продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или није могуће умањити рачун за износ уговорне казне, Купац ће без сагласности и претходног обавештавања Продавца, депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднети на наплату банци на износ дефинисан у тачки 9.3.
9.5. Купац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора Купац ће доставити Продавцу 7 (седам) дана пре раскида уговора. Уколико Купац није наплатио уговорну казну из тачке 9.3 приликом раскида уговора, депоновани инструмент обезбеђења уговорних обавеза, без сагласности Продавца поднеће се на наплату банци на износ дефинисан у тачки 9.3. 

9.6 Купац може да уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући продавцу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорне стане су  сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 9. став 5. овог уговора.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 13.

13.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

13.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих је један примерак за Продавца, а два примерка задржава Купац.

13.3. Kупац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим корисницима.

13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања
13.5. Уговор је потписан _________________ године. 
  За П Р О Д А В Ц А:



                          За К У П Ц А:                                                                                   

    Д И Р Е К Т О Р                                                                           Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                           Драгиша Дабетић   
_______________________                                                      ________________________
8.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2 ЗАКОНА 
У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке бр. 104/14 – Медицинска опрема за кардиологију, по партијама поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
9.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке бр. 104/14 – Медицинска опрема за кардиологију, по партијама, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ. 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

10.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________ даје
                                                                             (Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 104/14 – Медицинска опрема за кардиологију, по партијама поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:
· Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора). 

· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци у износу 8% од вредности уговора, односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), на коју се односи неизвршење уговорне обавезе, без ПДВ-а. 

· Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                   (читак отисак печата)                                 ( потпис)  

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом  потписивања уговора.

12.
МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),
________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

            (навести фирму)

                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.2015. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке ___________________________________________

        (навести банку и број текућег рачуна)
На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају: 

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

· не потпише Уговор о продаји  __________________________ (навести врсту добара,), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

· не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:


- на повлачење овог овлашћења;


- на опозив овог овлашћења:


- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;


- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: 

· 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________
· оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:



                                                                Понуђач:

_______________                                                                                        _______________________________

                                                                                                               (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                   М.П.                   _____________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                   (потпис)
13.
МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

               (пун назив и адреса)

      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___.2015. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:
 ____________________________________________________________________________.

 (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа. 

Прилог: 
· 2 (две) бланко сопствене менице број __________________и_________________.

· оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

            средствима на рачуну.

Место и датум:



                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                   М.П.             _____________________________

                                                                     (читак отисак печата)                          (потпис)

14.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач (навести назив понуђача) _________________________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	Ред.

бр. партије
	Врста трошка
	Износ без ПДВ-а
	Износ са 
ПДВ-ом

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	
	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
	
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
Место и датум:



                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                       М.П.                              _____________________________

                                                    (читак отисак печата)                                            (потпис)
PAGE  
Конкурсна документација  за ЈН 104/14
Страна 70 од 70

