	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

инт бр. 12614 - 47
28.02.2014. године
	
	


Појашњења 

конкурсне документације 

доставља - 



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 59/13 – Сто операциони хируршки са потребним додацима (електрохидраулички или електромеханички без лонгитудиналног померања), 12 комада достављамо следеће појашњење:
ПИТАЊЕ 1: У тачки 3.8 се захтева опсег померања сегмента стола (наставка за ноге), који се регулише на електрохидраулички или електромеханички начин, на доле 900 и више и на горе 700 и више, у класичном и реверзном положају. У појашњењу од 24.02.2014. године, број 12614-28, потврђује се да се захтева померање наставка за ноге у опсегу +100/-900, ручно подесиво, а везано за технички захтев у тачки 4.1.

Обзиром да се техничком спецификацијом у тачки 3.8 захтева померање раздвојивог наставка за ноге у опсегу -900/+700, што је далеко већи опсег од захтеваног у тачки 4.1 (+100/-900 мануелно), молимо за појашњење зашто наручилац за исти део операционог стола (наставци за ноге) захтева два различита опсега померања.

Предлог: наручилац у складу са својим објективним потребама и у складу са чланом 70. став 1. ЗЈН треба да задржи техничку спецификацију која се односи на померање наставка за ноге у већем опсегу, што је дефинисано тачком 3.8 а избрише из захтева техничку спецификацију која се односи на мањи опсег померања дефинисан тачком 4.1.

ОДГОВОР 1: Предлог није прихватљив. Израдом техничке спецификације нисмо имали намеру да било ког понуђача или произвођача дискриминишемо или да техничку спецификацију пишемо тендециозно. Техничка спецификација је написана на основу наших стварних потреба и на основу понуде тржишта операционих столова. За преко 90% произвођача операционих столова смо уверени да могу одговорити нашим захтевима и то никако не може да буде дискриминишућа техничка спецификација.
Тачка 3.8 техничке спецификације односи се на померање базичног сегмента операционог стола (наставка за ноге), што је јасно назначено у заглављу техничке карактеристике под редним бројем 3 (подешавање операционог стола) на страни 29. Овом тачком се захтева померање овог сегмента у границама на доле 900 и више и на доле 700 и више, у класичном или реверзном положају, на електромеханички или електрохидраулички начин. Ова опција померања базичног сегмента стола је неопходна зато што, рецимо, тражени додатак под редним бројем 4.2 нема мануелну опцију померања.

Тачка 4.1 се односи на додатак за операционе столове који се каче на базичне елементе истих, што је јасно наглашено у заглављу техничке спецификације под редним бројем 4. на страни 30 (додаци за операционе столове и спецификација по количинама).

Уз ову могућност померања базичног сегмента операционог стола, имамо и потребу додатног померања, односно позиционирања ногу пацијента. За ту додатну позицију, односно померање ногу пацијента произвођачи нуде додатке, односно држаче за ноге са мануелним померањем у границама +100/-900. Овакав држач за ноге произвођачи на тржишту нуде преко 30 година. Наши постојећи столови, који су на употреби од 1981. године имају овакав држач за ноге. Уверени смо да преко 90% произвођача може понудити обе захтеване опције, дакле и електромеханичко или електрохидрауличко померање базичног сегмента операционог стола (наставка за ноге) и мануелно померање држача за ноге и то оба у траженим границама. 

Прегледом вашег званичног сајта и ваше понуде на истом, односно произвођача операционих столова кога заступате, знамо да имате могућност да нам понудите тражене обе опције.
ЉН/                                                                                 Д И Р Е К Т О Р
                                                                                        Влада Антонијевић, дипл.ецц.
