	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

инт бр. 12614 - 24
21.02.2014. године
	
	


Појашњење конкурсне документације 

доставља - 



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 59/13 – Сто операциони хируршки са потребним додацима (електрохидраулички или електромеханички без лонгитудиналног померања), 12 комада достављамо следећа појашњења конкурсне документације
ПИТАЊЕ 1: У делу 4.3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, па испуњеност додатних услова, ставка 4.3.7 – доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: за мала правна лица и предузетнике потребно је да се достави биланс стања и успеха за 2011., 2012. и 2013. годину или БОН-ЈН за 2010., 2011. и 2012. и биланс успеха за 2013. годину. Обзиром да се завршни рачун предаје до краја фебруара ове године за 2013. годину и да можемо имати само потврду да смо предали Агенцији за привредне регистре, у којој верзији Вам можемо приложити биланс успеха за 2013. годину.
ОДГОВОР 1: Потребно је доставити копију биланса успеха који је предат Агенцији за привредне регистре уз потврду о предаји биланса успеха АПР-у.
ПИТАЊЕ 2: У делу 6-I-4, под 2 – Обавезне минималне техничке карактеристике – 2.1. Мобилни операциони сто, са четири антистатичка точка, могућношћу кочења стола на сва четири точка или стопама за блокаду стола, са централно позиционираним стубом стола, тако да тежиште плоче операционог стола буде изнад стуба стола. Да ли је могуће понудити операционе столове који немају централно позициониран стуб већ имају ексцентрични?

ОДГОВОР 2: Варијанта операционог стола са ексцентично позиционираним стубом стола је прихватљив у случају да је конструкција стола (плоча стола) израђена од висококвалитетних и отпорних материјала као што је карбон фибер или материјал изливен од високо квалитетне легуре алуминијума пресвучен слојем материјала који је отпоран на механичка оштећења и дезинфекциона средства.
ПИТАЊЕ 3: У делу 6-I-4, под 2 – Обавезне минималне техничке карактеристике –2.2. Електрохидрауличко или електромеханичко подешавање свих интегрисаних, базичних елемената. Да ли се дозвољава да држач за главу и држач за ноге имају механичко померање?
ОДГОВОР 3: Сви базични елементи стола (сегменти) морају бити електромеханички или електрохидраулички управљани. Сви додаци операционог стола тражени у тачки 4. дела 6-I-4 конкурсне документације могу механички да се померају.
ПИТАЊЕ 4: У делу 6-I-4, под 2 – Обавезне минималне техничке карактеристике –2.8. Управљање столом преко команди постављених на стуб стола и преко даљинског управљања за све функције интегрисаних елемената, команда за постављање стола у „нулти положај“ на даљинском управљачу. Да ли је дозвољено да управљање столом буде помоћу команди (панела са командама) које се налазе на бази стола, а не на стубу?

ОДГОВОР 4: Предлог није прихватљив. У наведеној тачки тражено је да команде за управљање столом (панел са командама) буде постављене на стуб стола. Команде постављене на бази стола, односно подножју стола су практично ниско постављене, нису практичне за руковање столом и захтевају сагињање особља које рукује столом, а нису практичне ни приликом чишћења подова операционих сала и тада постоји велика вероватноћа да комплетан панел буде изложен средствима за чишћење и дезинфекцију, посебно у ситуацијама када се чишћење мора брзо одрадити.
ПИТАЊЕ 5: У делу 6-I-4, под 2 – Обавезне минималне техничке карактеристике –2.14. Антистатик тапацирунг отпоран на средства за дезинфекцију са могућношћу скидања ради прања, дебљине 60мм и више. Да ли се прихвата да дебљина тапацирунга стола буде 45мм?
ОДГОВОР 5: Предлог није прихватљив. Ова техничка карактеристика је већ измењена са тражених 60мм и више на дебљину тапацирунга од 50мм и више.
ЉН/                                                                                 Д И Р Е К Т О Р
                                                                                        Влада Антонијевић, дипл.ецц.

