	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

инт бр. 12614 - 13 
18.02.2014. године
	
	


Појашњење конкурсне документације 

доставља - 



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 59/13 – Сто операциони хируршки са потребним додацима (електрохидраулички или електромеханички без лонгитудиналног померања), 12 комада достављамо следећа појашњења конкурсне документације
ПИТАЊЕ 1: Ставка 2.11 на страни 28: “Плоча стола састављена од најмање пет сегмената уз могућност преламања најмање четири, уз могућност додавања екстензионог сегмента са обе стране стола”. Пошто се у ставци 3.2. на страни 29 тражи: “Могућност преламања на 3 места и више”, сматрамо да је дошло до штампарске грешке и да би ставка 2.11 на страни 28 требала да гласи “Плоча стола састављена од најмање пет сегмената уз могућност преламања најмање три, уз могућност додавања екстензионог сегмента са обе стране стола”.
ОДГОВОР 1: Није у питању штампарска грешка, него се у тачки 2.11 ради о целој плочи стола са свим сегментима, односно операционом столу са најмање пет сегмената (нпр. основна плоча стола, сегмент за главу, сегмент за ноге, сегмент за груди и сл.) са могућношћу преламања најмање четири сегмента. У тачки 3.2 се ради о подешавању основне плоче стола, где се тражи могућност хидрауличког или електромеханичког подешавања основне плоче стола на 3 места и више.
ПИТАЊЕ 2: Ставка 3.4. на страни 29: “Максимална висина стола, без тапацирунга 1050мм и више, на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање”. Да ли је могуће понудити операциони сто чија је максимална висина 950мм без тапацирунга?

ОДГОВОР 2: Предлог није прихватљив. Промена максималне висине стола утиче у великој мери на функционалност и примену стола у пракси. Ово је битно код лица (хирурга) чија је висина изнад 190цм, јер је код њих у овом случају удаљеност радне површине и видног поља виша од 65 цм, а пракса налаже да удаљеност оперативног поља од ока буде до 65цм.
ПИТАЊЕ 3: Ставка 4.1 на страни 30: “Држач за ноге са раздвајањем, дводелни +100/-900” Пошто се у ставци 3.8 на страни 29 тражи: “Нагињање наставака за ноге на доле 900 и више, на горе 700 и више, на електрохидрауличко или електромеханичко подешавање у класичном и реверзном положају” сматрамо да је дошло до штампарске грешке и да би ставка 4.1 на страни 30 требала да гласи само “Држач за ноге са раздвајањем, дводелни”.

ОДГОВОР 3: Није дошло до штампарске грешке. У тачки 3.8 се ради о опсегу померања сегмента стола (наставка за ноге) који се регулише на електрохидраулички или електромеханички начин. У тачки 4.1 се ради о додатку-држачу за ноге са раздвајањем, дводелном који се ручно помера у опсегу +100/-900.
ЉН/                                                                                             ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
                                                                                                    п  о  т  п  у  к  о  в  н  и  к
                                                                                                    Дејан Савић
