	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

инт бр. 12614 - 20
20.02.2014. године
	
	


Појашњење и измену конкурсне документације 

доставља - 



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 59/13 – Сто операциони хируршки са потребним додацима (електрохидраулички или електромеханички без лонгитудиналног померања), 12 комада достављамо следећа појашњења конкурсне документације
ПИТАЊЕ 1: Тачка 2.11 – Плоча стола састављена од најмање пет сегмената уз могућност преламања најмање четири, уз могућност додавања екстензионог сегмента са обе стране стола. За ову тачку молимо да је још детаљније појасните или уколико сте у могућности доставите нам фотографију исте.
ОДГОВОР 1: Обзиром да нам је познато да сте заступник реномираног произвођача, упућујемо вас на његов каталог на којем се јасно види да операциони сто има пет сегмената и четири преламања.
ПИТАЊЕ 2: Тачка 2.14 – Антистатик тапацирунг отпоран на средства за дезинфекцију са могућношћу скидања ради прања, дебљине 60мм и више. Да ли је прихватљиво да дебљина антистатик тапацирунга буде 50мм, оно што је битно је густина сунђера – која је захтевана густина сунђера? Молимо вас за објашњење разлике између 50 и 60мм у односу на густину сунђера.
ОДГОВОР 2: Предлог је прихватљив. Врши се измена конкурсне документације у тачки 2.14 која гласи: «Антистатик тапацирунг отпоран на средства за дезинфекцију са могућношћу скидања ради прања дебљине 50мм и више». Сматрамо да густину сунђера не треба посебно дефинисати. Она је у стандардној изведби произвођача у складу са дебљином тапацирунга.
ПИТАЊЕ 3: Тачка 4.2. Држач за ноге једноделни. Да ли је прихватљиво да држач за ноге буде једноделни кратки или дводелни без раздвајања – функција стола је непромењена било са једноделним илидводелним фиксним држачима за ноге.
ОДГОВОР 3: Предлог је прихватљив. Врши се измена конкурсне документације у тачки 4.2 која гласи: «Држач за ноге једноделни или дводелни без раздвајања».
ПИТАЊЕ 4: 
· Тачка 4.13. Држач доњег дела леђа, са хоризонталним и вертикалним подешавањем величине сса 17х12цм, са носачем и стегом,

· Тачка 4.14.  Држач за грудни кош, величине сса 20х10цм, са носачем и стегом,

· Тачка 4.15. Држач за стидну и карличну кост, са носачем и стегом,

· Тачка 4.16. Бочни држач без зглоба са носачем и стегом,

· Тачка 4.23. Уређаји за тракцију руке, за артроскопију рамена и ручног зглоба

· Тачка 4.27. Држач стопала, са адаптером и стегама,

· Тачка 4.28. Сет за ректално позиционирање састављен од илијачне подршке и подршке за колена и потколенице са припадајућим стегама.

За ове тачке молимо ближи – детаљнији опис или по могућству да нам доставите фотографију истих.
ОДГОВОР 4: Упућујемо Вас на каталог произвођача којег представљате, у којем смо проверили да се налазе напред наведене  компоненте.  

ЉН/                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                    Влада Антонијевић, дипл.ецц.
Прилог:

· измењен део обрасца понуде  6 - I – 4
6 - I – 4 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача

	2. ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

	2.1. Мобилан операциони сто, са четири антистатичка точка, могућност кочења стола на сва четири точка или стопама за блокаду стола, са централно позиционираним стубом стола, тако да тежиште плоче операционог стола буде изнад стуба стола
	
	

	2.2. Електрохидрауличко или електромеханичко подешавање свих интегрисаних, базичних елемената
	
	

	2.3. Интегрисано батеријско напајање са аутономијом стола без директног прикључка на мрежу, пуњење батерија на 220V/50Hz, једно пуњење батерија да омогућава управљање столом једну радну недељу и дуже (50 операција и више)
	
	

	2.4. Носивост стола 270 кг и више у централној позицији стола (када су стуб стола и носећа плоча централно позиционирани)
	
	

	2.5. Радиотранспарентност свих елемената стола за Х зраке, горња плоча без укрштених шипки
	
	

	2.6. Могућност постављања стола у Flex и Reflex положај


	
	

	2.7. Могућност постављања стола у “reverse” положај


	
	

	2.8. Управљање столом преко команди постављених на стуб стола и преко даљинског управљача за све функције интегрисаних елемената, команда за постављање стола у „нулти положај“ на даљинском управљачу
	
	

	2.9. Могућност закључавања стола преко даљинског управљача


	
	

	2.10. Стуб операционог стола, шине за качење елемената и рам израђени од нерђајућег киселоотпорног челика
	
	

	2.11. Плоча стола састављена од најмање пет сегмената уз могућност преламања најмање четири, уз могућност додавања екстензионог сегмента са обе стране стола
	
	

	2.12. Ширина стола без шина 520-550мм, ширина стола са шинама максимално 600мм
	
	

	2.13. Укупна дужина плоче стола, са свим интегрисаним елементима и екстензионим сегментом 200цм и више
	
	

	2.14. Антистатик тапацирунг отпоран на средства за дезинфекцију са могућношћу скидања ради прања, дебљине 50мм и више
	
	

	2.15. Систем за монтирање свих екстензија стола без употребе другог алата
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Ком
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији

или изјави произвођача 

	4. ДОДАЦИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕ СТОЛОВЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПО КОЛИЧИНАМА

	4.1. Држач за ноге са раздвајањем, дводелни +100/-900


	6
	

	4.2. Држач за ноге једноделни или дводелни без раздвајања


	2
	

	4.3. Држач за ноге четвороделни


	4
	

	4.4. Потковичасти држач за главу са зглобним носачем, двоструком артикулацијом, са припадајућим адаптером, стегом и јастуком
	4
	

	4.5. Држач за руку величине 58 цм и више х 16цм и више, подесив вертикално, хоризонтално и латерално са припадајућим стегама
	14
	

	4.6. Држач за руку величине 45-55 цм, подесив вертикално, хоризонтално и латерално са припадајућим стегама
	12
	

	4.7. Сталак за инфузију за монтирање на бочну страну стола, висински подесив, са потребним стегама
	24
	

	4.8. Анестезиолошки сталак флексибилни, са припадајућим стегама


	12
	

	4.9. Анестезиолошки сталак L облика са припадајућом стегом


	6
	

	4.10. Држач анестезиолошких црева, висински подесив, флексибилан
	12
	

	4.11. Држач за руку, за монтирање на бочну страну стола, за фиксирање руке уз тело са припадајућом стегом 
	12
	

	4.12. Каиш за тело 


	24
	

	4.13. Држач доњег дела леђа, са хоризонталним и вертикалним подешавањем, величине сса 17 х 12 цм, са носачем и стегом
	8
	

	4.14. Држач за грудни кош, величине сса 20 х 10 цм, са носачем и стегом
	8
	

	4.15. Држач за стидну и карличну кост, са носачем и стегом


	8
	

	4.16. Бочни држач без зглоба са носачем и стегом


	8
	

	4.17. Ортопедска екстензија за ноге, састављена од елемената: телескопске шипке са зглобом, рама за екстензију, ослонца за карлицу са јастучетом, ослонац за карлицу за бочни положај, пара ослонаца за ноге са јастучићима, блокера карлице, пара ортопедских чизама за одрасле, тракционог уређаја и колица за додатке
	1
	

	4.18. Додатак, носач, за операцију руке и рамена, радиотранспарентан димензија 65 цм и више х 30цм и више, са припадајућим стегама
	5
	

	4.19. Тракциони уређај за клинове за хумерус, радиус и улну


	1
	

	4.20. Weinberger-ов држач прстију
	4
	

	4.21. Екстензија за леђа за операцију рамена са држачем главе у "beach chair" и бочном подршком за тело
	1
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


