PAGE  
4

	

[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
Инт. бр.  564- 27  

29.05.2013. године
	
	 


Додатне информације и појашњења 
у вези са припремањем понуде и измене
конкурсне документације,
    д о с т а в љ а.- 
                                          ______________________________________
Потенцијални понуђачи су затражили додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке добара број 36/12 (медицинска средства), хируршки конци, по партијама, 17 партија.
НАРУЧИЛАЦ: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Београд, Немањина бр. 15, који по овлашћењу Наручиоца Министарства одбране, Управе за војно здравство, Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, спроводи набавку на основу члана 29. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 116/08), на основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, даје додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде и врши измене и допуне конкурсне документације у делу спецификације добара за партије број 3, 4, 8, 11 и 14 и конкурсне документације стр. 8 и 10.
1. ПИТАЊЕ: 
Да ли ће се за партију бр.11 (Polyglactin 910) прихватити састав омотача хирушког конца који нам је произвођач доставио, а који гласи “The sutures are coated with a mixture of glycolide and L-Lactide (Glacomer 37) and calcium stearate“?

Oво стога што наведени назив једињења „glycolide and L-Lactide (Glacomer 37)“ представља други назив за тражени Polyglactin 370 као и што Glacomer 91 (90/10) представља други назив за Polyglactin 91, што је све прихваћено од стране АЛИМС-а у поступку регистрације.

ОДГОВОР:

Мења се спецификација за Партију бр. 11:

-додаје се у називу партије /glycolide, L-Lactid i calcium stearat
-у спецификацији добара, у колони "Назив добра" додаје се за добра на редном броју од 1 до 19 у Polyglactin 910 ili Glycolidе, L-Lactide i calcium stearate...
2. ПИТАЊЕ: 
Да ли ће за партију 8. (Polydioxanone) прихватити понуда конца за који произвођач наводи да је по саставу Polydioxanone), да има тензиони профил 75-80% после 2 недеље и да је са ресорптивним профилом од 180-210 дана?

Ово стога што не постоји стандард, нити европски нити домаћи, а не постоји ни обавеза  пред домаћом агенцијом за лекове и медицинска средства (АЛИМС-ом), да се у каталогу, упуству за употребу нити било где другде утврди и истакне тензиони профил после 4 и 6 недеља а што је конкурсном документацијом тражено. Сваки произвођач слободно одлучује које ће податке о тензионом профилу да утврђује и за који временски период. Полази се од тога да хирушки конци истог хемијског састава и истог времена ресорпције имају исте или упоредиве тензионе профиле. Непостојање информација о тензионом профилу после 4 и 6 недеља не значи да је Polydioxanone који дистрибуирамо дручачији од осталих Polydioxanone на тржишту, слабијег квалитета нити да је његова примена ограничена на мањи број медицинских индикација. Због тога су понуђачи који не располажу траженим информацијама, тачно на начин како је конкурсном документацијом тражено, дискриминисани иако нуде адекватан производ. Осим предходног тензиона снага зависи од дебљине конца па тако дебљи конци имају другачију тензиону снагу (профил) у односу на тање конце и то је нарочито изражено код хируршког конца Polydioxanone. Како су партије сачињене од конаца различитих дебљина не постоји универзална вредност тензионог профила која би важила за конце свих дебљина па би то значило да ни један понуђач не може дати исправну понуду.

Због свега предходног предлажемо да се за Polydioxanone тражени број података о тензионом профилу сведе на најмању могућу меру, или да се уопште не тражи , како би што већи број понуђача био у прилици да да своју понуду и како се не би без разлога постављале баријере за учешће у предметној набавци.

ОДГОВОР:

Мења се у конкурсној документацији на страни 10 за Партију број 8:

-додаје се у опису тензионог профила: у 75%-80% после две недеље.
3. ПИТАЊЕ: 
Да ли ће се прихватити Писмо произвођача, на произвођачком меморандуму, које би послужило као допуна каталогу, као доказ усклађености понуде са техничком спецификацијом? Предложено писмо би се прилагало заједно са каталогом и садржало би све податке  који недостају у каталогу а тичу се се општих техничких карактеристика које су тражене конкурсном документацијом на стр.10?

Ово стога што не постоји стандард о томе које податке произвођач мора унети у каталог а конкурсном  документацијом је предвиђено да недостатак макар и једног траженог  податка у каталогу представља довољан разлог да понуда не буде исправна.

Прихватањем  предложеног решења Наручилац би омогућио да сваки понуђач приложи и сваки други доказ којим се доказује усклађеност понуде са траженим  техничким спецификацијама, како је уосталом и предвиђено чланом  40, став 1 ЗЈН. 4. 

Да ли предложено Писмо произвођача из предходног питања бр.3 може бити достављено на енглеском језику? Ово стога што би оно, као и каталог, садржало податке који су техничке природе и који су лако разумљиви.
ОДГОВОР:

Мења се у конкурсној документацији на страни 8 у тачки 2.10: тако што се додаје: " Као допуну каталогу о усклађености понуде са техничком спецификацијом може се доставити писмо произвођача на меморандуму произвођача, са оригиналним потписом и печатом произвођача (може бити на енглеском језику) све обележено редним бројем партије и добра у оквиру партије на које се односи, као у спецификацији"
4. ПИТАЊЕ: 
Да ли ће Наручилац у партији бр. 3, хирушки конац Polyamide, за ставку бр.21 прихватити понуду игле са описом Типа и карактеристика игле: „Reverse cutting micro point“? Напомињемо да предложена игла у потпуности одговара техничкој спецификацији, тј. у траженој игли „Reverse cutting“ само је додатно побољшана завршном обрадом на микро плану.

ОДГОВОР:
Мења се у спецификацији Партија бр. 3:

-за добро на редном броју 21 у колони "Тип и карактеристика игле" додаје се /Reverse cutting micro point.
5. ПИТАЊЕ: 
Да ли ће наручилац у партији бр. 8, хирушки конац Polydioxanone, за ставке бр.11 и бр. 12 прихватити понуду конца дужине 75cm?
ОДГОВОР:
Мења се спецификација за Партију бр. 8:

- за добро на редном броју 11 у колони "Дужина конца у cm" мења се у "70 и више".
- за добро на редном броју 12 у колони "Дужина конца у cm" мења се у "70 и више".
6. ПИТАЊЕ: 
Да ли ће Наручилац у партији бр.11, хирушки конац Polyglactin 910, за ставку бр.6 прихватити понуду конца дужине 120cm?

ОДГОВОР:
Мења се спецификација за Партију бр. 11:

- за добро на редном броју 6 у колони "Дужина конца у cm" мења се у "100 и више".
7. ПИТАЊЕ:
Да ли ће Наручилац за партију бр.14, хирушки конац PGA, прихватити понуду хируршког конца са омотачем чији је састав „Polycaprolactone and calcium stearate“, тензиони профил 65% после две недеље и 35% - 40% после три недеље (у зависности од дебљине конца) и чије је време ресорпције 60-90 дана?

Напомињемо да PGA хируршки конци свих светских произвођача садрже омотач који је по свом саставу мешавина Polikaprolaktona i stearata.
ОДГОВОР:
Мења се у конкурсној документацији на страни 10 за Партију број 14, у опису тензионог профила конца додаје се /35% до 40% после три недеље.
8. ПИТАЊЕ:
Дана 28.05.2013 доставили сте нам појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке добара број 36/12 које се односи на партију бр. 4 (Polypropilen sintetski, monofilamentni, neresorptivni за потребе васкуларне хирургије) позицију број 4. где се Ваш захтев у колони  „Број игала“ мења у 1. Како је у колони „Дужина конца у cm“ остао захтев 75 да ли ће наручилац прихватити понуду дужине конца 100cm, за ову позицију с обзиром на то да дужина конца од 75 није довољна за потребе васкуларне хирургије односно није уобичајена за ову комбинацију дужине игле (31mm) и дебљине конца (0)?
ОДГОВОР:
Мења се спецификација за Партију бр. 4:

-на редном броју 4 у колони "Дужина конца у cm" мења се у "75 и више".

Прилог:

-спецификација за Партије бр. 3, 4, 8, 11 и 14
-конкурсна документација стр. 8 и 10 
 ВН                                                                  

                                                                                 Д И Р Е К Т О Р 
                                                                                 Драгана Петровић дипл економиста
Достављено:
-свим потенцијалним понуђачима 

који су откупили конкурсну документацију

