СПЕЦИФИКАЦИЈА - коју  добро Видео стуб за бронхоскопију мора да поседује: (табелу обавезно попунити) 
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

-и обележити маркером

	Видео бронхоскоп



	· Видео бронхоскоп са могућношћу приказа HDTV (High Definition Image Quality) квалитета слике
	
	

	· могућност приказивања васкуларизације ткива (NBI- Nar. Band Imaging) или одговарајуће
	
	

	· комплетно потопив конектор са заштитном капом или без  заштитне капе
	
	

	· видно поље 120°
	
	

	· дубина видног поља 3-100 мм
	
	

	· пречник инсерционе тубе 5.1 мм(прихвата се и 4.9мм)
	
	

	· пречник радног канала 2.0 мм
	
	

	· радна дужина 600 мм
	
	

	· савитљивост горе/доле 210°/130°
	
	

	Ксенoн извор светла



	· 300 W ксенонска лампа
	
	

	· 500 сати радни век лампе, резервна халогена лампа
	
	

	                                    М.П.

                  (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


ИЗМЕЊЕНА страна 27 од 50

	
	
	

	· High Definition Television (HDTV)
	
	

	· могућност приказивања васкуларизације ткива (NBI-Narronj Band Imaging)
	
	

	· аутоматска контрола осветљења (минимално 8 нивоа)
	
	

	· функција "trans illumination"
	
	

	· 4 мода рада пумпе за ваздух…
	
	

	Видео процесор



	· колор CCD систем
	
	

	· компатибилан са свим флексибилним ендоскопима као и лапароскопским инструментима и главама камере
	
	

	· High Definition Television (HDTV)
	
	

	· могућност приказивања васкуларизације ткива (NBI-Narronj Band Imaging)
	
	

	· аутоматска контрола осветљења (Auto-Brightness)
	
	

	· Аналогни излази (RGB, YPbPr),  дигитални излази (HD-SDI, SD-SDI, DV, DVI); ПиП (Picture in Picture)
	
	

	· повећање структуре и контуре приказа: 3 мода, 8 нивоа
	
	

	· аутоматска gain контола
	
	

	· контраст: 3 мода
	
	

	                                    М.П.

                  (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


ИЗМЕЊЕНА страна 28 од 50

	· iris контола (ауто, пеак и авераге)
	
	

	· freeze контола слике са функцијом пре-фреезе
	
	

	· Електронско увећање: 1,2х и 1,5х; прихвата се и електронско повећање од 0х до 2.5х
	
	

	· подаци о пацијентима (минимум 44 пацијената)
	
	

	· идентификација ендоскопа
	
	

	· white balance
	
	

	· подешавање колор боја: Red, Blue, Croma (± 8 нивоа)
	
	

	· могућност DICOM повезивања...
	
	

	Трола-колица за опрему са пратећим елементима



	· рука-држач за LCD монитор са VESA качењем
	
	

	· клизном полицом за тастатуру
	
	

	· сепаратним трансформатором
	
	

	· носачем-држачем за 2 ендоскопа
	
	

	HDTV LCD Monitor



	· LCD Монитор, 26 инча
	
	

	· HDTV резолуција
	
	

	· medical grade
	
	

	· резолуција 1920dž1200 (WUXGA)
	
	

	· угао гледања: 178°
	
	

	· компатибилност са 5:4 и 16:9
	
	

	                                    М.П.

                  (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


ИЗМЕЊЕНА страна 29 од 50

