РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ  

Дирекција за набавку и продају

[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА    

 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАБАВКЕ ДОБРА -АПАРАТИ ЗА ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, по партијама
	Партија 1
	Аутоматски систем за екстракцију, са системом за хидролизу 
(Апарат за хидролизу)

	Партија 2
	рН метар лабораторијски (Пехаметар стони)

	Партија 3
	FT-IR Спектрометар (Спектрофотометар)

	Партија 4
	FT NIR анализатор (Анализатор)

	Партија 5
	Јонски хроматограф за секвенцијално и симултано одређивање анјона и катјона   (Систем за јонску хроматографију)

	Партија 6
	Имуноаналајзер намењен за брзу идентификацију патогених микроорганизама из хране (Уређај за брзу идентификацију микробиолошких агенаса у храни)


ЗА ПОТРЕБЕ  ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ 

Број  набавке: 191/12  

Основни број:  331/12  

С а д р ж а ј:

	1.
	ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.................................................................................................................


	3

	2.
	УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ.............................................................................


	4

	3.
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ.....................................................................................................................................


	11

	4.
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ........................


	12

	5.
	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА..........................................................................................................................


	37

	6.
	ИЗЈАВА ДА  ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ  ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА.........................................................................................................


	39

	7.
	ИЗЈАВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ.........................................................................................


	40

	8.
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗЈН.....................................................................................................................................................................


	41

	9.
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ...........................................................................42       


	

	10.
	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ.................................................................................................................................43        


	

	11.
	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА.............................44

	

	12.
	МОДЕЛ УГОВОРА.................................................................................................................................................46
	

	13.
	МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ...................................................................................................................76
	

	14.
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ  ИНСТРУМЕНТА  ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ...................................................................................................................................................................77        


	

	15. 
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ..........................................................................................................................................79                          


	

	16.
	ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА................................................................................................................................80          
	


НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. 

	[image: image2.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

     Ин.бр.  ____________________          

____________________године
	
	 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. НАРУЧИЛАЦ
Министарство одбране  Управа за снабдевање Дирекција за набавку и продају, Немањина 15, Београд, на основу члана 21 и 30. став 3. тачка 1.  Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник РС" број 116/08) позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу своје понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом. 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни број ЈН  191/12 је добро – Апарати за институт за хигијену 
. 

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, по партијама у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116/08) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на Порталу јавних набавки.

4. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.04.2013. године до 12,00 часова у деловодству наручиоца  Београд, Немањина 15, приземље-шалтер експедиције.

Неблаговременом ће се сматрати понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: ''Понуда за јавну набавку добра – Апарати за институт за хигијену, ЈН број 191/12- НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом,  и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу,  телефон и факс  понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

5. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се 09.04.2013. године у 12,00 часова, на адреси наручиоца Београд, Немањина 15, приземље - соба 12. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писaна пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

6. РОК У КОЈЕМ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Одлуку о избору најповољније понуде, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из члана 80. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року од 54 дана од дана јавног отварања понуда. 

мв/-

Д И Р Е К Т О Р









Драгана Петровић, дипл. економиста






ПРИЛОГ бр.  1
УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке у отвореном поступку су: Апарати за институт за хигијену. 
Набавка је обликована у шест партија:

	Партија 1
	Аутоматски систем за екстракцију, са системом за хидролизу 
(Апарат за хидролизу)

	Партија 2
	рН метар лабораторијски (Пехаметар стони)

	Партија 3
	FT-IR Спектрометар (Спектрофотометар)

	Партија 4
	FT NIR анализатор (Анализатор)

	Партија 5
	Јонски хроматограф за секвенцијално и симултано одређивање анјона и катјона   (Систем за јонску хроматографију)

	Партија 6
	Имуноаналајзер намењен за брзу идентификацију патогених микроорганизама из хране (Уређај за брзу идентификацију микробиолошких агенаса у храни)


према спецификацији из обрасца понуде Прилог 3/1Б за партију 1, Прилог 3/2Б за партију 2, Прилог 3/3Б за партију 3, Прилог 3/4Б за партију 4, Прилог 3/5Б за партију 5 и Прилог 3/6Б за партију 6 конкурсне документације, у даљем тексту добро.
За партију 1 добро је од ставке 1.1 до закључно са  ставком  1.18. из Прилога 3/1Б конкурсне документације,  
За партију 2 добро је од ставке 1.1. до закључно са  ставком  1.9. из Прилога 3/2Б конкурсне документације,  
За партију 3 добро је од ставке 1.1. до закључно са  ставком 1.11. из Прилога 3/3Б конкурсне документације,  
За партију 4 добро је од ставке 1.1. до закључно са  ставком 1.13.  из Прилога 3/4Б конкурсне документације,  
За партију 5 добро је од ставке 1.1. до закључно са  ставком 1.9. из Прилога 3/5Б конкурсне документације,  
За партију 6 добро чини ИМУНОАНАЛИЗАТОР(од ставка 1.1. до закључно са 1.4.) + тестови са припадајућим реагенсима (ставка 1.5.)  из Прилога 3/6Б конкурсне документације
Понуђач може да поднесе понуду за појединачне партије или комплетну понуду. Понуда ће бити разматрана по партијама. За сваку партију биће изабрана најповољнија понуда.

Понуда се подноси за целокупне количине добара из појединачне партије. У супротном понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неисправна.

Уколико се поднесе понуда за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

2. УСЛОВИ ПОНУДЕ
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

2.1. Попуњен, потписан и оверен  образац "подаци о понуђачу" (Прилог бр. 2);
2.2. Попуњен,  потписан и оверен  оригинални образац понуде са структуром цене и спецификацијом (Прилог бр. 3/1А и Прилог бр. 3/1Б за партију 1; Прилог бр. 3/2А и Прилог бр. 3/2 Б за партију 2; Прилог бр. 3/3А и Прилог бр. 3/3 Б за партију 3; Прилог бр. 3/4А и Прилог бр. 3/4 Б за партију 4; Прилог бр. 3/5А и Прилог бр. 3/5 Б за партију 5, Прилог бр. 3/6А и Прилог бр. 3/6 Б за партију 6)
2.3. Попуњен,  потписан и оверен  образац о оцени испуњености услова из чл. 44 ЗЈН (Прилог  бр. 4);
2.4. Документа из чл. 45. (као у Прилогу бр. 4), којима се доказује испуњење услова из члана 44. ЗЈН и то:

2.4.1. Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар 
          (без обзира на датум издавања извода);
2.4.2. Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;

2.4.3. Потврду привредног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издату након објављивања јавног позива;
2.4.4. Потврду надлежног Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; издату након објављивања јавног позива ;

НАПОМЕНА: У захтеву за издавање Потврде од надлежног Привредног суда, Прекршајног суда (тачке 2.4.3. и 2.4.4.), односно Агенције за привредне регистре захтевати да се подаци у казненој евиденцији провере закључно са даном објављивања јавног позива (треба навести конкретан датум објављивања јавног позива како би се и потврда односила на период од две године уназад од дана објављивања јавног позива) а не закључно са даном издавања потврде.

У случају да Привредни суд или Прекршајни суд, односно Агенција за привредне регистре изда потврду која гласи на период од 2 (две) године пре издавања исте, понуђач је обавезан да приложи и копију поднетог захтева.

2.4.5. Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврду Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
2.4.6. Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
2.4.7. Потврду надлежног пореског органа или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старију од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
2.4.8. Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

· За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину 

· За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању

· За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011 и 2012 годину

ИЛИ

Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). Уколико извештај о бонитету не садржи податке за 2012. годину, доставити и биланс стања и биланс успеха за 2012. годину.
НАПОМЕНА: Неопходан финансијски и пословни капацитет подразумева да је понуђач исказао позитиван укупан финансијски резултат(Нето добитак) у билансу успеха за 2012 годину и мишљење ревизора за 2011. годину које није негативно.

Уколико понуђач није исказао позитивни укупан финансијски резултат(Нето добитак) у билансу успеха за 2012. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2011. годину, понуда се одбија као неисправна. 
2.4.9. Решење-дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава,  одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од надлежног министарства.(доставља се за партије 3, 4, 5 и 6). 
2.4.10. Доказ о постојању сервиса:  
· Изјаву понуђача о постојању сервиса, који има  најмање једног сертификованог сервисера, за одржавање понуђеног уређаја, на подручју Р. Србије. У изјави треба да буде наведен назив и адреса сервиса и Тел/факс. 
· сертификат сервисера за одржавање понуђеног уређаја
Документа наведена у тачки 2.4 могу бити и фотокопије.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца достави оригинал или оверене фотокопије доказа из тачке 2.4.(осим извештаја о бонитету из тачке 2.4.8.), а уколико је сертификат сервисера за одржавање понуђеног уређаја из тачке 2.4.10.на енглеском језику, доставља се оверени превод судског тумача, а које наручилац задржава. Поред наведеног понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија дужан је да у напред наведеном року достави наручиоцу и копију картона депонованих потписа коју је доставио у понуди, а која је оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),  
Уколико се тражена документа не доставе у наведеном року, понуда ће се одбити као неисправна.

НАПОМЕНА: 
Обавеза достављања докумената из тачке 2.4. конкурсне документације у случају достављања заједничке понуде је утврђена у Прилогу 4 конкурсне документације.

Обавеза достављања докумената из тачке 2.4. конкурсне документације у случају да понуђач наступа са подизвођачем је утврђена у Прилогу 8Б  конкурсне документације. 

НАПОМЕНА: Довољан технички и кадровски капацитет се доказује:

· Достављањем доказа из тачке  2.4.9.(за партије 3,4,5 и 6)
· Достављањем доказа за сервис 2.4.10.(за све партије)
2.5.  Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

· изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада (Прилог бр.  5),
· изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је измирио све доспеле пословне обавезе, у складу са прописима државе у којој има седиште, (Прилог бр.  6),

· изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће у року од 5 дана од настале пословне промене о истој обавестити наручиоца, (Прилог бр.7) 
· изјава да понуђач наступа са подизвођачем (уколико наступа) (Прилог бр.8). Уколико наступа са подизвођачем, уз понуду мора да достави попуњен образац „Подаци о подизвођачу“ (Прилог бр. 8А) и образац за установљавање квалификације подизвођача (Прилог бр. 8Б), као и да наручиоцу омогући приступ код подизвођача, ради установљавања квалификације.
2.6.  Модел уговора (Прилог бр. 9/1 за партију 1; Прилог бр. 9/2 за партију 2; Прилог бр. 9/3 за партију 3; Прилог бр. 9/4 за партију 4;. Прилог бр. 9/5 за партију 5; Прилог бр. 9/6 за партију 6; Понуђач је дужан да попуни прву страну модела уговора, парафира и овери печатом све стране модела уговора и овери печатом и потпише последњу страну модела уговора чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. У случају подношења заједничке понуде или наступа са подизвођачима попуњава се и члан 1.3. односно 1,4. модела уговора на начин како је описано на страни 8 конкурсне документације у одељку заједничка понуда и понуда са подизвођачем.
2.7.  Обавезно је уз понуду доставити Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

· Две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа). Приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца. У складу са Законим о платном промету („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 31/11) менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Републике Србије. 
· Извод са интернет страница НБС Регистра меница и овлашћења или копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 56/11).
· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач повуче понуду у току периода важења понуде или не потпише уговор (Прилог бр. 10). За исправност понуде довољно је да менично овлашћење буде само потписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа. Број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити исти. 
· копију картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),  
НАПОМЕНА: печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични. У случају било каквог неслагања извршиће се провера наплативости меница код надлежне банке на основу приложене документације у понуди.   Понуда ће бити исправна уколико су менице наплативе.

2.8. Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора (Прилог бр. 11). 

НАПОМЕНА: након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да врати инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора.

2.9.  Изјаву понуђача о поштовању техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом (Прилог бр. 12) 
2.10. Изјаву групе понуђача (Прилог бр. 13) (уколико наступа група понуђача)
2.11. Дозволу за стављање у промет понуђеног уређаја, односно Решење о упису понуђеног уређаја у Регистар медицинских средстава, издату од Агенције за лекове и медицинска средства Р. Србије. (доставља се за партије 3, 4, 5 и 6). 
2.12. Проспектну и техничку спецификацију произвођача која ће послужити за  доказивање карактеристика добра –обележену према Прилогу 3/1Б за партију 1, Прилогу 3/2Б за партију 2, Прилогу 3/3Б за партију 3, Прилогу 3/4Б за партију 4, Прилогу 3/5Б за партију 5 и Прилогу 3/6Б за партију 6 конкурсне документације. Тражену спецификацију обележити маркером у приложеној Проспектној и техничкој спецификацији произвођача. Сви подаци који нису наведени у Проспектној и техничкој спецификацији произвођача, морају бити дати на оригиналном потписаном и овереном документу произвођача.
2.13. Потврду (изјаву)  произвођача:
· да ће за добро вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке.

3. ЈЕЗИК                                                                

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на српском језику. Потврде(изјаве) произвођача, оригинални потписани и оверени документи произвођача, сертификати, како проспектна тако и  техничка спецификација која ће послужити за доказивање тражене спецификације понуђеног добра могу бити на енглеском језику. 

4. МЕСТО, РОК ИСПОРУКЕ, и рок квалитативног пријема. 

Испорука предметног добра биће извршена у просторијама ВМА, Црнотравска 17, Београд. Рок испоруке понуђеног добра мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора. 

Рок за испоруку не сме бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора.
Рок за квалитативан пријем не сме бити дужи од 70 дана од дана потписивања уговора 
У случају да понуђени рок испоруке или рок за квалитативан пријем буде дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неисправна.
Понуђач је у обавези да најави ВМА испоруку уговореног добра, 5 дана пре испоруке истог. 

5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. Питања везана за конкурсну документацију послати на адресу Дирекција за набавку и

продају, Немањина 15, Београд, са назнаком «Питања за јавну набавку – АПАРАТИ ЗА ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ, Бр. набавке 191/12». Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
6.ИЗРАДА ПОНУДЕ

Облик понуде:

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Било би пожељно да сва
документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понудe се подносе непосредно (лично) или путем поште, у деловодству наручиоца,  на адресу наручиоца Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина бр.15, Београд, приземље-шалтер експедиције, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: ''Понуда за јавну набавку добра – АПАРАТИ ЗА ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ, ЈН број 191/12- НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом,  и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу,  телефон и факс  понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама – заједничка понуда. 

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија, наручалац ће тражити од групе понуђача да поднесу правни акт (оригинал), којим се обавезују на заједничко извршење набавке, и у коме мора бити прецизирана одговорност сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Без обзира на то, понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Група понуђача треба једног од чланова да овласти да заступа и предузима потребне радње у односу на наручиоца. 

Овлашћени понуђач –носилац понуде доставља документа из Прилога 4 конкурсне документације, попуњава модел уговора и све обрасце и изјаве из конкурсне документације. Остали понуђачи из групе понуђача достављају прилог 4 конкурсне документације и документа из прилога 4, као и обрасце - изјаве (Прилози бр. 2, 5, 6,  7 и 12 конкурсне документације). 
Сви понуђачи из групе понуђача достављају инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде из тачке 2.7. Прилога 1 конкурсне документације.

У случају да понуђач наступа са заједничком понудом попуњава одговарајућу опцију у чл. 1. модела уговора тј. дужан је да наведе све понуђаче из групе понуђача. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

Понуда са подизвођачем

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњене обрасце - документа за подизвођаче (Прилог бр. 8, 8А и 8Б).

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.
У случају да понуђач наступа са подизвођачем попуњава и одговарајућу опцију у чл. 1. модела уговора, у коме наводи све подизвођаче. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у понуди као подизвођач.

Спецификација

Врста, количина и опис предмета јавне набавке су дати у Прилогу 3/1Б за партију 1, у Прилогу 3/2Б за партију 2, у Прилогу 3/3Б за партију 3, у Прилогу 3/4Б за партију 4,  у Прилогу 3/5Б за партију 5, и у Прилогу 3/6Б за партију 6 конкурсне документације. Тражена обавезна спецификација добрa мора бити испуњенa, у супротном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Цена:

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у % и динарској вредности. 

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање ће поступити у складу са чланом 57. Закона  о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 116/08). Комисија наручиоца ће извршити рачунску проверу понуде и уколико се утврди рачунска грешка, наручилац ће поступити сходно члану 58. став 3. ЗЈН.  

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Начин и рок плаћања:

Рок плаћања добра не може бити краћи од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Комплетна исплатна документација (рачун, отпремница и записник о квантитативном и квалитативном пријему) испоставља се одмах, а најкасније 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра. 

Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.

Квалитет
Квалитет  медицинског средства мора да буде у складу за Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10), као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

Начин контроле и утврђивање квалитета

Квалитативни и квантитативни  пријем  извршиће се на ВМА.

Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених техничких карактеристика добра који ће обавити, стручно лице продавца са сертификатом односно произвођача са сертификатом, уз присуство лица која су одређена од стране ВМА. (члан 6. тачка 6.1. модела уговора.)
Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

Гаранција
Минимална гаранција од 12 (дванаест) месеци за добро. (изузимајући тестове са припадајућим реагенсима-партија 6 где рок трајања свих тестова са припадајућим реагенсима минимум 3 месеца од датума квалитативног пријема).
У случају да понуђени рок гаранције буде краћи од 12 (дванаест) месеци односно рок трајања свих тестова са припадајућим реагенсима буде краћи од 3 месеца, понуда ће бити одбијена као неисправна. 

Поверљивост података: Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније. Комисија Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО Београд ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".
Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Комисија Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО Београд не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 12. ЗЈН. 
7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ -РЕКЛАМАЦИЈА 

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником ВМА и ПРОДАВЦА. 

Уколико се у току квалитативног пријема уређаја догоди квар, продавац је дужан да га отклони о свом трошку. 
ВМА је обавезна да пошаље своју писану рекламацију  у случају да у гарантном року на добру које се испоручује, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.

Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 часа од пријема писане рекламације ВМА. 

Рок за решавање рекламације у гарантном року је 15 дана од дана пријема писане рекламације ВМА.
ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације ВМА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и крајњег корисника ВМА да је добро доведено  у исправно стање. 

8. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуда са варијантама није дозвољена.

9.  ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде. 

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума: 

 „најнижа понуђена цена“, НАПОМЕНА: У случају да два понуђача имају исту цену примениће се помоћни услов – краћи рок испоруке. 

НАПОМЕНА: Ако понуђач нуди добро домаћег порекла, мора поднети уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије у ком случају ће наручилац применити одредбе члана 52. став 10. Закона о јавним набавкама.
11. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 78. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неисправне и неодговарајуће понуде, а може да одбије и неприхватљиве понуде. 
12. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из чл. 78. ЗЈН (чл. 79. став 1. ЗЈН).Наручилац може да обустави поступак јавне набавке  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка сходно чл. 79. став 2. ЗЈН. Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

13. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Приликом прегледа и вредновања понуда наручилац може, на основу члана 58. став 1. ЗЈН, тражити од понуђача додатна објашњења и извршити контролу у циљу провере достављених докумената у понуди. 

Комисија за јавну набавку саставља писмени извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси Одлуку о избору најповољније понуде. 

Наручилац је дужан да одлуку о избору најповољније понуде достави свим понуђачима у року од три дана  од доношења одлуке.

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац задржава право да одбије понуду понуђача, уколико поседује доказе који потврђују да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили  на исти предмет набавке, за период од протекле три године (правоснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза), а у складу са чланом 47. Закона о јавним набавкама.

15. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци на дан који је одређен у писаном позиву за потписивање уговора, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у смислу чл. 82. став 2 ЗЈН.

Уговор ће бити закључен након истека рока за подношење Захтева за заштиту права из чл. 107. Закона о јавним набвкама.

16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 107-118) који уређују поступак заштите права понуђача.

Понуђач захтев подноси наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом у року од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору најповољније понуде. Копију захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 60.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије.
ПРИЛОГ бр.  2.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

                                                           Податке уписати у празне кућице
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:


	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА

 (навести  и ОПШТИНУ):


	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:


	

	ТЕЛЕФОН:


	

	ТЕЛЕФАКС:


	

	Е-маил:

	

	ПИБ:


	

	МАТИЧНИ БРОЈ:


	

	БРОЈ  РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ:


	

	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
	


	У ________________

дана _____________ г.
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за партију 1
ПРИЛОГ бр. 3/1А
Понуђач ________________________________________                                                           

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Понуда бр. _______ од ________ за јавну набавку добра Аутоматски систем за екстракцију, са системом за хидролизу (Апарат за хидролизу)- комплет 1; (по спецификацији из Прилога-3/1Б), у даљем тексту добро; ЈН број 191/12, за коју је јавни позив објављен  у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. 

ДОБРО се састоји од следећег:

· од ставке 1.1 до закључно са  ставком  1.18. из Прилога 3/1Б конкурсне документације 

Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално 
б) са подизвођачем 
ц) подноси заједничку понуду

1. ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/1Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/

укупна ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/
укупна ценa без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


2. ИЗНОС ПОНУДЕ:

	Аутоматски систем за 

екстракцију, са системом за

 хидролизу 

(Апарат за хидролизу)

 (по спецификацији 
 из Прилога – 3/1Б)

               комплет  1

	произвођач:

____________________________________________________
модел и/или тип:

______________________________________
______________________________________



	вредност понуде ( без пдв-а):


	

	износ пдв-а у  динарској вредности:
	

	износ пдв-а у  % :
	

	укупна вредност понуде ( са пдв-ом):
	


Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке добра (највише 60 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
Рок за извршење квалитативног пријема добра (највише 70 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

Гарантни рок за добро (мин. 12 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.. 

Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


Прилог бр. 3/1Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - Аутоматски систем за екстракцију, са системом за хидролизу (Апарат за хидролизу)-комплет 1 која мора да буде испуњена: (табелу обавезно попунити)   
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.1.
	Аутоматски систем за екстракцију, са системом за хидролизу, намењен за припремање узорака киселом дигестијом према методи Weibull-Stoldt-у за одређивање масти, са директним постављањем у екстракциони систем за екстракцију по Soxlet-у.
	
	

	
	Хидролиза узорка

	1.2.
	Дигестиционе посуде мин 300 Ml;
	
	

	1.3.
	Загревање помоћу електронски контролисаног грејног блока са минимум 4 радна места;
	
	

	1.4.
	Могућност директног постављања хидролизованог узорка у екстракциони систем;
	
	

	
	Систем за екстракцију

	1.5.
	Екстракција по типу чврсто/течно;
	
	

	1.6.
	Тачка кључања растварача до 150 °С;
	
	

	1.7.
	Истовремено одвијање мин. 4 екстракције;
	
	

	1.8.
	Запремина екстрактора по узорку максимум 200 Ml;
	
	

	1.9.
	Аутоматска контрола нивоа растварача;
	
	

	1.10.
	Интегрисано снабдевање инертним гасом (током фазе сушења);
	
	

	1.11.
	Могућност независног загревања посуде са растварачем и екстрактора;
	
	

	              Могућност рада

	1.12.
	Стандардна Soxlet екстракција;
	
	

	1.13.
	Топла Soxlet екстракција;
	
	

	1.14.
	Врућа екстракција;
	
	

	1.15.
	Континуирана екстракција;
	
	

	
	Контрола параметара процеса

	1.16.
	Програмабилним контролером са тастатуром;
	
	

	1.17.
	Могућност меморисања програма за различите методе;
	
	

	1.18.
	1.18.1. Могућност штампања резултата; (само да има могућност) 

1.18.2. Напајање: Стандардно 220V/50Hz
	
	

	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               ( потпис)



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за партију 2
ПРИЛОГ бр. 3/2А
Понуђач ________________________________________                                                           

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Понуда бр. _______ од ________ за јавну набавку добра рН метар лабораторијски (Пехаметар стони); (по спецификацији из Прилога-3/2Б), у даљем тексту добро; ЈН број 191/12, за коју је јавни позив објављен  у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. 

ДОБРО се састоји од следећег:

· од ставке 1.1. до закључно са  ставком  1.9. из Прилога 3/2Б конкурсне документације 

Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално 
б) са подизвођачем 
ц) подноси заједничку понуду

1. ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/2Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/

укупна ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/
укупна ценa без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


2. ИЗНОС ПОНУДЕ:

	рН метар лабораторијски (Пехаметар стони)
 (из Прилога - 3/2Б) 

комплет 1
	произвођач:

____________________________________________________

модел и/или тип:

______________________________________

______________________________________



	вредност понуде ( без пдв-а):


	

	износ пдв-а у  динарској вредности:
	

	износ пдв-а у  % :
	

	укупна вредност понуде ( са пдв-ом):
	


· Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

· Рок испоруке добра (највише 60 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
· Рок за извршење квалитативног пријема добра (највише 70 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

· Гарантни рок за добро (мин. 12 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.. 

· Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               ( потпис)



Прилог бр. 3/2Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - рН метар лабораторијски (Пехаметар стони) која мора да буде испуњена: (табелу обавезно попунити)   
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.1.
	Параметар:  рН/T/Red-Ox потенцијал
	
	

	
	Опсег мерења
	
	

	1.2.
	рН: 0 – 14,00; 
	
	

	1.3.
	Т: 0 – 80 ºС
	
	

	1.4.
	Red-Ox потенцијал: -1200 mV – +1200 mV
	
	

	
	Комуникација: 
	
	

	1.5.
	Графички екран,
	
	

	1.6.
	Директно са РС преко USB порта
	
	

	
	Захтев за напајање
	
	

	1.7.
	220 V преко универзалног адаптера, 
	
	

	1.8.
	батерије опционо као подршка(није обавезан услов)
	
	

	1.9.
	Електроде аутоматски препознају параметар који се тестира и историју калибрације; 
	
	


	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               ( потпис)


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за партију 3
ПРИЛОГ бр. 3/3А
Понуђач ________________________________________                                                           

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Понуда бр. _______ од ________ за јавну набавку добра FT-IR Спектрометар (Спектрофотометар); (по спецификацији из Прилога-3/3Б), у даљем тексту добро; ЈН број 191/12, за коју је јавни позив објављен  у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. 

ДОБРО се састоји од следећег:

· од ставке 1.1. до закључно са  ставком  1.11. из Прилога 3/3Б конкурсне документације 

Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално 
б) са подизвођачем 
ц) подноси заједничку понуду

1. ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/3Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/

укупна ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/
укупна ценa без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


2. ИЗНОС ПОНУДЕ:

	1.
	Назив: 

FT-IR Спектрометар (Спектрофотометар); 

(по спецификацији из Прилога 3/3Б) 

комада 1
	Произвођач:

________________________________

тип и/или модел:

________________________________

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	вредност понуде ( без пдв-а)
	

	
	износ пдв-а у %
	

	
	износ пдв-а у динарима
	

	
	укупна вредност понуде ( са пдв-ом)
	


· Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

· Рок испоруке добра (највише 60 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
· Рок за извршење квалитативног пријема добра (највише 70 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

· Гарантни рок за добро (мин. 12 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.. 

· Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               ( потпис)



Прилог бр. 3/3Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - FT-IR Спектрометар (Спектрофотометар); -ком 1 која мора да буде испуњена: (табелу обавезно попунити)   
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.1.
	Резолуција:

 0,4 cm-1
	
	

	1.2.
	Детектор:

 High-Performance-Deuterated Triglicerine Sulfate
	
	

	1.3.
	Модул:

Трансмисиони и АТR – аутоматско препознавање модула преко чипа
	
	

	1.4.
	Оптика: 
Динамички преподешен интерферометар
	
	

	1.5.
	Бимсплитер:

KBr (опсег 7800 – 350 cm-1)
	
	

	1.6.
	Извор: 
Средњи извор IR зрачења који се екстерно и једноставно монтира
	
	

	1.7.
	Сигнал/Шум: 
Бољи од  35000:1
	
	

	1.8.
	Прецизност:

Боља од 0,01 cm-1 на 2000 cm-1
	
	

	1.9.
	Софтвер:

Аналитички софтвер са базом спектара за прехрамбену индустрију
	
	

	1.10.
	Нивои интеграције:
Могућност да се повеже на различите екстерне додатке за све врсте узорака: течне и чврсте, са одговарајућим држачима за полимер филмове, ћелије за течне узорке,  KBr пастиле и кивете;
	
	

	1.11.
	Одговарајући РС са радним софтвером за подршку уређају, 
Референтни стандарди и систем валидације перформанси с хардвером и софтвером у складу са ASTM 1421 методом; 
Стандард за АТR модул;
	
	


	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               ( потпис)


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за партију 4
ПРИЛОГ бр. 3/4А
Понуђач ________________________________________                                                           

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Понуда бр. _______ од ________ за јавну набавку добра FT NIR анализатор (Анализатор); (по спецификацији из Прилога-3/4Б), у даљем тексту добро; ЈН број 191/12, за коју је јавни позив објављен  у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. 

ДОБРО се састоји од следећег:

· од ставке 1.1. до закључно са  ставком  1.13.  из Прилога 3/4Б конкурсне документације 

Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално 
б) са подизвођачем 
ц) подноси заједничку понуду

1. ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/4Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/

укупна ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/
укупна ценa без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


2. ИЗНОС ПОНУДЕ:

	1.
	Назив: 

FT NIR анализатор (Анализатор) 

(по спецификацији из Прилога 3/4Б) 

комплет 1
	Произвођач:

________________________________

тип и/или модел:

________________________________

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	вредност понуде ( без пдв-а)
	

	
	износ пдв-а у %
	

	
	износ пдв-а у динарима
	

	
	укупна вредност понуде ( са пдв-ом)
	


· Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

· Рок испоруке добра (највише 60 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
· Рок за извршење квалитативног пријема добра (највише 70 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

· Гарантни рок за добро (мин. 12 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.. 

· Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


Прилог бр. 3/4Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - FT NIR анализатор (Анализатор)-комада 1 која мора да буде испуњена: (табелу обавезно попунити)   
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.1.
	Модул: 

Интеграциона сфера (дифузионо-рефлексиона техника) и трансмисиони модул (трансмисиона техника)
	
	

	1.2.
	Спектрални опсег: 
12000 – 3800 cm-1 (833 – 2630 nm)
	
	

	1.3.
	Резолуција: 
 4 cm-1 (0,6 nm на 1250 nm)
	
	

	1.4.
	Репродуцибилност:

Боље од 0,05 cm-1 (0,008 nm на 1250 nm) 
	
	

	1.5.
	Поновљивост: 
Стандардна девијација <0,01 cm-1
	
	

	1.6.
	Тачност таласног броја:

 + 0,03 cm-1 (0,005 nm на 1250 nm)
	
	

	1.7.
	Оптика: 
Фабрички преподешена
	
	

	1.8.
	Детектор: 

InGaAs (сваки модул има свој детектор, 

софтверски прелазак са једног на други модул)
	
	

	1.9.
	 Извор:  NIR, екстерно монтиран
	
	

	1.10.
	Ласер: HeNe, 632,8 nm
	
	

	1.11.
	Beamsplitter:  CaF2
	
	

	1.12.
	Интерферометар: 

Динамичко поравнање интерферометра 

и ласерска контрола позиције покретног огледала - софтвертски
	
	

	1.13.
	Одговарајући РС за подршку уређају (USB Plug and Play interface) са радним софтвером, 
софтвер за креирање метода, 
хемометријски софтвер за квантитативне анализе, 
валидациони софтвер са уграђеним моторизованим валидационим точком са сертификованим стандардима NIST;


	
	

	
	 
	
	

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за партију 5
ПРИЛОГ бр. 3/5А
Понуђач ________________________________________                                                           

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Понуда бр. _______ од ________ за јавну набавку добра Јонски хроматограф за секвенцијално и симултано одређивање анјона и катјона (Систем за јонску хроматографију)-комплет 1; (по спецификацији из Прилога-3/5Б), у даљем тексту добро; ЈН број 191/12, за коју је јавни позив објављен  у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. 

ДОБРО се састоји од следећег:

· од ставке 1.1. до закључно са  ставком  1.9. из Прилога 3/5Б конкурсне документације 

Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално 
б) са подизвођачем 
ц) подноси заједничку понуду

1. ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/5Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/

укупна ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/
укупна ценa без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


2. ИЗНОС ПОНУДЕ:

	1.
	Назив: 

Јонски хроматограф за секвенцијално и симултано одређивање анјона и катјона   

(Систем за јонску хроматографију)- 

(по спецификацији из Прилога 3/5Б) 

комплет 1
	цена добра (без пдв-а):


	
	
	износ пдв-а у %:

	
	
	износ пдв-а у динарима:


	
	
	укупна вредност добра ( са пдв-ом):


	
	Сервисна обука за    Јонски хроматограф за
једно лице у свему истоветна са обуком 
сервисера произвођача 

-дужини трајања, садржају и тематици теоретске и 
практичне обуке. Обука да се спроведе у тренинг 
центру произвођача, према тренинг плану, и у трајању
 које је препоручено од стране произвођача 
(не мање од три радна дана), а при

 томе омогућује самостално-адекватно 
сервисирање  предметног добра у 
постгарантном периоду експлоатације од

 стране ВМА. 
	Цена без пдв-а: __________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Број радних  дана обуке: ________

	
	вредност понуде ( без пдв-а)
	

	
	износ пдв-а у % (на опорезовани део)
	

	
	износ пдв-а у динарима (на опорезовани део)
	

	
	укупна вредност понуде ( са пдв-ом)
	


· Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

· Рок испоруке добра (највише 60 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
· Рок за извршење квалитативног пријема добра (највише 70 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

· Гарантни рок за добро (мин. 12 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.. 

· Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра. 
· Рок плаћања обуке сервисера (најмање 30 дана) је:________дана од дана завођења записника о завршеној обуци. 
· Произвођач Системa за јонску хроматографију: ________________________________ 
· тип и/или модел Системa за јонску хроматографију: ________________________________
	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


Прилог бр. 3/5Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - Јонски хроматограф за секвенцијално и симултано одређивање анјона и катјона -  (Систем за јонску хроматографију)-комада 1  која мора да буде испуњена: (табелу обавезно попунити)   
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.1.
	Пумпа: 
Двоканална пумпа, хемијски инертна, без металних делова главе пумпе, компатибилна са органским растварачима и пуферима од рН 0-14 са вакуум дегасером

Опсег притиска 0-5000 psi

Опсег протока 0-10 mL/min са резолуцијом од 0,01 mL/min
	
	

	1.2.
	Елуент: 
Аутоматско формирање елуента тако да кроз пумпу пролази само вода одговарајуће чистоће; 

Типови елуента KOH, NaOH, MSA, карбонатно/бикарбонатни пуфер концентрације 0,01 mM до 100 mM, супресија без коришћења регенеранта у облику киселине (измена јона електродинамичким путем)
	
	

	1.3.
	Пећ колоне: 
Минимум две температурне зоне са независном контролом;

Температурни опсег 10-40 ºС и 10-70 ºС са прецизношћу + 0,2 ºС, 

са инјекционим вентилом од минимум два шестопортна вентила, 

минимум две колоне у једној температурној зони и два преколонска измењивача топлоте;
	
	

	1.4.
	Детектор:
Два кондуктометријска детектора са микропроцесорском обрадом сигнала, резолуцијом мањом од 0,005 nS/cm, дигиталним излазним сигналом у опсегу 0-15000 (S/cm, учесталост узорковања 1 – 100 Hz, температура ћелије до 60 ºС, максимални притисак ћелије 1500 psi 

Електрода и тело ћелије, као и измењивач топлоте од инертног материјала 
	
	


	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               ( потпис)


	1.5.
	Могућност симултане и секвенцијалне анализе анјона и катјона.
	
	

	1.6.
	РС са радним софтвером, 

	
	

	1.7.
	софтвер за креирање метода, 
	
	

	1.8.
	софтвер за квантитативне анализе, 
	
	

	1.9.
	валидациони софтвер,
	
	

	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               ( потпис)


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за партију 6
ПРИЛОГ бр. 3/6А
Понуђач ________________________________________                                                           

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Понуда бр. _______ од ________ за јавну набавку добра -Имуноаналајзер намењен за брзу идентификацију патогених микроорганизама из хране (Уређај за брзу идентификацију микробиолошких агенаса у храни), комплет 1; (по спецификацији из Прилога-3/6Б), у даљем тексту добро; ЈН број 191/12, за коју је јавни позив објављен  у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. 

ДОБРО се састоји од следећег:

· ИМУНОАНАЛИЗАТОР(од ставка 1.1. до закључно са 1.4.) + тестови са припадајућим реагенсима (ставка 1.5.)  из Прилога 3/6Б конкурсне документације

Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално 
б) са подизвођачем 
ц) подноси заједничку понуду

1. ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/6Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/

укупна ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/
укупна ценa без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


2. ИЗНОС ПОНУДЕ:

	1.
	Назив: 

Имуноаналајзер намењен за брзу идентификацију патогених микроорганизама из хране (Уређај за брзу идентификацију микробиолошких агенаса у храни) (по спецификацији из Прилога 3/6Б)      - ИМУНОАНАЛИЗАТОР(од ставка 1.1. до закључно са 1.4.) + тестови са припадајућим реагенсима (ставка 1.5.)  из Прилога 3/6Б конкурсне документације)
комплет 1

	
	вредност понуде ( без пдв-а)
	

	
	износ пдв-а у %
	

	
	износ пдв-а у динарима
	

	
	укупна вредност понуде ( са пдв-ом)
	


· Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

· Рок испоруке добра (највише 60 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
· Рок за извршење квалитативног пријема добра (највише 70 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

· Гарантни рок за добро-изузимајући тестове са припадајућим реагенсима (мин. 12 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.. Рок трајања свих тестова са припадајућим реагенсима минимум 3 месеца од датума квалитативног пријема.
· Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра. 
Произвођач ИМУНОАНАЛИЗАТОРа :

________________________________

тип и/или модел ИМУНОАНАЛИЗАТОРа:

________________________________
	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


Прилог бр. 3/6Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - Имуноаналајзер намењен за брзу идентификацију патогених микроорганизама из хране (Уређај за брзу идентификацију микробиолошких агенаса у храни)-комада 1  која мора да буде испуњена: (табелу обавезно попунити)   
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.1.
	Имуноаналајзер намењен за брзу идентификацију патогених микроорганизама из хране
(Salmonella, Listeria, Listeria monocytogenes, Escherichia coli 0157, Campylobacter i Staphilococcal enterotoxins)
	
	

	1.2.
	Принцип рада:  ELFA tehnologija (ENZYME LINKED FLUORESCENT ASSAY ). 
Могућност симултаног процесирања више параметара 
	
	

	1.3.
	Уређај: 
централна јединица (тастатура, екран и принтер) и аналитичка јединица (2 независне секције са по 6 места) интегрисани у исти апарат, независни термо блок за припрему узорка.
	
	

	1.4.
	Радни протоколи:

За све параметре валидирани протоколи према ISO 16140, а за Staphyloccocal enterotoxin Европски скрининг метод CRL
	
	

	1.5.
	Потрошни материјал:

Појединачни тестови спремни за употребу садрже све потребне реагенсе 
(коњугат, дилуент, супстрат и пуфер за испирање)

Врсте и количине тестова са припадајућим реагенсима:

Salmonella, 120 тестова са припадајућим реагенсима;
Listeria monocytogenes, 300 тестова са припадајућим реагенсима; Campylobacter, 60 тестова са припадајућим реагенсима; E.coli O157:H7, 60 тестова са припадајућим реагенсима;Staphyloccocal enterotoxin, 60 тестова са припадајућим реагенсима
НАПОМЕНА: Рок трајања свих тестова са припадајућим реагенсима минимум 3 месеца од датума квалитативног пријема. 

	
	У детаљној понуди прилог 3/6А дати спецификацију са каталошким бројевима и/или одговарајућим ознакама и ценама

	
	
	
	



	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               ( потпис)


	ПРИЛОГ бр. 4


ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Сходно члановима  44. и 45. Закона о јавним набавкама, понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова из чл. 44 ЗЈН, са прилозима-документима којима то доказују, по следећем:
	Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама

	Ред

бр.
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар;
	
	

	2.
	Оснивачки акт понуђача, из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
	
	

	3.
	Потврду Привредног суда или потврду Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издату након дана објављивања јавног позива;
	
	

	4.
	Потврду Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; издату након дана објављивања јавног позива;
	
	

	5.
	Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврду Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	6.
	Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	7.
	Потврду надлежног пореског органа или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старију од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	8.
	Решење-дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава,  одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од надлежног министарства.(доставља се за партије 3, 4, 5 и 6). 
	
	


Понуђач:

                                                                        ______________________________________

                                                                                                    (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (пун потпис)

	Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама

	Ред

бр.
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	9.
	Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

· За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину 

· За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању

· За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011 и 2012 годину

ИЛИ

Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). Уколико извештај о бонитету не садржи податке за 2012. годину, доставити и биланс стања и биланс успеха за 2012. годину.

	
	

	10.
	За сервис доставити:  
· Изјаву понуђача о постојању сервиса, који има  најмање једног сертификованог сервисера, за одржавање понуђеног уређаја, на подручју Р. Србије. У изјави треба да буде наведен назив и адреса сервиса и Тел/факс. 

· сертификат сервисера за одржавање понуђеног уређаја
НАПОМЕНА: У случају достављања заједничке понуде, наведен доказ о сервису је довољно да достави један понуђач из групе понуђача на горе наведeни начин.
	
	


(документа сложити по наведеном редоследу)

Понуђач:

                                                                 
          ______________________________________

                                                                                                       (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.              ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (пун потпис)

	                           ПРИЛОГ бр. 5


ИЗЈАВА  ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да је наше предузеће испунило обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


	ПРИЛОГ бр. 6


ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном и материјалном одговорношћу да смо измирили све доспеле пословне обавезе у складу са важећим прописимa земље у којој имамо седиште. 

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


ПРИЛОГ бр. 7

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗЈН

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо у року од 5 дана од дана настанка пословне промене о истој обавестити наручиоца и документовати је на прописан начин.

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


ПРИЛОГ бр. 8

ДОКУМЕНТА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за доделу набавке добара у отвореном поступку објављеном у «Службеном гласнику РС» дана ____________ за набавку добра, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводима њихово учешће по вредности:

· у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде.

· у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде

· у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


ПРИЛОГ бр. 8А

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА


	

	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА 

(навести  и ОПШТИНУ):

	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ


	

	Е-маил


	

	ТЕЛЕФОН


	

	ТЕЛЕФАКС


	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА


	

	ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА


	

	БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ


	


Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


ПРИЛОГ бр. 8Б

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Сходно члану 49. став 5. и 6. Закона о јавним набавкама, понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова из чл. 44 ЗЈН за подизвођача, са прилозима –документима којима то доказују, по следећем:

	Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама

	Ред

бр.
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар;
	
	

	2.
	Оснивачки акт, из кога се види да је подизвођач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
	
	

	3.
	Потврду Привредног суда или потврду Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издату након дана објављивања јавног позива;
	
	

	4.
	Потврду Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; издату након дана објављивања јавног позива;
	
	

	5.
	Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврду Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	6.
	Потврду јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	7.
	Потврду надлежног пореског органа или потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације (само за подизвођаче који се налазе у поступку приватизације); не старију од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	8.
	Решење-дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава,  одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од надлежног министарства.(доставља се за партије 3, 4,5 и 6). 
	
	


Понуђач:

        
                                                                       _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (пун потпис)

	Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама

	Ред

бр.
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	9.
	· За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину 

· За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању

· За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011 и 2012 годину

ИЛИ

Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). Уколико извештај о бонитету не садржи податке за 2012. годину, доставити и биланс стања и биланс успеха за 2012. годину.

	
	


(документа сложити по наведеном редоследу)

Понуђач:

        
                                                                       _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (пун потпис)

	ПРИЛОГ бр. 9/1
РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

У П Р А В А    З А    С Н А Б Д Е В А Њ Е 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

[image: image3.jpg]



Модел уговора за партију 1
У Г О В О Р   бр.  331- 32-_____- 13

за набавку добра – Аутоматски систем за екстракцију, са системом за хидролизу 
(Апарат за хидролизу) –комплет 1,  

за потребе ВМА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ, коју заступа Директор Драгана Петровић, дипл. екк. – (у даљем тексту Купац)
Телефон: 011/3203-055

Телефакс: 011/300-63-30

Немањина 15, 11000 Београд

Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Код: Управе за јавна плаћања

НАЗИВ ПРОДАВЦА: ______________________________________
                          Адреса :_______________________________

                          Матични број: _________________________

                          ПИБ:__________________________________              
                          Телефон:  _____________________________    

                          Телефакс: _____________________________

                          Текући рачун број:______________________

                          Код банке: _____________________________
   које заступа: _________________________, директор, (у даљем тексту Продавац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику, Војномедицинској академији  у Београду (у даљем тексту ВМА),  испоручи и пусти у рад, а Купац да плати:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.1 Аутоматски систем за екстракцију, са системом за хидролизу (Апарат за хидролизу), комплет 1, а у свему према спецификацији датој у обрасцу понуде - ПРИЛОГУ бр. 3, Прилогу 3/1А и 3/1Б, која је саставни део уговора, у даљем тексту добро.
1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи као у понуди. У вредност уговора улази добро (са услугом монтаже и пуштања у рад, као и обука корисника и сервисна обука на лицу места). Вредност добра подразумева испоручено добро у просторијама крајњег примаоца – ВМА. Цена је фиксна и не може се мењати. 

1.3, Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:__________________________________, _________________________________________,  _________________________________.

1.4. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има:  _______________________________________, _________________________________________. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ и КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА
ЧЛАН 2.

2.1.  ПРОДАВАЦ се обавезује да најави ВМА испоруку уговореног добра, 5(дана) пре испоруке.

2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро из тачке 1.1.1.уговора у року од  као у понуди дана од дана потписивања уговора. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговореног добра у просторијама ВМА. Датум пријема уговореног добра у просторије крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници).
2.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће квалитативни пријем уговореног добра извршити у просторијама ВМА у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора.
ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 3.

3.1. За уговорено добро Купац ће платити  износ од као у понуди динара са ПДВ-ом, у року од као у понуди дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра. 
3.2. Да би  Купац могао да изврши плаћање рачуна(тачка 3.1. овог члана), ПРОДАВАЦ је дужан да достави Купцу следећа документа:

· Рачун (три примерка)

· Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра, (у три примерка – један оригинал и две фотокопије), потписан и оверен од стране примаоца ВМА  и ПРОДАВЦА

· Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА.

3.3. ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана, од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра,  достави Купцу комплетну исплатну документацију из тачке 3.2. овог уговора.
3.4. Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију из члана 3.2. овог уговора у року из тачке 3.3. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.

3.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04,   86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

3.6.  У  рачуну  морају  бити  наведени  сви  елементи: број  уговора и  датум,  број  и  датум  отпреме-товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца или примаоца новчаних средстава и друго. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку - user manual- корисничко упутство за рад оператера за добро: у једном примерку на енглеском језику и на српском језику, у папирном облику.
4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку -service manual-сервисно упутство за добро: у једном примерку на енглеском језику у папирном облику или на CD-у.
4.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши:
· обуку корисника за рад са добром, на лицу места (on site), а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 3 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме сертификован од стране произвођача добра. 
· обуку сервисерa корисника за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисног упутства, а по извршеној монтажи и пуштању добра у рад, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води сертификовани сервисер ПРОДАВЦА, односно произвођача добра. 
4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача.
4.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће обезбедити све бесплатне софтверско – хардверске надоградње, а за оне које се плаћају, да ће доставити благовремене информације са ценом таквих надоградњи, а све у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема.

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачка 1.1. овог Уговора врши се  у просторијама ВМА, након чега ће ВМА и ПРОДАВАЦ сачинити записник. Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити, стручно лице продавца са сертификатом односно произвођача са сертификатом, уз присуство лица која су одређена од стране ВМА. 

Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

6.2 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником ВМА и ПРОДАВЦА. 

6.3. Уколико се у току квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ ДОБРА 
ЧЛАН 7

7.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора достави ВМА све потребне услове за монтажу добра неопходне ради припреме простора за извођење монтаже.

7.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити Монтажу уговореног добра од стране овлашћених стручњака ПРОДАВЦА, односно произвођача на одредишту корисника. 
КВАЛИТЕТ ДОБРА  И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1. ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро НОВО, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. Добро ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитанo пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући СЕРТИФИКАТ (оригинал) и доставити га ВМА приликом испоруке. 
8.2. ПРОДАВАЦ треба да обезбеди еталонирање инструмента од стране акредитоване лабораторије за предметни инструмент-добро пре почетка  гарантног рока.

8.3. ПРОДАВАЦ обезбеђује  гаранцију у трајању од као у понуди за добро-
8.4. Корисник  ВМА је обавезна да се придржава датих упутстава за употребу. 

8.5. ВМА је обавезна да пошаље своју писану рекламацију  ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.

8.6. ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24  часова од пријема писане рекламације ВМА.

8.7. ПРОДАВАЦ се обавезује да реши рекламацију (изврши оправку или замену добра или његовог дела), у року од 15 дана од дана пријема писане рекламације ВМА.
8.8. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће се за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач преноси на продавца), рачунајући од дана инсталације или поправке. 
8.9. ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације ВМА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и крајњег корисника ВМА да је добро доведено  у исправно стање. 
8.10. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће непосредно пре краја гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача. По доказивању карактеристика добра, биће сачињен Комисијски записник потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, да је добро у потпуности  у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ прекорачи рок за квалитативан пријем добра, који је утврђен у члану 2  овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно за сваки дан закашњења, а највише до 5% од укупне вредности уговора. Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати добра и то без претходног обавештавања ПРОДАВЦА.
9.2.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да без сагласности ПРОДАВЦА поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора код надлежне банке.

9.3.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор и поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.3. овог уговора.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 13.

13.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

13.2  Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.
13.3. KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју свом     кориснику.
13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.


13.5. Уговор је потписан дана ______________________

______________________




Дирекција за набавку и продају 









Директор 

______________________



            Драгана Петровић, дипл. ек. 




	ПРИЛОГ бр. 9/2
РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

У П Р А В А    З А    С Н А Б Д Е В А Њ Е 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

[image: image4.jpg]



Модел уговора за партију 2
У Г О В О Р   бр.  331- 32-_____- 13

за набавку добра – рН метар лабораторијски (Пехаметар стони) –комплет 1,  

за потребе ВМА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ, коју заступа Директор Драгана Петровић, дипл. екк. – (у даљем тексту Купац)
Телефон: 011/3203-055

Телефакс: 011/300-63-30

Немањина 15, 11000 Београд

Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Код: Управе за јавна плаћања

НАЗИВ ПРОДАВЦА: ______________________________________
                          Адреса :_______________________________

                          Матични број: _________________________

                          ПИБ:__________________________________              
                          Телефон:  _____________________________    

                          Телефакс: _____________________________

                          Текући рачун број:______________________

                          Код банке: _____________________________
   које заступа: _________________________, директор, (у даљем тексту Продавац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику, Војномедицинској академији  у Београду (у даљем тексту ВМА),  испоручи и пусти у рад, а Купац да плати:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.1 рН метар лабораторијски (Пехаметар стони), комплет 1, а у свему према спецификацији датој у обрасцу понуде - ПРИЛОГУ бр. 3, Прилогу 3/1А и 3/1Б, која је саставни део уговора, у даљем тексту добро.
1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи као у понуди. У вредност уговора улази добро (са услугом монтаже и пуштања у рад, као и обука корисника и сервисна обука на лицу места). Вредност добра подразумева испоручено добро у просторијама крајњег примаоца – ВМА. Цена је фиксна и не може се мењати. 

1.3, Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:__________________________________, _________________________________________,  _________________________________.

1.4. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има:  _______________________________________, _________________________________________. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ и КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА
ЧЛАН 2.

2.1.  ПРОДАВАЦ се обавезује да најави ВМА испоруку уговореног добра, 5(дана) пре испоруке.

2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро из тачке 1.1.1.уговора у року од  као у понуди дана од дана потписивања уговора. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговореног добра у просторијама ВМА. Датум пријема уговореног добра у просторије крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници).
2.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће квалитативни пријем уговореног добра извршити у просторијама ВМА у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора.
ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 3.

3.1. За уговорено добро Купац ће платити  износ од као у понуди динара са ПДВ-ом, у року од као у понуди дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра. 
3.2. Да би  Купац могао да изврши плаћање рачуна(тачка 3.1. овог члана), ПРОДАВАЦ је дужан да достави Купцу следећа документа:

· Рачун (три примерка)

· Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра, (у три примерка – један оригинал и две фотокопије), потписан и оверен од стране примаоца ВМА  и ПРОДАВЦА

· Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА.

3.3. ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана, од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра,  достави Купцу комплетну исплатну документацију из тачке 3.2. овог уговора.
3.4. Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију из члана 3.2. овог уговора у року из тачке 3.3. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.

3.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04,    86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).
3.6.  У  рачуну  морају  бити  наведени  сви  елементи: број  уговора и  датум,  број  и  датум  отпреме-товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца или примаоца новчаних средстава и друго. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку - user manual- корисничко упутство за рад оператера за добро: у једном примерку на енглеском језику и на српском језику, у папирном облику.
4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку -service manual-сервисно упутство за добро: у једном примерку на енглеском језику у папирном облику или на CD-у.
4.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши:
· обуку корисника за рад са добром, на лицу места (on site), а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 1 радног дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме сертификован од стране произвођача добра. 
· обуку сервисерa корисника за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисног упутства, а по извршеној монтажи и пуштању добра у рад, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води сертификовани сервисер ПРОДАВЦА, односно произвођача добра. 
4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача.
4.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће обезбедити све бесплатне софтверско – хардверске надоградње, а за оне које се плаћају, да ће доставити благовремене информације са ценом таквих надоградњи, а све у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема.

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачка 1.1. овог Уговора врши се  у просторијама ВМА, након чега ће ВМА и ПРОДАВАЦ сачинити записник. Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити, стручно лице продавца са сертификатом односно произвођача са сертификатом, уз присуство лица која су одређена од стране ВМА. 

Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

6.2 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником ВМА и ПРОДАВЦА. 

6.3. Уколико се у току квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ ДОБРА 
ЧЛАН 7

7.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити Монтажу уговореног добра од стране овлашћених стручњака ПРОДАВЦА, односно произвођача на одредишту корисника. 
КВАЛИТЕТ ДОБРА  И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1. ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро НОВО, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. Добро ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитанo пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући СЕРТИФИКАТ (оригинал) и доставити га ВМА приликом испоруке. 
8.2. ПРОДАВАЦ треба да обезбеди еталонирање инструмента од стране акредитоване лабораторије за предметни инструмент-добро пре почетка  гарантног рока.
8.3. ПРОДАВАЦ обезбеђује  гаранцију у трајању од као у понуди за добро-
8.4. Корисник  ВМА је обавезна да се придржава датих упутстава за употребу. 
8.5. ВМА је обавезна да пошаље своју писану рекламацију  ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.
8.6. ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24  часова од пријема писане рекламације ВМА.
8.7. ПРОДАВАЦ се обавезује да реши рекламацију (изврши оправку или замену добра или његовог дела), у року од 15 дана од дана пријема писане рекламације ВМА.
8.8. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће се за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач преноси на продавца), рачунајући од дана инсталације или поправке. 
8.9. ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације ВМА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и крајњег корисника ВМА да је добро доведено  у исправно стање. 
8.10. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће непосредно пре краја гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача. По доказивању карактеристика добра, биће сачињен Комисијски записник потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, да је добро у потпуности  у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ прекорачи рок за квалитативан пријем добра, који је утврђен у члану 2  овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно за сваки дан закашњења, а највише до 5% од укупне вредности уговора. Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати добра и то без претходног обавештавања ПРОДАВЦА.
9.2.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да без сагласности ПРОДАВЦА поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора код надлежне банке.

9.3.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор и поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.3. овог уговора.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 13.

13.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

13.2  Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.
13.3. KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју свом     кориснику.
13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.


13.5. Уговор је потписан дана ______________________

______________________




Дирекција за набавку и продају 









Директор 

______________________



            Драгана Петровић, дипл. ек. 




	ПРИЛОГ бр. 9/3
РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

У П Р А В А    З А    С Н А Б Д Е В А Њ Е 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

[image: image5.jpg]



Модел уговора за партију 3
У Г О В О Р   бр.  331- 32-_____- 13
за набавку добра – FT-IR Спектрометар (Спектрофотометар)–комплет 1,  

за потребе ВМА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ, коју заступа Директор Драгана Петровић, дипл. економиста – (у даљем тексту Купац)
Телефон: 011/3203-055

Телефакс: 011/300-63-30

Немањина 15, 11000 Београд

Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Код: Управе за јавна плаћања

НАЗИВ ПРОДАВЦА: ______________________________________
                          Адреса :_______________________________

                          Матични број: _________________________

                          ПИБ:__________________________________              
                          Телефон:  _____________________________    

                          Телефакс: _____________________________

                          Текући рачун број:______________________

                          Код банке: _____________________________
   које заступа: _________________________, директор, (у даљем тексту Продавац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику, Војномедицинској академији  у Београду (у даљем тексту ВМА),  испоручи и пусти у рад, а Купац да плати:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.1 FT-IR Спектрометар (Спектрофотометар), комплет 1, а у свему према спецификацији датој у обрасцу понуде - ПРИЛОГУ бр. 3, Прилогу 3/1А и 3/1Б, која је саставни део уговора, у даљем тексту добро.
1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи као у понуди. У вредност уговора улази добро (са услугом монтаже и пуштања у рад, као и обука корисника и сервисна обука на лицу места). Вредност добра подразумева испоручено добро у просторијама крајњег примаоца – ВМА. Цена је фиксна и не може се мењати. 

1.3, Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:__________________________________, _________________________________________,  _________________________________.

1.4. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има:  _______________________________________, _________________________________________. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ и КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА
ЧЛАН 2.

2.1.  ПРОДАВАЦ се обавезује да најави ВМА испоруку уговореног добра, 5(дана) пре испоруке.

2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро из тачке 1.1.1.уговора у року од  као у понуди дана од дана потписивања уговора. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговореног добра у просторијама ВМА. Датум пријема уговореног добра у просторије крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници).
2.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће квалитативни пријем уговореног добра извршити у просторијама ВМА у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора.
ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 3.

3.1. За уговорено добро Купац ће платити  износ од као у понуди динара са ПДВ-ом, у року од као у понуди дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра. 
3.2. Да би  Купац могао да изврши плаћање рачуна(тачка 3.1. овог члана), ПРОДАВАЦ је дужан да достави КУПЦУ следећа документа:

· Рачун (три примерка)

· Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра, (у три примерка – један оригинал и две фотокопије), потписан и оверен од стране примаоца ВМА  и ПРОДАВЦА

· Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА.

3.3. ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана, од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра,  достави КУПЦУ комплетну исплатну документацију из тачке 3.2. овог уговора.
3.4.  Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију из члана 3.2. овог уговора у року из тачке 3.3. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.
3.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04,    86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).
3.6. 3.8.У  рачуну  морају  бити  наведени  сви  елементи: број  уговора и  датум,  број  и  датум  отпреме-товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца или примаоца новчаних средстава и друго. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку - user manual- корисничко упутство за рад оператера за добро: у једном примерку на енглеском језику и на српском језику, у папирном облику.

4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку -service manual-сервисно упутство за добро: у једном примерку на енглеском језику у папирном облику или на CD-у.

4.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши:
·  обуку корисника за рад са добром, на лицу места (on site), а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 3 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме сертификован од стране произвођача добра. 
· обуку сервисерa корисника за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисног упутства, а по извршеној монтажи и пуштању добра у рад, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води сертификовани сервисер ПРОДАВЦА, односно произвођача добра. 
4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши обуку, после квалитативног пријема, за потребан број корисника за рад на добру на лицу места, на захтев корисника ВМА, у укупном трајању од 2 радна дана (један или више долазака). Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме. Крајњи рок за реализацију обуке је 6 месеци од дана извршеног квалитативног пријема. 

4.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 

4.6. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће обезбедити све бесплатне софтверско – хардверске надоградње, а за оне које се плаћају, да ће доставити благовремене информације са ценом таквих надоградњи, а све у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема.

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачка 1.1. овог Уговора врши се  у просторијама ВМА, након чега ће ВМА и ПРОДАВАЦ сачинити записник. Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини:

· монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра 
· обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора.
· Спровођење IQ и OQ процедуре према индустријском стандарду, укључујући ASTM 1421-99 стандард за OQ.
· Спровођење OQ процедуре са NPL и NIST референтним стандардима, за које доставља сертификат;
· Обавезна валидација сваког модула (трансмисиони и АТR) и достављање валидационог сертификата; 
Квалитативан пријем ће обавити, стручно лице ПРОДАВЦА уз присуство лица која су одређена од стране ВМА.
Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

6.2 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником ВМА и ПРОДАВЦА. 

6.3. Уколико се у току квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ ДОБРА 
ЧЛАН 7

7.1.ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора достави ВМА све потребне услове за монтажу добра неопходне ради припреме простора за извођење монтаже.

7.2.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити Монтажу уговореног добра од стране овлашћених стручњака ПРОДАВЦА, односно произвођача на одредишту корисника. 
7.3.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће непосредно пре краја гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача. По доказивању карактеристика добра, биће сачињен Комисијски записник потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, да је добро у потпуности  у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок. 

КВАЛИТЕТ ДОБРА  И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1.  ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро НОВО, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. Добро ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитанo пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући СЕРТИФИКАТ (оригинал) и доставити га ВМА приликом испоруке. 
8.2. ПРОДАВАЦ треба да организује и изврши еталонирање инструмента од стране акредитоване лабораторије за предметни уређај-добро пре почетка  гарантног рока.

8.3. ПРОДАВАЦ обезбеђује  гаранцију у трајању од као у понуди за добро. 
8.4. Корисник  ВМА је обавезна да се придржава датих упутстава за употребу. 

8.5.  ВМА је обавезна да пошаље своју писану рекламацију  ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.

8.6. ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24  часова од пријема писане рекламације ВМА. 

8.7. ПРОДАВАЦ се обавезује да реши рекламацију (изврши оправку или замену добра или његовог дела), у року од 15 дана од дана пријема писане рекламације ВМА.
8.7.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће се за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач преноси на продавца), рачунајући од дана инсталације или поправке.

8.8. ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације ВМА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и крајњег корисника ВМА да је добро доведено  у исправно стање. 

8.9. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала за добро,  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ прекорачи рок за квалитативан пријем добра, који је утврђен у члану 2  овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно за сваки дан закашњења, а највише до 5% од укупне вредности уговора. Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати добра и то без претходног обавештавања ПРОДАВЦА.
9.2.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да без сагласности ПРОДАВЦА поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора код надлежне банке.

9.3.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор и поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.3. овог уговора.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 13.

13.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

13.2  Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.
13.3. KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју свом     кориснику.
13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.


13.5. Уговор је потписан дана ______________________

______________________




Дирекција за набавку и продају 









Директор 

______________________



            Драгана Петровић, дипл. ек. 



	


	ПРИЛОГ бр. 9/4
РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

У П Р А В А    З А    С Н А Б Д Е В А Њ Е 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

[image: image6.jpg]



Модел уговора за партију 4

У Г О В О Р   бр.  331- 32-_____- 13
за набавку добра – FT NIR анализатор (Анализатор)–комплет 1,  

за потребе ВМА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ, коју заступа Директор Драгана Петровић, дипл. економиста – (у даљем тексту Купац)
Телефон: 011/3203-055

Телефакс: 011/300-63-30

Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Код: Управе за јавна плаћања

НАЗИВ ПРОДАВЦА: ______________________________________
                          Адреса :_______________________________

                          Матични број: _________________________

                          ПИБ:__________________________________              
                          Телефон:  _____________________________    

                          Телефакс: _____________________________

                          Текући рачун број:______________________

                          Код банке: _____________________________
   које заступа: _________________________, директор, (у даљем тексту Продавац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику, Војномедицинској академији  у Београду (у даљем тексту ВМА),  испоручи и пусти у рад, а Купац да плати:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.1 FT NIR анализатор (Анализатор), комплет 1, а у свему према спецификацији датој у обрасцу понуде - ПРИЛОГУ бр. 3, Прилогу 3/1А и 3/1Б, која је саставни део уговора, у даљем тексту добро.
1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи као у понуди. У вредност уговора улази добро (са услугом монтаже и пуштања у рад, као и обука корисника и сервисна обука на лицу места). Вредност добра подразумева испоручено добро у просторијама крајњег примаоца – ВМА. Цена је фиксна и не може се мењати. 

1.3, Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:__________________________________, _________________________________________,  _________________________________.

1.4. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има:  _______________________________________, _________________________________________. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ и КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА
ЧЛАН 2.

2.1.  ПРОДАВАЦ се обавезује да најави ВМА испоруку уговореног добра, 5(дана) пре испоруке.

2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро из тачке 1.1.1.уговора у року од  као у понуди дана од дана потписивања уговора. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговореног добра у просторијама ВМА. Датум пријема уговореног добра у просторије крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници).
2.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће квалитативни пријем уговореног добра извршити у просторијама ВМА у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора.
ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 3.

3.1. За уговорено добро Купац ће платити  износ од као у понуди динара са ПДВ-ом, у року од као у понуди дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра. 
3.2. Да би  Купац могаО да изврши плаћање рачуна(тачка 3.1. овог члана), ПРОДАВАЦ је дужан да достави КУПЦУ следећа документа:

· Рачун (три примерка)

· Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра, (у три примерка – један оригинал и две фотокопије), потписан и оверен од стране примаоца ВМА  и ПРОДАВЦА

· Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА.

3.3. ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана, од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра,  достави КУПЦУ комплетну исплатну документацију из тачке 3.2. овог уговора.
3.4.  Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију из члана 3.2. овог уговора у року из тачке 3.3. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.

3.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04,    86/04, 61/05, 61/07 И 93/12).

3.6.  У  рачуну  морају  бити  наведени  сви  елементи: број  уговора и  датум,  број  и  датум  отпреме-товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца или примаоца новчаних средстава и друго. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку - user manual- корисничко упутство за рад оператера за добро: у једном примерку на енглеском језику и на српском језику, у папирном облику.

4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку -service manual-сервисно упутство за добро: у једном примерку на енглеском језику у папирном облику или на CD-у.

4.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши:
· обуку корисника за рад са добром, на лицу места (on site), а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 3 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме сертификован од стране произвођача добра. 
· обуку сервисерa корисника за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисног упутства, а по извршеној монтажи и пуштању добра у рад, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води сертификовани сервисер ПРОДАВЦА, односно произвођача добра. 
4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши обуку, после квалитативног пријема, за потребан број корисника за рад на добру на лицу места, на захтев корисника ВМА, у укупном трајању од 2 радна дана (један или више долазака). Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме. Крајњи рок за реализацију обуке је 6 месеци од дана извршеног квалитативног пријема. 

4.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 

4.6. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће обезбедити све бесплатне софтверско – хардверске надоградње, а за оне које се плаћају, да ће доставити благовремене информације са ценом таквих надоградњи, а све у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема.

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачка 1.1. овог Уговора врши се  у просторијама ВМА, након чега ће ВМА и ПРОДАВАЦ сачинити записник. Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини:

· монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра 

· обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора.
· Спровођење IQ и OQ процедуре
· Комплетна IQ и OQ документација са предлогом РQ се испоручује приликом квалитативног пријема. 

· Валидација и тестирање сваког модула са одговарајућим извештајима; 

Квалитативан пријем ће обавити, стручно лице продавца уз присуство лица која су одређена од стране ВМА.
Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

6.2 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником ВМА и ПРОДАВЦА. 

6.3. Уколико се у току квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ ДОБРА 
ЧЛАН 7

7.1.ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора достави ВМА све потребне услове за монтажу добра неопходне ради припреме простора за извођење монтаже.

7.2.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити Монтажу уговореног добра од стране овлашћених стручњака ПРОДАВЦА, односно произвођача на одредишту корисника. 
7.3.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће непосредно пре краја гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача. По доказивању карактеристика добра, биће сачињен Комисијски записник потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, да је добро у потпуности  у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок. 

КВАЛИТЕТ ДОБРА  И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1.  ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро НОВО, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. Добро ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитанo пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући СЕРТИФИКАТ (оригинал) и доставити га ВМА приликом испоруке. 
8.2. ПРОДАВАЦ треба да организује и изврши еталонирање инструмента од стране акредитоване лабораторије за предметни инструмент-добро.
8.3. ПРОДАВАЦ обезбеђује  гаранцију у трајању од као у понуди за добро. 

8.4. Корисник  ВМА је обавезна да се придржава датих упутстава за употребу. 

8.5.  ВМА је обавезна да пошаље своју писану рекламацију  ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.

8.6. ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24  часова од пријема писане рекламације ВМА. 

8.7. ПРОДАВАЦ се обавезује да реши рекламацију (изврши оправку или замену добра или његовог дела), у року од 15 дана од дана пријема писане рекламације ВМА.
8.7.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће се за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач преноси на продавца), рачунајући од дана инсталације или поправке.

8.8. ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације ВМА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и крајњег корисника ВМА да је добро доведено  у исправно стање. 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ прекорачи рок за квалитативан пријем добра, који је утврђен у члану 2  овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно за сваки дан закашњења, а највише до 5% од укупне вредности уговора. Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати добра и то без претходног обавештавања ПРОДАВЦА.
9.2.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да без сагласности ПРОДАВЦА поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора код надлежне банке.

9.3.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор и поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.3. овог уговора.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 13.

13.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

13.2  Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.
13.3. KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју свом     кориснику.
13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.


13.5. Уговор је потписан дана ______________________

______________________




Дирекција за набавку и продају 









Директор 

______________________



            Драгана Петровић, дипл. ек. 



	


	ПРИЛОГ бр. 9/5
РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

У П Р А В А    З А    С Н А Б Д Е В А Њ Е 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

[image: image7.jpg]



Модел уговора за партију 5

У Г О В О Р   бр.  331- 32-_____- 13
за набавку добра – Јонски хроматограф за секвенцијално и симултано одређивање анјона и катјона   (Систем за јонску хроматографију)–комплет 1,  

за потребе ВМА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ, коју заступа Директор Драгана Петровић, дипл. економиста – (у даљем тексту Купац)
Телефон: 011/3203-055

Телефакс: 011/300-63-30

Немањина 15, 11000 Београд

Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Код: Управе за јавна плаћања

НАЗИВ ПРОДАВЦА: ______________________________________
                          Адреса :_______________________________

                          Матични број: _________________________

                          ПИБ:__________________________________              
                          Телефон:  _____________________________    

                          Телефакс: _____________________________

                          Текући рачун број:______________________

                          Код банке: _____________________________
   које заступа: _________________________, директор, (у даљем тексту Продавац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику, Војномедицинској академији  у Београду (у даљем тексту ВМА),  испоручи и пусти у рад, а Купац да плати:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.1 Јонски хроматограф за секвенцијално и симултано одређивање анјона и катјона   (Систем за јонску хроматографију), комплет 1, а у свему према спецификацији датој у обрасцу понуде - ПРИЛОГУ бр. 3, Прилогу 3/1А и 3/1Б, која је саставни део уговора, у даљем тексту добро.
1.1.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши обуку сервисера  за добро, а у свему према обрасцу понуде.

1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи као у понуди. У вредност уговора улази добро (са услугом монтаже и пуштања у рад, као и обука лекара корисника на лицу места) и сервисна обука.  Вредност добра подразумева испоручено добро у просторијама крајњег примаоца – ВМА. Цена је фиксна и не може се мењати. 

1.3, Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:____________________________________, _________________________________________,  _________________________________.

1.4. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има:  _______________________________________, _________________________________________. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ и КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА
ЧЛАН 2.

2.1.  ПРОДАВАЦ се обавезује да најави ВМА испоруку уговореног добра, 5(дана) пре испоруке.
2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро из тачке 1.1.1.уговора у року од  као у понуди дана од дана потписивања уговора. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговореног добра у просторијама ВМА. Датум пријема уговореног добра у просторије крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници).
2.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће Квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра извршити у просторијама ВМА у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора, о чему ће се сачинити и завести записник о Квантитативнom и квалитативни пријему уговореног добра, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА.
ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 3.

3.1. За уговорено добро КУПАЦ ће платити  износ од као у понуди динара са ПДВ-ом, у року од као у понуди дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра. 
3.2. Да би  КУПАЦ могао да изврши плаћање рачуна(тачка 3.1. овог члана), ПРОДАВАЦ је дужан да достави КУПЦУ следећа документа:

· Рачун (три примерка)

· Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра, (у три примерка – један оригинал и две фотокопије), потписан и оверен од стране примаоца ВМА  и ПРОДАВЦА

· Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА.

3.3. За уговорену обуку из члана 1. тачка 1.1.2. односно члана 4. тачка 4.4. уговора КУПАЦ  ће платити износ од као у понуди динара без ПДВ-а, у року од као у понуди од дана завођења записника о завршеној обуци. 

3.4. Да би  КУПАЦ  могао да изврши плаћање из тачке 3.3., овог члана ПРОДАВАЦ је дужан да достави следећа документа:

· Рачун (три примерка), 

· Комисијски записник о извршеној обуци, потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА. 

3.5. ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана, од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра односно записника о извршеној обуци,  достави
         ВМА комплетну исплатну документацију из тачке 3.2. односно тачке 3.4. овог уговора.

3.6. Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију из члана 3.2. односно из члана 3.4. овог уговора у року из тачке 3.6. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.
  3.7. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04,    86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

3.8.У  рачуну  морају  бити  наведени  сви  елементи: број  уговора и  датум,  број  и  датум  отпреме-товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца или примаоца новчаних средстава и друго. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку - user manual- корисничко упутство за рад оператера за добро: у једном примерку на енглеском језику и на српском језику, у папирном облику.

4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку -service manual-сервисно упутство за добро: у једном примерку на енглеском језику у папирном облику или на CD-у.

4.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши:
·  обуку корисника за рад са добром, на лицу места (on site), а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 3 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме сертификован од стране произвођача добра. 
4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши обуку, после квалитативног пријема, за потребан број корисника за рад на добру на лицу места, на захтев корисника ВМА, у трајању од 2 радна дана. Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме. Крајњи рок за реализацију обуке је 6 месеци од дана извршеног квалитативног пријема. 

4.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује обуку једног сервисера у тренажном центру произвођача у свему идентична са обуком овлашћеног сервисера  произвођача. ПРОДАВАЦ се обавезује да обуку спроведе у тренажном центру произвођача према тренинг плану и у трајању, које је препоручено од стране произвођача од као у понуди радних дана. ПРОДАВАЦ сноси све трошкове организације и реализације обуке-авионске карте, превоз, смештај, издавање виза, исхрана, учила, здравствено осигурање, 20% инодневнице и друго. Крајњи рок за реализацију обуке је 12 месеци од дана квалитативног пријема. 
4.6. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 

4.7. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће обезбедити све бесплатне софтверско – хардверске надоградње, а за оне које се плаћају, да ће доставити благовремене информације са ценом таквих надоградњи, а све у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема.

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачка 1.1. овог Уговора врши се  у просторијама ВМА, након чега ће ВМА и ПРОДАВАЦ сачинити записник. Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини монтажа, пуштање у рад, тестирање, спровођење IQ и OQ процедуре, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити, стручно лице продавца са сертификатом односно произвођача са сертификатом, уз присуство лица која су одређена од стране ВМА. 

Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

 6.2 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником ВМА и ПРОДАВЦА.

 6.3. При квалитативном пријему ПРОДАВАЦ је у обавези да обезбеди и реализује протокол а у складу са алгоритмом произвођача, за доказивање тражених и уговорених техничких карактеристика. 

6.4. Уколико се у току квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ ДОБРА 
ЧЛАН 7

7.1.ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора достави ВМА све потребне услове за монтажу добра неопходне ради припреме простора за извођење монтаже.

7.2.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити Монтажу уговореног добра од стране овлашћених стручњака ПРОДАВЦА, односно произвођача на одредишту корисника. 
7.3.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће непосредно пре краја гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача. По доказивању карактеристика добра, биће сачињен Комисијски записник потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, да је добро у потпуности  у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок. 

КВАЛИТЕТ ДОБРА  И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1. ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро НОВО, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. Добро ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитанo пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући СЕРТИФИКАТ (оригинал) и доставити га ВМА приликом испоруке. 
8.2. ПРОДАВАЦ обезбеђује  гаранцију у трајању од као у понуди за добро . 

8.3. Корисник  ВМА је обавезна да се придржава датих упутстава за употребу. 
8.4. ВМА је обавезна да пошаље своју писану рекламацију  ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.
8.5. ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24  часова од пријема писане рекламације ВМА. 
8.6. ПРОДАВАЦ се обавезује да реши рекламацију (изврши оправку или замену добра или његовог дела), у року од 15 дана од дана пријема писане рекламације ВМА.
8.7. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће се за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач преноси на продавца), рачунајући од дана инсталације или поправке.
8.8. ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације ВМА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и крајњег корисника ВМА да је добро доведено  у исправно стање. 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ након испоруке прекорачи рок за квалитативан пријем добра, који је утврђен у члану 2  овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно за сваки дан закашњења, а највише до 5% од укупне вредности уговора. Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати добра и то без претходног обавештавања ПРОДАВЦА.
9.2.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са квалитативним пријемом преко рока предвиђеног уговорном казном, КУПАЦ има право да без сагласности ПРОДАВЦА поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора код надлежне банке.

9.3.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, или закасни са квалитативним пријемом преко рока предвиђеног уговорном казном, КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор и поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.3. овог уговора.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 13.

13.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

13.2  Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.
13.3. KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју свом     кориснику.
13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.


13.5. Уговор је потписан дана ______________________

______________________




Дирекција за набавку и продају 









Директор 

______________________



            Драгана Петровић, дипл. ек. 




	ПРИЛОГ бр. 9/6
РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

У П Р А В А    З А    С Н А Б Д Е В А Њ Е 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

[image: image8.jpg]



Модел уговора за партију 6
У Г О В О Р   бр.  331- 32-_____- 13
за набавку добра – Имуноаналајзер намењен за брзу идентификацију патогених микроорганизама из хране (Уређај за брзу идентификацију микробиолошких агенаса у храни) –комплет 1,  
за потребе ВМА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ, коју заступа Директор Драгана Петровић, дипл. екк. – (у даљем тексту Купац)
Телефон: 011/3203-055

Телефакс: 011/300-63-30

Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Код: Управе за јавна плаћања

НАЗИВ ПРОДАВЦА: ______________________________________
                          Адреса :_______________________________

                          Матични број: _________________________

                          ПИБ:__________________________________              
                          Телефон:  _____________________________    

                          Телефакс: _____________________________

                          Текући рачун број:______________________

                          Код банке: _____________________________
   које заступа: _________________________, директор, (у даљем тексту Продавац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику, Војномедицинској академији  у Београду (у даљем тексту ВМА),  испоручи и пусти у рад, а Купац да плати:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.1 Имуноаналајзер намењен за брзу идентификацију патогених микроорганизама из хране (Уређај за брзу идентификацију микробиолошких агенаса у храни), комплет 1, а у свему према спецификацији датој у обрасцу понуде - ПРИЛОГУ бр. 3, Прилогу 3/1А и 3/1Б, која је саставни део уговора, у даљем тексту добро.
1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи као у понуди. У вредност уговора улази добро (са услугом монтаже и пуштања у рад, као и обука корисника и сервисна обука на лицу места). Вредност добра подразумева испоручено добро у просторијама крајњег примаоца – ВМА. Цена је фиксна и не може се мењати. 

1.3, Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:__________________________________, _________________________________________,  _________________________________.

1.4. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има:  _______________________________________, _________________________________________. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ и КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА
ЧЛАН 2.

2.1.  ПРОДАВАЦ се обавезује да најави ВМА испоруку уговореног добра, 5(дана) пре испоруке.

2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро из тачке 1.1.1.уговора у року од  као у понуди дана од дана потписивања уговора. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговореног добра у просторијама ВМА. Датум пријема уговореног добра у просторије крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници).
2.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће квалитативни пријем уговореног добра извршити у просторијама ВМА у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора.
ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 3.

3.1. За уговорено добро Купац ће платити  износ од као у понуди динара са ПДВ-ом, у року од као у понуди дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра. 
3.2. Да би  Купац могао да изврши плаћање рачуна(тачка 3.1. овог члана), ПРОДАВАЦ је дужан да достави КУПЦУ следећа документа:

· Рачун (три примерка)

· Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра, (у три примерка – један оригинал и две фотокопије), потписан и оверен од стране примаоца ВМА  и ПРОДАВЦА

· Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА.

3.3. ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана, од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра,  достави КУПЦУ комплетну исплатну документацију из тачке 3.2. овог уговора.
3.4. Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију из члана 3.2. овог уговора у року из тачке 3.3. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.
3.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04,    86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).
3.6. .У  рачуну  морају  бити  наведени  сви  елементи: број  уговора и  датум,  број  и  датум  отпреме-товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца или примаоца новчаних средстава и друго. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку - user manual- корисничко упутство за рад оператера за добро: у једном примерку на енглеском језику и на српском језику, у папирном облику.
4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку -service manual-сервисно упутство за добро: у једном примерку на енглеском језику у папирном облику или на CD-у.
4.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши:
· обуку корисника за рад са добром, на лицу места (on site), а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 3 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме сертификован од стране произвођача добра. 
· обуку сервисерa корисника за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисног упутства, а по извршеној монтажи и пуштању добра у рад, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води сертификовани сервисер ПРОДАВЦА, односно произвођача добра. 
4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача.
4.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће обезбедити све бесплатне софтверско – хардверске надоградње, а за оне које се плаћају, да ће доставити благовремене информације са ценом таквих надоградњи, а све у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема.

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачка 1.1. овог Уговора врши се  у просторијама ВМА, након чега ће ВМА и ПРОДАВАЦ сачинити записник. Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини:

· монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра 

· обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора.
Квалитативан пријем ће обавити, стручно лице продавца уз присуство лица која су одређена од стране ВМА.
Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.
6.2 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником ВМА и ПРОДАВЦА. 

6.3. Уколико се у току квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ ДОБРА 
ЧЛАН 7

7.1.ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора достави ВМА све потребне услове за монтажу добра неопходне ради припреме простора за извођење монтаже.

7.2.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити Монтажу уговореног добра од стране овлашћених стручњака ПРОДАВЦА, односно произвођача на одредишту корисника. 
7.3.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће непосредно пре краја гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача. По доказивању карактеристика добра, биће сачињен Комисијски записник потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, да је добро у потпуности  у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок. 

КВАЛИТЕТ ДОБРА  И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1.  ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро НОВО, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. Добро ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитанo пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући СЕРТИФИКАТ (оригинал) и доставити га ВМА приликом испоруке. 
8.2. ПРОДАВАЦ обезбеђује  гаранцију у трајању од као у понуди за добро-изузимајући тестове са припадајућим реагенсима Рок трајања свих тестова са припадајућим реагенсима минимум 3 месеца од датума квалитативног пријема. 
8.3. Корисник  ВМА је обавезна да се придржава датих упутстава за употребу. 
8.4. ВМА је обавезна да пошаље своју писану рекламацију  ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.
8.5. ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24  часова од пријема писане рекламације ВМА.
8.6. ПРОДАВАЦ се обавезује да реши рекламацију (изврши оправку или замену добра или његовог дела), у року од 15 дана од дана пријема писане рекламације ВМА.
8.7. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће се за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач преноси на продавца), рачунајући од дана инсталације или поправке.
8.8. ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације ВМА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и крајњег корисника ВМА да је добро доведено  у исправно стање. 
8.9. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала за добро,  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ прекорачи рок за квалитативан пријем добра, који је утврђен у члану 2  овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно за сваки дан закашњења, а највише до 5% од укупне вредности уговора. Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати добра и то без претходног обавештавања ПРОДАВЦА.
9.2.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да без сагласности ПРОДАВЦА поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора код надлежне банке.

9.3.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор и поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.3. овог уговора.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 13.

13.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

13.2  Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.
13.3. KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју свом     кориснику.
13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.


13.5. Уговор је потписан дана ______________________

______________________




Дирекција за набавку и продају 









Директор 

______________________



            Драгана Петровић, дипл. ек. 



	

	


	ПРИЛОГ бр. 12


МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

(доставља се уз понуду)

			

	На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.18/58, бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06, 111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину спровођења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11) 

_______________________________________________________, ПИБ __________________даје

                                                                       (пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

_______________________________________________________________________________даје

                                                                       (пун назив и адреса)

Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање МО 2 (две) бланко -  сопствене менице да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________.



                                             (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ _____________________, а у случају:







                     (3% вредности понуде)
 а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

 б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-  не потпише Уговор о купопродаји_____________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

· не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:   -2 бланко-сопствене менице број    _______________ и _______________

     -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање           средствима на рачунима

Место и датум:   
_______________ год.

М.П.

(читак отисак печата)

Понуђач

__________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

__________________________________

(потпис)



	ПРИЛОГ бр. 13


И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења за добро извршење посла – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро извршење посла може поднети Банци код које се води наш рачун продавца и то у случају да продавац не изврши  уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или  закасни више од 25 дана од уговореног рока за квалитативан пријем.

Сагласни смо да уз менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води наш рачун, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача , оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде). 

2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора, закашњења више од 25 дана од уговореног рока за квалитативни пријем. 

3. Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.Гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице Народне Банке Републике Србије Регистра меница и овлашћења, на коме се види да је регистрованим меницама основ издавања "УГОВОР О ПРОМЕТУ РОБА И УСЛУГА".

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ____________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду.

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.18/58, бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06, 111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину спровођења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11) 

_______________________________________________________, ПИБ __________________даје

                                                                       (пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

____________________________________________________________________________предаје

                                                                           (пун назив и адреса)

Дирекцији за набавку и продају, Управе за снабдевање МO, 2 (две) бланко -  сопствене менице да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о купопродаји број ______________________ од ___________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________.



                                                (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за продају, Управе за снабдевање МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од  _______________________________, по основу напред наведеног уговора.


                                (10%  укупне вредности уговора)
Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број _____________ _____________________________ 

               -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима 
	Место и датум:   _______________ год.
	М.П.

(читак отисак печата)
	Понуђач

__________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

__________________________________

(потпис)


ПРИЛОГ бр. 12

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да техничке карактеристике и техничка документација, Члан 30. став 3. тачка 6. и 7. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 116/08) садрже доказе о плановима да ћемо поштовати техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 13
ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача и учествоваће у испоруци у предметној јавној набавци:

	Ред. бр.
	Назив члана групе понуђача
	Начин учешћа
	% учешћа у испоруци
	Потпис одговорног лица и печат члана групе понуђача

	1.
	
	
	
	Потпис одговорног лица:

М.П.



	2.
	
	
	
	Потпис одговорног лица:

М.П.



	3.
	
	
	
	Потпис одговорног лица:

М.П.



	4.
	
	
	
	Потпис одговорног лица:

М.П.




НАПОМЕНА: Образац копирати у зависности од броја чланова групе понуђача.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

PAGE  
35/80

