PAGE  

	[image: image1.jpg]


 

	

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника


	КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА




  ЈАВНА  НАБАВКА – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
ЈАВНA НАБАВКA бр.  49/14
	ЈУЛ 2014. године


На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 49/14, инт. бр. 4506-2 од 20.05.2014. године,  измене Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 49/14, инт. бр. 4506- 7 од 23.06.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 49/14, инт. бр. 4506-3 од 20.05.2014. године и измене Решења инт. бр. 4506-8 од 23.06.2014. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку бр. 49/14– Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, у отвореном поступку
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглављa
	страна

	1.
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	3

	2.
	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	4

	3.
	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ- РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
	5

	4.
	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
	7

	5.
	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
	11

	6.
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
	23

	7.
	МОДЕЛ УГОВОРА
	40

	8.
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	47

	9.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
	48

	10.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
	49

	11.
	Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке
	50

	12.
	Изјава понуђача да ће приложити инструмент   обезбеђења за добро извршење посла- менице
	51

	13.
	Менично писмо – овлашћење за озбиљност понуде (доставља се уз понуду)
	52

	14.
	Менично писмо – овлашћење 

(доставља се приликом закључења  уговора)
	53

	15.
	Менично писмо – овлашћење (доставља се приликом закључења  уговора, ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку, чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке)
	54


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:   
Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
Адреса: Крунска 13, 11 000 Београд, 
Интернет страница:   www.nabavke.mod.gov.rs 
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10).

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Предмет јавне набавке бр. 49/14 је добро – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем. 
1.4. ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. КОНТАКТ:
· Лице за контакт: Миодраг Варничић, дипл.инж.
· е-mail adresa: miodrag.varnicic@mod.gov.rs
· телефон: 011/3203-533
· факс: 011/3203-533
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

Предмет јавне набавке бр. 49/14 је добро – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 33162000 Уређаји и инструменти за операционе сале
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
3.1.ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ
Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке дати су у делу   6-A-4 – СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем , која мора да буде испуњена.
ДОБРО чини Стуб за лапароскопску хирургију(од редног броја 1 до закључно са редним бројем 12;) и  Инструментариј(од редног броја 13 до закључно са редним бројем 42).

Понуђено добро мора да испуни минималне тражене техничке карактеристике из конкурсне документације. 

У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива. 

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач треба да попуни Спецификацију 6-А-4 и мора да достави одговарајући доказ тј.

Проспектну и/или техничку спецификацију произвођача која ће послужити за  доказивање карактеристика добра –обележену према делу 6-A-4 конкурсне документације. 
Тражену спецификацију 6-A-4  обележити маркером у приложеној Проспектној и/или техничкој спецификацији произвођача.
Само подаци који нису наведени у Проспектној и/или техничкој спецификацији произвођача, морају бити дати на оригиналном потписаном и овереном документу произвођача, односно инозаступника произвођача за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица). Наведени документ мора бити преведен  и  оверен од стране судског тумача. 
Уколико се не достави проспектна и/или техничка спецификација произвођача  понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3.2. КВАЛИТЕТ 
Квалитет  добра мора да буде у складу за Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10), као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

Понуђено добро мора  имати важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о стављању у промет, односно Решење о упису понуђеног добра у Регистар медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС). 
У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3.3.  КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ 
        ПРИЈЕМ
Начин контроле и утврђивање квалитета

Квалитативни и квантитативни  пријем добра извршиће се у Војномедицинском центру Н.Сад (ВМЦ Н.Сад), који је крајњи корисник наручиоца.

Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМЦ Н.Сад, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМЦ Н.Сад обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених техничких карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити, стручно лице продавца са сертификатом односно произвођача са сертификатом, уз присуство лица која су одређена од стране ВМЦ Н.Сад. 

Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМЦ Н.Сад, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

Гаранција
Минимална гаранција од 24 (двадесет четири) месеци за добро. 

У случају да понуђени рок гаранције буде краћи од 24 (двадесет четири) месеци, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3.4.  ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ - РЕКЛАМАЦИЈА
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником ВМЦ Н.Сад и ПРОДАВЦА. 

Ако у гарантном року на уговореном добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добро или његов део односно склоп не функционише правилно, ВМЦ Н.Сад је обавезна да пошаље своју писану рекламацију  ПРОДАВЦУ.
Продавац је обавезан да приступи решавању рекламације у року од  48 часа од пријема писане рекламације ВМЦ Н.Сад. 

Рок за решавање рекламације у гарантном року је 15 дана од дана пријема писане рекламације.

3.5.  МЕСТО, РОК ИСПОРУКЕ и рок квалитативног пријема 

Испорука предметног добра биће извршена у просторијама ВМЦ Н.Сад, Трг Владике Николаја 5, Петроварадин. Рок испоруке понуђеног добра мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора. 

Рок за испоруку не сме бити дужи од 90 дана од дана потписивања уговора. 

Рок за квалитативан пријем не сме бити дужи од 95 дана од дана потписивања уговора.

Продавац мора да најави крајњем кориснику испоруку предметних добара најмање 3 (три) дана пре испоруке.

У случају да понуђени рок испоруке или рок за квалитативан пријем буде дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О   ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 49/14 – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, мора да испуни следеће услове:
4.1. ОБАВЕЗНИ:

4.1.1.
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
4.1.2.
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

4.1.3.
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4.1.4.
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4.1.5.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) -  Решење-дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава, одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од надлежног министарства.

4.1.6.
Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2. ДОДАТНИ:

4.2.1.  Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

  за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2013. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2012. годину које није негативно; 

за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2013. годину;
Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски добитак (нето добитак) у билансу успеха за 2013. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2012. годину понуда се одбија као неприхватљива.
4.2.2.  Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

· да постоји овлашћени сервис за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на територији Р. Србије са најмање једним сертификованим сервисером за одржавање понуђеног добра.

Понуда ће бити прихватљива уколико буде испуњен један од следећих услова:

· понуђач је овлашћени сервис

· један члан групе у заједничкој понуди је овлашћени сервис

· подизвођач је овлашћени сервис

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл. 75 став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл. 75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. Додатни услов из тачке 4.2.2. мора да испуњава само ако је овлашћени сервис.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.
4.3.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
4.3.1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 
 Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
4.3.2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закон
 Доказ: 
Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
4.3.3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона 
Доказ: 

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране  обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда ; 

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

Физичка лица: Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
4.3.4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4.3.5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
 Доказ: Решење-дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава, одређене класе и категорије медицинских средстава (која су предмет јавне набавке), издато од Министарства здравља.
Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важеће.
4.3.6. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 10). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
4.3.7. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:  
· За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011, 2012. и 2013. годину) и извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину;

· За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011, 2012. и 2013. годину) са приложеним доказом о разврставању;

· За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2011., 2012. и 2013. година)
ИЛИ
· Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2011, 2012. и 2013. годину (важи за сва правна лица).
Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину.   
4.3.8. Доказ да располаже  довољним техничким и кадровским капацитетом:
· Изјаву понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђеног Стуба за лапароскопску хирургију на подручју Р. Србије (лоциран у Р. Србији) са најмање једним запосленим сертификованим сервисером.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. 

Доказ из тачке 4.2.2 доставља се само уколико је подизвођач овлашћени сервис.
Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који је у споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет. 

Доказ да група понуђача испуњава додатни услов из тачке 4.2.2  доставља само понуђач (члан групе) који је овлашћени сервис.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
5.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНE ПОНУДУ
5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
Потврде (изјаве) произвођача односно инозаступника произвођача за Европу, сертификати сервисера, како проспектна тако и техничка спецификација која ће послужити за доказивање тражених карактеристика понуђеног добра могу бити на енглеском језику. 

5.2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и у електронском облику. Уколико дође де неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, исправном ће се сматрати понуда на писаном образцу.
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку добра - Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, број ЈН 49/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.08.2014. године до 12:00 часова, у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:
5.3.1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље 4, тачка 4.3. конкурсне документације);
5.3.2. Попуњену, потписану и оверену изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (поглавље 10. конкурсне документације);
5.3.3. Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене (поглавље 6. конкурсне документације), у зависности како наступа;
5.3.4. Важеће Решење о упису понуђеног добра у Регистар медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) односно Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о стављању у промет; 
5.3.5. Проспектну и/или техничку спецификацију произвођача, обележену према делу 6-A-4 конкурсне документације, 
Само уколико у приложеној спецификацији нема тражених података из дела 6-A-4, уз проспектну и/или техничку спецификацију мора се доставити оригинални документ произвођача односно инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица), и превод наведеног документа оверен од стране судског тумача;
5.3.6. Потврду (изјаву)  понуђача да ће за добро вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала према захтеву ВМЦ Н.Сад, а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке;
5.3.7. Модел уговора (поглавље 7. конкурсне документације) у којем је понуђач попунио прву страницу (подаци о предузећу), члан 1. тачка 1.3 или 1.4. (у зависности како наступа), и ставио печат и потпис на последњу страницу- чиме потврђује да се слаже са Моделом уговора;
5.3.8. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
· Изјаву о независној понуди (поглавље 9. конкурсне документације);

· Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (поглавље 11. конкурсне документације);

· Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла-менице (поглавље 12. конкурсне документације); 
5.3.9. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (поглавље 8.  конкурсне документације);
5.3.10. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:  

· 1 (једну) бланко сопствену меницу,
·  Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице
·  Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

· Менично писмо - овлашћење (поглавље 13. конкурсне документације). 
НАПОМЕНА: Детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у тачки бр. 5.10. конкурсне документације. 
5.4. ПОСЕБНИ  ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.
5.5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13,  са назнаком:
„ Измена понуде за јавну набавку добара –  Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем,  ЈН бр.49/14 - НЕ ОТВАРАТИ ” 
или:
„ Допуна понуде за јавну набавку добара Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, ЈН бр.49/14 - НЕ ОТВАРАТИ ” 
или:
 „ Опозив понуде за јавну набавку добара – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, ЈН бр.49/14 - НЕ ОТВАРАТИ ” 
или:
„ Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, ЈН бр.49/14  - НЕ ОТВАРАТИ ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5.7.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (поглавље 6. конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5.7.1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене  (поглавље 6. конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене, поглавље 

6-А и 6-Б) попуњен, потписан и оверен образац 6-В.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-В копирати.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.4. модела уговора и наведе све подизвођаче.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
5.7.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда. 

У случају подношења заједничке понуде  доставља се: 
    -  попуњен, потписан и оверен образац 6-Г и 6-Д  конкурсне документације (поред Обрасца понуде са структуром цене, поглавље 6-А), а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене изјаве: 
· Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (поглавље 10. конкурсне документације);

· Изјава понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (поглавље 11. конкурсне документације);

· Изјава о независној понуди (поглавље 9. конкурсне документације);

· Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде. (поглавље 8. конкурсне документације).
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).
У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.3. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-Д је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
5.8. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.8.1. Цена
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности, у складу са упутством за попуњавање обрасца понуде са структуром цене.
Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, поглавље 6-А  конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
5.8.2. Начин, рок и услови плаћања
Рок плаћања добра је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Комплетна исплатна документација (рачун, отпремница и записник о квантитативном и квалитативном пријему) испоставља се одмах, а најкасније 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра. 

Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
5.8.3. Гарантни рок
Гаранција за добро- Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем не може бити краћа од 24 месеци од дана квалитативног пријема.

У случају да понуђени рок гаранције буде краћи од 24 месеци, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
5.8.4.  Начин, рок испоруке и квалитативни пријем 
Испорука предметног добра биће извршена у просторијама ВМЦ Н.Сад, Трг Владике Николаја 5, Петроварадин. Рок испоруке понуђеног добра мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора. 

Рок за испоруку не сме бити дужи од  90 дана од дана потписивања уговора. 

Рок за квалитативан пријем не сме бити дужи од 95 дана од дана потписивања уговора.

У случају да понуђени рок испоруке или рок за квалитативан пријем буде дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.8.5. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
У случају да понуђени рок важења понуде  буде краћи од 60 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

5.9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарствa енергетике, развоја и заштитi животне срединe Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет страница www.sepa.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, ул. Немањина бр. 11, 11000 Београд, интернет адреса www.minrzs.gov.rs
5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:
1) Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде: 

· Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платном промету («Сл. гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.
· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);
· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (поглавље 13. конкурсне документације). За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. 
Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).
2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:
· Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;
· Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;  

· Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);
· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом), у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавања рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора менице, без сагласности Продавца, могу поднети банци код које има отворен рачун на наплату у износу до 10% од вредности уговора без ПДВ-а - поглавље 14 конкурсне документације, (односно 15% уколико је Продавац добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке – поглавље 15 конкурсне документације).
Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу тј. продавцу након коначне реализације уговора и истека гарантног рока.
Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона). 

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.    

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13, 11000 Београд ,  електронском  поштом  на e-mail miodrag.varnicic@mod.gov.rs или факсом на броj 011/32-03-533 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет)  дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 49/14 – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем»
Радно време наручиоца: 07.30-15.30 сати осим суботе и недеље.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

5.14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Уколико се уговор додели понуђачу који се налази на списку негативних референци који  води Управа за јавне набавке, при чему предмет јавне набавке за који је добио негативну референцу није истоврсан са предметом ове јавне набавке, наручилац, уместо меничног овлашћења на износ од 10% (описаног у тачки 5.10. конкурсне документације) захтева додатно обезбеђење испуњења уговорне обавезе и то:

· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора, без сагласности Продавца, могу поднети банци код које има отворен рачун на наплату у износу до 15% од вредности уговора – поглавље 15 конкурсне документације.
Ово менично овлашћење се наручиоцу предаје приликом закључења уговора

5.15.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда: ''најнижа понуђена цена''.
У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и 

доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ''Сл. гласник РС'' бр. 33/13).  

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

5.16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико је наручилац прибавио две прихватљиве понуде са истом понуђеном (најнижом) ценом, примениће помоћни критеријум за доделу уговора: краћи  рок испоруке.

5.17.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је ималац права интелектуалне својине. (поглавље 10. конкурсне документације). 

5.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
5.19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail miodrag.varnicic@mod.gov.rs, факсом на број 011/32-03-533 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

5.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.
5.21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1; 2. и 3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац ће понуду понуђача, који је на списку негативних референци, одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу истоврстан са предметом ове јавне набавке.

5.22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.
5.23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.  

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

5.24. ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадест пет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
 5.25.  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (поглавље 8.  конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
6-А ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Понуда број _________________________од _______________ за јавну набавку добра – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, ЈН бр. 49/14 (по спецификацији из дела 6-A-4), у даљем тексту добро.

6-A-1  Понуду дајемо: (обавезно заокружити)
	а)  самостално
	б)  са подизвођачем
	ц)  заједничка понуда

	попуњава се и доставља део 6-А и 6-Б
	попуњава се и доставља део 6-А, 6-Б и 6-В
	попуњава се и доставља део 6-А, 6-Г  и 6-Д


Место и датум:



                                              Понуђач:

_______________                                                                _______________________________

                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

6-А-2 Понуда са структуром цене:  Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем (по спецификацији из обрасца понуде 6 – А - 4) - добро.
	Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем 

(по спецификацији из обрасца понуде 6-А-4, )

	               комплет  1
	Јединична цена без ПДВ-а:
________________________________


	
	
	износ пдв-а у динарској вредности:

________________________________

износ пдв-а у %:

______________

	
	
	Укупна цена без ПДВ-а:
________________________________



	Обука једног сервисера у тренажном 

центру произвођача у свему идентична са обуком 

овлашћеног сервисера  произвођача у трајању од 3

радна дана.
	Цена без пдв-а:
_________________________________


	вредност понуде ( без пдв-а)
	

	износ пдв-а у % (на опорезовани део)
	

	износ пдв-а у динарима (на опорезовани део)
	

	укупна вредност понуде ( са пдв-ом)
	


· Понуда важи (најмање 60 дана)  ___________  дана од дана отварања понуда.
· Рок плаћања добра је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
· Рок испоруке добра (највише 90 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
· Рок за  квалитативни пријем добра (највише 95 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.
· Гарантни рок за добро (мин. 24 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
· Произвођач Стуба за лапароскопску хирургију: _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

· Модел и/или тип Стуба за лапароскопску хирургију: ___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

	         Место и датум

          _____________
                          
	           ПОНУЂАЧ:

                     ____________________________________
                      (штампано  име и презиме одговорне особе)

                        М.П.                     __________________________
        (потпис)


6 -А-3 ДЕТАЉАН ОПИС ПОНУЂЕНИХ СТАВКИ  
Детаљан опис понуђених ставки за јавну набавку добра бр. ЈН 49/14, - Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, (по спецификацији из обрасца понуде 6-А-4), у даљем тексту добро; 

Детаљан опис понуђених ставки мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(уколико га има ) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из обрасца понуде 6-А-4)
Детаљан опис понуђених ставки за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер(уколико га има)
	Количина
	јединична

ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове
	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:
(штампано  име и презиме одговорне особе)
__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер(уколико га има)
	Количина
	јединична

ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


Напомена: у случају потребе ову страницу копирати 

6-А-4 СПЕЦИФИКАЦИЈА - коју  добро Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем мора да поседује: (табелу обавезно попунити) 
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди
-и обележити маркером

	Стуб за лапароскопску хирургију

	1. FULL HD контролна јединица камере
Техничке карактеристике: 
- Резолудија: FULL HD 1920 x 1080 пиксел-а
- Формат слике: 16:9
- HD стандард: 1080p (progressive scan) 50 фрејмова по секунди
- Дигитални  ZOOM (увећање слике) мин. 2х
- Freez функција (замрзавање слике)
- Видео излази: ХД-ДВИ, СДИ, РГБС, С-видео, композитни
- Могућност касније надоградње у интегрисану операциону          салу (контрола са touch screen монитора)
	
	

	2. Full HD трочипна глава камере са  мин. два тастера за контролу процесора камере и осталих прикључних апарата и интегрисаним парафокалним зоом-ом, 
Техничке карактеристике:
- Интегрисан оптички парафокални зоом  фокална дужина  од 15мм и мање до 30 мм и више,  (2x)
- Резолуција: 1920 x 1080 пиксела по чипу
- Progressiv scan систем (50 пуних фрејмова по секунди)

	
	


	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:
(штампано  име и презиме одговорне особе)
__________________________

               (потпис)


	3. HD LCD пофесионални медицински монитор
- Дијагонала: 24" - 27" 
- Резолуција: 1920 x 1080
- Слика у слици
- Видео улаз: ДВИ, ВГА, С-Видео, композит
- Видео излаз: ДВИ, С-Видео, композит
	
	

	4. Извор хладног светла ксенон
 - ксенон лампа мин. 300 Watt
- Аутоматска и мануелна контрола светла
- Дисплеј са актуелним и задатим вредностима
- бројач часова рада
- Могућност касније надоградње у интегрисану операциону салу (контрола са touch screen монитора)
 - Резрвна сијалица ксенон 300 Вати
	
	

	5. Извор хладног светла HALOGEN , мин. 250 Watt, са две лампе, са аутоматским пребацивањем на резервну лампу
	
	

	6. Фибероптички светлосни кабл дужине мин. 250цм дијаметар мин. 4,8 мм , аутоклавабилан
	
	

	7. Апарат са интегрисаним софтвером за дигиталну HD документацију видео снимака, слика и аудио записа: 
- интегрисан софтвер за архивирање података о пацијентима,  
  процедурама, оператерима, итд. , 
- ДВД читач/резач, 
- интерфејс DICOM i HL7
- USB конектор
- тастатура
- улази HD-SDI, SD-SDI, Y/C, Composit, RGBs
- снимање слика у резолуцији 1920 x1080 и SD
- снимање видео записа у резолуцији 1080p, 720p и SD
- Могућност касније надоградње у интегрисану операциону салу
	
	


	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:
(штампано  име и презиме одговорне особе)
__________________________

               (потпис)


	8. LCD медицински “touch-screen” монитор 
- Дијагонала: 15” и више
- Резолуција 1280 x 1024
- Монтажа на бочни држач на колица
- Улази: VGA, SVGA, XGA, SXGA 
	
	

	9. Електрохируршка јединица са прибором
- LCD touch-screen монитор за управљање функцијама
- јачина мин. 200 Watt-и
- софт и стандардна коагулација 
- Форсирана коагулација
- 8 и више нивоа коагулације и сечења
- аутостарт и аутостоп функција 
Прибор:
- ножна папуча са два тастера за електрохируршку  јединицу
- неутрална елекрода, вишекратна 
- кабал за неутралну електроду ≈ 400 цм
- ручица за електроде са интегрисаним конекционим каблом 
- монополарни кабал 2 ком
- биполарни кабал 2 ком

- Сет хируршких електрода са носачем за стерилизацију
- Могућност касније надоградње у интегрисану операциону салу (контрола са touch screen монитора)
	
	


	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:
(штампано  име и презиме одговорне особе)
__________________________

               (потпис)


	10. Сукционо иригациона ролер пумпа за лапароскопију
- електронска контрола иригације и сукције

- аутоматско одржавање задатих параметара притиска, протока вакума

Прибор:

- иригациони сет црева за лапароскопију, аутоклавабилан (вишекратни) 2 сета
- сет црева за сукцију, аутоклавабилан,(вишекратни)  2 сета
- стаклена боца са поклопцем, постољем и носачем

- сукционе тубе за са ручним командама  5 мм - 4 комада
- Могућност касније надоградње у интегрисану операциону  салу (контрола са touch screen монитора)
	
	

	11.Електронски инсуфлатор CO2 гаса, са грејачем гаса, сетом стерилизирајућих силиконских црева, армираним цревом и модулом за умережавање у интегрисану операциону салу

Техничке карактеристике: 

- Проток гаса: 0-30 л/мин и више
- Притисак: 0-50 ммХг и више
- Функција загревања гаса; 

- Дисплеј: Инсуфлациони притисак, интраабдоминални притисак,  проток гаса потрошња гаса; 

- Електронска контрола функција апарата са звучном и оптичком  сигнализацијом током рада 

- Могућност касније надоградње у интегрисану операциону салу (контрола са touch screen монитора)
	
	

	12. Мобилна колица за лапароскопски стуб 
са мин. три полице, фиоком и  централним прекидачем, држач главе камере, држач боце за гас, држач главног монитора, мобилна рука за помоћни монитор, мобилна полица за тастатуру  
	
	

	                                    М.П.

                  (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


	ИНСТРУМЕНТАРИЈ
	
	

	13. ОПТИКА угао гледања од  0°,  дијаметар 10 мм, дужина 31 цм, аутоклавабилан,  са инкорпорисаним фибероптичким преносом светла
	
	

	14. ОПТИКА  угао гледања  од 30°, дијаметар 10 мм, дужина  31 цм, аутоклавабилан са, инкорпорисаним фибероптичком преносом светла
	
	

	15. Трокар, величина 11 mm, састоји се од  Бодежа трокара са пирамидалним врхом, кануле без вентила са славиницом за инсуфлацију, дужине 10.5 цм и Мултифукционалним вентилом  - комада 4
	
	

	16. Трокар, величина 6 mm, састоји се од  Бодежа трокара са пирамидалним врхом, кануле без вентила са славиницом за инсуфлацију, дужине 10.5 цм и Мултифукционалним вентилом - комада 4
	
	

	 17. Трокар, величина 13 mm, састоји се од  Бодежа трокара са пирамидалним врхом, кануле без вентила са славиницом за инсуфлацију, дужине 10.5 цм и Мултифукционалним вентилом
	
	

	18. Трокар, величина 6 mm, састоји се од  Бодежа трокара са пирамидалним врхом, кануле без вентила са славиницом за инсуфлацију, дужине 15 цм и Мултифукционалним вентилом - комада 2
	
	

	19. Трокар, величина 11 mm, састоји се од  Бодежа трокара са пирамидалним врхом, кануле без вентила са славиницом за инсуфлацију, дужине 15 цм и Мултифукционалним вентилом - комада 2
	
	

	20. Редуцир, 11/5 мм - комада 2
	
	

	21. Редуцир, 13/5 - комада 2
	
	

	22. Редуцир, 13/10 - комада 1
	
	

	23. Дисекциона и Граспинг хватаљка, ротирајућа, са конектором за монополарну коагулацију ,величина  5 мм, дужина 36 цм, са дуплим чељустима, састоји се од пластичне ручке без кочнице ,са већом контактном површином, спољне кошуљице изолаване и Инсерта хватаљке - комада 2
	
	


	                                    М.П.

                  (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


	24. Граспинг хватаљка, ротирајућа, са конектором за монополарну коагулацију, величина 5 мм, дужина 36 цм, атрауматски, са дуплим чељустима, састоји се од: Пластичне ручке, са кочницом, са већом контактном површином, спољне кошуљице, изоловане и Инсерта хватаљке - комада 2
	
	

	25. Граспинг хватаљка, ротирајућа, са конектором за монополарну коагулацију ,величина  , прозораста, атрауматска 5 мм, дужина 36 цм, са дуплим чељустима, састоји се од пластичне ручке без кочнице ,са већом контактном површином, спољне кошуљице изолаване и Инсерта хватаљке - комада 2
	
	

	26. Граспинг хватаљка, ротирајућа, са конектором за монополарну коагулацију ,величина  5 мм, дужина 36 цм, аутрауматска, благо закривлјена, прозораста, са дуплим чељустима, састоји се од  ручке изоловане без кочнице , спољне кошуљице изолаване и Инсерта хватаљке 
	
	

	27. Маказе, ротирајуће, са конектором за монополарну коагулацију, величине 5мм, дужине 36 цм, двострано активна чељуст, закривљена тупи врх, Састоји се од: пластичне ручке без кочнице, са већом контактном површином спољне кошуљице, изолаване и Инсерт маказа
	
	

	28. Инсерт маказа,двострано активна чељуст, закривљена, величина 5 мм, дужина 36 цм
	
	

	29. Маказе, ротирајуће, растављајуће, са конектором за монополарну коагулацију, са конектром за чишћење, двоструко активна чељуст, праве, краће, величина 5мм, дужина 36 цм, састоји се од: Пластичне ручке, без кочнице, са већом контактном површином, Металне спољне кошуљице изоловане и Инсерт маказа
	
	

	30. Инсерт Маказа прав, краће чељусти, дужина сечива 12 мм, двоструко активна чељуст, величина 5 мм, дужина 36 цм
	
	

	31. Електрода за коагулацију и дисекцију са каналом    Л облика, величине 5 мм, дужина 36 цм, аутоклавабилна - комада 3
	
	


	                                    М.П.

                  (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


	32. Електрода за коагулацију и дисекцију са каналом   косог  облика, величине 5 мм, дужина 36 цм, за коришћење са вентилом за испуштање дима, аутоклавабилна
	
	

	33. Ручка са вентилом за испуштање дима аутоклавабилна
	
	

	34. Биполарна Граспинг хватаљка, ротирајућа, са конектором за биполарну  коагулацију ,величина  , уских чељусти, атрауматска 5 мм, дужина 36 цм, са једнострано отварајућим  чељустима, састоји се од пластичне ручке без кочнице ,са већом контактном површином, спољне кошуљице изолаване и Инсерта хватаљке
	
	

	35. Биполарна Граспинг хватаљка, ротирајућа, са конектором за биполарну  коагулацију ,величина  , прозорасте чељусти, атрауматска 5 мм, дужина 36 цм, са двострано отварајућим  чељустима, састоји се од пластичне ручке без кочнице ,са већом контактном површином, спољне кошуљице изолаване и Инсерта хватаљке
	
	

	36. Биполарни Уложак  хватаљка за  биполарну дисекцију за биполарну  хватаљку  5 мм, дужина 36 цм, са двострано отварајућим  чељустима, закривљена на лево
	
	

	37. Инструмент за затварање фасције, величина 2.8 мм, дужина 17 цм, прав, са анатомском ручицом 
	
	

	38. ОПТИКА  угао гледања 30°, дијаметар 5 мм, дужина  29 цм, аутоклавабилан са, инкорпорисаним фибероптичком преносом светла  
	
	

	39. Игла за пункцију са LUER-lock, конектором пречника игле  1.6 мм, величине  5 мм, дужина 36 цм
	
	

	40.Апликатор клипсева за величину клипса „медиум лардж“ са кочницом за држање клипса, величина 10 mm, дужина 36 cm, састоји се од: Металне Ручке са кочницом, Спољне кошуљице, и Инсерта држача клипсева
	
	


	                                    М.П.

                  (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


	41. Пластични контејнер за стерилизацију и складиштење . са одвојеним држачем за чување  12 инструментата са дијаметром 2,5 до 10мм одвојеним инсертом посуде за  6 трокара. Перфорирана, са транспарентном посудом спољне димензије (ш x д x в): 532 x 254 x 165 мм
	
	

	42. Пластични контејнер за стерилизацију и складиштење, перфориран, са транспарентномпосудом,са силиконском подлогом за чување на два нивоа, за коришћење за 16 форцепса и 8 инструмената, спољне димензије (ш x д x в): 520 мм x 250 ммx 145 мм
	
	

	                                    М.П.

                  (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

6 -Б ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

(навести и општину) 
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
	

	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	


	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


6 -В  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	
1)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	2)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


6 –Г  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА: Место и општина
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	2)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Место и општина
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


6 – Д СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 49/14 – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, у отвореном поступку, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	Назив:

Адреса:



	2.
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

	
	Назив:

Адреса:



	3.
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је

	
	Назив:

Адреса:

	4.
	Члан групе који ће издати рачун је

	
	Назив:

Адреса:



	5.
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је

	
	Број рачуна:

Банка:




	6.
	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:
Потпис одговорног лица и печат

       члана групе понуђача:

1. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

5. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

7.  МОДЕЛ УГОВОРА
      о купопродаји
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Купац: 

Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13,

кога заступа директор Драгиша Дабетић
                                  ПИБ: 106070529

                                  матични број: 17677675

                                  телефон: 011/3203--137                                 

          телефакс: 011/3000-312

                                  текући рачун број: 840-14650-22

Продавац:     ____________________________________________________,  

                                                             (пун назив и адреса)
кога заступа   ____________________________________________________

                                                          (име и презиме)
                                  ПИБ:____________________

                                  матични број:_____________________________ 

                                  Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

                                  телефон:_____________________

           

                                  телефакс:____________________



          текући рачун број и банка:________________________________ 

Правни основ  уговора:

Јавна набавка бр. 49/14; 

Одлука о додели уговора бр. _____ од _______________ године

Понуда понуђача (продавца) бр.______________ од ____________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1.ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику, Војномедицинском центру Н.Сад (у даљем тексту ВМЦ Н.Сад),  испоручи и пусти у рад, а КУПАЦ да плати:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.1 Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, а у свему према спецификацији датој у обрасцу понуде – 6-А-2, 6-А-3 и 6-А-4, која је саставни део уговора,  у даљем тексту добро.
1.1.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши услугу - сервисну обуку  за Стуб за лапароскопску хирургију(од ставке 1. до ставке 12. из спецификације 6-А-4), у даљем тексту Стуб за лапароскопску хирургију, а у свему према спецификацији из обрасца понуде, која је саставни део уговора.
1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи као у понуди. У вредност уговора улази добро (са услугом монтаже и пуштања у рад и обуком за рад на лицу места)  и  сервисна обука у тренажном центру произвођача.  Вредност добра подразумева испоручено добро у просторијама ВМЦ Н.Сад. Цена је фиксна и не може се мењати. 

1.3. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):  __________________________________________________________________________, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има(навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број)::_____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ и КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА
ЧЛАН 2.

2.1.  ПРОДАВАЦ се обавезује да најави ВМЦ Н.Сад испоруку уговореног добра, 3(дана) пре испоруке. 

2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро из тачке 1.1. уговора у року од  као у понуди дана од дана потписивања уговора, у просторије ВМЦ Н.Сад, Трг Владике Николаја 5, Петроварадин. Испорука се сматра извршеном даном потписивања  отпремнице од стране ВМЦ Н.Сад. Један примерак оригиналне отпремнице је потребно предати примаоцу ВМЦ Н.Сад.
2.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће квалитативан пријем уговореног добра извршити у просторијама ВМЦ Н.Сад у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора, о чему ће се сачинити и завести записник о квалитативном пријему уговореног добра, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМЦ Н.Сад.
ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 3.

3.1. За уговорено добро КУПАЦ ће платити  износ од као у понуди динара са ПДВ-ом, у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра. 
3.2. Да би  КУПАЦ могао да изврши плаћање рачуна(тачка 3.1. овог члана), ПРОДАВАЦ је дужан да достави КУПЦУ следећа оригинална документа:

· Рачун (два примерка)

· Отпремницу потписану од стране комисије ВМЦ Н.Сад или лица које одреди ВМЦ Н.Сад према важећим прописима и наређењима
· Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ВМЦ Н.Сад и ПРОДАВЦА.

3.3. За уговорену обуку из члана 1. тачка 1.1.2. односно члана 4. тачка 4.4. уговора КУПАЦ ће платити износ од као у понуди динара, у року од 30 дана од дана завођења записника о завршеној обуци.

3.4. Да би  КУПАЦ могао да изврши плаћање рачуна из тачке 3.3. овог члана ПРОДАВАЦ је дужан да достави КУПЦУ следећа оригинална документа:

· Рачун (два примерка), 

· Комисијски записник о извршеној обуци, потписан од стране ВМЦ Н.Сад и ПРОДАВЦА. 

3.5. ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана, од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра односно записника о извршеној обуци,  достави  КУПЦУ комплетну исплатну документацију из тачке 3.2. односно тачке 3.4. овог уговора.

3.6. Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију из члана 3.2. односно из члана 3.4. овог уговора у року из тачке 3.5. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема комплетне исплатне документације.
  3.7. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04,  86/04, 61/05, 61/07 и 93/12, 108/13, 6/14)..

3.8.У  рачуну  морају  бити  наведени  сви  елементи: број  уговора и  датум,  број  и  датум  отпреме-товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца или примаоца новчаних средстава и друго. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку Упутства за рад оператера, (по примерак на српском и енглеском језику).
4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку Упутства за сервисирање (service manual) за Стуб за лапароскопску хирургију (по један примерак, на енглеском и српском језику, у папирном и електронском облику).
4.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши обуку за добро за рад, на лицу места, по извршеној монтажи и пуштање добра у рад, до постизања потребног нивоа обучености за рад, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме. 
4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши Сервисну обуку за Стуб за лапароскопску хирургију за два лица. Обука мора да се спроведе у тренинг центру произвођача према тренинг плану, у трајању од 3 радна дана. ПРОДАВАЦ сноси све трошкове организације и реализације обуке(превоз, смештај, исхрана, учила, дневнице, авионске карте, издавање виза(ако је потребно), здравствено осигурање, 20% инодневнице и друго.) Крајњи рок за реализацију обуке је 12 месеци од дана квалитативног пријема.
4.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала за добро,  према захтеву ВМЦ Н.Сад, а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 
ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.
5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачка 1.1. овог Уговора врши се у просторијама ВМЦ Н.Сад, након чега ће ВМЦ Н.Сад и ПРОДАВАЦ сачинити записник. Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМЦ Н.Сад, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМЦ Н.Сад обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра по протоколу а у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити стручно лице продавца са сертификатом односно произвођача са сертификатом, уз присуство лица која су одређена од стране ВМЦ Н.Сад. 

Квалитативни пријем чини и обукa на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМЦ Н.Сад, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

6.2. При квалитативном пријему ПРОДАВАЦ је у обавези да обезбеди и реализује протокол а у складу са алгоритмом произвођача, за доказивање тражених и уговорених карактеристика добра. 

6.3 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником ВМЦ Н.Сад и ПРОДАВЦА. 

6.4. ПРОДАВАЦ  се обавезује да у року од 2  дана покрене поступак за отклањање недостатака констатованих при квантитативном и квалитативном пријему.
МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ ДОБРА 
ЧЛАН 7.
7.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора достави ВМЦ Н.Сад све потребне услове за монтажу добра т.ј. Техничко-грађевинске захтеве (site plan) неопходне ради припреме простора за извођење монтаже.
7.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити монтажу уговореног добра од стране овлашћених стручњака ПРОДАВЦА, односно произвођача на одредишту корисника. 
7.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће по завршетку гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра по протоколу а у складу са алгоритмом произвођача. По доказивању карактеристика добра, биће сачињен Комисијски записник потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМЦ Н.Сад, да је добро у потпуности  у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок. 

КВАЛИТЕТ ДОБРА  И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.
8.1.  ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро НОВО, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. Добро ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитанo пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући СЕРТИФИКАТ (оригинал) и доставити га ВМЦ Н.Сад приликом испоруке. 
8.2. ПРОДАВАЦ обезбеђује  гаранцију у трајању од као у понуди.
8.3. ВМЦ Н.САД је обавезна да пошаље своју писану рекламацију  ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добро или његов део односно склоп не функционише правилно.

8.4.  ПРОДАВАЦ се обавезује да реши рекламацију, у року од 15 дана од дана пријема писане рекламације ВМЦ Н.Сад. 

8.5.  ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању рекламације најкасније у року од 48  часова од пријема писане рекламације ВМЦ Н.Сад.

8.6. Корисник  ВМЦ Н.Сад је обавезна да се придржава датих упутстава за употребу. 

8.7. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће се за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач преноси на продавца), рачунајући од дана инсталације или поправке.

8.8. ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације ВМЦ Н.Сад до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и крајњег корисника ВМЦ Н.Сад да је добро доведено  у исправно стање. 

8.9. Уколико се у току квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни пријем уговореног добра који су утврђени у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) дневно. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговора.

9.2. Обрачун уговорне казне врши КУПАЦ о чему сачињава књижно задужење које доставља ПРОДАВЦУ ради уплате.
9.3.Ако ПРОДАВАЦ једнострано раскине уговор, својом кривицом не изврши уговорне обавезе, или својом кривицом закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да без сагласности ПРОДАВЦА поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности без ПДВ-а напред наведеног уговора уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

9.4. Ако ПРОДАВАЦ својом кривицом не изврши уговорне обавезе, или својом кривицом закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор и поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. (односно 15% укупне вредности без ПДВ-а напред наведеног уговора уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.
11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.4. овог уговора.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.
12.1.Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл.Гласник РС“ бр. 104/2009) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл.Лист СРЈ“ бр. 54/94 и „Сл.Гласник РС“ бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа („Сл.Гласник РС“ бр. 63/13).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 13.
13.1 За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.(Службени лист СФРЈ , бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, као и Службени лист СРЈ бр.31/93).

13.2  Уговор је састављен у три примерка, од којих два примерка за КУПЦА а један примерак за ПРОДАВЦА.

13.3. KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју
        својим     корисницима.

13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.


13.5. Уговор је потписан дана  ______________________

З А   П Р О Д А В Ц А



  
З А   К У П Ц А:

____________________



            











Д И Р E К Т О Р                                                         







Драгиша Дабетић
______________________
  
 ___________________________ 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


9.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, бр набавке 49/14,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ
Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, бр. 49/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

_______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке број 49/14 – Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ. 

	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

_______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ   ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА- МЕНИЦЕ
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора). 

2. Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора, менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци код које имамо отворен текући рачун, у износу до 10% од вредности уговора без ПДВ-а  (односно 15%  уколико добијемо негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке). 

      (поглавља 14 и 15 конкурсне документације).

3. Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване
Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

_______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


13. МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
 (ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)
На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11)

_______________________________________________________, ПИБ __________________  даје
                                                                       (пун назив и адреса)
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице
Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко -  сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________.



              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника  може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:






      

     а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

     б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-  не потпише Уговор о продаји_____________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

· не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:   - 1 бланко-сопственa меница број _______________ 

     -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање           средствима на рачунима

	У Београду

_______________ год.
	М.П.

(читак отисак печата)
	Понуђач

__________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

__________________________________

(потпис)


14. МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА)

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04, 82/04 и 98/13) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11)

_______________________________________________________, ПИБ __________________  даје
                                                                       (пун назив и адреса)
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко -  сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ______________________ од ___________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________.



              (навести банке и бројеве текућих рачуна)
На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.




Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број ______________     и       ______________ 
               -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање             средствима на рачунима 
	У Београду

_______________ год.
	М.П.

(читак отисак печата)
	Понуђач

__________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

__________________________________

(потпис)


15. МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА, ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку, чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке)

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04, 82/04 и 98/13) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11)

_______________________________________________________, ПИБ __________________  даје
                                                                       (пун назив и адреса)
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ______________________ од ___________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________.



              (навести банке и бројеве текућих рачуна)
На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 15%  вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број ______________     и       ______________ 
               -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање             средствима на рачунима 
	У Београду

_______________ год.
	М.П.

(читак отисак печата)

	Понуђач

__________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

__________________________________

(потпис)











страна 25 од 54                         Конкурсна документација –  Видео стуб за бронхоскопију, JH 49/14 
                   
PAGE  
страна 54 од 54                      Конкурсна документација –  Стуб за лапароскопску хирургију са инструментаријем, JH 49/14<>


