PAGE  

	[image: image1.jpg]


  

	

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
бр. 954-
______________ године



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама
УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈИ РАЗЛИЧИТЕ НАМЕНЕ, 7 комада, 
за потребе Војномедицинске академије (ВМА), Војне болнице Ниш (ВБ Ниш), Војномедицинског центра Нови Сад (ВМЦ Нови Сад), Центра војномедицинских установа Нови Београд (ЦВмУ Нови Београд) и Ваздухопловног медицинског института (ВМИ)
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/14
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ин.бр. 954-4 од 28.02.2014. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ин.бр. 954-5 од 28.02.2014. год. припремљена је:

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 1/14 – Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене, 7 комада, у отвореном поступку, по партијама
Конкурсна документација садржи:

	Део бр.
	Назив
	Страна

	1.
	Општи подаци о јавној набавци 
	3

	2.
	Подаци о предмету јавне набавке 
	4

	3.
	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке
	5

	4.
	Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова 
	8

	5.
	Упутство понуђачу како да сачини понуду 
	12

	6.
	Образац понуде 
	31

	7.
	Модел уговора
	99

	8.
	Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 
	107

	9.
	Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке 
	108

	10.
	Образац Изјаве о независној понуди 
	109

	11.
	Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла – менице
	110

	12.
	Менично писмо – овлашћење  (за озбиљност понуде)
	111

	13.
	Менично писмо – овлашћење (за добро извршење посла)
	112

	14.
	Менично писмо – овлашћење  (ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку чији предмет јавне набавке није истоврстан са предметом ове јавне набавке)
	113

	15.
	Образац трошкова припреме понуде 
	114


НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
       Адреса: Крунска бр. 13, 11000 Београд
       Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
1.2. Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку по партијама у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10).

1.3. Предмет јавне набавке број 1/14 су добра: Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене, 7 комада, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВМЦ Нови Сад, ЦВмУ Нови Београд и ВМИ.
1.4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт:
· Лице за контакт: Весна Јанкулоски, дипл.инж.

· е-mail adresa: vesna.jankuloski@mod.gov.rs
· телефон: 011/3203533
· факс: 011/3203533
2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ број 1/14 су добра - Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене, 7 комада, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВМЦ Нови Сад, ЦВмУ Нови Београд и ВМИ.

Назив и ознака из Општег речника набавки: ултразвучни дијагностички уређаји - 33124120.
2.2.   ПАРТИЈЕ

Предмет јавне нававке је обликован у 7 партија и то:
Партија 1: Ултразвучни дијагностички уређај највише класе за ехо срца, 1 комад,
за потребе ВМА,

назив и ознака из Општег речника набавки: ултразвучни дијагностички уређаји – 33124120;

Партија 2: Ултразвучни апарат са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума, 1 комад,
за потребе ВМА,

назив и ознака из Општег речника набавки: ултразвучни дијагностички уређаји – 33124120;

Партија 3: Ултразвучни апарат за урологију, 1 комад,
за потребе ВБ Ниш,
назив и ознака из Општег речника набавки: ултразвучни дијагностички уређаји – 33124120;

Партија 4: Ултразвучни апарат за кардиоваскуларне прегледе, 1 комад,
за потребе ВМЦ Нови Сад,
назив и ознака из Општег речника набавки: ултразвучни дијагностички уређаји – 33124120;

Партија 5: Ултразвучни апарат за интернистичке прегледе, 1 комад,
за потребе ВМИ,
назив и ознака из Општег речника набавки: ултразвучни дијагностички уређаји – 33124120;

Партија 6: Ултразвучни апарат са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом, 1 комад,
за потребе ЦВмУ Нови Београд,
назив и ознака из Општег речника набавки: ултразвучни дијагностички уређаји – 33124120;

Партија 7: Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комад,
за потребе ВМА

назив и ознака из Општег речника набавки: ултразвучни дијагностички уређаји – 33124120;

3.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
3.1. Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке дати су у делу 6-I-4 –СПЕЦИФИКАЦИЈА добра, коју понуђено добро мора да поседује. 
Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ тј.

Проспектну и/или техничку спецификацију произвођача која ће послужити за  доказивање карактеристика добра –обележену према делу 6-I-4 конкурсне документације. 

Тражену спецификацију 6-I-4 обележити маркером у приложеној Проспектној и/или техничкој спецификацији произвођача.

Само подаци који нису наведени у Проспектној и/или техничкој спецификацији произвођача, морају бити дати на оригиналном потписаном и овереном документу произвођача, односно инозаступника произвођача за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица), преведеном  и  овереном од стране судског тумача.
Тражена СПЕЦИФИКАЦИЈА 6-I-4 добра мора бити испуњена. 

Уколико на основу достављених доказа наручилац утврди да понуђено добро не поседује све захтеване техничке карактеристике, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Квалитет добра односно техничке карактеристике које се пондеришу 

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује квалитет који се посебно вреднује тј. техничке карактеристике које се пондеришу, понуђач такође мора да достави одговарајући доказ тј. Проспектну и/или техничку спецификацију произвођача, обележену маркером у складу са наводима у обрасцу 6-I-5,  или  оригинални, потписан и оверен документ произвођача, односно инозаступника произвођача за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица), преведеном  и  овереном од стране судског тумача.

Уколико понуђач не достави доказ за елементе квалитета који се пондеришу, а које је навео да има, његова понуда неће бити одбијена као неприхватљива већ ће за тај елеменат квалитета добити 0 (нула) поена.

3.2. Рок и место испоруке: испорука уговорених добара биће извршена у просторијама:

- ВМА, Црнотравска 17, Београд, за партије 1, 2 и 7.

- ВБ Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бб, Ниш, за партију 3.

- ВМЦ Нови Сад,  Трг Владике Николаја бр. 5, за партију 4.
- ВМИ, Београд, Црнотравска 17, за партију 5.
- ЦВмУ Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића бр. 48, за партију 6.
Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговорених добара морају бити изражени у данима од дана обостраног потписивања уговора. 
Рок за испоруку не сме бити дужи од 60 (шесдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора. 

Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 70 (седамдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

У случају да понуђени рок испоруке и рок за квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Продавац је у обавези да крајњем кориснику  најави испоруку уговореног добра, 5 дана пре испоруке истог. Продавац је у обавези да изврши допремање и уношење уговореног добра у предвиђене просторије на локацији употребе.
3.3. Квалитет: Понуђено добро мора бити ново, из текуће производње и по квалитету мора да у потпуности одговара траженој спецификацији.
Понуђено добро (апарат ултразвучни са свим понуђеним сондама) мора да поседује важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Р.Србије (АЛИМС). 
НАПОМЕНА: Потребно је доставити доказ да су све понуђене сонде (са или без водича за биопсију) регистроване код АЛИМС-а: или уз понуђени апарат, или засебно.

Гарантни рок понуђеног, односно уговореног добра треба да буде најмање 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.4. Квантитативни и квалитативни пријем: Квалитативни и квантитативни  пријем  извршиће се код крајњег КОРИСНИКА.

Приликом квантитативног пријема ПРОДАВАЦ је у обавези да испоручи добро у складиште КОРИСНИКА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом КОРИСНИКА обави поступак квантитативног пријема.
Стручно лице продавца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, као и обуку лекара специјалиста за рад на лицу места, утврђену у члану 4. тачка 4.1. модела уговора, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара од стране продавца и комисије КОРИСНИКА, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране продавца и комисије КОРИСНИКА да је уговорено добро у потпуности у исправном стању

3.5.  Грешке у квалитету (рекламација): 
Крајњи корисник  је обавезан да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 48 (четрдесетосам) сати од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, продавац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране продавца и комисије крајњег корисника да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да продавац не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.
	4
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

(ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава: 
4.1. ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ : 
4.1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
4.1.2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
4.1.3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4.1.4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);
4.1.5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона);
4.1.6. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2.  ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

4.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

  за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2013. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2012. годину које није негативно; 

за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2013. годину;

Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски добитак (нето добитак) у билансу успеха за 2013. Годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2012. Годину понуда се одбија као неприхватљива.

4.2.2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

· да поседује сопствени овлашћени сервис за одржавање понуђеног добра у гарантном и постгарантном року на територији Р. Србије са најмање два сертификована сервисера за одржавање понуђеног добра.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко понуђача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1). 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.
4.3.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

4.3.1.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда;

4.3.2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ
Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
4.3.3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона 
Доказ
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Физичка лица: Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
4.3.4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
4.3.5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозвола за обављање делатности промета медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља. Дозвола мора бити важећа.

4.3.6. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (део 8. конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

4.3.7. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:  

· За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011, 2012. и 2013. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину;

· За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011, 2012. и 2013. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

· За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2011., 2012. и 2013. година)

ИЛИ

· Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2010, 2011. и 2012. годину (важи за сва правна лица) и биланс успеха за 2013. годину; Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину. 
4.3.8. Доказ да располаже  довољним техничким и кадровским капацитетом:

· Изјава понуђача о постојању сопственог овлашћеног сервиса за одржавање понуђеног добра у гарантном и постгарантном року на подручју Р. Србије (лоциран у Р.Србији) са најмање два запослена сертификована сервисера.

· Копије сертификата за сваког запосленог сервисера о обучености за одржавање понуђеног добра или произвођачке генерације којој припада понуђени модел уређаја 
· Фотокопије радних књижица, као доказ да су сервисери запослени код понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1). 

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који је у споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.
Доказ да група понуђача испуњава додатни услов из тачке 4.2.2  доставља само понуђач (члан групе) који је овлашћени сервис.

Наведене доказе о испуњености услова  понуђачи могу доставити у виду  неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику. 
Изјаве произвођача и инозаступника за Европу, сертификати овлашћених сервисера, проспектна и техничка документација која ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара могу бити на енглеском језику.
5.2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку добара, број 1/14 – Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене, за партију бр. ... - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

5.3.1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације);
5.3.2. Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне  документације, у зависности како наступа);

5.3.3. Важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских  

средстава издато од стране АЛИМС-а.

5.3.4. Доказ да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији - оригиналну проспектну и/или техничку спецификацију понуђеног добра 
Уз наведене доказе доставити потписан и оверен оригинални документ произвођача, односно инозаступника произвођача за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица), преведен  и  оверен од стране судског тумача, само уколико у приложеном доказу нема тражених карактеристика из дела 6-I-4.
5.3.5. Модел уговора (део 7. конкурсне документације). 

5.3.6. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

· Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (део 8. конкурсне документације)

· Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

· Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

· Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (део 11. конкурсне документације);
5.3.7. Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:  

· 1 (једну) бланко сопствену меницу,
·  Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице
·  Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),
· Менично писмо - овлашћење (део 12. конкурсне документације). 

НАПОМЕНА: Детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у тачки бр. 5.10. конкурсне документације. 

5.3.8. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 15. конкурсне документације);

5.3.9. Оригиналну изјаву произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 година од момента испоруке уговореног добра.
У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

· Попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације), 

 У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

· Попуњен, потписан и оверен образац 6-IV (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-V конкурсне документације),

· Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
· Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (део 8. конкурсне документације);

· Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

· Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

· Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 15. конкурсне документације).

5.4.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд
''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 1/14, 
Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене, за партију број ......... – 
НЕ ОТВАРАТИ''
или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 1/14, 

Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене, за партију број .........  – 
НЕ ОТВАРАТИ'' 
или

''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 1/14, 

Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене, за партију број ......... – 
НЕ ОТВАРАТИ''
или

''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 1/14, 

Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене, за партију број ......... – 
НЕ ОТВАРАТИ'' 
На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 7. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације), Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене образце трошкова припреме понуде (део 15. конкурсне документације).
Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).
У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.
Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.8. ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.8.1.  Цена
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности, у складу са упутством за попуњавање обрасца понуде са структуром цене.
Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, који је достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

5.8.2. Начин и рок плаћања
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеним обукама у тренажном центру произвођача.

Исплатну документацију (рачун, отпремницу, записник о квантитативном и квалитативном пријему) испоставља продавац, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара. Уколико продавац не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

5.8.3. Место и рок испоруке
Испорука уговорених добара биће извршена у просторијама:

- ВМА, Црнотравска 17, Београд, за партије 1, 2 и 7.

- ВБ Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бб, Ниш, за партију 3.

- ВМЦ Нови Сад,  Трг Владике Николаја бр. 5, за партију 4.
- ВМИ, Црнотравска 17, Београд, за партију 5.

- ЦВмУ Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића бр. 48, за партију 6.

Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговорених добара морају бити изражени у данима од дана обостраног потписивања уговора. 
Рок за испоруку не сме бити дужи од 60 (шездесет) дана од дана обостраног потписивања уговора. 

Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 70 (седамдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

У случају да понуђени рок испоруке и рок за квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Продавац је у обавези да крајњем кориснику  најави испоруку уговореног добра, 5 дана пре испоруке истог. Продавац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.
5.8.4. Гарантни рок, грешке у квалитету (рекламација) и скривене мане
Гарантни рок понуђеног тј. уговореног добра треба да буде најмање 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему. Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача у целости спроводи понуђач, односно продавац у гарантном року, о свом трошку.
У случају да је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и Продавца.
Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року од 7 (седам) дана, Продавац не отклони недостатке код добра или се исти понове, Продавац је дужан да неисправно добро замени новим.
Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, понуђач је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник  је обавезан да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 48 (четрдесет осам) сати од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, Продавац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране продавца и комисије крајњег корисника  да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

5.8.5. Рок важења понуде 
Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
5.9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства енергетике, развоја и заштити животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:
1) Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде: 

· Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 12 конкурсне документације). За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. 

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
· Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;
· Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;  

· Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);
· Менично овлашћење (само потписано и оверено печатом), у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за испоруку и/или квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора менице, без сагласности Продавца, могу поднети банци код које има отворен рачун на наплату у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а - део 13 конкурсне документације, (односно 15% уколико је Продавац добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке – део 14 конкурсне документације).
Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу тј. продавцу након коначне реализације уговора и истека гарантног рока.
Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.
Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. 
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона). 

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.    

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 15, 11000 Београд, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом:  ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/14''.

Радно време наручиоца: 8.30-16.30 осим суботе и недеље.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Уколико се уговор додели понуђачу који се налази на списку негативних референци који који води Управа за јавне набавке, при чему предмет јавне набавке за који је добио негативну референцу није истоврсан са предметом ове јавне набавке, наручилац, уместо меничног овлашћења на износ од 10% (описаног у делу 5. под тачком 5.10. конкурсне документације) захтева додатно обезбеђење испуњења уговорна обавезе и то:

· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења у уговореном року за испоруку и/или квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора, без сагласности Продавца, могу поднети банци код које има отворен рачун на наплату у износу од 15% од вредности уговора – део 14 конкурсне документације.
5.15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде односно додела уговора за све партије извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда" – цена  80 пондера, квалитет  20 пондера и у складу са чл. 85. Закона о јавним набавкама

Оцењивање и рангирање биће спроведено на следећи начин:

	Елементи
	Број пондера

	Цена –укупна вредност понуде (без ПДВ-а)
	80

	Квалитет
	20

	Укупно
	100


Цена се пондерише по следећем:

Понуђачу са најнижом понуђеном ценом додељује се 80 пондера, а за остале понуде број пондера се израчунава по формули:




Најнижа понуђена цена  х  80





Понуђена цена

ЗА ПАРТИЈУ 1 -  Квалитет се пондерише по следећем:

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	1.
	Систем потпуно аутоматски (притиском на једно дугме) ради мерења у 2D modu (LV у систоли и дијастоли –интравентрикуларни септум, унутрашњи пречник, постериорни зид), М mod-у  (LV у систоли и дијастоли – дебљина интравертикуларног септума, унутрашњи пречник, дебљина постериорног зида, дебљина септума, пречник аорте и LА)  и спектралном доплеру (PV и RV проток у систоли, регургитација Tricuspid valve-a, АVи LV проток у систоли, регургитација МV) 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	5

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	2.
	Софтвер за аутоматску детекцију леве коморе и преткоморе који производи потпуно  аутоматска кардио мерења (ЕF, ЕDV, ЕSV за LV и LА) 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	3

	3.
	3D wall motion spackle tracking техника

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	6

	4.
	Могућност надоградње на трансезофагијалну сонду за 4D срца

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	7

	5.
	Могућност аквизације целог срца у једном откуцају, у 4D B modu

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	6

	6.
	Број кристала у 4D сонди

	
	мање од 3000
	0

	
	3000 и више
	4

	7.
	Могућност да се у моду рада са приказом два пресека један ротира без померања сонде


	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	2


ЗА ПАРТИЈУ 2 -  Квалитет се пондерише по следећем:

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	1.
	Трансректална радијална сонда видног поља 360 степени, опсег учестаности 5-10 MHz или шире, са минимум 256 кристалних елемената. Сонда подржава рад са еластографијом.

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	10

	2.
	Strain  хистограм анализа са Fibrozis  индексом (FI) за прецизну квантификацију стадијума фиброзе јетре. 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	10


ЗА ПАРТИЈУ 3 -  Квалитет се пондерише по следећем:

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	1.
	Уређај на бази Windows софтвера                                    

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	3

	2.
	Интегрисано акумулаторско напајање                              

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	5

	3.
	Програмирајуће старт-стоп дугме на сондама за промену сонде и апликације скенирања (избор сонде, замрзавање слике,...)                          

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	5

	4.
	Тriplane“ сонда за преглед простате са три равни у реалном времену  

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	12


ЗА ПАРТИЈУ 4 -  Квалитет се пондерише по следећем:
	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	1.
	Могућност померања контролног панела по висини независно од монитора

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	2.
	Аутоматско мерење IМТ

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	3.
	Могућност надоградње на Echo  Tracking  „или одговарајуће“ – аутоматско прецизно мерење промена, дислоцирања крвних судова како би се добили индекси крутости крвних судова као што су pressure-strain elastic modulus (Ep), stiffness parameter (β), arterial compliance (АC), one-point pulse wаve velocity (PWV) и augmentation index(АI) 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	4.
	DSD (Dynamic Slоw-motion Display) „или одговарајуће“, могућност приказа слике у реалном времену и „slоw motion“ 



	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	Ред

Бр.
	Параметари који се пондеришу
	Максималан број поена

	5.
	Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тоuch Screen панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тоuch Screen панелу. 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	6.
	Највећи frame rate за слику  у B modu. 

	
	до 700
	0

	
	од 700 до 900
	1

	
	од 900 до 1100
	2

	
	од 1100 до 1300
	3

	
	више од 1300
	4

	7.
	Највећи frame rate колор доплер слике. 

	
	до 200
	0

	
	од 200 до 250
	1

	
	од 250 до 300
	2

	
	од 300 до 350
	3

	
	више од 350
	4

	8.
	Free Angular M mod  са 3 М mod курсора који могу бити постављени у више различитих праваца у реалном времену на било којој позицији у М modu. 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4


ЗА ПАРТИЈУ 5 -  Квалитет се пондерише по следећем:

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	1.
	Итегрисани стрес ехо пакет



	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	2.
	Напредна технологија за квалификацију глобалног и регионалног померања срчаног мишића. Софтвер треба да омогући анализу брзине strain и strain rate  анализу за еваулацију исхемијске болести срца уз обезбеђење детаљних поређења различитих региона миокарда.

 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	3.
	Напредна технологија за аутоматско мерење интима медија и процену васкуларне старости пацијента.

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	3

	4.
	Напредна технологија која омогућава аутоматску (технологија препознавања облика тзв. „pattern recognition“ или одговарајуће“) детекцију леве вентрикуле и ивица атријума и мери ејекциону фракцију, запремину, систоле и дијастоле .

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	5.
	Могућност израде кориснички дефинисаних кардиолошких извештаја на апарату и њихов извоз у PDF формату. 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	3

	6.
	Највећи frame rate колор доплер слике. 

	
	до 200
	0

	
	од 200 до 250
	1

	
	од 250 до 300
	2

	
	од 300 до 350
	3

	
	више од 350
	4

	7.
	Највећи frame rate за слику у B modu. 


	
	до 700
	0

	
	од 700 до 900
	1

	
	од 900 до 1100
	2

	
	од 1100 до 1300
	3

	
	више од 1300
	4

	8.
	Број кристала у конвексној 2D сонди. 

	
	до 140
	0

	
	од 140 до 160
	1

	
	од 160 до 180
	2

	
	од 180 до 200
	3

	
	више од 200
	4


ЗА ПАРТИЈУ 6 -  Квалитет се пондерише по следећем:

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	1.
	Понуђена опција аутоматског или полуаутоматског израчунавања дебљине нухалне транслуенце.

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	2.
	Могућност надоградње техником за приказ правца ултразвучне таласне равни и приказа тренутне позиоције вагиналне сонде: GPS, UGPS, е-motion маркер „или одговарајуће“

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	3

	3.
	Могућност надоградње са 3D ендокавиталном сондом најмањег угла гледања 145° 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	3

	4.
	Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме .

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	3

	5.
	Највећи frame rate за слику у B modu. 

	
	до 700
	0

	
	од 700 до 900
	1

	
	од 900 до 1100
	2

	
	од 1100 до 1300
	3

	
	више од 1300
	4

	6.
	Највећи frame rate колор доплер слике.

	
	до 200
	0

	
	од 200 до 250
	1

	
	од 250 до 300
	2

	
	од 300 до 350
	3

	
	више од 350
	4

	7.
	Број кристала у конвексној 2D сонди.

	
	до 140
	0

	
	од 140 до 160
	1

	
	од 160 до 180
	2

	
	од 180 до 200
	3

	
	више од 200
	4

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	8.
	Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тouch Screen панелу. 

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	9.
	Угао гледања код вагиналне сонде.

	
	0-145° 
	0

	
	више од 145°
	4


ЗА ПАРТИЈУ 7 -  Квалитет се пондерише по следећем:

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	1.
	Број кристала у конвексној  сонди.

	
	до 140
	0

	
	од 140 до 160
	1

	
	од 160 до 180
	2

	
	од 180 до 200
	3

	
	више од 200
	4

	2.
	Највећи frame rate за слику у B modu.

	
	до 700
	0

	
	од 700 до 900
	1

	
	од 900 до 1100
	2

	
	од 1100 до 1300
	3

	
	више од 1300
	4

	3.
	Највећи frame rate колор доплер слике.

	
	до 200
	0

	
	од 200 до 250
	1

	
	од 250 до 300
	2

	
	од 300 до 350
	3

	
	више од 350
	4

	4.
	Могућност надоградње опцијом соноеластографије – технике снимања дубоких структура јетре и меких ткива, у реалном времену, на абдоминалној сонди и линеарној сонди

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	5

	Ред

бр.
	Параметари који се пондеришу 
	Максималан број поена

	5.
	Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме.

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	4

	6.
	Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на  ТFТ Тouch Screen  панелу.

	
	не поседује 
	0

	
	поседује 
	3


Понуђачу или понуђачима са највећим бројем поена се додељује 20 пондера.

Број пондера за остале понуђаче се одређује према формули:

               Број поена понуђача x _20_______________

Број поена понуђача којем је додељено 20 пондера

5.15.1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок испоруке, а ако имају исту понуђену цену и исти рок испоруке биће изабрана понуда са краћим роком за квалитативни пријем.
5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

5.17. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.
Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду из разлога наведених у члану 82. став 1. и 2. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац ће понуду понуђача, који је на списку негативних референци, одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу истоврстан са предметом ове јавне набавке (члан 83.став 11. Закона).

5.18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.  

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

5.19. ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1. Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од  25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
5.20. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail адресу: vesna.jankuloski@mod.gov.rs, факсом на број 011/3203-533 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке по поднетом захтеву.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН   

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.
5.22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 15.  конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

                                                 са структуром цене


6 - I  ПОНУДА
Понуда број ______________________(навести број понуде) од _______________(датум) за јавну набавку број 1/14, за  партије __________________________(навести број партије).
6 - I – 1: Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

	а)  самостално
	б)  са подизвођачем
	ц)  заједничка понуда

	попуњава се и доставља део 6-I и 6-II
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V


Место и датум:



                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

                                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе

                                                            М.П.                      _______________________________

                                                               (читак отисак печата)                                     ( потпис)
НАПОМЕНА: 

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача. 
УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА  6 - I – 2, 6 - I – 3, 6 - I – 4 И 6 - I – 5

· УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1. У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача,  којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

2. У колони " Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има) " понуђач је у обавези да попуни тачан назив понуђеног хардвера и софтвера (ако има) у свему према спецификацији датој у образцу 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
3. У колони "Количина" понуђач уписује понуђену количину сваког саставног дела понуђеног добра.

У колони "Јединична цена, без ПДВ-а" понуђач уписује јединичну цену саставног дела понуђеног добра, без обрачунатог ПДВ-а.                                                                                                                

· УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
За ставку 1 из обрасца структуре цене (ултразвучни дијагностички уређај и монтажа,инсталација и пуштање у рад):

· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВ-а, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) ;
· у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВ-ом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) 

За ставку 2 из обрасца структуре цене (обука једног сервисера у тренажном центру произвођача у трајању не краћем од 3 радна дана):

· уписати број радних дана трајања обуке и укупну цену без ПДВ-а.

На крају уписати:

· укупну цену без ПДВ-а (збир укупне цене без ПДВ-а, за ставку 1. (колона 5.) и ставку 2.), 

· ПДВ у % и динарском износу  и 

· укупну цену са ПДВ-ом (збир укупне цене са ПДВ-ом за ставку 1. (колона 6.) и укупне цене за ставку 2.).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора и то:

· Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 60 дана.

· Рок испоруке који не може бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

· Рок квалитативног пријема који не може бити дужи од 70 дана од дана обостраног потписивања уговора.

· Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему. 
· УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 6 - I – 4 
(СПЕЦИФИКАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ):
Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I – 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то: 

· колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и

·  колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

· УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 6 - I – 5 
(ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ):
Само уколико понуђач поседује неки од наведених елемената квалитета потребно је да образац 6 - I – 5 попуни на следећи начин:

· колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и

·  колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

Напомена: Уколико понуђач не достави ниједан доказ за елементе квалитета који се пондеришу, а које је навео да има, његова понуда неће бити одбијена као неприхватљива већ ће за тај елеменат квалитета добити 0 (нула) поена.

ЗА ПАРТИЈУ 1:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 1:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ  ПОНУДЕ  (попунити по потреби):

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична ценa 

(без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 1:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ НАЈВИШЕ КЛАСЕ ЗА ЕХО СРЦА

(по спецификацији из образца   6-I-4 и 

6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три) радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршенoj обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                            _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                    М.П.               ______________________________________

                                                           (читак отисак печата)                                  (потпис)
ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 1)

УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ НАЈВИШЕ КЛАСЕ ЗА ЕХО СРЦА

1.
Систем аутоматски (притиском на једно дугме) ради мерења у 2D modu (LV у систоли и дијастоли –интравентрикуларни септум, унутрашњи пречник, постериорни зид), М mod-у  (LV у систоли и дијастоли – дебљина интравертикуларног септума, унутрашњи пречник, дебљина постериорног зида, дебљина септума, пречник аорте и LА)  и спектралном доплеру (PV и RV проток у систоли, регургитација Tricuspid valve-a, АVи LV проток у систоли, регургитација МV).
( поседује -5 поена , не поседује - 0 поена) __________________________________________
2.
Софтвер за аутоматску детекцију леве коморе и преткоморе који производи потпуно  аутоматска кардио мерења (ЕF, ЕDV, ЕSV за LV и LА).
( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) __________________________________________
3.
3D wall motion spackle tracking техника.
( поседује -6 поена , не поседује - 0 поена) __________________________________________
4. Могућност надоградње на трансезофагијалну сонду за 4D срца.
( поседује -7 поена , не поседује - 0 поена) __________________________________________
5.
Могућност аквизације целог срца у једном откуцају, у 4D B моду.
( поседује -6 поена , не поседује - 0 поена) __________________________________________
6.
Број кристала у 4D сонди. 

( мање од 3000 -0 поена , 3000 и више - 4 поена) ____________________________________
7.
Могућност да се у моду рада са приказом два пресека један ротира без померања сонде.
( поседује -2 поена , не поседује - 0 поена). __________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број кристала.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                              __________________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                  (читак отисак печата)                                    (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 1:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ ЗА ЕХО СРЦА, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни дијагностички уређај највише класе за ехо срца, за потребе клинике за урегентну медицину ВМА – примена у областима кардиологије за одрасле, децу, у васкуларним снимањима и за основни преглед абдомена. Сваки понуђач треба да попуни модел највише тзв.  ПРЕМИУМ КЛАСЕ из производног програма.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Дигитални мултидимензионални beam former паралелна -обрада сигнала на пријему из више праваца, најмање „Quad Signal Procesing“ за 2D B mod или колор доплер, или нека друга дигитална технологија најновије генерације. 
Навести име понуђене технологије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	1.2.  Динамички опсег система, min 180dB.
	
	

	1.3. Највећа дубина снимања, најмање 28cm.
	
	

	1.4. Максимални b/w framerate, најмање 500fr./sec
	
	

	      1.5. Број активних конектора min 3 (не рачунајући пенцил неконектор). Електронски избор сонди.
	
	

	1.6. ЕКГ модул. ЕКГ приказ у свим модовима.
	
	

	1.7. Колор високорезолутивни и висококонтрастни flat screen TFT LCD монитор, најмање 19".
	
	

	1.8. Могућност померања монитора на вештачкој руци. Подешавање висине монитора, подешавање нагиба монитора и окретање.
	
	

	1.9. Могућност подешавања висине тастатуре независно од монитора.
	
	


	2.0. Могућност ротирања тастатуре.
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ ЗА ЕХО СРЦА, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2. Технике снимања, калкулације:

	2.1.  Основни модови снимања: В-mod са вишеструким избором централне учестаности на свакој сонди,  Tissue harmonic imaging, PW/CW Doppler, HPRF, колор доплер, колор ангио, M mod, колор M mod, TDI, колор TDI.
	
	

	2.2. 3D жива слика волумена срца, 3D колор доплер жива слика брзине протока крви волумена срца, 3D жива слика волумена срца добијена ткивним доплером.
	
	

	2.3.  Нека од техника аутоматске оптимизације слике у В modu и колор доплеру једним притиском на дугме.

Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.4. Ткивни хармоник (Tissue harmonic imaging) треба да користи неку од савремених техника pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion coded harmonics differential THI итд.

Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.5.  Пакети кардиолошких калкулација: Simpson метод, ејекциона фракција, LV, LA, RV, RA, MV, AV, Aorta/AV, Tricuspid и pulmonary valve, Pulmonary vein, PISA, EROA, LVA/RVA, Stress Echo LVA итд., пакет за колор и спектрални TDI, коронарни проток, 2D и 3D tissue tracking.
	
	

	2.6.  Пакети калкулација за васкуларне прегледе: 

Рачунање минималане и максималне брзине протока, углове, пулсативни индекс (PI), резистивни индекс (RI), степен стенозе (пречник и површина), мерења за каротиде (PSV, EDV, S/D итд.), мерења и калкулације за преглед артерија горњих и доњих екстремитета.
	
	

	2.7.  Напредни софтвер за квантификацију глобалног и регионалног померања срчаног мишића. Софтвер треба да омогући анализу брзине, strain и strain rate анализу за евалуацију исхемијске болести срца уз обезбеђење детаљних   поређења различитих миокардијалних региона.
	
	

	2.8. Stress   Ехокардиографија (стрес ехо пакет).
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ ЗА ЕХО СРЦА, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2.9. Уређај треба да буде потпуно припремљен за подршку сондама са дводимензионалним распоредом кристала matrix, x matrix итд., за примену у трансторакалном 4D снимању срца са искључиво електронским померањем ултразвучног снопа (без погонског мотора у сонди).
	
	

	2.10. Live 3D (4D) визуелизација и приказ срца у сивој скали са колор мапама, live 3D (4D) zoom,  симултана визуализација у две равни пресека, multi-slice приказ срца.
	
	

	2.11. Софтвер за 3D мерења и квантификацију:

Нуди преглед, кропирање, слајсовање и квантификацију укључујући мерење раздаљине, површине, Bi-plane LV волумена, ејекционе фракције (EF) и „LV Mass“ калкулације; Мултипланарна реконструкција (МPR).
	
	

	2.12.  Напредни софтвер за процену обољења валвуле преко квантификације „proxsimal isovelosity surface area“  (PISA) добијене из запреминског колор доплер приказа. Софтвер треба да омогући рачунање PISA  и „effective regurgitant orifice area“ (EROA).
	
	

	2.13. Аутоматско ротирање угла скенирања са live 3D (4D) трнсторакалном сондом од 0° до 300° (360°). 
	
	

	2.14.  Могућност надоградње система трансезофагиналном сондом.
	
	

	3. Сонде (широкопојасне мултифреквентне за кардиолошке прегледе одраслих особа. Опсези радних учестаноси су оквирни и нису елиминаторни):

	3.1. Кардиолошка 2 D вишефреквентна секторска сонда, опсег приближно 1-4MHz или шире са CW steerable доплером и/или PW steerable доплером.
	
	

	3.2. Кардиолошка 2D/live 3D (4D) секторска сонда, опсег приближно 1-4MHz или шире, подржани модови: live 3D (4D), CW stereable доплер и/или PW steerable доплер, TDI, M-mod, Color M-mod.
	
	

	3.3. Линеарна сонда (за крвне судове) опсега радних учестаности 5-9MHz или шире са најмање 192 кристала.
	
	

	3.4. Абдоминална сонда 1-5MHz или шире за преглед абдомена.
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ ЗА ЕХО СРЦА, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	 4. Менаџмент слика и умреженост:

	4.1. Директна дигитална аквизација статичких слика, динамичких клипова и цине записа. Лако враћање ускладиштених података за преглед, упоређивање и могућност едитовања, поновним мерењима, анализом и прављењем нових извештаја итд.
	
	

	4.2. Дигитално архивирање на hard disc система, величине 500GB или више,  у развијеном DICOM формату и AVI,  JPG или TIF формату и могућност преношења на CD или FLASH.
	
	

	 4.3.  Могућност експортовања цине записа у MPEG или AVI формату.
	
	

	 4.4. Основне DICOM функције, штампање, складиштење, верификација, налог за складиштење ( storage, commitment), MWM, Query/Retrive, MPPS.
	
	

	 4.5. Мрежни прикључак са капацитетом од минимално 100 Mbit/sec.
	
	

	 4.6. DVD/CD или MOD резач,  USB прикључци
	
	

	 4.7. B/W принтер.
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 1: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Систем аутоматски (притиском на једно дугме) ради мерења у 2D modu (LV у систоли и дијастоли –интравентрикуларни септум, унутрашњи пречник, постериорни зид), М mod-у  (LV у систоли и дијастоли – дебљина интравертикуларног септума, унутрашњи пречник, дебљина постериорног зида, дебљина септума, пречник аорте и LА)  и спектралном доплеру (PV и RV проток у систоли, регургитација Tricuspid valve-a, АVи LV проток у систоли, регургитација МV).
	
	

	 2. Софтвер за аутоматску детекцију леве коморе и преткоморе који производи потпуно  аутоматска кардио мерења (ЕF, ЕDV, ЕSV за LV и LА).
	
	

	3. 3D wall motion spackle tracking техника.
	
	

	4. Могућност надоградње на трансезофагијалну сонду за 4D срца.
	
	

	5. Могућност аквизације целог срца у једном откуцају, у 4D B моду.
	
	

	6. Број кристала у 4D сонди.
	
	

	7. Могућност да се у моду рада са приказом два пресека један ротира без померања сонде.
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




ЗА ПАРТИЈУ 2:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ2:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 2:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума (по спецификацији из прилога 6-I-4 и 6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три)радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеној обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 2:
6 - I – 4 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума за потребе Клиника за гастроентерологију и хепатологију ВМА.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Дигитални мултидимензионални beam former  (паралелна обрада сигнала) „Quad Signal Processing“ за B mod или Color Doppler или нека друга технологија новије генерације.
Навести име понуђене технологије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	1.2. Највећи број кристала који истовремено (без мултиплексирања) учествују у прављењу линије у слици у B modu – број хардверских трансмитера најмање 128.
	
	

	1.3. Систем подржава рад са сондама фреквентног опсега изнад 13 MHz.
	
	

	1.4. Највећа дубина снимања, најмање 30cm.
	
	

	1.5. Динамички опсег система, минимум 180dB.
	
	

	1.6. Максималан број независних линија у слици у B modu, најмање 256.
	
	

	1.7. Број активних конектора, минимум 3. Електронски избор сонди.
	
	

	1.8. Колор високорезолутивни и висококонтрастни интегрисани flat screen LCD монитор, дијагонале најмање 17’’.
	
	

	2. Технике прегледа, напредне технике:

	2.1. Модови снимања: B mod са вишеструким избором централних учестаности на свакој сонди, Tissue harmonic imaging, PW Doppler, color Doppler, color Angio, М mod, дуални  и триплекс мод.
	
	

	2.2. Истовремени приказ у реалном времену B mod слике и  Color Doppler слике.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2.3.  Избор од најмање 3 предајне учестаности у 2D modu.
	
	

	2.4.  Ткивни хармониk (Тissue harmonic imaging ) треба да користи неку од савремених техика: pulse subtraction, pulse phase inversion,  wide band  pulse inversion, coded harmonics, differential THI итд. Највећи број радних учестаности најмање 3. 
	
	

	 2.5. Нека од техника аутоматске оптимизације слике у B modu једним притиском на дугме: ТЕQ, iScan, QuickScan, АТО, HI-Support, итд. 
Навести име понуђене технике (која одговара захтеваној)  у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.6. Аутоматска оптимизација слике у PW modu једним притиском на дугме.
	
	

	2.7. Просторно компоновање слике ради смањења шума у реалном времену: Real time sono CT, CROSSX Beam, SieClear, Аplipure, HI-Cоm итд., истовремено са приказом Color Doppler-a.
	
	

	2.8. Обавезна опција ултразвучне ткивне еластографије превасходно за јетру (разликовање густине ткива), основно са мануелном компресијом. Опције АRFI тј. еласографија без компресије и share wave еластографија нису обавезне.
	
	

	2.9.  Висок frame rate  у еласто моду.
	
	

	2.10. Систем подржава рад са контрастним агенсима или има могућност надоградње софтвера за контрастно снимање.
	
	

	3. Mерење:

	3.1. Основна мерења у B,PW, M modu.
	
	

	3.2.  Апликациона мерења и калкулације за абдоминалне органе и крвне судове абдомена.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	 4. Сонде: широкопојасне, мултифреквентне ) опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни)

	4.1. Микроконвексна или секторска сонда намењена за биопсију интраабдоминалних органа и интервентне процедуре (микроталасна аблација и сл.), која омогућава и интеркостални приступ, учестаности од 2-5 МHz или шире, видног поља минимум 78 степени. Сонда подржава рад са контрастним агенсима.
	
	

	4.2. Линеарна сонда опсега учестаности 3-7 МHz или шире, са применом у еластографији и контрастним апликацијама.
	
	

	4.3.  Стандардна конвексна сонда за преглед абдомена  са водичем за биопсију, са опсегом од  2-5 МHz или шире са могућношћу рада са контрастом.  
	
	

	4.4.  Сонда за ректални преглед мултифреквентна опсега 5-10 МHz и већи, радијална видно поље од 360 степени са еластографијом.
Алтернативно може бити понуђена трипленска колоректална сонда или бипленска сонда са углом гледања најмање 170 степени у обе равни са еластографијом. 
	
	

	5. Менаџмент слике и умреженост:

	5.1. Директна дигитална аквизиција статичких слика, динамичких клипова и cine записа. Могућ постпроцесинг за замрзнуте слике у cine  режиму. Лако враћање ускладиштених података за преглед, упоређивање и могућношћу едитовања, поновним мерењем, анализом и прављењем нових извештаја итд.
	
	

	5.2.  Дигитално архивирање на hard disc систему у развијеном DICOM 3.0 формату и AVI, ТIF (или ЈPG) формату  и могућност преношења на CD или FLASH.
	
	

	5.3. Могућност експортовања cine записа у МPEG или АVI формату.
	
	

	5.4.  Основне DICOM функције, штампање, складиштење, верификација, налог за складиштење (storage commitment).
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	5.5. Мрежни прикључак са капацитетом од минимално 100 Мbit/сsec.
	
	

	5.6.  CD/DVD резач, USB прикључци за ласер принтер као и Windows компатибилни излаз или могућност директног умрежавања са PC-јем или радном станицом.
	
	

	5.7.  Црно бели термални видео принтер.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 2)

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума
1.
Трансректална радијална сонда видног поља 360 степени, опсег учестаности 5-10 MHz или шире, са минимум 256 кристалних елемената. Сонда подржава рад са еластографијом.

( поседује -10 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2.
Strain  хистограм анализа са Fibrozis  индексом (FI) за прецизну квантификацију стадијума фиброзе јетре.
( поседује -10 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 2: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Трансректална радијална сонда видног поља 360 степени, опсег учестаности 5-10 MHz или шире, са минимум 256 кристалних елемената. Сонда подржава рад са еластографијом.

	
	

	2. Strain  хистограм анализа са Fibrozis  индексом (FI) за прецизну квантификацију стадијума фиброзе јетре.


	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                      _______________________________

                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                 (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЗА ПАРТИЈУ 3:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ3:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 3:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ

(по спецификацији из прилога 6-I-4 и 

6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три)радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеној обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 3:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат за урологију за потребе ВБ Ниш.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Могућност подржавања рада у урологији, хирургији, абдоминалним, васкуларним, обстетричким и гинеколошким процедурама, грудним апликацијама и интраоперативним процедурама.
	
	

	1.2. Подржавање великог броја линеарних и конвексних мултифреквентних сонди.
	
	

	1.3. ТFТ колор монитор величине мин. 19“ или 18“ широкоугаони.
	
	

	1.4. Регулација радне висине тастатуре и монитора.
	
	

	1.5. Интегрисано акумулаторско напајање или одговарајући UPS  за самосталан рад за минимум 4 радна сатa.
	
	

	1.6. Осветљена тастатура са регулацијом по висини.
	
	

	1.7.Непромочива тастатура за лако чишћење и дезинфекцију, с обзиром да је уређај предвиђен за примену у хирушкој сали.
	
	

	1.8. Уграђен чврст диск (Hard disc)  минимум 500GB.
	
	

	1.9. Стандардни црно –бели штампач.
	
	

	1.10. Могућност меморисања слике и филмског записа:

	1.10.1. Чврст диск (Hard disc)
	
	

	1.10.2. Интегрисани CD RW
	
	

	1.10.3. USB меморија
	
	

	1.10.4. Формат слике BMP или JPG или ТIF и клипова у AVI или MPG формату
	
	

	1.10.5. Архивирање директно на екстерни PS или радну станицу
	
	

	1.10.6. Штампач
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.11. Могућност истовременог прикључења мин. 3 сонде од којих је једна  механичка сонда- могућност прикључења механичке сонде није елиминаторна. 
	
	

	2. Функције и опције:

	2.1. Color Doppler, B mod, M mod, PW (Pulsed Wawe Doppler),Tissue Harmonic Imaging користи неку од савремених техника pulse subtractoin, pulse inversion, pulse inversion tecnology, pulse phase inversion, wide band pulse inversion, coded harmonics, HdTHI, diferential THI, Cine запис...
	
	

	2.2. Automatic Mode Adjustment  или нека друга техника оптимизtације слике једним притиском на дугме.
	
	

	2.3. Motion Compensated Angular Compound Imaging или нека друга техника просторног компоновања слике ради смањења шума у реалном времену.
	
	

	2.4. Модови скенирања (комбинације): B+М, 

B+D (dupleks), B+C, B+P, B+C+D(PW) Tripleks, B+P+D(PW) Tripleks.
	
	

	2.5. Модови приказа (симултано "split"): B+B, B+(B+C), B+(B+P).
	
	

	2.6. Улазно-излазни сигнали: DVI-I или VGA, HDMI улаз, S- видео композитни улаз, S-видео композитни излаз, Аудио улаз, Аудио излаз, VGA аналогни излаз, 4xUSB, Мрежни конектор 10/100/1000, Активиране DICOM опције (Меморисање, штампање, радна листа)

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2.7. Post procesing:

Кино петља (cine loop) за B-mod, до 1000 слика, Повећање замрзнуте слике, 2D мерења, 3D мерења
	
	

	3. Сонде: широкопојасне, мултифреквентне ) опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):

	3.1. „Тriplane“ сонда за преглед простате са три равни у реалном времену са водичем за биопсије

Могућности:

· Трансректалних скенирања простате

· Трансвагиналних скенирања

· Трансректалних и транспериналних пробода и биопсије

· „Spectral“ и „CFM Doppler“

· „Tissue Harmonic Imaging“

Фреквентни опсег 4-12MHz

Опсег фокуса 3-60mm

Угао поља 140 степени 
Алтернативно може се понудити бипланарана трансректална/трансвагинална сонда са „wide end fire“ са радијалним секторима од којих сваки има фреквентни опсег од 5-10 МHz и угао поља миниму 170 степени са водичем за биопсије.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3.2. Абдоминална конвексна сонда за урологију и генералну хирургију

· Фреквентни опсег 2-6 MHz

· Угао скенирања 60 степени

· Модови скенирања: B, М, Doppler, BCFM, Tissue Harmonic 

· Апликације: јетра, панкреас, бубрези, генерални абдомен, акушерство

· Интервентне процедуре
	
	

	3.3.Линеарна сонда оквирно 4-12 МHz примена за мека ткива, васкуларне прегледе итд....
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 3)

УЛТРАЗВУЧНИ  АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ
1.
Уређај на бази Windows софтвера                                    
 ( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2.
Интегрисано акумулаторско напајање

( поседује -5 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
3.
Програмирајуће старт-стоп дугме на сондама за промену сонде и апликације скенирања (избор сонде, замрзавање слике,...)  
( поседује -5 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________

4.
 „Triplane“ сонда за преглед простате са три равни у реалном времену 
( поседује -12 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 3: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Уређај на бази Windows софтвера.       
                            
	
	

	 2. Интегрисано акумулаторско напајање.


	
	

	3. Програмирајуће старт-стоп дугме на сондама за промену сонде и апликације скенирања (избор сонде, замрзавање слике,...)  

	
	

	4. „Triplane“ сонда за преглед простате са три равни у реалном времену.


	
	

	Место и датум:                                                                                                Понуђач:

_______________                                                                     _______________________________

                                                                                          (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



ЗА ПАРТИЈУ 4:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 4:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 4:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ 

ПРЕГЛЕДЕ

(по спецификацији из прилога 6-I-4 и 6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три)радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеној обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 4:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат за кардиоваскуларне прегледе за потребе ВМЦ Нови Сад.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Стационарни дигитални color doppler  ултразучни апарат најновије генерације, на точковима са кочницама, велике покретљивости. Не портабл концепт.
	
	

	1.2. Општа радиолошка мерења, кардиолошка мерења и анализе, васкуларна мерења и анализе.
	
	

	1.3. Програми за мерење и анализу прегледа са могућношћу писања извештаја и пребацивања резултата мерења на екстерни PC рачунар или радну станицу  и на ласерски или Ink-Jеt штампач
	
	

	1.4. Три активна прикључка за сонде, не рачунајући pencil конектор
	
	

	1.5.Технички напредан дигитални Beam Former и укупан динамички опсег апарата најмање 200 dB,
	
	

	1.6. Минимум  LCD монитор 19“или 18“ високе резолуције-подесив по висини и лево десно и са променом нагиба.
	
	

	1.7. Потпуна QWЕРТY алфанумеричка тастатура интегрисана у контролну конзолу или која може да се склони у контролну конзолу ради ефикаснијег искоришћења простора. 
	
	

	1.8. Минимум 4 USB прикључака.
	
	

	1.9. Фреквенција освежавања слике у B modu (frame rate) минимум 500 frejmova/sec.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 – I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.10. Максимална дубина снимања минимум 30cm.
	
	

	1.11. Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања учествују у прављењу слике у B modu- број хардверских трансмитера најмање 128.
	
	

	1.12. Најмања вредност највећег броја фрејмова у color modu је 150.
	
	

	1.13. Формат слика DICOM 3, BMP или TIF или JPEG, AVI
	
	

	1.14. Црно-бели видео принтер
	
	

	2. Mодови рада:

	2.1. Модови рада и комбинације истовремено приказаних модова: B, М, D,(PW, HPRF, CD, and CW), Dual B, B and М, B and D, TDI (Tissue Doppler Imaging) 
	
	

	2.2. Истовремени приказ у реалном времену слике у B modu и B/CD (Color/Power Doppler) modu
	
	

	2.3. Tissue Harmonic Imaging – избор најмање до 3 фреквенције у ТHI
	
	

	2.4. Triplex mode, истовремени приказ у реалном времену слике у B modu, CD/PD и PWD modu
	
	

	3. Напредне функције и мерења:

	3.1. Ткивни хармоник (Tissue Harmonic Imaging) треба да користи неку од савремених техника техника:  pulse subtractoin, pulse phase inversion, wide band pulse inversion,  coded harmonics, HdTHI, diferential THI  итд.
	
	

	3.2. Stress Echo анализа синхронизована са ECG модулом, са могућношћу избора различитих протокола
	
	

	3.3. TDI анализа у B и М modu са мерењем брзине, времена, убрзања, дистанци и Muocardial Thickness (дебљине зида)
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3.4. Напредна технологија за квалификацију глобалног и регионалног померања срчаног мишића. Софтвер треба да омогући анализу брзине strain и strain rate анализу за евалуацију исхемијске болести срца уз обезбеђење детаљних поређења различитих региона миокарда.
	
	

	3.5. Adaptive Image Procesing (AIP) укључујући Speckle Reduction Edge Enancement „или одговарајуће“.
	
	

	3.6. Нека од техника за квалитетније гледање васкуларизације или спорих протока крви B flow, Clarify, AD flow fine flow, E flow, Adaptive broadband flow, Fine Flow и сл. 
Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	3.7. Аутоматски Doppler Spectrum outline у реалном времену.
	
	

	3.8.Приказ трапезоидне слике приликом коришћења линеарне сонде.
	
	

	3.9. Мерења на каротидној артерији: CCA (заједничка), ICA (унутрашња) и ECA (спољашња) грана каротиде, BIFUR (Бифуркација каротидне артерије), VERT (вертербрална артерија), проценат стенозе према површини и пречнику.
	
	

	3.10. Мерења срчаног мишића: Techolz, Simpson, PISA, протоци LVOT (left Ventricle, outflow tract), RVOT (right ventricle outflow tract), трансмитрални проток, проток код регургитације (АP, PR, МR, ТR) и проток код стенозе (АS, PS, МS, TS), у срчаном мишићу.
	
	

	3.11. Free Angular M- mode.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити))
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	4. Сонде: широкопојасне, мултифреквентне ) опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):

	4.1. Линеарна сонда опсега фреквенција 4-11МHz или шире, са површином за скенирање од минимум 35- 40mm и бројем кристалних елемената од минимум 192.

	
	

	4.2. Секторска кардиолошка сонда опсега фреквенција 1-4МHz или шире, највећег угла скенирања најмање приближно 90 степени, најмање 80 кристала.

	
	

	4.3. Могућност надоградње на ТЕЕ сонду.

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 4)

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ
1.
Могућност померања контролног панела по висини независно од монитора.
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2.
Аутоматско мерење IМТ.
( поседује 4 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________

3.
Могућност надоградње на Echo  Tracking  „или одговарајуће“ – аутоматско прецизно мерење промена, дислоцирања крвних судова како би се добили индекси крутости крвних судова као што су pressure-strain elastic modulus (Ep), stiffness parameter (β), arterial compliance (АC), one-point pulse wаve velocity (PWV) и augmentation index(АI) 
( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
4.  DSD (Dynamic Slоw-motion Display) „или одговарајуће“, могућност приказа слике у реалном времену и „slоw motion“ 
( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
5. Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тоuch Screen панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тоuch Screen панелу. 
( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________

6.  Највећи frame rate за слику у B modu. 
 ( до 700- 0 поена, од 700 до 900 – 1 поен, од 900 до 1100 – 2 поена, од 1100 до 1300 – 3 поена више од 1300 – 4 поена) ____________________________________________________
7.  Највећи frame rate колор доплер слике 
( до 200- 0 поена,од 200 до 250 – 1 поен, од 250 до 300 – 2 поена, од 300 до 350 – 3 поена, више од 350 – 4 поена) __________________________________________________________
8.  Free Angular M mod  са 3 М mod курсора који могу бити постављени у више различитих праваца у реалном времену на било којој позицији у М modu. 
( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број frame rate-а.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 4: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Могућност померања контролног панела по висини независно од монитора.
	
	

	 2. Аутоматско мерење IМТ.
	
	

	3. Могућност надоградње на Echo  Tracking  „или одговарајуће“ – аутоматско прецизно мерење промена, дислоцирања крвних судова како би се добили индекси крутости крвних судова као што су pressure-strain elastic modulus (Ep), stiffness parameter (β), arterial compliance (АC), one-point pulse wаve velocity (PWV) и augmentation index(АI).
	
	

	4. DSD (Dynamic Slоw-motion Display) „или одговарајуће“, могућност приказа слике у реалном времену и „slоw motion“.
	
	

	5. Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тоuch Screen панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тоuch Screen панелу.
	
	

	6. Највећи frame rate слике  у B modu.
	
	

	7. Највећи frame rate колор доплер слике.
	
	

	8. Free Angular M mod  са 3 М mod курсора који могу бити постављени у више различитих праваца у реалном времену на било којој позицији у М modu.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЗА ПАРТИЈУ 5:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 5:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 5:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ

ПРЕГЛЕДЕ

(по спецификацији из прилога 6-I-4 и 6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три)радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеној обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 5:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат за интернистичке прегледе за потребе Ваздухопловно медицинског института  у Београду.

	1. Сонде: широкопојасне, мултифреквентне ) опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):

	1.1. 2D трансторакална секторска сонда са најмање 80 кристала фреквенцијског опсега 1-4 МHz , највећег угла скенирања најмање 90 степени
	
	

	1.2. 2D конвексна мултивреквентна сонда фреквенцијског 2-5 МHz са најмање 128 кристала
	
	

	1.3. 2D линеарна мултифреквентна сонда фреквенцијског опсега 4-11 МHz са најмање 192 кристала
	
	

	2.Остало:

	2.1. Црно-бели дигитални видео принтер.
	
	

	3. Опште карактеристике система и софтверски пакети:

	3.1. Уређај стационаран покретан са точковима, не прихвата се портабилни модел са колицима.
	
	

	3.2. Највећа дубина снимања, најмање 30cm.
	
	

	3.3. Интегрисани LED/LCD монитор високе резолуције величине најмање 19“ или 18“, широкоугаони.
	
	

	3.4. Могућност померања монитора (независно од система и контролног панела), горе доле, закретање и промена нагиба.
	
	

	3.5. Потпуна QWЕРТY алфанумеричка тастатура интегрисана у контролну конзолу или која може да се склони у контролну конзолу ради ефикасније искоришћења простора.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4
	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3.6. Померање контролног панела по висини. 
	
	

	3.7. Најмање 3 активна порта за прикључење сонди и прикључак за CW pencil сонду
	
	

	3.8. Највећи фраме рате најмање 500 fr/sec за слику у B modu.
	
	

	3.9. Најмања вредност највећег броја фрејмова у color modu је 150
	
	

	3.10. Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања учествују у прављењу слике у B modu- број хардверских трансмитера најмање 128.
	
	

	3.11. Динамички опсег система најмање 200dB.
	
	

	3.12. Интегрисани хард диск најмање 500GB.
	
	

	3.13. Модови снимања: B (2D) mod, Tissue Harmonic Imaging, PW Doppler sa HPRF, Color Dooppler, дуплекс, триплекс мод, THI, TDI.
	
	

	3.14. Напредна технологија панорамског снимања која омогућује снимање дужих анатомских структура. 
Навести име понуђене технoлогије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	3.15. Напредна технологија просторног компоновања слике из више различитих праваца – Real Time sono CT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, итд.
	
	

	3.16. Аутоматска оптимизација слике једним притиском на дугме у 2D modu
	
	

	3.17. Напредна технологија за редукцију шума на слици (тзв. „Specle Reduction“).

Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3.18. ТHI симултано са просторним компоновањем слике и ТHI симултано аутоматском оптимизацијом слике једним притиском на дугме у 2D modu.
	
	

	3.19. Ткивни хармоник (Tissue Harmonic Imaging) треба да користи неку од савремених техника: pulse subtration, pulse phase inversion, wide band pulse inverson, coded harmonics, HdTHI, differential THI итд.
Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	3.20. Технологија визуализације спорих протока и јасног наглашавања контраста између протока и зидова крвних судова B flow, Clarify, AD flow, fine flow, E flow, Adaptive broadband flow, Fine Flow  и сл.
Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике. 
	
	

	3.21. Слободноугаони М-mod

	
	

	3.22. Архивирање снимака у DICOM, AVI,  BMP или TIF или JPG формату на DVD/CD  и USB.

	
	

	3.23. Активиране DICOM функције: DICOM Store, DICOM Print, , DICOM Modality Wоrklist.

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4
ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 5)

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ
1. Итегрисани стрес ехо пакет.
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2. Напредна технологија за квалификацију глобалног и регионалног померања срчаног мишића. Софтвер треба да омогући анализу брзине strain и strain rate  анализу за еваулацију исхемијске болести срца уз обезбеђење детаљних поређења различитих региона миокарда.
( поседује 4 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________
3. Напредна технологија за аутоматско мерење интима медија и процену васкуларне старости пацијента.
( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
4.  Напредна технологија која омогућава аутоматску (технологија препознавања облика тзв. „pattern recognition “или одговарајуће“) детекцију леве вентрикуле и ивица атријума и мери ејекциону фракцију, запремину систоле и дијастоле .
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
5. Могућност израде кориснички дефинисаних кардиолошких извештаја на апарату и њихов извоз у PDF формату. 
( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
6.  Највећи frame rate колор доплер слике 
 ( до 200- 0 поена, од 200 до 250 – 1 поен, од 250 до 300 – 2 поена, од 300 до 350 – 3 поена, више од 350 – 4 поена) ____________________________________________________________
7.  Највећи frame rate за слику у B modu. 
 ( до 700- 0 поена, од 700 до 900 – 1 поен, од 900 до 1100 – 2 поена, од 1100 до 1300 – 3 поена, више од 130 0 – 4 поена) ____________________________________________________
8.  Број кристала у конвексној 2D сонди. 
( до 140- 0 поена, од 140 до 160 – 1 поен, од 160 до 180 – 2 поена, од 180 до 200 – 3 поена, више од 200 – 4 поена) __________________________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број кристала и број frame rate-а.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 5: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Итегрисани стрес ехо пакет.
	
	

	2. Напредна технологија за квалификацију глобалног и регионалног померања срчаног мишића. Софтвер треба да омогући анализу брзине strain и strain rate  анализу за еваулацију исхемијске болести срца уз обезбеђење детаљних поређења различитих региона миокарда.
	
	

	3. Напредна технологија за аутоматско мерење интима медија и процену васкуларне старости пацијента.
	
	

	4. Напредна технологија која омогућава аутоматску (технологија препознавања облика тзв. „pattern recognition“ или еквивалент) детекцију леве вентрикуле и ивица атријума и мери ејекциону фракцију, запремину, систоле и дијастоле .
	
	

	5. Могућност израде кориснички дефинисаних кардиолошких извештаја на апарату и њихов извоз у PDF формату.
	
	

	6. Највећи frame rate колор доплер слике.
	
	

	7. Највећи frame rate за слику у B modu.
	
	

	8. Број кристала у конвексној 2D сонди.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                              (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЗА ПАРТИЈУ 6:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 6:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 6:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом
(по спецификацији из прилога 6-I-4 и

 6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три)радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеној обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 6:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју:  УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом за потребе ЦВмУ Београд.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Дигитални мултидимензионални беам формер (паралелна обрада сигнала) најмање „Quad Paralel Signal Procesing“ за B мод или колор доплер или нека друга дигитална технологија најновије генерације.
Навести име понуђене технологије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	1.2.Стационаран апарат (не прихвата се портабл са колицима) високе покретљивости са ротирајућим точковима.
	
	

	1.3. Највећа дубина снимања најмање 30cm.
	
	

	1.4. Динамички опсег система минимум 200dB.
	
	

	1.5. Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања учествују у прављењу слике у B моду- број хардверских трансмитера најмање 128.
	
	

	1.6. Најмања вредност највећег броја фрејмова у 2D B моду је 500.
	
	

	1.7. Свака од понуђених сонди мора имати избор од минимум 3 фундаменталне радне фреквенције.
	
	

	1.8. Најмања вредност највећег броја фрејмова у колор моду је 150.
	
	

	1.9. Број активних конектора минимум 3, не рачунајући конектор за pencil сонде. Електронски избор сонди
	
	

	1.10. Колор високорезолутивни и висококонтрастни flat screen LCD или LED монитор, дијагонале најмање 19“ или 18“ широкоугаони.
	
	

	1.11. Могућност померања монитора , лево-десно и горе-доле и заокретање.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.12. Потпуна QWЕРТY алфанумеричка тастатура интегрисана у контролну конзолу или која може да се склони у контролну конзолу ради ефикасније искоришћења простора.
	
	

	1.13. Могућност промене висине контролног панела.
	
	

	1.14. Модови снимања: B-мод са вишеструким избором учестаности на свакој сонди, Tissue Harmonic Imaging , PW Doppler са HPRF, колор доплер, М-мод, powеr Doppler. 
	
	

	1.15. Истовремени приказ у реалном времену слике у B моду и колор Допплер слике једне поред друге.
	
	

	1.16. Апарат треба да поседује мерења за гинекологију и акушерство са могућношћу накнадне анализе и приказа графикона раста.
	
	

	1.17. Апарат спреман за 4D прегледе.
	
	

	2. Напредне технике:

	2.1. Ткивни хармоник (Tissue Harmonic Imaging) треба да користи неку од савремених техника: pulse subtraction, pulse  phase inversion, wide band pulse inversion, coded harmonics, HdTHI, differential THI итд.

Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.2. Нека од техника аутоматске оптимизације слике у B моду једним притиском на дугме: ТЕQ, iScan, QuickScan, АТО или неку другу технику која представља нови квалитет.

Уколико се наводи нека друга техника навести име и дати  краћи  опис  у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.3. Аутоматско трасирање у реалном времену PW доплера.
	
	

	2.4. Техника просторног компоновања слике ради смањења шума у реалном времену, Real Time sonoCТ, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, итд., истовремено са приказом колор доплера.
	
	

	Место и датум:                                                                                                Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                (читак отисак печата)                    (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2.5. Нека од техника за квалитетније гледање васкуларизације или спорих протока крви B flow, Clarify, АD flоw fineе flоw, Е flоw, Аdaptive broadband flоw, Finе Flow и сл. 

Уколико се наводи нека друга техника навести име и дати  краћи опис у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	3. Сонде широкопојасне мултифреквентне (опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):

	3.1. 3D Абдоминална стандардна сонда, опсега радних учестаности 2-5 МHz или ширег, за 2D и 3D прегледе абдомена и интервентне процедуре, са најмање 128 кристала.
	
	

	3.2. Ендокавитална сонда за гинекологију опсега радних учестаности 3-9 МHz најмањег угла гледања 125 степени са најмање 128 кристала.
	
	

	3.3. Линеарна сонда опсега радних учестаности 4-11 МHz са најмање 192 кристала.
	
	

	4. Менаџмент слика и умреженост
	
	

	4.1. Архивирање слика у DICOM формату и могућност преношења на CD/DVD или FLASH меморију.
	
	

	4.2. Могућност експортовања слика у JPEG или TIF формату и CINЕ записа у MPEG или AVI формату.
	
	

	4.3. Могућност надоградње DICOM опцијом за повезивање са подржаним свим наведеним функцијама (Storage, Print, Modality Worklist Management,)
	
	

	4.4. Мрежни прикључак са капацитетом од минимално 100 Мbit/sec, USB прикључци.
	
	

	4.5. DVD/CD  или МОD резач, USB прикључци, прикључак за ласер принтер као и Windows компатибилни излаз или могућност директног умрежавања са PC-јем.
	
	

	4.6. Црно/бели термални видео принтер
	
	

	Место и датум:                                                                                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                               (читак отисак печата)                                  (потпис)



ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 6)

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом,
1.  Понуђена опција аутоматског или полуаутоматског израчунавања дебљине нухалне транслуенце.
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2. Могућност надоградње техником за приказ правца ултразвучне таласне равни и приказа тренутне позиоције вагиналне сонде: GPS, UGPS, е-motion маркер „или одговарајуће“.
 ( поседује 3 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________

3. Могућност надоградње са 3D ендокавиталном сондом најмањег угла гледања 145° .
 ( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
4.  Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме .
 ( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
5.  Највећи frame rate за слику у B modu. 
 ( до 700- 0 поена, од 700 до 900 – 1 поен, од 900 до 1100 – 2 поена, од 1100 до 1300 – 3 поена, више од 130 0 – 4 поена) ____________________________________________________

6.  Највећи frame rate колор доплер слике. 
 ( до 200- 0 поена, од 200 до 250 – 1 поен, од 250 до 300 – 2 поена, од 300 до 350 – 3 поена, више од 350 – 4 поена) __________________________________________________________

7. Број кристала у конвексној 2D сонди.
 ( до 140- 0 поена, од 140 до 160 – 1 поен, од 160 до 180 – 2 поена, од 180 до 200 – 3 поена, више од 200 – 4 поена) __________________________________________________________
8.Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тouch Screen панелу. 
( поседује 4 поена , не поседује - 0 поена) __________________________________________

9. Угао гледања код вагиналне сонде.
( од 0-145° - 0 поена, више од 145°– 4 поена) _________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број кристала, број frame rate-а и угао гледања.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 6: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Понуђена опција аутоматског или полуаутоматског израчунавања дебљине нухалне транслуенце.
	
	

	 2. Могућност надоградње техником за приказ правца ултразвучне таласне равни и приказа тренутне позиоције вагиналне сонде: GPS, UGPS, е-motion маркер или еквивалент.
	
	

	3. Могућност надоградње са 3D ендокавитарном сондом најмањег угла гледања 145°.
	
	

	4. Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме .
	
	

	5. Највећи frame rate за слику у B modu.
	
	

	6. Највећи frame rate колор доплер слике.
	
	

	7. Број кристала у конвексној 2D сонди.
	
	

	8. Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тouch Screen панелу.
	
	

	9. Угао гледања код вагиналне сонде.
	
	

	Место и датум:                                                                                               Понуђач:

_______________                                                                      _______________________________

                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                           (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЗА ПАРТИЈУ 7:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 7:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Назив и произвођач понуђеног добра
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 7:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова
 (по спецификацији из прилога 6-I-4 и  

6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три)радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеној обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 7:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју:  Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова за потребе ВМА.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Дигитални мултидимензионални beam former (паралелна обрада сигнала) „Quad Signal Paralel Procesing“ за B mod или колор доплер или нека друга дигитална технологија најновије генерације.

Навести име понуђене технологије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	1.2. Стационаран апарат (не прихвата се портабл са колицима) високе покретљивости са ротирајућим точковима.
	
	

	1.3. Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања) учествују у прављењу линије у слици у B modu – број независних хардверских трансмитера, најмање 128.
	
	

	1.4. Највећа дубина снимања, најмање 30cm.
	
	

	1.5. Динамички опсег система, мин. 200dB.
	
	

	1.6. Максимални број независних линија у слици у B modu, најмање 256.
	
	

	1.7. Најмања вредност највећег броја фрејмова у color modu  је 150.
	
	

	1.8. Број активних конектора мин.3. Електронски избор сонди.
	
	

	1.9. Колор високорезолутивни и висококонтрастни интегрисани flat screen LCD монитор, дијагонале најмање 19“ или 18 “  широкоугаони.
	
	

	1.10. Могућност померања монитора на вештачкој руци у смеровима горе -доле и лево –десно и заокретање.
	
	

	1.11. Контролни панел подесив по висини.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју:  Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.12. Потпуна QWЕРТY алфанумеричка тастатура интегрисана у контролну конзолу или која може да се склони у контролну конзолу ради ефикасније искоришћења простора.
	
	

	2. Технике прегледа, напредне технике

	2.1. Модови снимања: B-мод са вишеструким избором учестаности на свакој сонди, Tissue Harmonic Imaging , PW Doppler, color Doppler, power Doppler, M мод, дуални и триплекс мод. 
	
	

	2.2. Истовремени приказ у реалном времену слике у B моду и color Doppler слике.
	
	

	2.3. Ткивни хармоник (Tissue Harmonic Imaging) треба да користи неку од савремених техника: pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion, coded harmonics, HdTHI, differential ТHI итд.

Навести име понуђене технике  у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.4. Минимално 3 радне учестаности у Б моду и 3 учестаности у  учестаности у ТHI  моду.
	
	

	2.5. Нека од техника аутоматске оптимизације слике у B моду једним притиском на дугме: ТЕQ, iScan, QuickScаn, АТО или нека друга техника која   представља нови квалитет. 
Уколико се наводи нека друга техника навести име и дати  краћи опис у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.6. Просторно компоновање слике ради смањења шума у реалном времену, Real time sonoCT, CROSSX Bеам, SieClear, Aplipure итд., истовремено са приказом колор доплера. 
	
	

	2.7. Нека од техника за квалитетније гледање васкуларизације или спорих протока крви B flоw, Clarify, AD flow, fine flow, Е flоw, CPA, Аdaptive broadband и сл. 

Уколико се наводи нека друга техника навести име и дати  краћи опис у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.8. Основна мерења у B, PW М-моду. Апликациона мерења и калкулације за абдомен и васкуларна.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју:  Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3. Сонде широкопојасне мултифреквентне (опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):


	3.1. Абдоминална стандардна сонда 2-5 МHz или шире за преглед абдомена и интервентне процедуре, са водичем за биопсију са мин 128 кристала.
	
	

	3.2. Линеарна сонда (за мека ткива и крвне судове) опсега радних учестаности 4-11 МHz, мин  192 кристала.
	
	

	4.Менаџмент слика и умреженост:
	
	

	4.1. Директна дигитална аквизиција статичких слика, динамичких клипова и cine записа. Могућ постпроцесинг за замрзнуте слике у cine режиму. 
	
	

	4.2. Дигитално архивирање на хард диск система, у JPG или TIF формату и могућност преношења на FLASH.
	
	

	4.3. Архивирање слика у DICOM формату и могућност преношења на CD/DVD или FLASH меморију.
	
	

	4.4. Могућност надоградње DICOM опцијом за повезивање са подржаним свим наведеним функцијама (Storage, Print, Modality Worklist Managament)
	
	

	4.5. USB прикључци и прикључак за ласер принтер.
	
	

	4.6. Црно бели термални видео принтер.
	
	

	Место и датум:                                                                                                           Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                          (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4
ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 7)

Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова 
1. Број кристала у конвексној  сонди.
 ( до 140- 0 поена, од 140 до 160 – 1 поен, од 160 до 180 – 2 поена, од 180 до 200 – 3 поена, више од 200 – 4 поена) __________________________________________________________

2.  Највећи frame rate за слику у B modu.
( до 700- 0 поена, од 700 до 900 – 1 поен, од 900 до 1100 – 2 поена, од 1100 до 1300 – 3 поена, више од 1300 – 4 поена)_____________________________________________________

3.  Највећи  frame rate колор доплер слике.
( до 200- 0 поена, од 200 до 250 – 1 поен, од 250 до 300 – 2 поена, од 300 до 350 – 3 поена, више од 350 – 4 поена) __________________________________________________________

4. Могућност надоградње опцијом соноеластографије – технике снимања дубоких структура јетре и меких ткива, у реалном времену, на абдоминалној сонди и линеарној сонди.
( поседује -5 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________

5.  Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме .
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
6.Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тouch Screen панелу. 
( поседује 3 поена , не поседује - 0 поена) __________________________________________

Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број кристала и број frame rate-а.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 7: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.  1. Број кристала у конвексној  сонди.
	
	

	2.  2. Највећи frame rate за слику у B modu.
	
	

	3.  3. Највећи  frame rate колор доплер слике.
	
	

	4. Могућност надоградње опцијом соноеластографије – технике снимања дубоких структура јетре и меких ткива, у реалном времену, на абдоминалној сонди и линеарној сонди.
	
	

	5. Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме .
	
	

	6. Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тouch Screen панелу.
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




6-II
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
	

	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	


Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)

6-III
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	1)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	2)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	


Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                        _______________________________

                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                          (читак отисак печата)                           ( потпис)

6-IV 
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	2)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	


Напомена: Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6-V
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 1/14 достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	Назив:

Адреса:



	2.
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

	
	Назив:

Адреса:



	3.
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је

	
	Назив:

Адреса:



	4.
	Члан групе који ће издати рачун је

	
	Назив:

Адреса:



	5.
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је

	
	Број рачуна:

Банка:




	6.
	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:
Потпис одговорног лица и печат

       члана групе понуђача:

1. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

5. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

7.

 МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда са подизвођачем.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА
[image: image2.jpg]



МОДЕЛ  УГОВОРA  број 954-_______
Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене, 7 комада, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВМЦ Нови Сад, ЦВмУ Нови Београд и ВМИ
закључен  између:

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, коју заступа Влада Антонијевић, дипл.ецц. - у даљем тексту Купац
Телефон: 011/3203-137
Телефакс: 011/3000-312

Матични број: 17677675

ПИБ: 106070529

Текући рачун: 840-14650-22




и

	ПОНУЂАЧ:  _____________________________

                          Адреса : _________________________________

                          Матични број: ___________________________

                          Шифра делатности: ______________________

                          ПИБ: ____________________________________          
                          ПДВ број: _________________________________

                          Телефон:  _________________________________   

                          Телефакс: _________________________________

                          Текући рачун број: _________________________

                          Код банке: _________________________________

које заступа: ____________________, у даљем тексту Продавац


Правни основ:

Јавна набавка бр. 1/14; Одлука о додели уговор бр. 954 - од ______2014. године и понуда понуђача (продавца) бр. ___________

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

ЧЛАН 1.
1.1. Продавац  се обавезује да Купцу, односно његовом крајњем кориснику:

 За партију 1, 2 и 7  Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА), 
За партију 3  Војној болници Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш),
 За партију 4 Војномедицинском центру Нови Сад (у даљем тексту ВМЦ Нови Сад), 
 За партију 5 Ваздухопловно медицинском институту (у даљем тексту ВМИ) и 
 За партију 6 Центру војномедицинских  установа у Београду (у даљем тексту ЦВмУ),

 у даљем тексту корисник, испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад,  а Купац да плати: 
· УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈИ, РАЗЛИЧИТЕ НАМЕНЕ по партијама: (у даљем тексту уговоренo добрo - у свему према обрасцу понуде из дела 6-I-3 и техничкој  спецификацији у делу  6-I-4 и 6-I-5, који су саставни део овог уговора.
(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, ____________________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

1.2. Вредност уговора  износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора  (са ПДВ-ом) је као у понуди. У вредност уговора  улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад, обука за лекаре специјалисте на лицу места и обука једног сервисера корисника у тренинг центру произвођача. Цена је фиксна и не може се мењати. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
ЧЛАН 2.

2.1. Продавац се обавезује да испоручи уговорено добро из члана 1. тачке 1.1. уговора у року као у понуди дана од дана обостраног потписивања уговора.
Испорука предметних добара биће извршена у просторијама:

За партију 1, 2 и 7: ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд,
За партију 3: ВБ Ниш,  Бул. др Зорана Ђинђића бб, 
За партију 4: ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја бр. 5, 
За партију 5: ЦВМУ, Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића бр. 48
За партију 6: ВМИ, Црнотравска бр. 17, Београд.

Сматра се да је испорука извршена даном пријема уговореног добра у просторијама корисника (датум на отпремници). Продавац се обавезује да најави кориснику испоруку уговореног добра, 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

2.2 Продавац је у обавези да изврши допремање и уношење уговореног добра у предвиђену просторију на локацији употребе.

2.3. Продавац се обавезује да ће квалитативан пријем уговореног добра извршити у просторијама корисника  у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора, о чему ће се сачинити и завести записник о квалитативном пријему уговореног добра, потписан од стране Продавца и корисника.
ПЛАЋАЊЕ 

ЧЛАН 3.

3.1. Износ од као у понуди динара, са ПДВ-ом (за уговорено добро, монтажу, инсталацију   и пуштање у рад и обуку за лекаре специјалисте на лицу места), Купац ће платити у року од 30 (тридесет) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

3.2. Да би  Купац могао да изврши плаћање рачуна из тачке 3.1. овог члана, Продавац је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

· Рачун (два примерка)
· Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра, (један примерак), потписану од стране корисника и Продавца.
· Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра потписан од стране Продавца и комисије корисника (један примерак).
3.3 Износ од као у понуди динара, без ПДВ-а (за обуку једног сервисера у тренинг центру произвођача), Купац ће платити у року од 30 (тридесет) дана од дана завођења извештаја о извршеној обуци.

3.4. Да би  Купац  могао да изврши плаћање износа из тачке 3.3.овог члана, Продавац је дужан да достави Купцу следећа документа (исплатну документацију):

· Рачун (два примерка).

· Извештај о извршеној обуци једног сервисера у тренинг центру произвођача (у два примерка: један оригинал и једна фотокопија).

3.5.  Продавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему, односно извештаја о извршеној обуци у тренинг центру произвођача, достави Купцу исплатну документацију из тачака 3.2. и 3.4. овог члана.

3.6.Уколико Продавац не достави исплатну документацију у року из тачке 3.5 овог члана, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

3.7. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у (Сл.Гласник РС 84/04 и 86/04- исправке,  61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14).

ОБУКА  И ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЧЛАН 4.

4.1. Продавац се обавезује да изврши обуку за лекаре специјалисте, на лицу места у трајању од 5 радних дана, по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, а пре почетка гарантног рока. Обуку треба да води апликациони тренер сертификован од стране произвођача опреме. 

4.2. Продавац се обавезује да изврши обуку за једног сервисера у тренинг центру произвођача, у свему индентичну са обуком сервисера произвођача (дужини трајања, садржају и тематици теоретске и практичне обуке), у трајању од као у понуди  радних дана, а да при томе омогућује самостално-адекватно сервисирање предметног добра у постгарантном периоду експлоатације, од стране Корисника. Обуку треба спровести у уговореном гарантном року.

4.3. Цена обуке из тачке 4.2. овог члана је садржана у укупној вредности уговора и садржи све трошкове обуке, превоза, (визирања), исхране, боравка, припадајуће дневнице, учила и здравствено осигурање  за време обуке.

4.4. Продавац се обавезује да уз уговорено добро из члана 1. тачка 1.1. уговора испоручи следећу документацију:

· Корисничко упуство за рад корисника: по два примерка на енглеском и на српском језику, у папирном облику.
· Упутство за сервис:  на енглеском језику у папирном облику, као и сервисно упуство на енглеском језику на CD-у
4.5. Продавац се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала за уговорено добро,  према захтеву корисника, а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 

4.6. Продавац се обавезује да ће извршити бесплатно сва инсталирања и надоградње софтверско – хардверских побољшања која произвођач спроведе на уговореном добру, у току гарантног рока. 
4.7. Продавац се обавезује да изврши испоруку инсталационог софтвера  и сервисног софтвера са свим неопходним шифрама за сервис уговореног добра. 

4.8. Продавац се обавезује да ће достављати податке (путем електронске поште или писаним путем) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње), а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке. (НАПОМЕНА: Уколико је произвођач односно инозаступник произвођача у Европи у понуди доставио оверену изјаву да не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис исто се не уноси у уговор).

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ
ЧЛАН 5.

5.1. Продавац се обавезује да уговорено добро из члана 1. тачке 1.1 Уговора буде одговарајуће упаковано како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1.Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачке 1.1 Уговора врши се у просторијама  корисника, након чега ће корисник и Продавац  сачинити записник. 

Приликом квантитативног пријема Продавац је у обавези да испоручи добро у просторије (складиште) корисника, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом корисника обави поступак квантитативног пријема.
Квалитативни пријем добра чини монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити, стручно лице продавца, уз присуство лица која су одређена од стране корисника. 
Квалитативни пријем чини и обукa лекара специјалиста на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.1. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране Продавца и корисника, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

6.2. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником корисника и Продавца.
6.3. Продавац се обавезује да у року од 7 дана отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се кориснику испоручила добра која недостају, односно заменила неисправна и неадекватна добра, бесплатно. 

6.4. Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. тачка 1.1 уговора деси квар Продавац је дужан да га отклони о свом трошку. 

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНОГ ДОБРА
ЧЛАН 7

7.1. Монтажа уговореног добра садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених сервисера Продавца, односно произвођача у предвиђеној просторији за употребу корисника. 
7.2. По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговореног добра у рад и његовом тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси у складу са алгоритмом произвођача).

7.3. Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о квантитативном и квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

7.4 Продавац се обавезује да ће непосредно пре краја гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача. По доказивању карактеристика добра, биће сачињен Комисијски записник потписан од стране Продавца и корисника, да је добро у потпуности  у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок. 
                                  КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1. Продавац гарантује да је испоручено добро ново, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. Добро ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитанo пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

8.2.  Продавац даје гаранцију у трајању од  као у понуди за уговорено добро  из члана 1. овог уговора. 

8.3.  Корисник  је обавезан да се придржава датих упутстава за употребу. 

8.4. Корисник је обавезан да пошаље своју писану рекламацију  Продавцу у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.

8.5.  Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од  48 часова од пријема писане рекламације.

8.6. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана пријема писане рекламације корисника. 
8.7. Уколико се у току гарантног рока догоди  дужи застој од 15 (петнаест) дана, Продавац  је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада уговореног добра.

8.8. Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране Продавца и комисије корисника да је уговорено добро доведено у исправно стање.

8.9. За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара преноси на Продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

8.10. Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.
8.11. У случају да продавац не може да отклони неисправност добра у року из тачке 8.10. овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако Продавац својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни пријем уговореног добра који су утврђени у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) дневно. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговора. 
9.2. Обрачун уговорне казне врши Купац, о чему сачињава књижно задужење које доставља Продавцу ради уплате. 

9.3. Ако Продавац својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, Купац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ од 10% вредности уговора, без ПДВ-а (односно 15% уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

9.4. Купац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац својом кривицом не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ од 10% вредности уговора, без ПДВ-а (односно 15% уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке). 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.
10.1.Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

10.2.У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су  сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.
ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 13.

13.1.За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

13.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих је један примерак за Продавца, а два примерка задржава Купац.

13.3.Kупац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим корисницима.

13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања
13.5. Уговор је потписан дана ______________________

За П Р О Д А В Ц А:



                  За К У П Ц А:                                                                                   
Д И РЕ К Т О Р                                                                        Д И Р Е К Т О Р

_____________________                                                          Влада Антонијевић, дипл.ецц.   
8.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2 ЗАКОНА 
У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу
И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке бр. 1/14 – Ултразвучни дијагностички уређаји, различите намене, по партијама, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
9.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ. 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

10.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________ даје
                                                                             (Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 1/14 - Ултразвучни дијагностички уређаји, различите намене, по партијама, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:
· Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора). 

· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за испоруку и/или квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана или једностраног раскида уговора менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци код које имамо отворен текући рачун,  у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% уколико добијемо негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке). 

· Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване. 
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                   (читак отисак печата)                                 ( потпис)  

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом  потписивања уговора.

12.
МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),
________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

            (навести фирму)

                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.2014. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке ___________________________________________

        (навести банку и број текућег рачуна)
На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају: 

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

· не потпише Уговор о продаји  __________________________ (навести врсту добара,), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

· не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:


- на повлачење овог овлашћења;


- на опозив овог овлашћења:


- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;


- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: 

· 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________
· оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:



                                                                Понуђач:

_______________                                                                                        _______________________________

                                                                                                               (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                   М.П.                   _____________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                   (потпис)
13.
МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

               (пун назив и адреса)

      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___.2014. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:
 ____________________________________________________________________________.

 (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа. 

Прилог: 
· 2 (две) бланко сопствене менице број __________________и_________________.

· оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

            средствима на рачуну.

Место и датум:



                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                   М.П.             _____________________________

                                                                     (читак отисак печата)                          (потпис)

14.

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
Доставља се приликом закључења уговора, ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку, чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),
________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

              (навести фирму)

                   (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко -  сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број _____________________ од ___.___.2014. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:
                   _____________________________________________________________________________.

 (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 15% вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене  од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: 
· 2 (две) бланко сопствене менице серијски број _______________и____________.
· оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Место и датум:



                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                               (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                   М.П.             _____________________________

                                                            (читак отисак печата)                          (потпис)

15.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач (навести назив понуђача) _________________________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	Ред.

бр. партије
	Врста трошка
	Износ без ПДВ-а
	Износ са 
ПДВ-ом

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	
	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
	
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
Место и датум:



                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                       М.П.                              _____________________________

                                                    (читак отисак печата)                                            (потпис)
PAGE  
Конкурсна документација за ЈН бр. 1/14
страна 103/114

