	[image: image1.jpg]




	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Војномедицинска академија
Бр. 8044 - 16
01 SEP 2016



На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица
У отвореном поступку јавне набавке добра, магнетна резонанса, за потребе ВМА, Ознака из ОРН: 33100000, редни број 385/2016, заинтересована лица су поставила следећа питања:
Питање 1

Поштовани у траженим техничким карактеристикама за партију 2 наводите 

„Могућност складиштења минимум 50 протокола за МР процедуре.”

Молим Вас да измените тражену карактеристику и то тако да гласи 

„Могућност складиштења минимум 40 протокола за МР процедуре.”

Коришћење 40 па и мање протокола је више него довољно у свакодневном раду рендген техничара за дефинисање свих типова прегледа који се обављају на уређају.

Питање 2

Поштовани у траженим техничким карактеристикама за партију 2 наводите 

„Могућност рада од 4 до 6 фаза за испитивање, у којој свака може да буде и фаза за физиолошки раствор и/или контраст у току протокола за МР испитивање”.

Молимо Вас да измените тражену карактеристику и то тако да гласи:
„Могућност рада од 4 до 6 фаза за испитивање у току протокола за МР испитивање са минимум 4 фазе које могу да буду фазе за физиолошки раствор и/или контраст.”

Испуњење оваквог захтева је више него довољно за реализацију свих типова прегледа који се обављају на уређају.

Питање 3

Поштовани у траженим техничким карактеристикама за партију 2 наводите

„Минимум два сигурносна сензора за ваздух, који служе како не би дошло до емболије приликом давања контраста.”

Молимо Вас да измените тражену карактеристику и то тако да гласи:
„Минимум два сигурносна сензора за ваздух, који служе како не би дошло до емболије приликом давања контраста или функционалност мануелне провере присуства ваздуха у шприцу тј. систем не сме омогућити покретање ињекције све док одговарајући кораци нису направљени и док оператор није потврдио да је проверио присуство ваздуха кликом на дугме „Провера присуства ваздуха.”

Треба напоменути да је пракса показала да врло често аутоматски систем провере присуства ваздуха са сензорима ствара проблеме оператерима у раду, тј. често пријављује постојање присуства ваздуха у шприцу иако ваздух нема и због те грешке ињектор не омогућава убризгавање контраста тј. ствара проблеме у раду.

Питање 4

Поштовани у траженим техничким карактеристикама за партију 2 наводите

„Могућност коришћења опције одлагања скенирања (старт delay или слично) у размаку од 0 секунди до 600 секунди;”

Молимо Вас да измените тражену карактеристику и то тако да гласи:
„Могућност коришћења опције одлагања скенирања (старт delay или слично) у размаку од 0 секунди до 60 секунди;”

Овај захтев са медицинског становишта апсолутно није потребан (од 0 до 600 секунди).

Све релевантне дијагностичке чињенице и информације везане за спровођење дијагностичких поступака на апарату ће се на прави начин прикупити само ако се скенирање обави у року од максимално 60 секунди од тренутка завршетка убризгавања контраса до тренутка започињања скенирања.

Питање 5

Наручилац као додатни услов под тачком 4.2.1. на страни 7 конкурсне документације захтева да понуђач располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

· за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2014./2015. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2014. годину које није негативно; 

· за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2014./2015. годину;

Испуњеност горе наведених услова понуђач доказује достављањем биланса стања и биланса       успеха за последње три године (2013, 2014 и 2015) са приложеним доказом о разврставању или извештајем о бонитету за јавне набавке који издаје АПР.

Који доказ за испуњеност захтеваног додатног услова треба да достави понуђач који је основан 25.12.2015. године и који поседује потврду о јавном објављивању изјаве о неактивности за пословну годину од 25.12. до 31.12.2015. године (достављамо у прилогу захтева), како би понуда била оцењена као прихватљива? 

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач достави решење АПР-а да је фирма основана у 2015. години и потврду АПР-а о јавном објављивању изјаве о неактивности за пословну годину од дана oснивања фирме у 2015. до 31.12.2015. године?

Питање 6

На страни 18 конкурсне документације у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду, у тачки 5.10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, дефинисане су менице као финансијски инструменти обезбеђења за озбиљност понуде и за испуњење уговорних обавеза, док је као инструмент обезбеђења за повраћај аванса предвиђена банкарска гаранција.

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се поред сопствених меница, као инструменти обезбеђења за озбиљност понуде и извршење уговорних обавеза, могу доставити и банкарске гаранције у исте сврхе, у истим износима и са истим роковима важења, а обзиром да је за обезбеђење повраћаја аванса такође предвиђена банкарска гаранција. У случају да јесте, молимо да се у складу са тим допуни конкурсна документација у свим потребним деловима укључујући текст уговора и изјаву о давању инструмената обезбеђења.

Такође, обзиром да конкурсном документацијом нису дефинисани рокови важења меница, молимо да Наручилац, дефинише рокове важења истих (на пример рок важења гаранције за озбиљност понуде минимално 30 дана дужи од рока важности понуде, а рок важења гаранције за испуњење уговорних обавеза минимално 30 дана дужи од гарантног рока).

Питање 7

На страни 16 конкурсне документације у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду, у тачки 5.8.2 Начун и рок плаћања, дефинисано је плаћање 100% унапред/100% аванс у року од 10 дана од датума закључења уговора и достављања авансног рачуна и банкарске гаранције за повраћај аванса. Исто је наведено као у слов у Обрасцу Структура цене на страни 26 конкурсне документације, као и у моделу уговора Члан 3,на страни 44 конкурсне документације.

Обзиром да се аванс плаћа на основу профактуре или предрачуна, а да се авансни рачун може издати тек на основу извршене уплате аванса (закон о ПДВ), молимо да Наручилац изврши измену код дефинисања документације потребне да се изврши авансно плаћање у свим деловима конкурсне документације где је то потребно наведе да се плаћање врши на основу профактуре и банкарске гаранције за повраћај аванса. 

Питање 8

На страни 17 конкурсне документације у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду, у тачки 5.8.3 Место и рок испоруке, у другом пасусу грешком је наведено : ''Испоручилац је у обавези да изврши допремање и  уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе најксније у року од 60 дана од дана закључења уговора,....''

Молимо да Наручилац коригује рок испоруке који у осталим деловима конкурсне документације дефинисан као 270 дана од закључења уговора.

Питање 9

На страни 28 конкурсне документације, под тачком 4.5. техничке спецификације, захтева се „Завојница за снимање кичме (независна или у интегрисаној технологији тј. симултаној аквизицији заједно са осталим завојницама“.

С обзиром да се за све остале завојнице захтева да буду „Посебне“, претпостављамо да је Наручилац ненамерно и овде изоставио ту чињеницу па предлажемо да се захтев коригује тако да гласи: „Посебна завојница за снимање кичме (независна или у интегрисаној технологији тј. симултаној аквизицији заједно са осталим завојницама“.

Питање 10

На страни 28 конкурсне документације, под тачкама 4.7. и 4.8. захтевају се посебне завојнице високе резолуције за преглед колена и рамена, респективно. С обзиром да се ради о тзв. Наменским завојницама за сваки од поменутих делова тела, које декларише сам произвођач, предлажемо да се тачке 4.7. и 4.8. допуне тако да гласе:
4.7. „Посебна наменска завојница високе резолуције за преглед колена са најмање 8 елемената (независна или у интегрисаној технологији тј. симултаној аквизицији заједно са осталим завојницама), не флексибилна
4.8. „Посебна наменска завојница високе резолуције за преглед рамена са најмање 8 елемената (независна или у интегрисаној технологији тј. симултаној аквизицији заједно са осталим завојницама), не флексибилна

Питање 11

На страни 31 конкурсне документације, под тачком 9.3., захтева се „Чилер за хлађење компонената градијентног система МР“

Који се ниво редундансе система хлађења апарата МР захтева? Постојећи апарат МР који је у функцији на ВМА има могућност хлађења хладном водом из расхладног постројења као примарни систем хлађења, затим поседује свој чилер довољног капацитета када расхладно постројење није у функцији као секундарни систем хлађења и на крају поседује могућност хлађења апарата водом из водовода као хаварисјки систем хлађења. Да ли је потребно предвидети сва три система хлађења као што је наведено?

Уколико је потребно извести све системе хлеђења из претходне тачке, да ли је тачно разумевање Понуђача да је обавеза Наручиоца извођење цевовода и прикључка на магистарлни цевовод расхладног постројења а све у складу са детаљним „Site-planom“ који ће бити достављен након потписивања уговора?

Уколико је потребно извести све системе хлеђења из претходне тачке, да ли је тачно разумевање Понуђача да је обавеза Наручиоца извођење цевовода за воду из водовода и прикључка на цевовод воде из водовода а све у складу са детаљним „Site-planom“ који ће бити достављен након потписивања уговора?

Које је место за иградњу чилера за хлађење апарата МР? Да ли је то техничка етажа на нивоу  испод предвиђеног места уградње апарата МР, или гаража или неко треће место, нпр. изван објекта?

Да ли је потребно предвидети израду платформе за уградњу чилера да би он био заштићен од евентуалног изливања воде у техничку етажу или платформе која би омогућила пролаз возила испод чилера ако би се он сместио у гаражу и да ли је тачно разумевање Понуђача да је обавеза Наручиоца да изгради платформу за уградњу чилера, уколико је потребна? 

Питање 12

На страни 46 конкурсне документације, у члану 7 модела уговора, под тачком 7.1. наведено је да је Испоручилац у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђену просторију, на локацију инсталисања, као и да изведе све пратеће активности, уколико се јави потреба за тим.

Молимо Наручиоца да прецизно дефинише које су то пратеће активности, тј. да ли је Наручилац под тим само подразумевао ангажовање неопходног алата и људства за унос опреме?

О д г о в о р и
Питања од 1 до 4.

Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача, и остаје у свему при условима из конкурсне документације.

Питање 5.
Понуда ће бити оцењена као прихватљива, уколико новоосновано привредно друштво достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (АПР) или ће исто Наручилац провертити на интернет страници АПРа.

Питање 6.

На питање 1. одговор је да наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације. На питање 2. одговор је, да гаранција за озбиљност понуде важи до момента закључења уговора о јавној набавци, а рок важења гаранције за добро извршење посла је минимум 30 дана дужи од истека гарантног рока за испоручена добра.

Питања 7.

Наручилац ће поступити у свему сходно позитивним прописима који регулишу платни промет, порез на додату вредност и другим релевантним финансијским прописима.

Питање 8.

Наручилац је већ, кроз измену и допуну конкурсне документације, извршио потребну измену. 

Питања од 9 до 11.

Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача, и остаје у свему при условима из конкурсне документације.
Питање 12.

Допремање и уношење уговорених добара у предвиђену просторију, на локацију инсталисања, подразумева да се, за уговорену цену, сопственим капацитетима морају извршити и све друге могуће активности.
МС,МЂ
Достављено:
-уз омот предмета
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС
