	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 6507 -  61
27.11.2015. године


	
	


Појашњења и измена 

конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 65/14 – Рендгенски уређаји, по партијама достављамо следеће:
ПИТАЊЕ 1: Вашом конкурсном документацијом за партије 1, 2, 3, 4 и 5 захтевали сте достављање важеће лиценце за обављање радиационе делатности у области сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем. Имајући у виду да је предмет набавке купопродаја уређаја са јонизујућим зрачењем да ли потенцијални понуђачи морају доставити, као додатни доказ и важећу лиценцу за обављање радиационе делатности у области промета, набавке и продаје уређаја са јонизујућим зрачењем а што је у складу са чл. 77 став 1. тачка 5 ЗЈН?
Одговор 1: Наручилац је конкурсном документацијом на страни 9/76 као доказ бр. 2 испуњења обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона прецизирао да понуђачи морају да за партије 1 -5 доставе важећу лиценцу за обављање радијационе делатности у области промета уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Р. Србије. 

Такође, на страни 10/76 као доказ да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, захтевано је да понуђач за партије 1-5 достави важећу лиценцу за обављање радијационе делатности у области сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Р.Србије.
ПИТАЊЕ 2: Вашом конкурсном документацијом сте на страни 12/76 под тачком 5.3.3 захтевали да понуђени уређај и флет панел детектор имају тражено решење – или као комплет или појединачно. Да ли наручилац намерава користити понуђене бежичне флет панел детекторе од стране потенцијалних понуђача при партијама 3 и 4 као системе за дигитализацију других аналогних РТГ графијских система?
Одговор 2: Наручилац не намерава да користити понуђене бежичне флет панел детекторе од стране потенцијалних понуђача при партијама 3 и 4 као системе за дигитализацију других аналогних РТГ графијских система
ПИТАЊЕ 3: Да ли је на страни 48/76 за Партију 3 могуће понудити напредну функционалност која приликом једне аквизиције торакса креира додатни приказ на коме је аутоматски потиснута видљивост кости ребара и клавикуле и побољшана видљивост меких ткива плућа? Ова напредна функционалност система је свакако битна приликом примарног снимања плућа и знатно повећава шансе за детекцију промена на плућима приликом само једне аквизиције. Видљивост тврдих ткива се свакако побољшава регулацијом контраста и осветљаја у постпроцесингу снимка или инверзијом.
Предлог измене:

Техника која омогућава да се у току једне аквизиције коришћењем две енергије, једне високог и друге ниског енергетског нивоа у размаку не дужим од 250мсек добију три радиографске слике:

· стандардна

· само меких ткива

· само тврдих ткива

тј. изврши раздвајање меких од тврдих ткива на радиографском снимку

или

Техника која омогућава да се приликом једне аквизиције торакса креира поред стандардног и додатни приказ на коме је аутоматски потиснута видљивост кости ребара и клавикула и побољшана видљивост меких ткива плућа (3 пондера).
Наручилац је својим појашњењем конкурсне документације допустио да се две одговарајуће функционалности бодују различито, док неко од потенционалних понуђача ко нуди првобитну опцију може добити 4 пондера.
Молимо наручиоца да у складу са чл. 70 став 1. тачка 1 потврдите могућност нуђења одговарајућих функционалности потенцијалних понуђача који се могу бодовати истим а не различитим бројем бодова.

Подсећамо наручиоца да није дозвољено сагласно ЗЈН по основу једне функционалности добијати пондере по основу различитих бодовних критеријума.

Одговор 3: Не ради се о истој тј. идентичној функционалности, јер се у случају технике која се мање бодује ради о резултату који даје две слике а не три и ради се о добијању слика једном енергијом а не две. У оба случаја другачији је начин функционисања хардвера уређаја и другачији софтвер.  Зато је технички захтевнија и скупља техника, која даје и квалитетнији резултат, више бодована.
ПИТАЊЕ 4: Да ли је технички захтев на страни 48/76 за Партију 3 могуће понудити „одговарајућу“ функционалност – напредну опцију аутоматизоване линеарне томографије?

Првобитно дефинисаном карактеристиком за бодовање се фаворизују системи који поседују дословно описану процедуру тј. дигиталну томосинтезу.
Предлог измене:

Реконструкциона техника волуметријских слика и приказивање већег броја пресека (равни) анатомских структура целог тела на различитим дубинама при снимању са малом експозицијом а при различитим угловима снимања и приликом једног кретања цеви или линеарна томографија или „одговарајуће“ (3 пондера).

Наручилац је својим појашњењем конкурсне документације допустио да се две одговарајуће функционалности бодују различито, док неко од потенцијалних понуђача ко нуди првобитну опцију може добити 4 пондера.

Молимо наручиоца да у складу са чл. 70 став 1. тачка 1 потврдите могућност нуђења одговарајућих функционалности потенционалних понуђача који се могу бодовати истим а не различитим бројем бодова јер сагласно ЗЈН није дозвољено по једном критеријуму добијати пондере по основу исте функционалности.
Одговор 4: Не ради се о истој тј. идентичној функционалности јер се у случају технике која се мање бодује ради о резултату који се добија рендгенским зрачењем на једној дубини а не на две.  У оба случаја другачији је начин функционисања хардвера уређаја и другачији софтвер. Зато је технички захтевнија и скупља техника, која даје и квалитетнији резултат, више бодована.
ПИТАЊЕ 5: Молимо Вас за појашњење техничке карактеристике 3 на страни 48/76 код партије 3. Можете ли нам јасно потврдити шта наручилац подразумева под потпуно аутоматизованим кретањем по више од 5 оса?

Да ли се кретања односе на цео систем или само на плафонски носач рендген цеви. Ако се карактеристика односи на плафонски носач цеви, молим Вас да дефинишете 6-ту осу кретања, будући да сваки потпуно аутоматизовани плафонски носач цеви поседује кретање по 5 оса.
Образложење: код аутоматизованих плафонских носача цеви све позиције се без икаквих проблема могу достићи потпуно аутоматски кретањем носача по пет оса. Тачније, сви системи су реализовани на следећи начин: Аутоматско кретање по плафонским шинама латерално, трансверзално (кретање укосо комбинацијом истовременог кретања латерално и трансверзално) што чини базично две осе кретања и из комбинације реализовано кретање по трећој оси укосо. Остале осе се односе на телескопско вертикално померање, ротацију око вертикалне осе и ангулацију рендген цеви тј. кретање по ά оси, што укупно чини померање по пет оса или ако се узме у обзир комбинација латералног и трансверзалног, укупно шест оса.

Ако је подразумевана комбинација два истовремена кретања која обезбеђују кретање по косини и тако дефинишу шесту осу кретања, тај услов је практично већ дефинисан у обавезним техничким карактеристикама под бројем 5.1 а ако није молимо Вас за појашњење која је шеста оса аутоматског померања, како би потенцијални понуђачи могли доставити своју исправну понуду.
Одговор 5: Под осом 6 мисли се на истовремено вертикално кретање букија на зидном стативу са свим осталим истовременим кретањима. Пет оса кретања односе се на плафонски носач, уздужно кретање, бочно, вертикално, ангулација цеви и ротација
ПИТАЊЕ 6: Вашом конкурсном документацијом на страни 58/76 сте за партије 3 и 4 захтевали следеће: „обуку за сервисна лица у тренажном центру произвођача која ће се обавити у року од 12 месеци од испоруке, по следећем: За партије 3 и 4: обука за два сервисера у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 10 радних дана, по званичном програму произвођача, са добијањем сертификата.“

Имајући у виду да се тренажни центри произвођача налазе на различитим позицијама у свету, молим Вас да дефинишете ко сноси трошкове пута, дневница, излазних виза и административних такси, осигурања као и смештаја и исхране за два сервисера у тренажном центру како би у складу са чл 61. став 1. потенцијални понуђач могао припремити одговарајућу и исправну понуду? 
Такође напомињемо наручиоцу да на нашем тржишту постоји регистровани домаћи произвођач предметне опреме те напомињемо да се овако дефинисаним захтевом наручиоца врши изузетна дискриминација између понуђача који нуде опрему инопроизвођача  и чији се тренажни центри налазе у иностранству као и домаћег произвођача/понуђача чији се тренажни центар налази у Београду. Имајући у виду да је овако дефинисаним захтевом наручилац извршио суштинску дискриминацију између потенцијалних понуђача на шта није имао право у складу са чл. 10 и 12 ЗЈН, молим Вас да овај захтев избаци из своје конкурсне документације.

Одговор 6: У вези трошкова обуке, наручилац је већ извршио допуну конкурсне документације у моделу уговора. Наручилац не инсистира да обуке буду у иностранству, већ само у тренинг центру произвођача опреме и у свему према тренинг плану, и да се за завршену обуку добије валидан сертификат који обезбеђује самостално адекватно сервисирање предметне опреме.
ПИТАЊЕ 7: Да ли наручилац прихвата измену техничке карактеристике под тачком 3.20 за партију 4 у: „Пуњач са могућношћу истовременог пуњења мин. две батерије по једном бежичном флет панелу или мин два пуњача са мин једном батеријом.“
Такође, потенцијални понуђач пита колико се мин. батерија по једном бежичном флет панелу може понудити јер је из дефинисаног захтева наручиоца то немогуће утврдити. Молимо Вас за Ваш одговор како би сагласно чл 61 став 1 ЗЈН могли саставити исправну и одговарајућу понуду.

Одговор 7: Прихвата се измена техничке карактеристике под тачком 3.20 за партију 4 на страни 50 конкурсне документације тако да иста гласи: „Пуњач са могућношћу истовременог пуњења мин. две батерије по једном бежичном флет панелу или мин два пуњача са мин једном батеријом. По једном бежичном флет панелу понудити минимум 2 батерије“.
ПИТАЊЕ 8: Вашом конкурсном документацијом сте под ставком 5.9 на страни 51/76 дефинисали за Партију 4 следеће:
„5.9 ЛЦД екран у плафонском носачу са параметрима идентичним као и на корисничком интерфејсу у операторској соби уз приказ СИД-а“.

Наше питање се односи на следеће: да ли понуђени ЛЦД екран мора бити интегрисан са плафонским носачем у смислу јединственог напајања и као такав саставни, физички неодвојив део плафонског носача или је могуће понудити независан уређај попут таблета или сл. РС рачунара са сопственим напајањем тј. батеријом и WiFi везом са аквизиционом станицом, којим наручилац ризикује испадање и квар приликом дијагностике хитних и ургентних стања?

Одговор 8: Прихватају се сва опциона решења потенцијалних понуђача.
ПИТАЊЕ 9: Вашом конкурсном документацијом сте под ставком 5.10 на страни 46/76 за Партију 3 дефинисали следеће:
„5.10 ЛЦД екран у плафонском носачу РТГ цеви као интегрисани део са јединственим напајањем и са могућношћу приказа: СИД-а (растојања од фокуса цеви до пацијент стола и вертикалног статива), угла ротације и нагиба детектора на вертикалном стативу, избор радног места (пацијент сто, вертикални статив) kV, mAs”.
Наше питање се односи на следеће: Да ли понуђени ЛЦД екран мора бити интегрисан са плафонским носачем у смислу јединственог напајања и као такав саставни, физички неодвојив део плафонског носача, или је могуће понудити независан уређај попут таблета или сл. РС рачунара са сопственим напајањем тј. батеријом и WiFi везом са аквизиционом станицом, којим наручилац ризикује испадање и квар приликом дијагностике хитних и ургентних стања?

Одговор 9: Питање је дефинисано у формулацији дела техничке карактеристике која гласи „ЛЦД екран у плафонском носачу РТГ цеви као интегрисани део са јединственим напајањем“.

ПИТАЊЕ 10: Вашом конкурсном документацијом за партију 6 захтевали сте на страни 57/76 под тачком 32 да понуђено медицинско средство има могућност волуметријских анализа. Како би потенцијални понуђачи могли поднети понуду сагласно чл. 61. став 1., а како би се и Ваш захтев могао додатно прецизирати, молимо Вас да нам одговорите да ли се под волуметријским анализама подразумева да радна станица располаже и са стандардним алатима за 3Д анализе као што су Volume Rendering – специјални алат за аутоматско уклањање пацијент стола једним кликом, специјални алат за аутоматско уклањање костију једним кликом, додатни алат за подешавање приказа студије, тј уклањање фрагмената, по активирању алата за аутоматско уклањање костију, дефинисање запремине од интереса и уклањање непотребних области запремине да би се добила јаснија слика о патологији, могућност снимања запремина од интереса у архиву, дефинисање 3Д ткива и сл?

Одговор 10: Прихватају се сва опциона решења потенцијалних понуђача као и могућност Volume Rendering-а
ПИТАЊЕ 11: Вашом конкурсном документацијом за Партију 6 захтевали сте на страни 57/76 под тачком 30 да понуђено медицинско средство има могућност анализе крвних судова. Како би потенцијални понуђачи могли поднети понуду сагласно чл. 61. став 1. молимо Вас да нам одговорите да ли сте под анализом крвних судова подразумевали и постојање различитих протокола за сегментирање судова – протокол за аорту, општи протокол за судове, протокол за врат и сл?

Одговор 11: Прихватају се сва опциона решења потенцијалних понуђача као и могућност постојања различитих протокола за сегментирање судова.
ЉН/






               Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                   Драгиша Дабетић
Прилог:

· измењене стране конкурсне документације

6 -I – 4техничке карактеристике које понуђено добро–ПАРТИЈА 4 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	3.9. Електромагнетне кочнице


	
	

	3.10. Bucky механизам са решетком против расипног зрачења - уклоњива
	
	

	3.11. Могућност одржавања константне раздаљине између РТГ цеви и радиографског стола 
	
	

	3.12. Бежични флет панел детектор величине мин. 34 х 42 цм

	
	

	3.13. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД


	
	

	3.14. Метод: директна или индиректна конверзија


	
	

	3.15. Материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI) или гадолинијум GoS
	
	

	3.16. Резолуција мин. 2800 х 2300 пиксела


	
	

	3.17. Динамички опсег: мин. 14 бита

	
	

	3.18.  Величина пиксела: макс. 150 µm

	
	

	3.19. Капацитет једне батерије мин. 190 аквизиција


	
	

	3.20. Пуњач са могућношћу истовременог пуњења мин. две батерије по једном бежичном флет панелу или мин два пуњача са мин једном батеријом. По једном бежичном флет панелу понудити минимум 2 батерије
	
	

	3.21. Могућност рада у моду са искљученим флет панелом коришћењем CR-а или аналогних касета
	
	

	3.22. Носач детектора и Bucky решетке за латерална снимања
	
	

	4. ВЕРТИКАЛНИ СТАТИВ
	
	

	4.1. Вертикално моторизовано или мануелно померање вертикалног статива од најмање 1400 мм
	
	

	4.2. Могућност закретања носача детектора на вертикалном стативу мин -20/+90 степени
	
	

	4.3. Bucky механизам са решетком против расипног зрачења – уклоњива
	
	

	4.4. Бежични флет панел детектор величине мин. 34 х 42 цм

	
	

	4.5. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД


	
	

	4.6. Метод: директна или индиректна конверзија
	
	

	4.7. Материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI) или гадолинијум GoS
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 50 од 76







