	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 3207 - 50
06.07.2015. године
	
	


Појашњење
конкурсне документације 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 16/15 – Медицинска опрема за ВБ Ниш, партија 3 – вертикални лабораторијски аутоклав,  достављамо следећи одговор:
ПИТАЊЕ 1: Имајући у виду препоручену температуру инкубације биолошког индикатора за парну стерилизацију (од 550С – 600С), молимо Вас да потврдите да је прихватљив биолошки инкубатор са фабрички подешеним температурама од 570С и 600С.

ОДГОВОР : прихватљив је биолошки инкубатор са фабрички подешеним температурама од 570С и 600С, имајући у виду да су температуре у траженом опсегу.
1) ПИТАЊЕ 2: 
2) Молимо да појасните да ли се под спољашњим димензијама коморе (захтев 31, страна 37/60 КД) заправо подразумева спољашња димензија аутоклава?

3) Ако је претходни одговор ДА, молимо да појасните да ли је прихватљиво понудити аутоклав чија је висина са делимично отвореним вратима уклопива са захтевом (985мм ± 200мм), али је висина са потпуно отвореним вратима укупно 1580мм, имајући у виду да су остале димензије (ширина, дубина) у складу са захтевом из конкурсне документације.
ОДГОВОР 2: Под спољашњим димензијама коморе подразумева се спољашња димензија аутоклава. Прихвата се и аутоклав чија је висина са делимично отвореним вратима уклопива са захтевом. 
ЉН/                                                                                                       

Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                        Драгиша Дабетић

