	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 6507 -  62
27.11.2015. године


	
	


Појашњење
конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 65/14 – Рендгенски уређаји, по партијама достављамо следеће:
ПИТАЊЕ 1: На страни 47 конкурсне документације у техничкој спецификацији за Партију 3 под ставком 8.4 је захтевано:“ Аутоматско центрирање букија вертикалног статива у односу на позицију рендген цеви (моторизовано вертикално и хоризонтално померање)“. Напомињемо да је наручилац на страни 45 под ставком 4.1 предвидео само вертикално моторизовано и мануелно померање вертикалног статива, те нас занима на какво хоризонтално померање се односи овај технички захтев? Да ли наручилац под могућношћу хоризонталног померања букија вертикалног статива подразумева промену нагиба носача детектора из вертикалног у хоризонтални положај, како би омогућио снимања косих пројекција?
Одговор 1: Наручилац је већ извршио измену техничке карактеристике под тачком 8.4 која сада гласи: „Аутоматско центрирање букија вертикалног статива у односу на позицију рендген цеви (моторизовано вертикално померање) са или без могућности хоризонталног померања.“ Могућност ротације или нагиба носача детектора на вертикалном статву је описана тачком 4.2 спецификације.
ПИТАЊЕ 2: На страни 50 конкурсне документације  у техничкој спецификацији за Партију 4 под ставком 3.15 је захтевано: „материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијус јодид (CsI) или гадолинијум GoS“.
Ако се зна да је наручилац здравствена установа терцијалног нивоа здравствене заштите и то највишег реномеа, сматрамо да је захтев исувише низак и да даје могућност понуђачима да понуде дијагностичка решења која не могу да задовоље потребе ваше установе. Дозвољавањем потенцијалним понуђачима да понуде флат панел детекторе са гадолинијум GoS сцинтилаторским слојем драстично сте смањили квалитет добра које набављате, јер се оваква врста панела у већини земаља користи у ветеринарској употреби. Напомињемо да већина еминентних произвођача у свету одавно израђује флат панел детектора са цезијум јодид (CsI) сцинтилатором и са DQE фактором већим од 65%. DQE фактор односно Detective Quantum Efficiency је параметар који на интегралан начин говори о квалитету детектора и целог имагинг ланца. Сажето би се могло рећи да он говори о количини упадног зрачења која се претвара у користан сигнал. Самим тим, детектори са вишим DQE омогућавају да се са мањим дозама зрачења дође до истих или квалитетнијих снимака у поређењу на оне који се добијају на детекторима нижег DQE.

Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију тако да гласи: „3.15 Материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI) и DQE фактором већим од 65%“.

Одговор 2: Не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача.
ПИТАЊЕ 3: У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја Републике Србије (Службени гласник Републике Србије број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), молимо вас да нам дате информацију која је процењена вредност без ПДВ-а за Партије 3 и 4 за јавну набавку број 65/14 – рендгенски уређаји.
Одговор 3: 

У делу 1 конкурсне документације: Општи подаци о јавној набавци на страни 3/76 у тачки 1.2 стоји: „Врста поступка:отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки, као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10 и 107/12)“.
Одредбом члана 61. став 2. Закона о јавним набавкама наручиоцу је дата дискреција у погледу навођења процењене вредности у конкурсној документацији, тиме што је предвиђено да исту није дужан да објави, тј. наручилац није дужан да у позиву за подношење понуда, конкурсној документацији или у одговору на постављена питања заинтересованих лица наведе износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац је сходно члану 104. став 1. Закона о јавним набавкама дужан да податак о процењеној вредности јавне набавке унесе у записник о отварању понуда, односно приликом јавног отварања понуда. 
ЉН/






               Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                   Драгиша Дабетић







