	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 6507 - 34
20.11.2015.
	
	


Појашњења и измена 
конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 65/14 – Рендгенски уређаји, по партијама достављамо следеће:
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ПАРТИЈУ 1: Покретни РТГ апарат (Ц лук) са равним панелом, 1 кпл
Питање 1: На страни 39 КД у техничкој спецификацији под тачком 3.3 захтева се „Ирис и слот колиматор са ротацијом мин. ± 900“. Обзиром да се набавља систем са флет панел детектором, термин ирис колиматор се код свих произвођача односи на систем са светлосним појачавачем слике, обзиром да су пријемници слике кружног облика. Код система са флет панел детектором се због геометрије пријемника слике (квадрат или правоугаоник) користи rectangular колиматор. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да карактеристика под редним бројем 3.3. гласи „rectangular и слот колиматор са ротацијом мин. ± 900“.

Одговор 1: прихвата се сугестија потенционалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 39 у тачки 3.3. техничке спецификације за Партију 1 тако да сада гласи: 
„3.3. Rectangular и слот колиматор са ротацијом мин. ± 900“.
Питање 2: на страни 40 КД у техничкој спецификацији под тачком 6.15 наручилац захтева „Уграђен DICOM 3.0 интерфејс са мин. следећим функцијама: “Storage”, “media storage”, “Working with MPPS”, “Query“. Наручилац је већ под тачкама 6.8 и 6.9 захтевао нарезивање слика у DICOM формату на преносиве медије DVD и USB, те је стога DICOM media storage поновљен. Такође, захтев DICOM Query није потпун, јер само шаље захтев PACS-у или другом модалитету за слање слика ка Ц луку али без функције Retrieve која омогућава сам пријем слика на Ц луку. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да карактеристика под редним бројем 6.15 гласи: „Уграђен DICOM 3.0 интерфејс са мин. следећим функцијама: “Storage”, “Working with MPPS”, “Query/ Retrieve“.

Одговор 2: прихвата се сугестија потенционалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 40 у тачки 6.15 техничке спецификације за Партију 1 тако да сада гласи: 
„6.15. Уграђен DICOM 3.0 интерфејс са мин. следећим функцијама: “Storage”, “Working with MPPS”, “Query/ Retrieve“.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ПАРТИЈУ 2: Дигитални мултифункционални и теледириговани радиографско-флуороскопски систем са Ц-луком са динамичким флет панел детектором, 1 кпл

Питање 1: на страни 41 КД у техничкој спецификацији под тачком 2.2 наручилац захтева цев са два фокуса. Молимо вас да нам потврдите разумевање да се сматра одговарајућом понудом уколико се понуди цев са три фокуса, која је свакако квалитетнија него цев са два фокуса?

Одговор 1: прихвата се сугестија потенционалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 41 у тачки 2.2 техничке спецификације за Партију 2 тако да гласи: 
„2.2. Најмање два фокуса: најмањи фокус макс. 0.5мм и највећи фокус мин. 1.0мм“.
Питање 2: На страни 42 КД у техничкој спецификацији под тачком 3.16 наручилац захтева: „Резолуција: мин. 2480 х 2480 пиксела“. Обзиром да се под тачком 3.12 захтева детектор димензија мин. 38х29цм и да се под тачком 3.15 захтева величина пиксела макс. 160 микрона, простом математичком формулом се добија минимална резолуција детектора (380:0.16 = 2.375 пиксела) х (290:0.16 = 1.812). Из тог разлога предлажемо наручиоцу да карактеристика под редним бројем 3.16 гласи: „Резолуција мин 2375 х 1812 пиксела“.
Одговор 2: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 42 у тачки 3.16 техничке спецификације за Партију 2 тако да гласи: 
„3.16. Резолуција: мин. 2375 х 1812 пиксела“.
Питање 3: на страни 42 КД у техничкој спецификацији под тачком 4.1 наручилац захтева: “Аквизициона конзола са монитором дијагонале мин. 21 инча резолуције најмање 1280 х 1024 пиксела“. Наш произвођач испоручује типску аквизициону станицу са монитором дијагонале 19 инча и захтеване резолуције 1280 х 1024, те нас захтев за монитором дијагонале 21 инча онемогућава да доставимо одговарајућу понуду. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да карактеристика под редним бројем 4.1 гласи: „Аквизициона конзола са монитором дијагонале мин. 19 инча резолуције најмање 1280 х 1024 пиксела“.
Одговор 3: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 42 у тачки 4.1 техничке спецификације за Партију 2 тако да гласи: 
„4.1. Аквизициона конзола са монитором дијагонале мин. 19 инча резолуције најмање 1280 х 1024 пиксела“

Питање 4: на страни 43 КД у техничкој спецификацији под тачком 4.11 наручилац захтева: „DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL), DICOM Media Storage. Могућност прикључења на PACS“. Наручилац је већ под тачком 4.10 и 4.13 захтевао нарезивање слика у DICOM формату на преносиве медије DVD/CD, те је стога захтев DICOM Media Storage поновљен и сувишан. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да карактеристика под редним бројем 4.11 гласи: „DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL). Могућност прикључења на PACS“.
Одговор 4: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 43 у тачки 4.11 техничке спецификације за Партију 2 тако да гласи: 
„4.11. DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL). Могућност прикључења на PACS“
Питање 5: На страни 43 КД у техничкој спецификацији под тачкама 4.10 и 4.13 наручилац вероватно грешком захтева исту техничку карактеристику. Молимо да извршите исправку у том делу.

Одговор 5: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 43 у тачки 4.10 техничке спецификације за Партију 2 тако да гласи:
 „4.10 Снимање прегледа на DVD/CD у DICOM формату са аутоматским нарезивањем DICOM-viewer-а, који омогућава преглед слика на РС“.
Тачка 4.13 техничке спецификације за Партију 2 се брише.
ПИТАЊА  И ОДГОВОР ЗА ПАРТИЈУ 3: Радиографски дигитални систем са два бежична флет панела или једним бежичним и једним уграђеним флет панелом са плафонским вешањем РТГ цеви и вертикалним стативом за РТГ снимања торакалних органа и коштано зглобног система, 1 кпл

Питање 1: На страни 47 КД у техничкој спецификацији под тачком 6.5 наручилац захтева „DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL), DICOM Media Storage. Могућност прикључења на PACS“. Наручилац је већ под тачком 6.4 захтевао нарезивање слика у DICOM формату на преносиве медије DVD/CD, те је стога захтев DICOM Media Storage поновљен и сувишан. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да карактеристика под редним бројем 6.5 гласи: „DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL). Могућност прикључења на PACS“.
Одговор 1: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 47 у тачки 6.5 техничке спецификације за Партију 3 тако да гласи: 
„6.5. DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL). Могућност прикључења на PACS“.

Тачка 6.4 се мења и гласи: 
„6.4. Снимање на DVD/CD у DICOM формату са аутоматским нарезивањем DICOM viewer-a, који омогућава преглед слика на РС.“
Питање 2: Да ли је за технички захтев под рб.1 на страни 48 КД могуће понудити напредну функцију која приликом једне аквизиције торакса креира додатни приказ на коме је аутоматски потиснута видљивост кости ребара и клавикуле и побољшана видљивост меких ткива плућа? Ова напредна функционалност система је свакако битна приликом примарног снимања плућа и знатно повећава шансе за детекцију промена на плућима приликом само једне аквизиције. Видљивост тврдих ткива се свакако побољшава регулацијом контраста и осветљаја у постпроцесингу снимка или инверзијом.

Предлог измене:

Техника која омогућава да се у току једне аквизиције коришћењем две енергије, једне високог и друге ниског енергетског нивоа у размаку не дужим од 250msec добију три радиографске слике:

· стандардна

· само меких ткива

· само тврдих ткива

тј изврши раздвајање меких од тврдих ткива на радиографском снимку.

Или техника која омогућава да се приликом једне аквизиције торакса креира поред стандардног и додатни приказ на коме је аутоматски потиснута видљивост кости ребара и клавикула и побољшана видљивост меких ткива плућа (3 пондера).

Одговор 2: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Уводи се нова ставка у бодовању за Партију 3 која гласи: „Понуђена техника која омогућава да се приликом једне аквизиције торакса креира поред стандардног и додатни приказ на коме је аутоматски потиснута видљивост кости ребара и клавикула и побољшана видљивост меких ткива плућа-1 поен“.
Питање 3: да ли је за технички захтев под рб.2 на страни 48 КД могуће понудити напредну опцију аутоматизоване линеарне томографије? Овако дефинисаном карактеристиком за бодовање се фаворизује само један понуђач чији систем поседује дословно описану процедуру тј. дигиталну томосинтезу која се у пракси ретко користи због повећања дозе.

Предлог измене:

Реконструкциона техника волуметријских слика и приказивање већег броја пресека (равни) добијених анатомских структура целог тела на различитим дубинама при снимању са малом експозицијом а при различитим угловима снимања и приликом једног кретања цеви или аутоматизована линеарна томографија (3 пондера).

Одговор 3: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Уводи се нова ставка у бодовању за Партију 3 која гласи: „Понуђена аутоматизована линеарна томографија-1 поен“
Додатне ставке за пондерисање као и начин доделе поена/пондера дате су у измењеним странама КД (стране 20, 21, 32 и 48 у прилогу). Однос цена/квалитет и техничко-технолошке предности остаје непромењен. 
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 68, у делу модела уговора који се односи на казнене одредбе (члан 9. тачка 9.1 и 9.2), тако да исте сада гласе:
9.1. Ако Продавац не изврши испоруку и/или квалитативни пријем у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) укупне вредности уговорених добара на која се односи кашњење у испоруци и/или квалитативном пријему, за сваки дан закашњења.

9.2. Уговорна казна може бити највише 5% укупне вредности испоручених добара на која се односи кашњење у испоруци и/или квалитативном пријему. Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна при исплати наведених добара и то без претходног обавештења
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ПАРТИЈУ 4: Радиографски дигитални систем са два бежична флет панела са плафонским вешањем РТГ цеви и вертикалним стативом за РТГ снимања у ЦХП (Центар хитне помоћи), 1 кпл

Питање 1: На страни 50 КД у техничкој спецификацији под ставком 4.2 је захтевано: „Могућност закретања носача детектора на вертикалном стативу мин -20/+90 степени“. Да ли наручилац под могућношћу заокретања подразумева нагиб носача детектора из вертикалног до хоризонталног положаја и тако омогућује снимања косих пројекција? Ако је ова претпоставка тачна, будући да се све косе пројекције у стајаћем ставу пацијента могу извршити и са нагибом мањег опсега, молимо да опсег нагиба измените тако да ставка 4.2 гласи: „Могућност закретања носача детектора на вертикалном стативу мин -15/+90 степени“.
Одговор 1: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 50 у тачки 4.2 за Партију 4 тако да гласи: 
„4.2. Могућност закретања носача детектора на вертикалном стативу мин -15/+90 степени“
Питање 2: на страни 51 КД у техничкој спецификацији под тавкама 5.4 и 5.5 дефинисани су минимална лонгитудинална и трансферзална померања плафонског носача цеви од 4500мм и 2500мм. Овако дефинисаним техничким захтевима се тражи укупна корисна површина кретања плафонског носача од 11,25м2 али реализована само на један начин. Узимајући у обзир димензије просторије у коју се планира инсталирати апарат, тј да просторија није знатно дужа или шира и да је суштински битна површина коју покрива кретање плафонског носача молимо Вас да техничке карактеристике дефинишете у складу са предлогом измене. Наиме, овако дефинисаним захтевима дискриминишу се понуђачи који могу понудити боље решење са кретањем плафонског носача нпр. 14м2, али не могу учествовати јер нуде уређај са лонгитудиналним кретањем од 4м и трансферзалним од 3.5м. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да измени карактеристику под редним бројем 5.4 тако да гласи: „Лонгитудинално померање мин. 4000мм“.

Одговор 2: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 51 у тачки 5.4 техничке спецификације за Партију 4 тако да гласи:
„5.4. Лонгитудинално померање мин. 4000мм“.
Питање 3: молимо за појашњење тражене минималне техничке карактеристике под редним бројем 7.1 на страни 52 КД у техничкој спецификацији. Да ли техничка карактеристика под „аутоматско добијање и приказивање делова анатомије веће дужине на једној слици“ подразумева софтверску могућност уз мануелно померање цеви и детектора? По осталим техничким захтевима јасно се да закључити да је реч о софтверском аутоматском спајању а да се ручно врши померање детектора и цеви, јер ни једном другом траженом карактеристиком није тражена обавезна моторизација вертикалног статива нити моторизована ангулација РТГ цеви. Ако је ова претпоставка тачна, за наручиоца би свакако било корисно да дефинише и потребу за додатним хардвером за позиционирање пацијената при оваквим врстама прегледа, потреба је оправдана тиме да је при спајању више слика у једну за снимање дугих анатомија битно да се пацијент што мање помера и да додатни хардвер садржи радио-непрозирни лењир помоћу којег се могу вршити додатна едитовања спојене слике и добити што тачније мере жељене анатомије.
Одговор 3: наручилац врши измену КД на страни 52 у тачки 7.1 техничке спецификације за Партију 4 тако да гласи: 
„7.1 Аутоматско добијање и приказивање делова анатомије веће дужине на једној слици, као на пример целе кичме или цела дужина ноге „настављањем“ (стапањем) појединачних слика, мануелним или аутоматским кретањем РТГ цеви тако што својим нагибањем прати кретање детектора. Додатни прибор за снимање дугих аутономија (постоље са референтним оловним маркерима и ради-непрозирним лењирима)“.
Питање 4: Молимо за појашњење тражене минималне техничке карактеристике под редним бројем 6.2 на страни 51 КД у техничкој спецификацији, тј. шта наручилац подразумева под карактеристиком Multi image display? Да ли опција подразумева да ако се врши снимање једног пацијента у више пројекција да се све слике аутоматски нађу приказане на једном екрану или да се у било ком тренутку више слика може приказати на екрану?

Одговор 4: Наручилац под Multi image display подразумева опцију да се у било ком тренутку може приказати више слика/пројекција на екрану. Главна функционалност ове тражене карактеристике је што се ставља више приказа на један екран и у таквом  формату шаље на штампу.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ПАРТИЈУ 5: Мобилни дигитални РТГ апарат са Ц-луком, 1 кпл

Питање 1: Молимо за појашњење за техничку карактеристику која се пондерише под редним бројем 2 на страни 55КД: „Максимална вредност pulse rate за пулсну флуороскопију 25 fps и више“. Обзиром да се набавља уређај мале снаге генератора (у односу на партију 1), вероватно због објективних потреба извођења оперативних процедура из области опште и трауматолошке хирургије на ВМЦ Нови Сад, у чему се састоји логика да наручилац пондерише вредности пулсне флуороскопије од 25 fps и више које се користе искључиво код кардиохируршких интервенција, које је немогуће изводити на уређају мале снаге, нити је установа за коју се набавља планирана планом здравствене заштите за ту врсту интервенција. Опште је познато да се у хирургији где се посматрају спори протоци и обзиром да се уређај користи ван радиолошког одељења, користи пулсна флуороскопија што мање учестаности због смањења дозе за особље које је у сали и то вредности најчешће макс. 8 fps, нпр. за интраоперативну холангиографију. У прилогу Вам достављамо међународни документ издат од стране International Commission on radiological Protection (ICRP) које се тичу радијационе заштите пацијента и особља код флуороскопских процедура које се изводе ван радиолошког одељења, нпр. ОП-блок. 

Website:http://www.icrp.org/docs/Radiological%20protection%20in%20fluoroscopically%20guided%20procedures%20performed%20outside%20the%20imaging%20depa.pdf
На страни 28 документа стоји:

Use pulsed fluoroscopy at a low pulse rate 

(40) Pulsed  fluoroscopy  uses  individual  pulses  of  x-rays  to  create  the  appearance  of  continuous  motion  and,  at  low  pulse  rates,  this  can  decrease  the fluoroscopy dose substantially compared to  conventional continuous fluoroscopy, if  the dose per pulse is constant.  Always use pulsed fluoroscopy if it is available.  Use  the lowest pulse rate compatible with the procedure.  For most non-cardiac procedures, pulse rates of 10 pulses per second or less are adequate.

Из тог разлога предлажемо наручиоцу да ову карактеристику не пондерише, јер није у логичкој вези са предметом набавке.

Одговор 1: Пондерисани критеријум је дефинисан у складу са потребама ОХБ ВМЦ Нови Сад, како тренутним тако и потребама у планираном развоју хируршке службе. Нема измена конкурсне документације по овој ставци.
Питање 2: Молимо за појашњење за техничку карактеристику која се пондерише под рб.3 на страни 55 КД: „Топлотни капацитет кућишта цеви већи од 4 MHU„. Обзиром да се набавља уређај мале снаге генератора (у односу на партију 1), вероватно због објективних потреба извођења оперативних процедура у области опште и трауматолошке хирургије на ВМЦ Нови Сад, у чему се састоји логика да наручилац пондерише огроман топлотни капацитет кућишта које има смисла искључиво код кардиохируршких интервенција, које је немогуће изводити на уређају мале снаге, нити је установа за коју се набавља планирана планом здравствене заштите за ту врсту интервенција. Опште је познато да интраоперативно снимање у хирургији и ортопедији са трауматологијом траје изузетно кратко, где време снимања у току операције ретко траје дуже од 90 секунди, али кумулативно током читаве операције. Конкретно наш уређај који задовољава захтеване минималне техничке захтеве са топлотним капацитетом од 1.2 MHU може беспрекидно да снима више од 50 минута. Напомињемо да се сличан уређај налази код наручиоца на ВМА и покрива све ОП сале и да никада није дошло до ситуације да се цев прегреје. Из тог разлога и из разлога наведеног у претходном питању, предлажемо наручиоцу да ову карактеристику не пондерише, јер није у логичкој вези са предметом набавке.

Одговор 2: Пондерисани критеријум је дефинисан у складу са потребама ОХБ ВМЦ Нови Сад, како тренутним тако и потребама у планираном развоју хируршке службе. Нема измена конкурсне документације по овој ставци
Питање 3: Молимо за појашњење за техничку карактеристику која се пондерише на страни 55 КД: „Функција аутоматска регулација pulse rate код пулсне флуороскопије (ради смањења дозе) која прати динамику кретања објекта од интереса“. Да ли је неопходно да је поменута функција активна на свим анатомским програмима снимања, укључујући и програм за абдомен, обзиром да ће се код крајњег корисника највише радити снимања у области опште хирургије? Уколико је наше разумевање тачно, предлажемо наручиоцу да изврши измену предметне карактеристике тако да гласи:  „Функција аутоматска регулација pulse rate код пулсне флуороскопије (ради смањења дозе) која прати динамику кретања објекта од интереса, активна на свим анатомским програмима (укључујући абдомен)-3 поена“.
Одговор 3: Предлог потенцијалног понуђача за измену пондерисаног критеријума није прихватљив, јер ова функција није захтевана за рад на абдомену већ због других тренутних и планираних потреба ОХБ ВМЦ Нови Сад. Нема измене конкурсне документације по овој ставци.
ЉН/                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                          Драгиша Дабетић
Прилог:

· измењене стране конкурсне документације                  
6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се налази у приложеним доказима о испуњавању тех. кар.

	3. РТГ ЦЕВ И КОЛИМАТОР
	
	

	3.1. Врста фокуса: dual max. 0,3/0,6 mm

	
	

	3.2. Топлотни капацитет РТГ цеви мин. 5,3 MHU

	
	

	3.3. Rectangular и слот колиматор са ротацијом мин. ± 900


	
	

	3.4. Могућност виртуелне колимације без зрачења


	
	

	3.5. Уграђен DAP (Dose Area Product)

	
	

	4. МОДОВИ РАДА
	
	

	4.1. Пулсна флуороскопија максималне учесталости од мин. 23 fps

	
	

	4.1. Дигитални спот – “snapshot”

	
	

	4.3. “Cine mode” са мин. 15 fps са “auto play” функцијом за архивирање  и приказ динамичких секвенци
	
	

	4.4. Дигитална субтракциона ангиографија у реалном времену


	
	

	4.5. “Road mapping”

	
	

	5. ПРИЈЕМНИК СЛИКЕ
	
	

	5.1. Динамички FPD (Flat Panel Detector)

	
	

	5.2. Материјал детектора: аморфни селенијум или аморфни силицијум
	
	

	5.1. Димензије: активно поље мин. 29,2 х 29,2 цм


	
	

	5.4. Резолуција при највећем видном пољу: мин. 1024 х 1024 пиксела
	
	

	5.5. Аквизиција слике (дубина сиве скале): мин. 16 бита


	
	

	5.6. Величина пиксела: макс. 200 µm

	
	

	5.7. Интегрисан ласерски локализатор


	
	

	5.8. Минимум 3 видна поља (највеће мин. 29,2 х 29,2)
	
	

	Место и датум:                                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                                 _______________________________

                                                                                                                       (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                       ______________________________________

                                       (читак отисак печата)                                  (потпис)


                                                                                                                                                    страна 39 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се налази у приложеним доказима о испуњавању тех. кар.

	6. ДИГИТАЛНИ СИСТЕМ
	
	

	6.1. Два ТФТ монитора високе резолуције дијагонале мин. 19 инча, интегрисана на колицима за мониторе
	
	

	6.2. Колица за мониторе са “touch screen” корисничким интерфејсом
	
	

	6.3. Идентични кориснички интефејс на Ц-луку и на колицима монитора
	
	

	6.4. Дубина дигитализације мин. 14 бита


	
	

	6.5. LIH (last Image Hold)

	
	

	6.6. Приказ слике на монитору квадратног облика, при положају панела од 0, 90, 180 или 270 степени или континуално
	
	

	6.7. Архивирање података (слика) на интегрисаном хард-диску мин. 50.000 слика у матрици 1024 х 1024, мин. 12 бита
	
	

	6.8. Архивирање слика на USB и DICOM и JPG или TIFF формату са аутоматским нарезивањем “DICOM Viewer”-а
	
	

	6.9. Архивирање слика DVD-RW у DICOM и JPG или TIFF формату са аутоматским нарезивањем “DICOM Viewer”-а
	
	

	6.10 ZOOM негатив-позитив инверзија, филтери за редукцију шума, “edge enhacement” или одговарајуће
	
	

	6.11. Дигитална ротација слике


	
	

	6.12. Могућност мозаичког приказа 16 слика на монитору


	
	

	6.13. Трансфер слике са “live” монитора на референтни монитор


	
	

	6.14. Термални принтер формата А4 за штампу на папиру и термо-фолији (није медицинско средство)
	
	

	6.15. Уграђен DICOM 3.0 интерфејс са мин. следећим функцијама: “Storage”, “Working with MPPS”, “Query/ Retrieve 
	
	

	7. НАПАЈАЊЕ
	
	

	7.1. Напајање монофазном утичницом 220-240V/50-60 Hz

	
	

	Место и датум:                                                                                                                     Понуђач:

_______________                                                                                              _______________________________

                                                                                                                       (штампано име и презиме одговорне особе)
                                                                        М.П.             ______________________________________

                                       (читак отисак печата)                                  (потпис)



                                                                                                                                                    страна 40 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 2 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ПАРТИЈА 2: Дигитални мултифункционални теледириговани радиографско-флуороскопски систем са Ц-луком са динамичким флет панел детектором

	1. ВИСОКОНАПОНСКИ ВФ ГЕНЕРАТОР
	
	

	1.1. Излазна снага: мин 80 kW


	
	

	1.2. Фреквенција: мин. 50 kHz


	
	

	1.3. mAs распон за радиографију: 0.5 – 600 mAs или шире


	
	

	1.4. kV распон за радиографију: 40 – 125 kV

	
	

	1.5. Највећа вредност mA за пулсну флуороскопију најмање 50 mA
	
	

	1.6. kV распон за пулсну флуороскопију: 50 - 110 kV или шире


	
	

	1.7. Анатомски програми мин. 100


	
	

	1.8. Аутоматска контрола експозиције АЕЦ


	
	

	2. РЕНДГЕН ЦЕВ
	
	

	2.1. Тип: брзоротирајућа анода


	
	

	2.2. Најмање два фокуса: најмањи фокус макс. 0.5мм и највећи фокус мин. 1.0мм
	
	

	2.3. Топлотни капацитет аноде: мин. 1.5 MHU

	
	

	2.4. Аутоматски колиматор
	
	

	3. СТАТИВ СА Ц-ЛУКОМ И ПАЦИЈЕНТ СТОЛОМ
	
	

	3.1. Нагиб Ц-лука са пацијент столом: мин. +890/-890


	
	

	3.2. Моторизована измена удаљености извора зрака (фокуса) до флет панел детектора (СИД) у распону 900 – 1200 мм или шире
	
	

	3.3. Моторизовано позиционирање Ц-лука које омогућава кранио-каудалну ангулацију, RAO/LAO и латералне пројекције
	
	

	3.4. Интегрисан систем за заштиту од колизије
	
	

	3.5. Максимално оптерећење (тежина пацијента) у било ком положају и нагибу стола: мин. 150 кг
	
	

	3.6. Латерално моторизовано померање плоче стола мин. 45 цм
	
	

	3.7. Лонгитудинално моторизовано кретање Ц-лука мин. 140 цм
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                  _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


                                                                                                                                                     страна 41 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 2 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	3.8. Ножне команде за флуороскопију и флуорографију
	
	

	3.9. Ослонац за ноге, 1 ком


	
	

	3.10. Рукохват, 1 пар


	
	

	3.11. Механички компресиони механизам за ИВУ


	
	

	3.12. Флет панел детектор величине мин. 38 х 29 цм 
	
	

	3.13. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД


	
	

	3.14. Динамички опсег: мин. 14 бита


	
	

	3.15. Величина пиксела: макс. 160 µm без спајања пиксела


	
	

	3.16. Резолуција: мин. 2375 х 1812 пиксела 

	
	

	3.17. Просторна резолуција: мин. 3 lp/mm
	
	

	4. АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА
	
	

	4.1. Аквизициона конзола са монитором дијагонале мин. 19 инча резолуције најмање 1280 х 1024 пиксела
	
	

	4.2. Два монохроматска ТФТ монитора (“Live and reference”) високе резолуције дијагонале најмање 18 инча са плафонским вешањем у соби за прегледе
	
	

	4.3. Аудио систем за комуникацију између операторске собе и дијагностичке собе
	
	

	4.4. Функција виртуелне колимације (колимација без зрачења на LIH)
	
	

	4.5. Додатна независна управљачка конзола у соби за прегледе, покретна на точковима, са које се врши управљање Ц-луком и пацијент столом , са корисничким интерфејсом за подешавање генератора (параметара експозиције), одабир анатомског програма, одабир видног поља, управљање колиматором, одабир мода снимања (дигитална пулсна флуороскопија, дигитална серијска аквизиција, дигитална радиографија), одабир учестаности у моду пулсне флуороскопије и дигиталне серијске аквизиције, алати за обраду слике и у потпуности врши експонирање у режиму флуороскопије и радиографије са саме конзоле.

Идентична управљачкој конзоли која се налази у операторској соби у циљу тога да оператер не мора да напушта собу да би одрадио све операције које су саставни део сваког поступка флуороскопско/радиографског снимања пацијента.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


                                                                                                                                              страна 42 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 2 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	4.6. Дигитална пулсна флуороскопија: мин. 1024 х 1024, 12 бита, највећа учестаност од мин. 15 fps
	
	

	4.7. Дубина дигитализације: мин. 12 бита


	
	

	4.8. LIH (Last Image Hold)


	
	

	4.9. Функције постпроцесинга:

· Edge enhancement
· Multi image display
· Zoom
· Мерења растојања и димензија

· Negative/positive инверзија

· Анотација
	
	

	4.10 Снимање прегледа на DVD/CD у DICOM формату са аутоматским нарезивањем DICOM-viewer-а, који омогућава преглед слика на РС 
	
	

	4.11. DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL). Могућност прикључења на PACS
	
	

	4.12. Могућност архивирања најмање 25.000 слика


	
	

	4.13. брише се

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)



                                                                                                                                              страна 43 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 3 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	6.4. Снимање на DVD/CD у DICOM формату са аутоматским нарезивањем DICOM viewer-a, који омогућава преглед слика на РС.
	
	

	6.5. DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL). Могућност прикључења на PACS
	
	

	6.6. Могућност архивирања најмање 4000 слика


	
	

	7. НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
	
	

	7.1. Аутоматско прецизно добијање и приказивање делова анатомије веће дужине на једној слици, као на пример целе кичме или цела дужина ноге „настављањем“ (стапањем) појединачних слика кретањем рендгенске цеви тако што својим нагибањем прати кретање детектора у пацијент столу и вертикалном стативу.

При томе, највећа грешка у аутоматској реконструкцији не прелази 1мм, а при спајању три слике не прелази 2мм
	
	

	8. СИНХРОНИЗАЦИЈА – АУТОМАТСКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
	
	

	8.1. Аутоматско моторизовано позиционирање плафонског носача цеви, букија у пацијент столу и букија у вертикалном стативу
	
	

	8.2. Могућност аутоматског праћења цеви од стране букија пацијент стола и вертикалног статива
	
	

	8.3. Могућност аутоматског праћења детектора у столу и вертикалном стативу од стране плафонског носача цеви
	
	

	8.4. Аутоматско центрирање букија вертикалног статива у односу на позицију рендген цеви (моторизовано вертикално и хоризонтално померање)
	
	

	8.5. Аутоматско моторизовано центрирање плафонског носача и ртг цеви у односу на буки у пацијент столу или вертикалном стативу (чак и када је буки вертикалног статива у ангулацији)
	
	

	8.6. Избором предефинисаних позиција система са менија на конзоли, РТГ цев се аутоматски поставља на тражену позицију. Покретање РТГ цеви може се контролисати са аквизиционе станице или даљинским управљачем. Корисник може дефинисати додатна места за аутоматско позиционирање.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)



                                                                                                                                                страна 47 од 76

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом:  ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 65/14.

Радно време наручиоца: од 7.30 – 15.30 осим суботе и недеље.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

5.7. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.8. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора за партије 1, 2, 4 и 6 извршиће се применом критеријума  „најнижа понуђена цена“.

Додела уговора за партију 3 извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“ - цена 90 пондера, квалитет и техничко-технолошке предности  10 пондера, у складу са чл. 85. Закона.
Цена се пондерише по следећем:

Понуђачу са најнижом понуђеном ценом додељује се 90 пондера, а за остале понуде број пондера се израчунава по формули:




                  Најнижа понуђена цена  х  90
Понуђена цена

Квалитет и техничко-технолошке предности ће се пондерисати према следећем:
	Карактеристике које се пондеришу



	1.
	 Tехника која омогућава да се у току једне аквизиције коришћењем две енергије, једне високог и друге ниског енергетског нивоа у размаку не дужим од 250 msec добију три радиографске слике:

- стандардна

- само меких ткива

- само тврдих ткива

тј изврши раздвајање меких од тврдих ткива на радиографском снимку - 3 поена

	
	страна 20 од 76


	2.
	Реконструкциона техника волуметријских слика и приказивање већег броја пресека (равни) добијаних анатомских структура целог тела на различитим дубинама при снимању са малом експозицијом а при различитим угловима снимања и приликом једног кретања цеви -  3 поена

	3.
	Серво моторизована потпуно аутоматизована контрола кретања по више од пет оса. Сва кретања морају бити истовремена. Могућа су и мануелна померања – 4 поена.

	4.
	Понуђена техника која омогућава да се приликом једне аквизиције торакса креира поред стандардног и додатни приказ на коме је аутоматски потиснута видљивост кости ребара и клавикула и побољшана видљивост меких ткива плућа - 1 поен

	5.
	Понуђена аутоматизована линеарна томографија-1 поен


Ако понуђено добро поседује карактеристике из напред наведене табеле, додељује му се одговарајући број пондера. Уколико понуђено добро не поседује исте, додељује му се 0 пондера. Понуђачу или понуђачима са највећим бројем поена се додељује 10 пондера. 
Број пондера за остале понуђаче се одређује према формули:

                    Број поена понуђача х 10_______________            

   Број поена понуђача којем је додељено 10 пондера  
Додела уговора за партију 5 извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“ - цена 90 пондера, квалитет и техничко-технолошке предности  10 пондера, у складу са чл. 85. Закона.
Цена се пондерише по следећем:

Понуђачу са најнижом понуђеном ценом додељује се 90 пондера, а за остале понуде број пондера се израчунава по формули:




                  Најнижа понуђена цена  х  90
Понуђена цена

Квалитет и техничко-технолошке предности ће се пондерисати према следећем:

	Карактеристике које се пондеришу



	1.
	“Touch screen” кориснички интерфејс интегрисан на Ц-луку  - 4 поена

	2.
	Максимална вредност pulse rate за пулсну флуороскопију 25 fps и више  - 3 поена

	3.
	Топлотни капацитет кућишта цеви већи од 4 MHU  - 3 поена

	4.
	Дубина Ц лука 70 цм  и више – 3 поена

	5.
	Функција аутоматска регулација pulse rate код пулсне флуороскопије (ради смањења дозе) која прати динамику кретања објекта од интереса  - 3 поена

	6.
	Приказ живе “live” слике на “touch screen” корисничком интерфејсу Ц-лука – 3 поена


Ако понуђено добро поседује карактеристике из напред наведене табеле, додељује му се одговарајући број поена. Уколико понуђено добро не поседује исте, додељује му се 0 поена.

Понуђачу или понуђачима са највећим бројем поена се додељује 10 пондера. 

Број пондера за остале понуђаче се одређује према формули:

                    Број поена понуђача х 10_______________            

   Број поена понуђача којем је додељено 10 пондера  
страна 21 од 76

6 - I – 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 3
	Техничке карактеристике за ПАРТИЈУ 3 које се пондеришу:


	Понуђено добро поседује/не поседује карактеристику (ДА или НЕ) 

	 Tехника која омогућава да се у току једне аквизиције коришћењем две енергије, једне високог и друге ниског енергетског нивоа у размаку не дужим од 250 msec добију три радиографске слике:

- стандардна

- само меких ткива

- само тврдих ткива

тј изврши раздвајање меких од тврдих ткива на радиографском снимку - 3 поена
	

	Реконструкциона техника волуметријских слика и приказивање већег броја пресека (равни) добијаних анатомских структура целог тела на различитим дубинама при снимању са малом експозицијом а при различитим угловима снимања и приликом једног кретања цеви -  3 поена
	

	Серво моторизована потпуно аутоматизована контрола кретања по више од пет оса. Сва кретања морају бити истовремена. Могућа су и мануелна померања – 4 поена.
	

	Понуђена техника која омогућава да се приликом једне аквизиције торакса креира поред стандардног и додатни приказ на коме је аутоматски потиснута видљивост кости ребара и клавикула и побољшана видљивост меких ткива плућа - 1 поен
	

	Понуђена аутоматизована линеарна томографија-1 поен
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                           (читак отисак печата)                                  (потпис)

                                                                                                                      страна 32 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике за ПАРТИЈУ 3 које се пондеришу

	Карактеристике које се бодују


	Да ли поседује/не поседује карактеристику

(ДА/НЕ) 
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	 Tехника која омогућава да се у току једне аквизиције коришћењем две енергије, једне високог и друге ниског енергетског нивоа у размаку не дужим од 250 msec добију три радиографске слике:

- стандардна

- само меких ткива

- само тврдих ткива

тј изврши раздвајање меких од тврдих ткива на радиографском снимку - 3 поена
	
	

	Реконструкциона техника волуметријских слика и приказивање већег броја пресека (равни) добијаних анатомских структура целог тела на различитим дубинама при снимању са малом експозицијом а при различитим угловима снимања и приликом једног кретања цеви -  3 поена
	
	

	Серво моторизована потпуно аутоматизована контрола кретања по више од пет оса. Сва кретања морају бити истовремена. Могућа су и мануелна померања – 4 поена.
	
	

	Понуђена техника која омогућава да се приликом једне аквизиције торакса креира поред стандардног и додатни приказ на коме је аутоматски потиснута видљивост кости ребара и клавикула и побољшана видљивост меких ткива плућа - 1 поен
	
	

	Понуђена аутоматизована линеарна томографија-1 поен

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                       _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                   ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


                                                                                                                                                                                   страна 48 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 4 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	3.9. Електромагнетне кочнице
	
	

	3.10. Bucky механизам са решетком против расипног зрачења - уклоњива
	
	

	3.11. Могућност одржавања константне раздаљине између РТГ цеви и радиографског стола 
	
	

	3.12. Бежични флет панел детектор величине мин. 34 х 42 цм
	
	

	3.13. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД


	
	

	3.14. Метод: директна или индиректна конверзија
	
	

	3.15. Материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI) или гадолинијум GoS
	
	

	3.16. Резолуција мин. 2800 х 2300 пиксела
	
	

	3.17. Динамички опсег: мин. 14 бита
	
	

	3.18.  Величина пиксела: макс. 150 µm
	
	

	3.19. Капацитет једне батерије мин. 190 аквизиција
	
	

	3.20. Пуњач са могућношћу истовременог пуњења две батерије по једном бежичном флет панелу или два пуњача са по једном батеријом
	
	

	3.21. Могућност рада у моду са искљученим флет панелом коришћењем CR-а или аналогних касета
	
	

	3.22. Носач детектора и Bucky решетке за латерална снимања


	
	

	4. ВЕРТИКАЛНИ СТАТИВ
	
	

	4.1. Вертикално моторизовано или мануелно померање вертикалног статива од најмање 1400 мм
	
	

	4.2. Могућност закретања носача детектора на вертикалном стативу мин -15/+90 степени
	
	

	4.3. Bucky механизам са решетком против расипног зрачења – уклоњива
	
	

	4.4. Бежични флет панел детектор величине мин. 34 х 42 цм

	
	

	4.5. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД


	
	

	4.6. Метод: директна или индиректна конверзија
	
	

	4.7. Материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI) или гадолинијум GoS
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


                                                                                                                                                  страна 50 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 4 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	4.8. Резолуција мин. 2800 х 2300 пиксела 

	
	

	4.9. Динамички опсег мин. 14 бита


	
	

	4.10. Величина пиксела: макс. 150 µm


	
	

	5. МОТОРИЗОВАНИ ПЛАФОНСКИ НОСАЧ РЕНДГЕНСКЕ ЦЕВИ
	
	

	5.1. Ротација РТГ цеви око вертикалне осе +/- 120 степени 

	
	

	5.2. Ротација РТГ цеви око хоризонталне осе – ангулација +/- 120 степени 
	
	

	5.3. Вертикално моторизовано померање плафонског носача РТГ цеви мин. 1400мм
	
	

	5.4. Лонгитудинално померање мин. 4000мм


	
	

	5.5. Трансверзално померање мин. 2500 мм


	
	

	5.6. Електромагнетне кочнице


	
	

	5.7. Колиматор мануелни или аутоматски


	
	

	5.8. Ласерско светло за позиционирање


	
	

	5.9. ЛЦД екран у плафонском носачу са параметрима идентичним као и на корисничком интерфејсу у операторској соби, уз приказ СИД-а
	
	

	6. АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА
	
	

	6.1. Аквизициона конзола са минимум једним монитором дијагонале мин. 19 инча резолуције најмање 1280 х 1024 пиксела
	
	

	6.2. Функције постпроцесинга:

- Edge enhancement

- Multi image display

- Zoom

- Мерење растојања и димензија

- Negative/positive инверзија

- анотација
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


                                                                                                                                                    страна 51 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 4 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	6.3. Снимање на DVD/CD у DICOM формату


	
	

	6.4. DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL), DICOM Media Storage. Могућност прикључења на PACS
	
	

	6.5. Могућност архивирања најмање 4000 слика


	
	

	7. НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
	
	

	7.1.Аутоматско добијање и приказивање делова анатомије веће дужине на једној слици, као на пример целе кичме или цела дужина ноге „настављањем“ (стапањем) појединачних слика, мануелним или аутоматским кретањем РТГ цеви тако што својим нагибањем прати кретање детектора. Додатни прибор за снимање дугих аутономија (постоље са референтним оловним маркерима и ради-непрозирним лењирима)
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


                                                                                                                                                     страна 52 од 76

7.5. По завршетку гарантног периода биће поновљено тестирање по методологији доказивања радних карактеристика уговорених добара, а затим ће бити сачињен  Записник потписан од стране Продавца и комисија крајњих корисника да су уговорена добра у потпуности  у исправном стању.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1. Продавац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад уговорених добара. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

8.2. Продавац даје гаранцију од као у понуди месеци за уговорена добра  из члана 1. овог уговора. 

8.3. Продавац је у обавези да у гарантном року, о свом трошку спроводи све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача.

8.4. Крајњи корисник – ВМА и ВМЦ Нови Сад је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Продавцу у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно. 

8.5. Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од  24  часа од пријема писане рекламације.

8.6.Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника

8.7. Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, Продавац  је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада уговореног добра.

8.8. Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране Продавца и комисије крајњег корисника да је уговорено добро доведено у исправно стање.

8.9. За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара преноси на Продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

8.10. Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

8.11. У случају да продавац не може да отклони неисправност добра у року из тачке 8.10. овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације
8.12. Продавац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 7 (седам) година од момента испоруке.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако Продавац не изврши испоруку и/или квалитативни пријем у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) укупне вредности уговорених добара на која се односи кашњење у испоруци и/или квалитативном пријему, за сваки дан закашњења.

9.2. Уговорна казна може бити највише 5% укупне вредности испоручених добара на која се односи кашњење у испоруци и/или квалитативном пријему. Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна при исплати наведених добара и то без претходног обавештења.
.                                                                                                                                     страна 68 од 76
