	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 6507 - 66
27.11.2015.године


	
	


Појашњења и измена 

конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 65/14 – Рендгенски уређаји, по партијама достављамо следеће:
ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 1: Покретни РТГ апарат (Ц лук) са равним панелом, 1 кпл 

Питање 1: У конкурсној документацији наручиоца под тачком 2.3. техничких карактеристика које понуђено добро за партију 1 мора да поседује захтевано је: “Опсег вредности струје за пулсну флуороскопију мин. 3-250 mA.“

Само mA вредност без симултано задатих вредности других параметара пулсне флуороскопије као што је број фрејмова у секунди или ширина импулса не представља доказ компаративне вредности и квалитета апарата и може служити само за дискриминацију појединих понуђача.

Да ли је наручиоцу прихваљиво да се тачка 2.3. техничких карактеристика измени и гласи: “Опсег вредности струје за пулсну флуороскопију мин. 10-250 mA“, како би смо били у могућности да поднесемо прихватљиву понуду?

Напомињемо да апарат који би смо понудили не само да испуњава, него својим техничким карактеристикама које објективно представљају мерило квалитета, далеко надилази највећи број захтеваних техничких карактеристика.
Одговор 1: Прихвата се примедба потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД на страни 38 у тачки 2.3 тако да иста сада гласи: „2.3. Опсег вредности струје за пулсну флуороскопију мин. 10 mA и мање до 250 mA“.
Питање 2: У конкурсној документацији наручиоца под тачком 6.3 техничких карактеристика које понуђено добро за партију 1 мора да поседује захтевано је: „Идентични кориснички интерфејс на Ц-луку и на колицима монитора“. У овом случају ради се о конструкционом решењу које у реалном свету не представља никакву компаративну предност у односу на апарате (системе) код којих се ови интерфејси унеколико разликују. Може представљати једино дискриминациони захтев у односу на понуђаче који би понудили системе код којих се ови интерфејси у нечему разликују. Прави захтев који се иза овога крије и чије је само једно од могућих техничких решења у овом тренутку прихватљиво наручиоцу јесте да техничар буде у могућности да управља системом са више од једног места, односно са два места. Алтернативно, и по нама боље техничко решење, може бити трећи монитор на постериорном делу колица (уколико колица имају два монитора), тако да техничар може у потпуности да ради све исто и да асистира лекару као што би радио да се налази са предње стране са било ког места у операционој сали.

Да ли је прихватљива понуда оног понуђача који нуди идентичан кориснички интерфејс на Ц-луку и на колицима монитора или алтернативно конструкционо решење које омогућава оператеру обављање сваког задатка са било ког места у операционој сали као да се налази испред конзоле на Ц-луку?

Напомињемо да апарат који би смо понудили не само да испуњава, него својим техничким карактеристикама које објективно представљају мерило квалитета, далеко надилази највећи број захтеваних техничких карактеристика.
Одговор 2: Наручилац остаје при траженој карактеристици апарата. Идентичан кориснички интерфејс је неопходан за ефикаснији и бржи рад са апаратом, због боље координације и међусобног разумевања хируршког тима и особља које рукује са апаратом, а што је веома битно за ток и исход неких врста операција, нарочито ендоваскуларних и кардиохируршких процедура. Тражена карактеристика ни у ком случају не може представљати дискриминаторски захтев с обзиром на то да постоје минимум три светска произвођача ових апарата који задовољавају захтевану карактерситику.
Питање 3: У конкурсној документацији наручиоца под тачком 6.8. техничких карактеристика које понуђено добро за партију 1 мора да поседује захтевано је: “Архивирање слика на USB и DICOM и JPG или TIFF формату са аутоматским нарезивањем “DICOM Viewer-а“ и у конкурсној документацији наручиоца под тачком 6.9. техничких карактеристика које понуђено добро за партију 1 мора да поседује захтевано је:“ Архивирање слика у DVD/RW у DICOM и JPG или TIFF формату са аутоматским нарезивањем “DICOM Viewer-а.“

Ако се захтева аутоматско нарезивање DICOM Viewer-а потпуно је сувишно захтевати JPG или TIFF формате за архивирање јер ће сваки рачунар аутоматски отварати искључиво DICOM запис па неће ни констатовати JPG или TIFF фајлове који не представљају никакав стандард у медицини. Такође, једино је исправно користити формат који је међународно усвојен за слике и податаке пацијената у медицини.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се из тачака 6.8. и 6.9. техничких карактеристика које понуђено добро за партију 1 мора да поседује изостави захтев за JPG и TIFF форматом јер се на тај начин неће дискриминисати она конструкциона решења оних конструктора чија је филозофија да се медицински уређаји морају стриктно држати стандарда и формата који важе за медицинске уређаје?

Напомињемо да апарат који би смо понудили не само да испуњава, него својим техничким карактеристикама које објективно представљају мерило квалитета, далеко надилази највећи број захтеваних техничких карактеристика.
Одговор 3: Прихвата се примедба потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 40 у тачки 6.8 која сада гласи: „6.8 Архивирање слика на USB у DICOM формату са аутоматским нарезивањем  DICOM Viewer-a“ и у тачки 6.9 која сада гласи: „6.9 Архивирање слика на DVD-RW у DICOM формату са аутоматским нарезивањем  DICOM Viewer-a“
ЉН/






               Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                   Драгиша Дабетић
Прилог:

- измењене стране конкурсне документације

6-I–4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ПАРТИЈА 1: ПОКРЕТНИ РТГ АПАРАТ (Ц ЛУК) СА РАВНИМ ПАНЕЛОМ

	1. Ц-ЛУК
	
	

	1.1. СИД мин. 99цм


	
	

	1.2. Орбитална ротација Ц-лука мин. 1300

	
	

	1.3. Аксијална ротација Ц-лука мин. ± 1800

	
	

	1.4. Хоризонтално кретање мин. 20 цм


	
	

	1.5. Моторизовано вертикално кретање мин. 40 цм


	
	

	1.6. Дубина Ц-лука мин. 60 цм


	
	

	1.7. Слободан простор Ц-лука по вертикалној оси мин. 83 цм

	
	

	1.8. Ротација Ц-лука око вертикалне осе мин. ± 100

	
	

	1.9. Ножна педала и ручни окидач за екпозицију


	
	

	1.10. Touch screen кориснички интерфејс на Ц-луку за администрацију пацијената и контролу рада апарата, идентичан и синхронизован са Touch screen корисничким интерфејсом на колицима монитора
	
	

	1.11. Приказ живе слике на “Touch screen” корисничком интерфејсу Ц-лука
	
	

	2. РТГ ГЕНЕРАТОР
	
	

	2.1. Номинална снага мин. 25kW, са активним хлађењем

	
	

	2.2. Опсег вредности напона за пулсну флуороскопију и дигиталну радиографију мин. 40-110 kV
	
	

	2.3. Опсег вредности струје за пулсну флуороскопију мин. 10 mA и мање до 250 mA
	
	

	2.4. Максимална вредност струје за дигиталну радиографију 250 mA или више
	
	

	2.5. Максимална вредност pulse rate за пулсну флуороскопију мин. 23 fps (импулса у секунди)
	
	

	2.6. Програмирани анатомски програми


	
	

	2.7. Аутоматско подешавање струје и напона током флуороскопије
	
	

	2.8. Аутоматска корекција утицаја метала на квалитет слике (без исијавања) – навести комерцијални назив функције
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_____________                                                                                        _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                     (читак отисак печата)                                  (потпис)



                         страна 38 од 76

6-I–4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се налази у приложеним доказима о испуњавању тех. кар.

	6. ДИГИТАЛНИ СИСТЕМ
	
	

	6.1. Два ТФТ монитора високе резолуције дијагонале мин. 19 инча, интегрисана на колицима за мониторе
	
	

	6.2. Колица за мониторе са “touch screen” корисничким интерфејсом
	
	

	6.3. Идентични кориснички интефејс на Ц-луку и на колицима монитора
	
	

	6.4. Дубина дигитализације мин. 14 бита


	
	

	6.5. LIH (last Image Hold)

	
	

	6.6. Приказ слике на монитору квадратног облика, при положају панела од 0, 90, 180 или 270 степени или континуално
	
	

	6.7. Архивирање података (слика) на интегрисаном хард-диску мин. 50.000 слика у матрици 1024 х 1024, мин. 12 бита
	
	

	6.8 Архивирање слика на USB у DICOM формату са аутоматским нарезивањем  DICOM Viewer-a
	
	

	6.9 Архивирање слика на DVD-RW у DICOM формату са аутоматским нарезивањем  DICOM Viewer-a
	
	

	6.10 ZOOM негатив-позитив инверзија, филтери за редукцију шума, “edge enhacement” или одговарајуће
	
	

	6.11. Дигитална ротација слике


	
	

	6.12. Могућност мозаичког приказа 16 слика на монитору


	
	

	6.13. Трансфер слике са “live” монитора на референтни монитор


	
	

	6.14. Термални принтер формата А4 за штампу на термо папиру и транспарентној термо-фолији (филму) интегрисан у колица монитора (није медицинско средство)
	
	

	6.15. Уграђен DICOM 3.0 интерфејс са мин. следећим функцијама: “Storage”, “Working with MPPS”, “Query/ Retrieve 
	
	

	7. НАПАЈАЊЕ
	
	

	7.1. Напајање монофазном утичницом 220-240V/50-60 Hz

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)
                                                                        М.П.             ______________________________________

                                       (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 40 од 76                                                                         








