	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 6507 -  52
26.11.2015. године


	
	


Појашњења и измена 

конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 65/14 – Рендгенски уређаји, по партијама достављамо следеће:
ПИТАЊЕ ЗА ПАРТИЈУ 1: Покретни РТГ апарат (Ц лук) са равним панелом, 1 кпл
На страни 38 КД у техничкој спецификацији за Партију 1 под тачком 1.10 наручилац захтева: „Touch screen кориснички интерфејс за администрацију пацијената и контролу рада апарата, идентичан и синхронизован са Ц-луком и колицима монитора.“ 
Молимо Вас да нам потврдите следеће разумевање: да ли наведени опис значи да уређај поседује идентичне и синхронизоване “touch screen” корисничке интерфејсе за администрацију пацијента и контролу рада апарата на Ц-луку и колицима монитора, тако да оператер све неопходне радње може извршити и на самом Ц-луку, укључујући и администрацију пацијента (нпр. уношење података о пацијенту и претрага архиве) без потребе да преузима икакве радње на корисничком интерфејсу колица монитора? Уколико је наше разумевање тачно, предлажемо да наведена карактеристика гласи: „Touch screen кориснички интерфејс на Ц-луку за администрацију пацијената и контролу рада апарата, идентичан и синхронизован са Touch screen корисничким интерфејсом на колицима монитора.“
Одговор: Опис техничке карактеристике подразумева да на Touch screen-у Ц лука и колицима монитора може да се врши администрација пацијената и управља радом апарата. 

Коригује се тачка 1.10 на страни 38 конкурсне документације и сада гласи: „Touch screen кориснички интерфејс на Ц-луку за администрацију пацијената и контролу рада апарата, идентичан и синхронизован са Touch screen корисничким интерфејсом на колицима монитора“
ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 2: Дигитални мултифункционални и теледириговани радиографско - флуороскопски систем са Ц-луком са динамичким флет панел детектором
Питање 1. На страни 42 КД у техничкој спецификацији за Партију 2 под тачком 4. Аквизициона радна станица, наручилац није дефинисао дигиталну серијску аквизицију, а коју помиње под тачком 4.5. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да уведе нову карактеристику која гласи: „Дигитална серијска аквизиција: мин. 1024 х 1024, 12 бита, највећа учестаност од мин. 7.5fps”.
Одговор 1: Не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача да не би дошло до измене броја потенцијалних понуђача.
Питање 2: На страни 43 КД у техничкој спецификацији за Партију 2, под тачком 4.9 Фунцкције постпроцесинга, наручилац између осталог захтева мерење растојања и димензија. Обзиром да је уобичајено да се у постпроцесингу мере растојање и углови, појам димензије не постоји терминолошки као алатка мерења у радиологији. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да предметна карактеристика у оквиру тачке 4.9 гласи: „Мерење растојања и угла“.
Одговор 2: прихвата се сугестија потенционалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 43 у тачки 4.9 техничке спецификације тако да иста гласи:

 „4.9. Функције постпроцесинга:

· Edge enhancement
· Multi image display
· Zoom
· Мерења растојања и угла

· Negative/positive инверзија

· Анотација“
ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 3: Радиографски дигитални систем са два бежична флет панела или једним бежичним и једним уграђеним флет панелом са плафонским вешањем РТГ цеви и вертикалним стативом за РТГ снимања торакалних органа и коштано зглобног система, 1 кпл
Питање 1: на страни 45 КД у техничкој спецификацији за Партију 3 под тачком 4.2 наручилац захтева могућност ротације носача детектора на вертикалном стативу мин. -20/+90 степени. Да ли се под термином ротација мисли на нагиб (тилт) носача детектора?

Одговор 1: Да, под термином ротација мисли се на нагиб (тилт) носача детектора.
Питање 2: На страни 47 КД у техничкој спецификацији за Партију 3 под тачком 8.4 наручилац захтева Аутоматско центрирање букија вертикалног статива у односу на позицију рендген цеви (моторизовано вертикално и хоризонтално померање). Овде се ради о техничком пропусту, јер се вертикални буки може померати моторизовано само у вертикалном правцу као што сте и тражили под ставком 4.1. Не постоји могућност хоризонталног померања вертикалног статива, односно такав захтев би елиминисао скоро све водеће произвођаче. Из тог разлога предлажемо да карактеристика 8.4 гласи: „Аутоматско центрирање букија вертикалног статива у односу на позицију рендген цеви (моторизовано вертикално померање)“.

Одговор 2: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 47 у тачки 8.4 техничке спецификације, тако да иста сада гласи:
„8.4 Аутоматско центрирање букија вертикалног статива у односу на позицију рендген цеви (моторизовано вертикално померање) са или без могућности хоризонталног померања“.

Питање 3: На страни 47 КД у техничкој спецификацији за Партију 3, под тачкама 8.4 и 8.5 наручилац захтева аутоматско моторизовано центрирање плафонског носача и ртг цеви у односу на буки у пацијент столу или вертикалном стативу. Да ли је неопходно да уређај поседује аутоматско моторизовано центрирање букија у пацијент столу и вертикалном стативу приликом ротације РТГ цеви код косих пројекција? Уколико јесте предлажемо наручиоцу да уведе нову, веома битну карактеристику аутоматског позиционирања: „Аутоматско моторизовано центрирање букија у пацијент столу и вертикалном стативу приликом ротације РТГ цеви код косих пројекција“.

Одговор 3: наручилац врши измену конкурсне документације на страни 47 у тачки 8.5 техничке спецификације тако да иста сада гласи:
„8.5 Аутоматско моторизовано центрирање плафонског носача и ртг цеви у односу на буки у пацијент столу или вертикалном стативу, са или без могућности аутоматског центрирања букија у пацијент столу и вертикалном стативу приликом ротације РТГ цеви код косих пројекција“.

ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 5: Мобилни дигитални РТГ апарат са Ц-луком, 1 кпл

Питање 1: Поновљено питање обзиром да у претходном допису нисмо добили јасан одговор на постављено питање. Молимо за појашњење за техничку карактеристику која се пондерише на страни 55 КД: „Функција аутоматска регулација pulse rate код пулсне флуороскопије (ради смањења дозе) која прати динамику кретања објекта од интереса“. Да ли је неопходно да је поменута функција активна на свим анатомским програмима снимања, обзиром да има функцију редукције дозе зрачења? Сходно претходном објашњењу, обзиром да се у хирургији интраоперативно снимање изводи код оперативних процедура у регији абдомена, нисмо разумели наручиоца зашто му не треба редукција дозе зрачења код ове врсте интервенција, која је уједно и најчешћа где се посматра динамика кретања контраста у жучним каналима?
Одговор 1: како смо истакли у претходном одговору на ово питање, ова функција није примарно захтевана за потребе Одсека за општу хирургију Одељења за хируршке болести ВМЦ Нови Сад (односно абдоминалну хирургију). Прихватљиво је да апарат има описану функцију и на програму за абдомен. Нема измене конкурсне документације по овој ставки.
Питање 2: На страни 54 КД у техничкој спецификацији за Партију 5 под тачком 6.5 наручилац захтева архивирање слика само на УСБ медијум. Обзиром да је уобичајено да се слике пацијенту достављају на CD или DVD медијуму, да ли је неопходно да уређај поседује могућност архивирања слика поред УСБ и на CD или DVD у JPG или TIFF или DICOM формату? Ова функционалност је захтевана за Партију 1.

Одговор 2: Неопходно је да уређај поседује могућност архивирања и на CD/DVD или DICOM формату. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 54 у тачки 6.5 техничке спецификације тако да иста сада гласи: 
„6.5. Архивирање слика на USB у JPG или TIFF или DICOM формату. Неопходно је да уређај има могућност нарезивања и на CD/DVD у DICOM формату“
ПИТАЊЕ ЗА ПАРТИЈЕ 2, 3 и 4:

На страни 13 КД под тачком 5.3.10 захтева се да се за партије 2, 3 и 4 достави оригинална изјава – Dicom Conformance Statement за понуђено добро. Dicom Conformance Statement не представља класичну изјаву произвођача на 1 или 2 стране, већ се ради о документу који често има преко 100 страна и представља типски документ произвођача. Наш произвођач не поседује оригиналне штампане Dicom Conformance Statement-е, већ искључиво у PDF формату. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се достави одштампан PDF документ на штампачу и који ће бити на крају документа потписан и оверен оригиналним печатом од стране произвођача или инозаступника за Европу? Молимо наручиоца да нам појасни да ли је исти потребно доставити и за Партију 1 обзиром да се захтева Dicom интерфејс?
Одговор: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 13, у тачки 5.3.10 тако да иста гласи:
„5.3.10 ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: доставити оригиналну потврду произвођача или инозаступника за Европу да понуђени уређај поседује Dicom Conformance Statement. Документ Dicom Conformance Statement доставити у електронском облику. Наручилац задржава право да по захтеву добије увид у целокупан оригинални документ.“
ПИТАЊЕ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: 
На страни 18 КД у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду, у тачки 5.10 Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, дефинисане су менице као финансијски инструмент обезбеђења за озбиљност понуде као и за испуњење уговорних обавеза. Молимо да наручилац омогући да се поред меница као инструменти обезбеђења могу доставити и банкарске гаранције у истим износима и са истим роковима важења, и у складу са тим допуни конкурсну документацију у свим деловима укључујући текст уговора и изјаву о давању инструмента обезбеђења.

Такође, обзиром да КД нису дефинисани рокови важења меница, молимо да наручилац за случај достављања банкарских гаранција, дефинише рокове важења истих (на пример рок важења гаранције за озбиљност понуде минимално 30 дана дужи од рока важности понуде, а рок важења гаранције за испуњење уговорних обавеза минимално 30 дана дужи од рока за квалитативни пријем добара).

Одговор: Наручилац се у конкурсној документацији определио да као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и испуњење уговорених обавеза тражи достављање менице. Наручилац остаје при овом услову из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ ЗА ПАРТИЈЕ 3 и 4:

Питање 1: На страни 58 КД у елементима техничке подршке за партије 3 и 4 захтева се обука за два сервисера у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 10 радних дана. Обзиром да наручилац од стране понуђача захтева да има минимум једног сертификованог сервисера за понуђена добра, што је и најчешће и пракса на малим тржиштима као што је Србија, мишљења смо да је захтев за обуку два сервисера предимензионисан и доводи наручиоца у опасност да добије неприхватљиве понуде са становишта понуђене цене, јер је познато да су сервисне обуке код инопроизвођача изузетно скупе. Такође, према програму нашег произвођача, предвиђена је обука у трајању од максимално 5 радних дана. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да за партије 3 и 4 буде обавезна обука једног сервисера у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 5 радних дана, као што је то за партије 1 и 2.

Одговор 1: Прихвата се сугестија потенционалног понуђача. Наручилац  врши измену конкурсне документације у делу обука за партије 3 и 4 тако да се захтева обука за једног сервисера у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 10 радних дана.
Питање 2: Молимо наручиоца да нам појасни које све трошкове понуђач сноси за обуку сервисера у тренинг центру произвођача и да ти трошкови буду јасно дефинисани у моделу уговора како би се избегле све недоумице (трошкови саме обуке, авио карте, инодневнице, хотел, трансфер до хотела, итд).
Одговор 2: Све трошкове везане за спровођење обуке сервисера у тренинг центру произвођача (сви трошкови пута, смештаја, исхране, стручне наставе и тренинга у тренажном центру уз издавање сертификата, као и припадајуће дневнице и др.) сноси продавац. Наручилац врши допуну конкурсне документације на страни 67 у делу модела уговора у члану 4 (Обука и документација) тако што додаје тачку 4.4 која гласи:

„4.4. Цена обуке за сервисна лица у тренажном центру произвођача је садржана у уговореној вредности и садржи све трошкове пута, смештаја, исхране, стручне наставе и тренинга у тренажном центру уз издавање сертификата, као и припадајуће дневнице“.
Питање 3: Молимо наручиоца да нам појасни начин попуњавања обрасца детаљне понуде у случају када се нуди једно медицинско средство регистровано у АЛИМС-у у оквиру једне партије. Обзиром да са сваки производ састоји из саставних делова, али да је регистрација у овом случају јединствена за цео уређај, уколико понуђач под редним бројем 1. Обрасца детаљне понуде унесе каталошки број, назив понуђеног добра регистрованог код АЛИМС-а и произвођача и јединичну цену, да ли је дозвољено за саставне делове уређаја које даље наведе написати у колони јединична цена – „укључено у цену“, јер саставни делови поседују каталошки број и назив који је битан наручиоцу код квалитативног пријема, али не и јединичну цену у ценовнику произвођача?
Одговор 3: У упутству за попуњавање детаљне понуде је наведено да је детаљна понуда саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд), а у зависности од начина дефинисања понуђених добара од стране произвођача. То значи да је дозвољено да за саставне делове уређаја који је као целина регистрован код АЛИМС-а образац детаљне понуде за компоненте таквог уређаја у колони јединична цена упише „укључено у цену“.
Питање 4: На страни 13 КД наручилац под тачком 5.3.9 захтева оригиналну изјаву произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке. Да ли је дозвољено доставити изјаву инозаступника произвођача за Европу и у случају када је исти произвођач за све понуђене партије, да ли је довољно доставити једну изјаву за све понуђене партије или за сваку партију посебно?

Одговор 4: наручилац врши измену конкурсне документације на страни 13 у тачки 5.3.9 тако да иста сада гласи:
„5.3.9 Оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке, посебно за сваку партију коју нуди.“
ЉН/






               Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                   Драгиша Дабетић
Прилог:

· измењене стране конкурсне документације

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро –ПАРТИЈА 1 мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ПАРТИЈА 1: ПОКРЕТНИ РТГ АПАРАТ (Ц ЛУК) СА РАВНИМ ПАНЕЛОМ

	1. Ц-ЛУК
	
	

	1.1. СИД мин. 99цм


	
	

	1.2. Орбитална ротација Ц-лука мин. 1300

	
	

	1.3. Аксијална ротација Ц-лука мин. ± 1800

	
	

	1.4. Хоризонтално кретање мин. 20 цм


	
	

	1.5. Моторизовано вертикално кретање мин. 40 цм


	
	

	1.6. Дубина Ц-лука мин. 60 цм


	
	

	1.7. Слободан простор Ц-лука по вертикалној оси мин. 83 цм

	
	

	1.8. Ротација Ц-лука око вертикалне осе мин. ± 100

	
	

	1.9. Ножна педала и ручни окидач за екпозицију


	
	

	1.10. Touch screen кориснички интерфејс на Ц-луку за администрацију пацијената и контролу рада апарата, идентичан и синхронизован са Touch screen корисничким интерфејсом на колицима монитора
	
	

	1.11. Приказ живе слике на “Touch screen” корисничком интерфејсу Ц-лука
	
	

	2. РТГ ГЕНЕРАТОР
	
	

	2.1. Номинална снага мин. 25kW, са активним хлађењем

	
	

	2.2. Опсег вредности напона за пулсну флуороскопију и дигиталну радиографију мин. 40-110 kV
	
	

	2.3. Опсег вредности струје за пулсну флуороскопију мин. 3-250 mA
	
	

	2.4. Максимална вредност струје за дигиталну радиографију 250 mA или више
	
	

	2.5. Максимална вредност pulse rate за пулсну флуороскопију мин. 23 fps (импулса у секунди)
	
	

	2.6. Програмирани анатомски програми


	
	

	2.7. Аутоматско подешавање струје и напона током флуороскопије
	
	

	2.9. Аутоматска корекција утицаја метала на квалитет слике (без исијавања) – навести комерцијални назив функције
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_____________                                                                                        _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)
                                                                        М.П.             ______________________________________
                                     (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 38 од 76

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 2 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	4.6. Дигитална пулсна флуороскопија: мин. 1024 х 1024, 12 бита, највећа учестаност од мин. 15 fps
	
	

	4.7. Дубина дигитализације: мин. 12 бита


	
	

	4.8. LIH (Last Image Hold)


	
	

	4.9. Функције постпроцесинга:

· Edge enhancement
· Multi image display
· Zoom
· Мерења растојања и угла

· Negative/positive инверзија

· Анотација
	
	

	4.10. Снимање на DVD/CD у DICOM формату


	
	

	4.11. DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL), DICOM Media Storage. 
Могућност прикључења на PACS
	
	

	4.12. Могућност архивирања најмање 25.000 слика


	
	

	4.13. Снимање прегледа на DVD/CD у DICOM формату са аутоматским нарезивањем DICOM viewer-a који омогућава преглед слика на РС
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 43 од 76
6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 3 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	6.4. Снимање на DVD/CD у DICOM формату


	
	

	6.5. DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL), DICOM Media Storage. Могућност прикључења на PACS
	
	

	6.6. Могућност архивирања најмање 4000 слика


	
	

	7. НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
	
	

	7.1. Аутоматско прецизно добијање и приказивање делова анатомије веће дужине на једној слици, као на пример целе кичме или цела дужина ноге „настављањем“ (стапањем) појединачних слика кретањем рендгенске цеви тако што својим нагибањем прати кретање детектора у пацијент столу и вертикалном стативу.

При томе, највећа грешка у аутоматској реконструкцији не прелази 1мм, а при спајању три слике не прелази 2мм
	
	

	8. СИНХРОНИЗАЦИЈА – АУТОМАТСКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
	
	

	8.1. Аутоматско моторизовано позиционирање плафонског носача цеви, букија у пацијент столу и букија у вертикалном стативу
	
	

	8.2. Могућност аутоматског праћења цеви од стране букија пацијент стола и вертикалног статива
	
	

	8.3. Могућност аутоматског праћења детектора у столу и вертикалном стативу од стране плафонског носача цеви
	
	

	8.4 Аутоматско центрирање букија вертикалног статива у односу на позицију рендген цеви (моторизовано вертикално померање) са или без могућности хоризонталног померања
	
	


	8.5 Аутоматско моторизовано центрирање плафонског носача и ртг цеви у односу на буки у пацијент столу или вертикалном стативу, са или без могућности аутоматског центрирања букија у пацијент столу и вертикалном стативу приликом ротације РТГ цеви код косих пројекција
	
	

	8.6. Избором предефинисаних позиција система са менија на конзоли, РТГ цев се аутоматски поставља на тражену позицију. Покретање РТГ цеви може се контролисати са аквизиционе станице или даљинским управљачем. Корисник може дефинисати додатна места за аутоматско позиционирање.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 47 од 76
6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 5 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	4. МОДОВИ РАДА
	
	

	4.1. Пулсна флуороскопија


	
	

	4.2. Дигитална радиографија – “snapshot”

	
	

	5. ПРИЈЕМНИК СЛИКЕ
	
	

	5.1. Светлосни појачавач мин. 23 цм са мин. 2 видна поља


	
	

	5.2. CCD камера матрице мин. 1024 х 1024 пиксела


	
	

	5.3. Интегрисан ласерски уређај на светлосном појачавачу за позиционирање без зрачења
	
	

	6. ДИГИТАЛНИ МОДУЛ
	
	

	6.1. Два ТФТ монитора високе резолуције (мин. 1280 х 1024 пиксела) дијагонале мин. 19 инча, на посебним колицима монитора, један за приказ “live” слике, други за приказ референтне слике
	
	

	6.2. Ниво сиве скале мин. 12 бита


	
	

	6.3. LIH (last Image Hold)

	
	

	6.4. Архивирање података (слика) на Hard Disk min. 10.000 слика у матрици 1024 х 1024
	
	

	6.5. Архивирање слика на USB у JPG или TIFF или DICOM формату. Неопходно је да уређај има могућност нарезивања и на CD/DVD у DICOM формату
	
	

	6.6. Zoom, Негатив-позитив инверзија, филтери за редукцију шума, изоштравање ивица објекта на снимку (edge enhancement) 
	
	

	6.7. Дигитална ротација слике


	
	

	6.8. Окретање слике око вертикалне и хоризонталне осе


	
	

	6.9. Могућност мозаичког приказа 16 слика на монитору


	
	

	6.10. Трансфер слике са “live” монитора на референтни монитор


	
	

	6.11. Могућност надоградње DICOM 3.0 интерфејса


	
	

	6.12. Термални принтер формата А4 за штампу на папиру и термо-фолији (није медицинско средство)
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


Страна 54 од 76
· ЗА ПАРТИЈЕ 3 и 4 – обука за два сервисера у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 10 радних дана, по званичном програму произвођача, са добијањем сертификата

4.4. Цена обуке за сервисна лица у тренажном центру произвођача је садржана у уговореној вредности и садржи све трошкове пута, смештаја, исхране, стручне наставе и тренинга у тренажном центру уз издавање сертификата, као и припадајуће дневнице.
ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ
ЧЛАН 5.

5.1. Продавац се обавезује да уговорена добра из члана 1. тачке 1.1 Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до уградње.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. тачке 1.1 Уговора врши се у просторијама крајњег корисника, након чега ће у року од 7 (седам) дана бити сачињен записник који ће бити потписан од стране продавца и комисије крајњих корисника. Под квалитативним пријемом подразумева се да Продавац изврши инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и реализује протокол за доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку неограниченог броја лица крајњег корисника, обуку неограниченог броја рендген техничара ВМА (за партију 3) и обуку техничких лица крајњих корисника на лицу места.  

6.2. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се посебним комисијским записником крајњег корисника и Продавца који ће бити сачињен у року од 7 (седам) дана од уоченог недостатка.
6.3. Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања записника из тачке 6.2. овог члана, отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њени делови, или заменила неисправна и неадекватна добра,  о свом трошку. 

6.4. Ако у року од 7 (седам) дана, Продавац не отклони недостатке код добара или се исти понове, Продавац је дужан да неисправна добра замени новим.

6.5. Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. тачка 1.1 уговора деси квар Продавац је дужан да га отклони о свом трошку. 

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ
ЧЛАН 7
7.1. Продавац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђену просторију, на локацију инсталисања. 
7.2. Монтажа уговорених добара садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених стручњака Продавца, односно произвођача на одредишту крајњег корисника. 

7.3. Стручно лице продавца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и реализацију протокола за доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку неограниченог броја лица крајњег корисника за рад на лицу места, обуку неограниченог броја рендген техничара од стране апликационог специјалисте произвођача (само за партију 3) и обуку за сервисера за превентивно и корективно одржавање од стране овлашћеног сервисера произвођача, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара од стране продавца и комисије ВМА и ВМЦ Нови Сад, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.
7.4. Након извршеног тестирања и квалитативног пријема у року од 7 (седам) дана биће сачињен Записник о квантитативном и квалитативном пријему који потписују комисија крајњег корисника и продавац и од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период.

                                                                                                                       страна 67 од 76
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице
·  Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

· Менично писмо - овлашћење (део 12. конкурсне документације). 

Напомена: детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у тачки 5.10 конкурсне документације.

5.3.8. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације);

5.3.9. Оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке, посебно за сваку партију коју нуди.
5.3.10. ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: доставити оригиналну потврду произвођача или инозаступника за Европу да понуђени уређај поседује Dicom Conformance Statement. Документ Dicom Conformance Statement доставити у електронском облику. Наручилац задржава право да по захтеву добије увид у целокупан оригинални документ.

5.3.11. ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2, 3 и 4, за које је предвиђена обука сервисера у тренажном центру произвођача, доставити садржај-тематику курса за тражени период и место реализације.
У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

· Попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације), 

 У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:
· Попуњен, потписан и оверен образац 6-IV (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-V конкурсне документације),

· Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
· Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (део 8. конкурсне документације);

· Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

· Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

· Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације).

5.4.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом
страна 13 од 76
6 - I – 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 3
	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/модел
	Јед. мере
	Цена 

без ПДВ-а
	Цена 

са ПДВ-ом

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Радиографски дигитални систем са два бежична флет панела или једним бежичним и једним уграђеним флет панелом са плафонксим вешањем РТГ цеви и вертикалним стативом за РТГ снимања торакалних органа и коштано зглобног система
	
	1

кпл
	
	

	2.
	Монтажа, инсталација и пуштање у рад
	
	

	3.
	Обука неограниченог броја лица крајњег корисника за рад, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	4.
	Обука за неограничени број рендген техничара од стране апликационог специјалисте, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	5.
	Обука за техничка лица , на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	6.
	Обука за једног сервисера у тренажном центру произвођача у трајању од најмање 10 радних дана
	Број радних дана:

	
	
	Цена без ПДВ-а:

	УКУПНО (без ПДВ)
	

	ПДВ (без ставке 5) 


	у %



	
	у дин


	УКУПНО (са ПДВ)
	


Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 80 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 24 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
          Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, односно извештаја о извршеној обуци у тренажном центру произвођача
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                           (читак отисак печата)                                  (потпис)

страна 31 од 76
6 - I – 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 4
	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/модел
	Јед. мере
	Цена 

без ПДВ-а
	Цена 

са ПДВ-ом

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Радиографски дигитални систем са два бежична флет панела са плафонксим вешањем РТГ цеви и вертикалним стативом за РТГ снимања у ЦХП
	
	1

кпл
	
	

	2.
	Монтажа, инсталација и пуштање у рад
	
	

	3.
	Обука неограниченог броја лица крајњег корисника за рад, на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	4.
	Обука за техничка лица , на лицу места, у року за квалитативни пријем
	
	

	5.
	Обука за једног сервисера у тренажном центру произвођача у трајању од најмање 10 радних дана
	Број радних дана:

	
	
	Цена без ПДВ-а:

	УКУПНО (без ПДВ)
	

	ПДВ (без ставке 5) 


	у %



	
	у дин


	УКУПНО (са ПДВ)
	


Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 80 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

            Гарантни рок (најмање 24 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
          Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, односно извештаја о извршеној обуци у тренажном центру произвођача

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                           (читак отисак печата)                                  (потпис)
страна 33 од 76

6 - I – 4 - ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ 
1. Уз испоруку уговорених добара понуђач, односно продавац прихвата обавезу да испоручи:

· Корисничко упутство (user manual): по 2 (два) примерка на српском и енглеском језику, у папирном облику.
· Сервисно упутство (service manual): 2 (два) примерка на енглеском језику, у папирном облику и електронском облику (CD и слично);
· Сервисни, инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис понуђеног добра.

Продавац је у обавези да доставља податке (путем електронске поште, факс поруком или на други начин) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње). Уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис, продавац је у обавези да приликом испоруке уговорених добара достави оригиналну изјаву произвођача.

2. Понуђач, односно продавац прихвата обавезу да обезбеди следеће обуке:

· обуку неограниченог броја корисника, на лицу места, у року за квалитативни пријем уговорених добара
· (само за партију 3) обуку неограниченог броја рендген техничара од стране апликационог специјалисте произвођача, на лицу места, у року за квалитативни пријем
· обуку за техничка лица, на лицу места, за превентивно и корективно одржавање, од стране овлашћеног сервисера произвођача, у року за квалитативни пријем уговорених добара

· обуку за сервисна лица у тренажном центру произвођача која ће се обавити у року од 12 месеци од испоруке, по следећем:
· ЗА ПАРТИЈУ 1 – обука за једног сервисера у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 5 радних дана, по званичном програму произвођача, са добијањем сертификата

· ЗА ПАРТИЈУ 2 - обука за једног сервисера у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 10 радних дана, по званичном програму произвођача, са добијањем сертификата

· ЗА ПАРТИЈЕ 3 и 4 – обука за једног сервисера у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 10 радних дана, по званичном програму произвођача, са добијањем сертификата

ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2, 3 и 4, за које је предвиђена обука сервисера у тренажном центру произвођача, доставити садржај-тематику курса за тражени период и место реализације. Документ који садржи програм сервисног обучавања са садржајем – тематиком курса треба да буде обезбеђен од произвођача, односно инозаступника за Европу и да буде на званичном меморандуму са печатом произвођача, односно инозаступника произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                               (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                          (читак отисак печата)                                  (потпис)

страна 58 од 76
· ЗА ПАРТИЈЕ 3 и 4 – обука за једног сервисера у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 10 радних дана, по званичном програму произвођача, са добијањем сертификата
4.4. Цена обуке за сервисна лица у тренажном центру произвођача је садржана у уговореној вредности и садржи све трошкове пута, смештаја, исхране, стручне наставе и тренинга у тренажном центру уз издавање сертификата, као и припадајуће дневнице
ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ
ЧЛАН 5.

5.1. Продавац се обавезује да уговорена добра из члана 1. тачке 1.1 Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до уградње.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. тачке 1.1 Уговора врши се у просторијама крајњег корисника, након чега ће у року од 7 (седам) дана бити сачињен записник који ће бити потписан од стране продавца и комисије крајњих корисника. Под квалитативним пријемом подразумева се да Продавац изврши инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и реализује протокол за доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку неограниченог броја лица крајњег корисника, обуку неограниченог броја рендген техничара ВМА (за партију 3) и обуку техничких лица крајњих корисника на лицу места.  

6.2. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се посебним комисијским записником крајњег корисника и Продавца који ће бити сачињен у року од 7 (седам) дана од уоченог недостатка.
6.3. Продавац се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника из тачке 6.2. овог члана, отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њени делови, или заменила неисправна и неадекватна добра,  о свом трошку. 

6.4. Ако у року од 30 (тридесет) дана, Продавац не отклони недостатке код добара или се исти понове, Продавац је дужан да неисправна добра замени новим.

6.5. Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. тачка 1.1 уговора деси квар Продавац је дужан да га отклони о свом трошку. 

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ
ЧЛАН 7
7.1. Продавац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђену просторију, на локацију инсталисања. 
7.2. Монтажа уговорених добара садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених стручњака Продавца, односно произвођача на одредишту крајњег корисника. 

7.3. Стручно лице продавца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и реализацију протокола за доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку неограниченог броја лица крајњег корисника за рад на лицу места, обуку неограниченог броја рендген техничара од стране апликационог специјалисте произвођача (само за партију 3) и обуку за сервисера за превентивно и корективно одржавање од стране овлашћеног сервисера произвођача, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара од стране продавца и комисије ВМА и ВМЦ Нови Сад, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.
7.4. Након извршеног тестирања и квалитативног пријема у року од 7 (седам) дана биће сачињен Записник о квантитативном и квалитативном пријему који потписују комисија крајњег корисника и продавац и од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период.

страна 67 од 76








