	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

инт бр. 6507 -  63
27.11.2015. године


	
	


Појашњења и измена 

конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 65/14 – Рендгенски уређаји, по партијама достављамо следеће:
ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 3: Радиографски дигитални систем са два бежична флет панела или једним бежичним и једним уграђеним флет панелом са плафонским вешањем РТГ цеви и вертикалним стативом за РТГ снимања торакалних органа и коштано зглобног система, 1 кпл:
Питање 1: Спецификација 2.3: „Топлотни капацитет аноде: мин. 400 kHU“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева, па молимо да би нам се омогућило учествовање у овој набавци да се опис ове спецификације измени тако да гласи: „Топлотни капацитет аноде: мин. 350 kHU“.
Узгред дозволите да поменемо да у случају радиографских снимања већи топлотни капацитет аноде нема посебан клинички значај, јер не постоји стална емисија рендгенских зрака, тако да време између експозиција док се пацијент позиционира је савим довољно да се  анода рендгенске цеви охлади до нормалне радне температуре, па се снимање које следи обавља без икаквог застоја.
Одговор 1: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 44 у тачки 2.3 тако да иста сада гласи: „2.3 Топлотни капацитет аноде: мин. 350 kHU“.

 
Питање 2:  Спецификација 3.11. „Могућност одржавања константне раздаљине између РТГцеви и радиографског стола при лонгитудиналном и вертикалном померању стола“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева. Уређајем који би подносилац овог захтева нудио одржавање једнаке раздаљине између рендгенске цеви и детектора који се налази у столу се врши тако да померање стола, односно детектора прати померање рендгенске цеви.
У том смислу, ради омогућавања учествовања у овој набавци, да  ли је прихватљиво за наручиоца да се опис ове спецификације измени и гласи:
„Могућност одржавања константне раздаљине између РТГ цеви и радиографског стола, односно детектора у столу при лонгитудиналном и вертикалном померању било стола или рендгенске цеви“?
Одговор 2: Прихвата се тако сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 45 у тачки 3.11 тако да иста сада гласи:  „3.11 Могућност одржавања константне раздаљине између РТГ цеви и радиографског стола или детектора у столу при лонгитудиналном и вертикалном померању било стола или рендгенске цеви“.
 
Питање 3: Спецификација 3.19 „Капацитет једне батерије мин 190 аквизиција“
Ово је такође елиминаторни услов за подносиоца овог захтева, па молимо да би нам се омогућило учествовање у овој набавци да се ова спецификација изостави из конкурсне документације или да се њен опис измени тако да гласи: „Капацитет једне батерије, најмање 150 аквизиција“.

Дозволите и да дамо објашњење за овакав захтев. Вредност од 190 аквизиција, која се захтева није значајна за ефикасан рад уређаја. Код радиографских немобилних уређаја, детектори се у 90% случајева користе када се налазе унутар у самом столу или унутар у вертикалном стативу, те да самим тиме што се детектор налази унутар стола, односно статива батерија детектора се пуни.
Имајући ово у виду, не постоји никакав ризик да се било која експозиција пропусти због тога што  батерија није напуњена, односно не може се десити да нема  довољне снаге да се уради снимак.
Због тога, капацитет од читавих 190 аквизиција је непотребан. Капацитет од 150 аквизиција је више него довољан да се увек са сигурношћу  обезбеди  употребљивост детектора. Ово поготово, да нагласимо да се сваки уређај испоручује са две батерије по детектору, па док је једна у употреби, она друга, већ напуњена, спремна је да се као замена користи у сваком моменту, и то у току само неколико секунда.
Одговор 3: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача . Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 45 у тачки 3.19 тако да иста сада гласи: „3.19 Капацитет једне батерије, најмање 150 аквизиција“.

Питање 4: Спецификација 5.1. „Серво моторизована потпуно аутоматизована контрола кретања по најмање пет оса. Сва кретања морају бити истовремена. Могућа су и мануелна померања“
И ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева, па молимо да би нам се омогућило учествовање у овој набавци да се опис ове спецификације измени тако да гласи:  „Серво моторизована потпуно аутоматизована контрола кретања по најмање пет оса. Најмање два кретања морају бити истовремена. Могућа су и мануелна померања“
Произвођач уређаја који би се нудио, из безбедоносних разлога не дозвољава могућност да се сва кретања могу десити истовремено. 
Одговор 4: Не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача с обзиром да више потенцијалних понуђача испуњава тражени услов.
 
Питање 5: Спецификација 8.2. „Могућност аутоматског праћења цеви од стране букија пацијент стола и вертикалног статива“
И ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева. Уређајем који би подносилац овог захтева нудио омогућава се аутоматско праћење детектора померањем рендгенске цеви у уздужном правцу, што представља исти крајњи клинички циљ, како је захтевано овом спецификацијом. 
У том смислу, ради омогућавања учествовања у овој набавци, да  ли је прихватљиво за наручиоца да се опис ове спецификације измени и гласи:
„Могућност аутоматског праћења цеви од стране букија пацијент стола и вертикалног статива или аутоматског праћења детектора у буки пацијент столу и у вертикалном стативу од стране рендгенске цеви“.
Одговор 5: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 47 у тачки 8.2 тако да иста сада гласи: „8.2 Могућност аутоматског праћења цеви од стране букија пацијент стола и вертикалног статива или аутоматског праћења детектора у буки пацијент столу и у вертикалном стативу од стране рендгенске цеви“
 
Питање 6: Спецификација 8.3. „Могућност аутоматског праћења детектора у столу и
вертикалном стативу од стране плафонског носача цеви“
И ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева, па молимо да би нам се омогућило учествовање у овој набавци да се ова спецификација измени.
Уређај који би подносилац овог захтева нудио у овом поступку има могућност да у случају стола, детектор прати рендгенску цев, а у случају вертикалног статива рендгенска цев прати детектор.
Имајући ово у виду молимо да се изврши измена у опису ове спецификације тако да гласи:   „Могућност аутоматског праћења детектора у столу и вертикалном стативу од стране плафонског носача цеви или могућност да у случаја стола, детектор прати рендгенску цев, а у случају вертикалног статива рендгенска цев прати детектор“.
Одговор 6: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 47 у тачки 8.3 тако да иста сада гласи: „8.3 Могућност аутоматског праћења детектора у столу и вертикалном стативу од стране плафонског носача цеви или могућност да у случаја стола, детектор прати рендгенску цев, а у случају вертикалног статива рендгенска цев прати детектор“.
ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 4: Радиографски дигитални систем са два бежична флет панела са плафонским вешањем РТГ цеви и вертикалним стативом за РТГ снимања у ЦХП (Центар хитне помоћи), 1 кпл
Питање 1: Спецификација 2.3.: „Топлотни капацитет аноде: мин. 400 kHU“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева, па молимо да би нам се омогућило учествовање у овој набавци да се опис ове спецификације измени тако да гласи: „Топлотни капацитет аноде: мин. 350 kHU“.
Узгред дозволите да поменемо да у случају радиографских снимања већи топлотни капацитет аноде нема посебан клинички значај, јер не постоји стална емисија рендгенских зрака, тако да време између експозиција док се пацијент позиционира је савим довољно да се  анода рендгенске цеви охлади до нормалне радне температуре, па се снимање које следи обавља без икаквог застоја.
Одговор 1: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки.
 
Питање 2: Спецификација 2.4. „Топлотни капацитет кућишта рендгенске цеви мин. 1600 kHU“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева, па молимо да би нам се омогућило учествовање у овој набавци да се опис ове спецификације измени тако да гласи: „Топлотни капацитет кућишта рендгенске цеви, мин. 1500 kHU“.
Дозволите да поменемо да у случају радиографских снимања већи топлотни капацитет кућишта реднгенске цеви нема посебан клинички значај јер не постоји континуирана емисија рендгенског зрачења, тако да је време између експозиција док се пацијент позиционира довољно да се рендгенска цев охлади до нормалне радне температуре, те да се следеће снимање обавља без икаквог застоја.
Одговор 2: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 
Питање 3: Спецификација 3.6. „Лонгитудинално померање стола минимум 80 цм“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева, па молимо да би нам се  омогућило учествовање у овој набавци да се опис ове спецификације измени.
Већа дужина уздужног померања стола је један од начина који се користи да би се извршио преглед са што већом покривеношћу пацијента, а да се при томе пацијент не помера.
Међутим, уколико уређај има могућност померања детектора и цеви у опсегу, на пример од 85 cm није потребно имати и уздужно померање стола веће од 68 cm, јер се на тај начин постиже било која жељена покривеност прегледа.
Зато, предлажемо да се опис ове спецификације измени и гласи: „Уздужно померање стола, најмање 68 cm“.
Одговор 3: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 
Питање 4: Спецификација 3.11. „Могућност одржавања константне раздаљине између РТГ цеви и радиографског стола“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева, па молимо да би нам се омогућило учествовање у набавци да се ова спецификација измени тако да се из њеног описа избаци реч „лонгитудиналном“ и да гласи: „Могућност одржавања константне раздаљине између РТГ цеви и радиографског стола при вертикалном померању стола“.
Одговор 4: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 Питање 5: Спецификација 3.12. „Бежични флет панел детектор величине мин. 34 х 42 цм“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева. Уређај који би подносилац овог захтева нудио, због захтева тржишта и ради боље ефикасности поседује детекторске панеле квадратног облика, а не правоуганог облика.
Зато, да би се омогућило учешће молимо да се прихвати измена ове спецификације  тако да гласи: „Бежични  флет панел детектор величине најмање  34cm x 42cm за правоугани облик или најмање 40cm х 40cm за квадратни облик детектора.“
Одговор 5: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 
Питање 6: Спецификација 3.16. „Резолуција мин. 2800 х 2300 пиксела“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева. Величина пиксела и самим тим величина матрице је само један од неколико параметара  од којих зависи квалитет видљивости малих детаља. Превише мала величина пиксела има за последицу смањени однос измећу контраста и шума (CNR). Зато је неопходно да уређај поседује најоптималнију величину пиксела, којим би се добио најквалитетнија слика.
Зато, предлажемо или да се опис ове спецификације избаци из спецификације или да се  измени тако да гласи: „Резолуција: мин. 2000 x2000 пиксела“.
Одговор 6: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 
Питање 7: Спецификација 3.18. „Величина пиксела: макс. 150 µm“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева. Поред тога, овај услов представља исти услов који се захтева под бр. 3.16, те због тога предлажемо да се као сувишан изостави из конкурсне документације или да се измени тако да гласи: „Величина пиксела, макс. 200 µm“.
Ово и због тога, како је већ наведено горе у коментару за спецификацију 3.16 величина пиксела није једини параметар који одређује квалитет видљивости малих детаља, као и то да она мора бити оптимална, а не што више мања.
Величина пиксела од 200 µm је најоптималнија за добијање најбоље резолуције, односно квалитета детекторске ефикасности.
Одговор 7: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 
Питање 8: Спецификација 3.19 „Капацитет једне батерије мин 190 аквизиција“
Ово је такође елиминаторни услов за подносиоца овог захтева, па молимо да би нам се омогућило учествовање у овој набавци да се ова спецификација изостави из конкурсне документације или да се њен опис измени тако да гласи: „Капацитет једне батерије, најмање 150 аквизиција“.

Дозволите и да дамо објашњење за овакав захтев. Вредност од 190 аквизиција, која се захтева није значајна за ефикасан рад уређаја. Код радиографских немобилних уређаја, детектори се у 90% случајева користе када се налазе унутар у самом стола или унутар у вертикалном стативу, те да самим тиме што се детектор налази унутар стола, односно статива батерија детектора се пуни.
Имајући ово у виду, не постоји никакав ризик да се било која експозиција пропусти због тога што  батерија није напуњена, односно не може се десити да нема  довољне снаге да се уради снимак.
Због тога, капацитет од читавих 190 аквизиција је непотребан. Капацитет од 150 аквизиција је више него довољан да се увек са сигурношћу  обезбеди  употребљивост детектора. Ово поготово, да нагласимо да се сваки уређај испоручује са две батерије по детектору, па док је једна у употреби, она друга, већ напуњена, спремна је да се као замена користи у сваком моменту, и то у току само неколико секунда.
Одговор 8: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 
Питање 9:  Спецификација 4.4. „Бежични флет панел детектор величине мин. 34 х 42 цм“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева. Уређај који би подносилац овог захтева нудио, због захтева тржишта и ради боље ефикасности поседује детекторске панеле квадратног облика, а не правоуганог облика.
Зато, да би се омогућило учешће молимо да се прихвати измена ове спецификације тако да гласи: „Бежични  флет панел детектор величине најмање  34cm x 42cm за правоугани облик или најмање 40cm х 40cm за квадратни облик детектора.“
Одговор 9: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 
Питање 10: Спецификација 4.8. „Резолуција мин. 2800 х 2300 пиксела“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева. Величина пиксела и самим тим величина матрице је само један од неколико параметара од којих зависи квалитет видљивости малих детаља. Превише мала величина пиксела има за последицу смањени однос измећу контраста и шума (CNR). Зато је неопходно да  уређај поседује најоптималнију величину пиксела, којим би се добила најквалитетнија слика.
Зато, предлажемо или да се опис ове спецификације избаци из конкурсне документације или да се  измени тако да гласи: „Резолуција: мин. 2000 x 2000 пиксела“.
Одговор 10: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 
Питање 11: Спецификација 4.10. „Величина пиксела: макс. 150 µm“
Ово је елиминаторни услов за подносиоца овог захтева. Поред тога, овај услов представља исти услов који се захтева под бр. 4.8., те због тога предлажемо да се као сувишан изостави из конкурсне документације или да се измени тако да гласи: „Величина пиксела, макс. 200 µm“.
Ово и због тога, како је већ наведено горе у коментару за спецификацију 4.8. величина пиксела није једини параметар који одређује квалитет видљивости малих детаља, као и то да она мора бити оптимална, а не што више мања.
Величина пиксела од 200 µm је најоптималнија за добијање најбоље резолуције, односно квалитета детекторске ефикасности.
Одговор 11: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
 
Питање 12:Спецификација 5.9 „ЛЦД екран у плафонском носачу са параметрима идентичним као и на корисничком интерфејсу у операторској соби, уз приказ СИДа“
Ово је такође елиминаторни услов за подносиоца захтева, а и нејасан је.
Зато, ради прецизности и омогућавања учешћа у овој набавци молимо да се он измени и гласи: „ЛЦД екран у плафонском носачу саприказивањем следећих параметара:
-          SID,
-          kV
-          mAs,
-          величине видног поља (FOV)
Одговор 12: не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Нема измене конкурсне документације по овој тачки
ЉН/






               Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                   Драгиша Дабетић
Прилог:

· измењене стране конкурсне документације

6-I–4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 3 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	ПАРТИЈА 3: Радиографски дигитални систем са два бежична флет панела или једним бежичним и једним уграђеним флет панелом са плафонским вешањем РТГ цеви и вертикалним стативом за РТГ снимања торакалних органа и коштано зглобног система

	1. ВИСОКОНАПОНСКИ ГЕНЕРАТОР
	
	

	1.1. Излазна снага: мин 80 kW


	
	

	1.2. Фреквенција: мин. 50 kHz


	
	

	1.3. mAs распон за радиографију: 0.5 – 600 mAs или шире


	
	

	1.4. kV распон за радиографију: 40 – 150 kV

	
	

	1.5. Распон струје рендгенске цеви мин 25 - 800  mA


	
	

	1.6. Анатомски програми мин. 100


	
	

	1.7. Аутоматска контрола експозиције АЕЦ


	
	

	2. РЕНДГЕН ЦЕВ
	
	

	2.1. Тип: Брзоротирајућа анода са мин. 8000 rpm

	
	

	2.2. Дуал фокус: макс. 0.6/1.3 мм


	
	

	2.3. Топлотни капацитет аноде: мин. 350 kHU 
	
	

	2.4. Топлотни капацитет кућишта рендгенске цеви мин. 1500 kHU

	
	

	3. РАДИОГРАФСКИ ФИКСНИ ПАЦИЈЕНТ СТО
	
	

	3.1. Радиографски сто са пливајућом плочом


	
	

	3.2. Димензије: мин. 2150 х 750 мм


	
	

	3.3. Максимално оптерећење (тежина пацијента) стола: мин. 250 кг
	
	

	3.4. Вертикално електромоторно померање стола са минималном висином плоче стола у односу на под максимално 55 цм
	
	

	3.5. Латерално померање стола мин. 24 цм


	
	

	3.6. Лонгитудинално померање стола минимум 68 цм


	
	

	3.7. Ножне команде за вертикално померање стола


	
	

	3.8. Могућност приласка пацијенту са обе стране стола


	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 44 од 76
6-I–4 техничке карактеристике које понуђено добро–ПАРТИЈА 3 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	3.9. Електромагнетне кочнице
	
	

	3.10. Bucky механизам са решетком против расипног зрачења - уклоњива
	
	

	3.11 Могућност одржавања константне раздаљине између РТГ цеви и радиографског стола или детектора у столу при лонгитудиналном и вертикалном померању било стола или рендгенске цеви
	
	

	3.12. Бежични флет панел детектор величине мин. 1420 цм2
	
	

	3.13. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД


	
	

	3.14. Метод: директна или индиректна конверзија


	
	

	3.15. материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI)
	
	

	3.16. Резолуција мин. 2000 х 2000 пиксела


	
	

	3.17. Динамички опсег: мин. 14 бита


	
	

	3.18.  Величина пиксела: макс. 200 µm

	
	

	3.19 Капацитет једне батерије, најмање 150 аквизиција 

	
	

	3.20. Пуњач са могућношћу истовременог пуњења две батерије по једном бежичном панелу или два пуњача са по једном батеријом
	
	

	3.21. Носач детектора и Bucky решетке за латерална снимања


	
	

	3.22. Аутоматско пуњење када је детектор у Bucky механизму стола
	
	

	3.23. Комора за АЕЦ са мин. 3 поља


	
	

	4. ВЕРТИКАЛНИ СТАТИВ
	
	

	4.1. Вертикално моторизовано и мануелно померање вертикалног статива од најмање 1400 мм
	
	

	4.2. Могућност ротације носача детектора на вертикалном стативу мин -20/+90 степени
	
	

	4.3. Bucky механизам са решетком против расипног зрачења – уклоњива
	
	

	4.4. Бежични или уграђени флет панел детектор величине мин. 1420 цм2
	
	

	4.5. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД
	
	

	4.6. Метод: директна или индиректна конверзија


	
	

	4.7. материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI)
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


Страна 45 од 76

6 - I–4 техничке карактеристике које понуђено добро–ПАРТИЈА 3 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	6.4. Снимање на DVD/CD у DICOM формату са аутоматским нарезивањем DICOM viewer-a, који омогућава преглед слика на РС.
	
	

	6.5. DICOM функције: min, print, store, Modality Work List (MWL). Могућност прикључења на PACS
	
	

	6.6. Могућност архивирања најмање 4000 слика


	
	

	7. НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
	
	

	7.1. Аутоматско прецизно добијање и приказивање делова анатомије веће дужине на једној слици, као на пример целе кичме или цела дужина ноге „настављањем“ (стапањем) појединачних слика кретањем рендгенске цеви тако што својим нагибањем прати кретање детектора у пацијент столу и вертикалном стативу.

При томе, највећа грешка у аутоматској реконструкцији не прелази 1мм, а при спајању три слике не прелази 2мм
	
	

	8. СИНХРОНИЗАЦИЈА – АУТОМАТСКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
	
	

	8.1. Аутоматско моторизовано позиционирање плафонског носача цеви, букија у пацијент столу и букија у вертикалном стативу
	
	

	8.2 Могућност аутоматског праћења цеви од стране букија пацијент стола и вертикалног статива или аутоматског праћења детектора у буки пацијент столу и у вертикалном стативу од стране рендгенске цеви
	
	

	8.3 Могућност аутоматског праћења детектора у столу и вертикалном стативу од стране плафонског носача цеви или могућност да у случајu стола, детектор прати рендгенску цев, а у случају вертикалног статива рендгенска цев прати детектор
	
	

	8.4 Аутоматско центрирање букија вертикалног статива у односу на позицију рендген цеви (моторизовано вертикално померање) са или без могућности хоризонталног померања
	
	

	8.5 Аутоматско моторизовано центрирање плафонског носача и ртг цеви у односу на буки у пацијент столу или вертикалном стативу, са или без могућности аутоматског центрирања букија у пацијент столу и вертикалном стативу приликом ротације РТГ цеви код косих пројекција
	
	

	8.6. Избором предефинисаних позиција система са менија на конзоли, РТГ цев се аутоматски поставља на тражену позицију. Покретање РТГ цеви може се контролисати са аквизиционе станице или даљинским управљачем. Корисник може дефинисати додатна места за аутоматско позиционирање.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 47 од 76








