	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 6507 - 64
27.11.2015. године


	
	


Појашњења и измена 

конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 65/14 – Рендгенски уређаји, по партијама достављамо следеће:
ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 3: Радиографски дигитални систем са два бежична флет панела или једним бежичним и једним уграђеним флет панелом са плафонским вешањем РТГ цеви и вертикалним стативом за РТГ снимања торакалних органа и коштано зглобног система, 1 кпл:
Питање 1: на страни 45 КД у техничкој спецификацији под тачком 4.4 наручилац дозвољава у вертикалном стативу само бежични флет панел детектор. Обзиром да је предмет набавке радиографски дигитални систем са два бежична флет панела или једним бежичним и једним уграђеним флет панелом и обзиром да је у тачки 4.8 наручилац описао резолуције детектора бежичног и уграђеног, наручилац је требао дозволити другу могућу комбинацију где се бежични флет панел налази у пацијент столу, а уграђени флет панел у вертикалном стативу. 
Из тог разлога ради усклађивања спецификације са предметом набавке предлажемо да тачка 4.4 гласи: „Бежични или уграђени флет панел детектор величине мин. 1420 цм2“.
Одговор 1: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 45 у тачки 4.4 тако да иста гласи: „4.4. Бежични или уграђени флет панел детектор величине мин. 1420 цм2“.

 
Питање 2: На страни 46 КД у техничкој спецификацији под тачком 6.2 Функције постпроцесинга наручилац између осталог захтева мерење растојања и димензија. Обзиром да је уобичајено да се у постпроцесингу мере растојања и углови, појам димензије не постоји терминолошки као алатка мерења у радиологији. 
Из тог разлога предлажемо наручиоцу да предметна карактеристика у оквиру тачке 6.2 гласи: „Мерење растојања и угла“.
Одговор 2: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 46 у делу тачке 6.2 тако да иста сада гласи: 

„6.2. Функције постпроцесинга:

- Edge enhancement

- Multi image display

- Zoom

- Мерење растојања и угла

- Negative/positive инверзија

- анотација“
 
Питање 3: на страни 45 КД у техничкој спецификацији под тачком 3.20 наручилац захтева Пуњач са могућношћу истовременог пуњења две батерије по једном бежичном панелу или два пуњача са по једном батеријом. Обзиром да наручилац дозвољава и комбинацију једног бежичног и једног уграђеног флет панела, овај захтев је првенствено подређен понудама које садрже два бежична флет панела. Такође, овакав опис пуњача беспотребно искључује одређена технолошка решења начина пуњења батерије у бежичном флет панелу, а та решења задовољавају објективну потребу наручиоца да увек има спреман флет панел детектор за снимање. 
Из тог разлога, а ради омогућења веће конкуренције у предметном поступку, предлажемо да карактеристика под редним бројем 3.20 гласи: „Пуњач батерије бежичног флет панел детектора (уколико су понуђена два бежична детектора понуђени пуњач или пуњачи морају омогућити пуњење батерије за оба детектора истовремено)“.
Одговор 3: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 45 у тачки 3.20 која сада гласи: „3.20 Пуњач са могућношћу истовременог пуњења мин. две батерије или мин два пуњача са мин једном батеријом по једном бежичном флет панелу. По једном бежичном флет панелу понудити минимум 2 батерије. Уколико су понуђена два бежична детектора понуђени пуњач или пуњачи морају омогућити и пуњење батерије за оба детектора истовремено“.

ЉН/






               Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                   Драгиша Дабетић
Прилог:
· измењене стране конкурсне документације

6 -I–4 техничке карактеристике које понуђено добро– ПАРТИЈА 3 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	3.9. Електромагнетне кочнице


	
	

	3.10. Bucky механизам са решетком против расипног зрачења - уклоњива
	
	

	3.11 Могућност одржавања константне раздаљине између РТГ цеви и радиографског стола или детектора у столу при лонгитудиналном и вертикалном померању било стола или рендгенске цеви
	
	

	3.12. Бежични флет панел детектор величине мин. 1420 цм2


	
	

	3.13. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД


	
	

	3.14. Метод: директна или индиректна конверзија
	
	

	3.15. материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI)
	
	

	3.16. Резолуција мин. 2000 х 2000 пиксела


	
	

	3.17. Динамички опсег: мин. 14 бита
	
	

	3.18.  Величина пиксела: макс. 200 µm
	
	

	3.19 Капацитет једне батерије, најмање 150 аквизиција 
	
	

	3.20 Пуњач са могућношћу истовременог пуњења мин. две батерије или мин два пуњача са мин једном батеријом по једном бежичном флет панелу. По једном бежичном флет панелу понудити минимум 2 батерије. Уколико су понуђена два бежична детектора понуђени пуњач или пуњачи морају омогућити и пуњење батерије за оба детектора истовремено
	
	

	3.21. Носач детектора и Bucky решетке за латерална снимања


	
	

	3.22. Аутоматско пуњење када је детектор у Bucky механизму стола
	
	

	3.23. Комора за АЕЦ са мин. 3 поља
	
	

	4. ВЕРТИКАЛНИ СТАТИВ
	
	

	4.1. Вертикално моторизовано и мануелно померање вертикалног статива од најмање 1400 мм
	
	

	4.2. Могућност ротације носача детектора на вертикалном стативу мин -20/+90 степени
	
	

	4.3. Bucky механизам са решетком против расипног зрачења – уклоњива
	
	

	4.4. Бежични или уграђени флет панел детектор величине мин. 1420 цм2
	
	

	4.5. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД
	
	

	4.6. Метод: директна или индиректна конверзија
	
	

	4.7. материјал детектора: аморфни силицијум или аморфни селенијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI)
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 45 од 76
6- I–4 техничке карактеристике које понуђено добро– ПАРТИЈА 3 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	4.8. Резолуција мин. 2800 х 2800 пиксела за фиксни флет панел или мин. 2000 х 2000 пиксела за бежични флет панел
	
	

	4.9. Динамички опсег мин. 14 бита


	
	

	4.10. Величина пиксела: макс. 200µm


	
	

	4.11. Комора за АЕЦ са мин. 3 поља


	
	

	4.12. Аутоматско праћење рендген цеви и аутоматско центрирање детектора према позицији рендген цеви
	
	

	5. МОТОРИЗОВАНИ ПЛАФОНСКИ НОСАЧ РЕНДГЕНСКЕ ЦЕВИ
	
	

	5.1. Серво моторизована потпуно аутоматизована контрола кретања по најмање пет оса. Сва кретања морају бити истовремена. Могућа су и мануелна померања.
	
	

	5.2. Ротација РТГ цеви око вертикалне осе +/- 135 степени заједно са колиматором
	
	

	5.3. Ротација РТГ цеви око хоризонталне осе – ангулација +/- 135 степени заједно са колиматором
	
	

	5.4. Вертикално моторизовано померање плафонског носача РТГ цеви мин. 1400мм
	
	

	5.5. Лонгитудинално померање мин. 4000мм


	
	

	5.6. Трансверзално померање мин. 2500 мм


	
	

	5.7. Електромагнетне кочнице


	
	

	5.8. Колиматор аутоматски


	
	

	5.9. Ласерско светло за позиционирање
	
	

	5.10. ЛЦД екран у плафонском носачу РТГ цеви као интегрисани део са јединственим напајањем и са могућношћу приказа: СИД-а (растојања од фокуса цеви до пацијент стола и вертикалног статива), угла ротације и нагиба детектора на вертикалном стативу, избор радног места (пацијент сто, вертикални статив), kV, mAs
	
	

	6. АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА
	
	

	6.1. Аквизициона конзола са минимум једним монитором дијагонале мин. 19 инча резолуције најмање 1280 х 1024 пиксела
	
	

	6.2. Функције постпроцесинга:

- Edge enhancement

- Multi image display

- Zoom

- Мерење растојања и угла
- Negative/positive инверзија

- анотација
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 46 од 76








