	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

бр. 6507 - 65
27.11.2015. године


	
	


Појашњења и измена 

конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 65/14 – Рендгенски уређаји, по партијама достављамо следеће:
ПИТАЊE ЗА ПАРТИЈУ 2: Дигитални мултифункционални и теледириговани радиографско-флуороскопски систем са Ц-луком са динамичким флет панел детектором, 1 кпл
На страни 41/76 у техничким карактеристикама за партију 2 под тачком 1.2 захтева се: „Фреквенција мин 50 kHz”. Да ли се прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Фреквенција мин 20 kHz“ како наш произвођач не би био елиминисан?

Одговор: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 41 у тачки 1.2 тако да иста сада гласи: „1.2  Фреквенција мин 20 kHz“

 ПИТАЊЕ ЗА ПАРТИЈУ 6: Мултифункционална дијагностичка радна станица, 2 кпл 
На страни 56/76 у техничким карактеристикама за партију 6 под тачком 2 захтева се: „Дијагонала монитора најмање 21,2“, осветљај најмање 900cd/m2, контраст најмање 1300:1“. Да ли се прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Дијагонала монитора најмање 21,2“, осветљај најмање 800 cd/m2, DICOM калибрисан осветљај најмање 400 cd/m2, контраст најмање 1300:1“, како би се омогућила већа конкуренција међу понуђачима, пошто по нашим сазнањима овако конципиран захтев може да испуни само један понуђач?

Одговор: Прихвата се делимично сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 56 у тачки 2 тако да иста гласи: „2. Дијагонала монитора најмање 21,2“, осветљај најмање 800 cd/m2,контраст најмање 1300:1“.
ЉН/






               Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                   Драгиша Дабетић
Прилог:

- измењене стране конкурсне документације

6-I–4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 2 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	ПАРТИЈА 2: Дигитални мултифункционални теледириговани радиографско-флуороскопски систем са Ц-луком са динамичким флет панел детектором

	1. ВИСОКОНАПОНСКИ ВФ ГЕНЕРАТОР
	
	

	1.1. Излазна снага: мин 80 kW


	
	

	1.2  Фреквенција мин 20 kHz 

	
	

	1.3. mAs распон за радиографију: 0.5 – 600 mAs или шире


	
	

	1.4. kV распон за радиографију: 40 – 125 kV

	
	

	1.5. Највећа вредност mA за пулсну флуороскопију најмање 50 mA
	
	


	1.6. kV распон за пулсну флуороскопију: 50 - 110 kV или шире


	
	

	1.7. Анатомски програми мин. 100


	
	

	1.8. Аутоматска контрола експозиције АЕЦ


	
	

	2. РЕНДГЕН ЦЕВ
	
	

	2.1. Тип: брзоротирајућа анода


	
	

	2.2. Најмање два фокуса: најмањи фокус макс. 0.5мм и највећи фокус мин. 1.0мм
	
	

	2.3. Топлотни капацитет аноде: мин. 1.5 MHU

	
	

	2.4. Аутоматски колиматор

	
	

	3. СТАТИВ СА Ц-ЛУКОМ И ПАЦИЈЕНТ СТОЛОМ
	
	

	3.1. Нагиб Ц-лука са пацијент столом: мин. +890/-890


	
	

	3.2. Моторизована измена удаљености извора зрака (фокуса) до флет панел детектора (СИД) у распону 900 – 1200 мм или шире
	
	

	3.3. Моторизовано позиционирање Ц-лука које омогућава кранио-каудалну ангулацију, RAO/LAO и латералне пројекције
	
	

	3.4. Интегрисан систем за заштиту од колизије

	
	

	3.5. Максимално оптерећење (тежина пацијента) у било ком положају и нагибу стола: мин. 150 кг
	
	

	3.6. Латерално моторизовано померање плоче стола мин. 45 цм

	
	

	3.7. Лонгитудинално моторизовано кретање Ц-лука мин. 140 цм

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)







страна 41 од 76

6-I–4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 6 мора да поседује

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техн.карактеристика

	ПАРТИЈА 6: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА – 2 ком

	1. TFT, DICOM калибрисани, радиолошки колор монитор резолуције најмање 3MP
	
	

	2. Дијагонала монитора најмање 21,2“, осветљај најмање 800 cd/m2, контраст најмање 1300:1
	
	

	3. Хардвер: HDD мин 2 х 1 TB уз реализован Raid 1 алгоритам за back up података, RAM мин 8 GB, CPU Intel или одговарајући
	
	

	4. Приступ преко корисничког имена и шифре


	
	

	5. Кориснички интерфејс дијагностичке радне станице на енглеском или на српском језику (по избору корисника)
	
	

	6. Подесив кориснички интерфејс према преференцији корисника


	
	

	7. Подршка за минимум DX, HA, NM, MG, MR, CT, XA, RF, CR, US и SC слике
	
	

	8. Аутомтаско вођење евиденције о свим приступима и променама на радној станици
	
	

	9. Систем омогућује прикључивање додатних докумената запису пацијента у PACS-u (JPG, TIFF, PDF, WORD и друго)
	
	

	10. Експорт снимака у познатим форматима (JPEG, BMP, GIF, TIFF, PPT) као и у DICOM dir
	
	

	11. Могућност аутоматизације копирања студија на друге архиве


	
	

	12. Одабир компресије слика


	
	

	13. Могућност интеграције нових софтверских пакета као и могућност проширења архивског простора
	
	

	14. Писање слика на CD/DVD у DICOM формату


	
	

	15. Поређење две или више серија слика из истих или различитих студија истог пацијента, могућност аутоматског поређења старијих и актуелних слика пацијента
	
	

	16. Могућност закључавања студије тако да се спречи да она буде модификована
	
	

	17. Негатив/позитив слика


	
	

	18. Могућност:

- MIP реконструкције (Maximum Intensity Projection)

- MinIP реконструкције (Minimum Intensity Projection)

- AveIP реконструкције (Average Intensity Projection)
	
	

	19. Уметање ознака на сликама (анотације) и стрелица за означавање детаља
	
	

	20. Могућност означавања кључних слика са параметрима, мерењима и ROI
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                         (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                      (читак отисак печата)                                  (потпис)


                                                                                                            страна 56 од 76







