[image: image1.jpg]



Позив за достављање понуда,
д о с т а в љ а . -                                                

______________________          
На основу члана 39.став 5., а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС 29/2013 и 104/2013) , Министарство одбране, Управа за војно здравство, 

Центар војномедицинских установа Београд, Пастерова 3, 11000 Београд, овим путем вас позивамо да доставите писану понуду за поправку медицинских апаратa, према следећем:
1. Санитетски апарати чија поправка је предмет јавне набавке:
Апарат за краткоталасну дијатермију ТЕРМОМЕД  

фабрички број.  20988

година производње: 1988.година.
Апарат за краткоталасну дијатермију ТЕРМОМЕД  

фабрички број.  19958 

година производње: 1987.година.
Биоптрон лампа „ZEPTER“ 1 ком
фаб.бр. бб. 

година производње: непозната

2. Предмет услуге поправке је следећи:
	Број из ОРН
	Назив задатка из ПЈН

	50421000
	Услуге поправке и одржавања медицинске опреме


3. Критеријум за вредновање понуда:
је економски најприхватљивија понуда. Параметри који дефинишу пондере су  приказани према следећем:
	Ред.

бр.
	Параметар
	Тежински

Коефицијент
	Јединица

мере
	Вредност
	Напомена

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цена
	60
	динара
	
	Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење

	2
	Квалитет
	20
	месеци
	
	Квалитет се мери датом гаранцијом на извршену услугу. Гаранција се даје јединствено за целокупну услугу (на рад и уграђене делове)

	3
	Рок извршења услуге
	20
	дана
	
	Време потребно да се изврши услуга, рачунајући од дана пријема наруџбенице


4. На основу примљених понуда, реализатор набавке ће извршити пондерисање за услугу поправке медицинских апарата из кабинета за физикалну медицину Земун- ВМЦ Нови Београд, по матрици одлучивања према следећем:
· Параметар понуђена цена може имати максимум 60 пондера, а број пондера се израчунава према следећој формули:    најнижа понуђена цена х 60







     понуђена цена
· Параметар квалитет може имати максимум 20 пондера, а број пондера се израчунава према следећој формули:        највећи понуђени број месеци  х 20






                      понуђени број месеци  

· Параметар рок за извршење радова може имати максимум 20 пондера, а број пондера се израчунава према следећој формули: минимални број понуђених дана х 20








       понуђени број дана
Укупан број пондера добија се сабирањем пондера по параметрима цена+квалитет+рок завршетка услуге. Максималан укупан број пондера који понуда може имати је 100 пондера.

	РБ
	Понуђач
	Параметар 1 Цена

(број пондера)
	Параметар 2 Квалитет

(број пондера)
	Параметар 3

Рок извршења услуге
(број пондера)
	УКУПАН

(број пондера
3+4+5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


Најповољнији понуђач је онај који буде имао највише скупљених пондера.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија понуда биће избрана понуда оног понуђача који је понудио најмањи рок за извршења услуге.
Уколико се и тада појаве два понуђача биће изабрана понуда са нижом понуђеном ценом и искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.

5. Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија. 
· Обавезан услов за учествовање бр. 1:
Самим достављањем понуде сматраћемо да сте сагласни да уколико будете најповољнији, овлашћено лице из војске Србије – орган контроле квалитета услуга одржавања (у даљем тексту ОККОд), изврши контролу у вашем сервису током поправке предметних медицинских апарата.
На захтев ОККОд имате обавезу да дате на увид документацију о пореклу и набавци делова. 

Услуга поправке медицинске опреме, односно технолошки поступци одржавања морају бити у складу са техничком документацијом произвођача.

Након завршеног поступка поправке медицинских апарата, реализује се уписивање података о извршеним радовима у техничку књижицу медицинских апарата и оверавање уписаних података.

Валута плаћања – вирмански 30 дана, рачунајући од дана протоколисања вашег рачуна у нашем протоколу по завршеној услузи.

У случају да ИЗВРШИЛАЦ не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за завршетак радова, ЦВМУ Београд стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.

· Обавезан услов за учествовање бр. 2: 
Уз понуду доставити попуњен, потписан и оверен образац изјаве у прилогу.

Услов је следећи: да понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврди да има минимални сопствени капацитет према следећем:

· 4 запослена радника електро или машинске струке,

· да има бар једног запосленог инжињера са лиценцом за извођење радова (пројектовање) 430С(330Ф),

· алат и прибор, као и осталу потребну опрему за извршење предметне услуге,

· на свом алату и опреми потребној за предметну услугу, а која подлеже баждарењу (верификацији, калибрацији) да је извршено баждарење.

· Да понуђач поседује стандарде SRPS ISO: 9001/2008, 14001/2005, 18001/2008

У прилогу бр. 1 позива се налази образац изјаве.
У случају указане потребе, ЦВМУ Београд ће вам затражити да поднесте адекватне доказе испуњености услова (копија М обрасца и копије важећих лиценци).
· Обавезан услов за учествовање бр. 3: 

· Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана.
· Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу: ЦВМУ Београд, адреса Пастерова број 3, 11000 Београд, са напоменом:
''Понуда за ЈНМВ број 18/2014 – услуга поправке медицинских апарат из кабинета за физикалну медицину Земун- ВМЦ Нови Београд   - НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.
Понуда се доставља најкасније до 23.07. 2014. године, до 12.00 часова.
· Јавно отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, Центар војномедицинских установа Београд, Пастерова 3, 5 спрат просторија број 510 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 22.07.2014.године у 12,15 часова.
· Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
· Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци мале вредности донети у року од максимално 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.
· Спецификацију потребне услуге поправке можете преузети у просторијама ЦВМУ Београд, Порталу јавних набавки или интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs. 
· Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: ЦВМУ Београд, са назнаком: ''Питања за ЈНМВ број 18/2014 – услуга поправке медицинских апарат из кабинета за физикалну медицину Земун-ВМЦ Нови Београд '', или  путем телефакса на број: 011/3203-172 у времену од 08.00-14.30 часова. 
· Спецификација услуге поправке:
	Ред.

бр.
	Медицински апарат


	неисправност
	ЈМ
	Количина

	1
	Апарат за краткоталасну дијатермију ТЕРМОМЕД  
фаб.бр. 20988 и фаб.бр. 19958
	· Извршити замену  неисправне лампе Siеmens RF1006B,
· Извршити замену електролитских кондензатора 1комплет,
· Поправка штампане плоче,
· Поправка неисправног регулатора температуре,
· Поправка тајмера,

· Подешавање апарата након поправке
	ком.
	2

	2
	Биоптрон лампа „ZEPTER“ 


	Неисправна електроника на плочи ,подешавање апарата након поправке
	ком.
	1


У понуди навести појединачно цену свих резервних делова, осталог материјала и цену услуге за предметне медицинске апарате.

Услуга поправке медицинских апарата се реализује у сервису понуђача. Уколико је понуђач удаљен више од 10 километара од гарнизона Београд, у понуди приказати и вредност трошкова допреме медицинских апарата до сервиса (гориво и путарина), а на основу чињенице да наведени трошкови представљају реалне трошкове ЦВМУ Београд.
Делови не могу бити ремонтовани или репарирани.

Један понуђач може поднети само једну понуду.
Прилози:

   - Прилог бр. 1 – Неопходан пословни капацитет,
   - Прилог бр. 1а – Подаци о понуђачу,
   - Прилог бр. 2 – Образац понуде
АР/АР









ПО ОВЛАШЋЕЊУ









УПРАВНИКА









п у к о в н и к










др Славољуб Сталетовић
Прилог бр. 1 

Неопходан пословни капацитет:
    П О Н У Ђ А Ч
	Назив наручиоца предметне услуге:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон за контакт:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


И З Ј А В А
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврдим да имам минимални сопствени капацитет, наведено према следећем:
· 4 запослена радника електро или машинске струке,

· да има бар једног запосленог инжињера са лиценцом за извођење  радова (пројектовање) 430С(330Ф),

· алат и прибор, као и осталу потребну опрему за извршење предметне услуге,

· На свом алату и опреми потребној за предметну услугу, а која подлеже баждарењу (верификацији, калибрацији) извршено је баждарење.

· Да понуђач поседује стандарде SRPS ISO: 9001/2008, 14001/2005, 18001/2008

У случају указане потребе, поднећемо вам адекватне доказе испуњености услова.

Датум и место:

..............................................












Потпис понуђача:










...............................................

Прилог 1а

      ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	НАЗИВ ПОНУЂАЧА
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА
	

	МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ
	

	ОПШТИНА
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
	

	ТЕЛЕФОН
	

	ТЕЛЕФАКС
	

	Е-MAIL
	

	МАТИЧНИ БРОЈ
	

	ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
	

	ПИБ БРОЈ
	

	ТЕКУЋИ РАЧУН
	

	БАНКА
	

	ДИРЕКТОР
	

	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
	


                                                                                     ________________________





          (штампано име и презиме овлашћеног лица)








________________________

                                                     М.П.
             (потпис овлашћеног лица)
Прилог 2 

Образац понуде са спецификацијом

	Ред

бр.
	Назив
	јед.

мере
	Кол.
	Цена услуге поправке

(динара без ПДВ)
	Гарантни

рок

(месеци)
	Рок завршетка

услуге

(дана)

	1.
	Апарат за краткоталасну дијатермију ТЕРМОМЕД  

фабрички број. 20988 и 19958
	ком
	  2
	
	
	

	2.
	Биоптрон лампа 

„ZEPTER“
	ком
	1
	
	
	

	Укупна вредност без ПДВ-а
	

	ПДВ 
	

	Укупна вредност са ПДВ-ом:
	


                                                                                     ________________________

Датум и место: 


             (штампано име и презиме овлашћеног лица)

________________




________________________

                                                     М.П.
             (потпис овлашћеног лица)
                          ��
�
�
        МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


                   УПРАВА ЦЕНТРА


   ВОЈНОМЕДИЦИНСКИХ УСТАНОВА�



�
�
                      Инт.бр. 1770-4�
�
�
                   15.07.2014.године.�
�
�
                         Б Е О Г Р А Д�
�
 








