     [image: image1.jpg]



      РЕПУБЛИКА СРБИЈА




                     

   MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 






СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ







УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ









Дирекција за набавку и продају


Инт. бр.  _______________


                                                  
         
                                 _______ 
Појашњење конкурсне
документације, д о с т а в љ а.-       

                     



_____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- Аутоматски ткивни вакум процесор, апарат за аутоматско бојење хистолошких препарата и апарат за аутоматско поклапање обојених хистолошких препарата покровним стаклима, Број  набавке: 189/12,  за потребе ВМА. 
Дописом наш инт.бр. 329 - 19 од 09.01.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације. 

Молимо вас да нам дате појашњење у вези са техничком спецификацијом из Прилога бр. 3/1Б Ставка 1:Аутоматски ткивни вакум процесор

Питање бр. 1  Тачка 1.4. Да ли се за тачку 1.4. "Минимум десет реагенс станица, минимум 3  парафинска купатила и минимум 4 станице за средства за прање апарата." прихвата да буде "Минимум девет реагенс станица ....."
 Одговор 1: НЕ прихвата се. 
Институт за патологију и судску медицину ВМА поседује апарате различитих произвођача више од 15 година, са карактеристикама које су наведене у техничкој спецификацији. Годишњи број обрађених узорака ткива је преко 90.000(са тенденцијом даљег пораста), што у просеку представља око 410 узорака дневно, у више од 30% радних дана тај број премашује 500 узорака и иде и до 700 ткивних узорака дневно.  
Институт за патологију и судску медицину ВМА представља не само регионални већ и европски референтни центар, не само према огромном броју урађених узорака већ и по квалитету и броју урађених анализа. 
Свако поређење са установама које понуђач наводи је неумесно и неадекватно јер се према броју обрађених  ткивних узорака пацијената, број урађених анализа и кратком временском периоду у којем лабораторије Института морају да обраде пристигли број узорака, апсолутно не могу поредити. Нама су неопходни робустни и поуздани апарати који морају да испуне тражени минимум техничких карактеристика у које спада и "Минимум десет реагенс станица". 
Свако дање спуштање већ минималних услова прописаних техничком спецификацијом на постојећи обим посла довело би до неприхватљиве деградације квалитета и брзине обраде узорака. Истовремено, у негативном смислу, таква технологија(са девет реагенс станица) неповољно би се одразила на повећани број услуга према РЗЗО, које чине и до 70% укупног броја анализа.  
Девет реагенс станица сматрамо недовољним за капацитет апарата од 300 ткивних узорака. 
Сви захтеви остају непромењени.

Д И Р Е К Т О Р
Драгана Петровић, дипл.економиста
МВ/-

Достављено: свим понуђачима
PAGE  
2

