РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  _______________

_______

Појашњење конкурсне

документације, д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- ЕЦРП дуоденоскопија, број набавкe 238/12,  за потребе ВМА у 2012. години.

Дописима наш инт.бр. 395-14 од 23.08.2012. године,  инт.бр. 395-16 од 24.08.2012. године и инт.бр. 395-17 од 24.08.2012. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације које се односе на Пилог 3/1Б спецификација добра.

Питање 1: "Ставка 1.2 Дубина видног поља, 4-6мм". Ова ставка је вероватно грешком написана, јер за дуоденоскопе дубина видног поља је најчешће у опсегу 5-60мм.

Одговор 1: Ради се о грешки. Ставка 1.2. гласи "Опсег видног поља од 105 до 60мм".

Питање 2: "Ставка 3.5. Дигитални излази: DVI, HDTV." Молимо вас за појашњење потребе ове карактеристике, јер дуоденоскопи немају могућност приказивања слике у  HDTV квалитету. Предлажемо да се изостави из спецификације.

Одговор 2: Нема измене ове ставке.

Питање 3: "Ставка 3.7. Подешавање боје: црвена, плава, зелена, црна." Молимо вас за појашњење ове карактеристике. С обзиром да се ради о ендоскопском систему којим се посматра мукоза ткива, за корекцију колорита слике се, собзиром на врсту ткива, користе подешавања црвене и плаве боје. Предлажемо кориговање ове карактеристике у " Подешавање боје: црвена, плава"

Одговор3: Да, прихватљиво је.

Питање 4: "Ставка 3.5. Дигитални излази: DVI, HDTV." Да ли су прихватљиви дигитални излази DVI и HDSDI"

Одговор 4: Да, прихватљиво је.

Питање 5: "Ставка 3.6. Аналогни излази: RGB,Y/C, compozite." Да ли је прихватљива понуда без Y/C излаза"

Одговор 5: Да, прихватљиво је.

Питање 6: "Ставка 2.2. Резервна халогена сијалица (саставни елемент извора хладног светла)". Да ли ће се прихватити резервна лед сијалица(саставни елемент извора хладног светла), имајући у виду да код нашег произвођача  сви процесори имају уграђену ЛЕД резервну сијалицу, што је одлика нових генерација производа.

Одговор 6: Да, прихватиће се.

Продужава се рок за достављање понуда  тако да је:

Рок за достављање понуда  06.09.2012. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/-

Достављено: свим понуђачима