     [image: image1.jpg]



      РЕПУБЛИКА СРБИЈА




                     

   MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 






СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ







УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ









Дирекција за набавку и продају


Инт. бр.  _______________


                                                  
         
                                 _______ 
Појашњење конкурсне
документације, д о с т а в љ а.-       

                     



_____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- Аутоматски ткивни вакум процесор, апарат за аутоматско бојење хистолошких препарата и апарат за аутоматско поклапање обојених хистолошких препарата покровним стаклима, Број  набавке: 189/12,  за потребе ВМА. 
Дописом наш инт.бр. 329 -15 од 04.01.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације. 

Молимо вас да нам дате појашњење у вези са техничком спецификацијом из Прилога бр. 3/1Б Ставка 1:Аутоматски ткивни вакум процесор

"Имајући у виду да ова тачка апсолутно не утиче на квалитет и перформансе апарата, већ број ових станица представља концепт рада апарата. Апсолутно једнако квалитетно раде апарати и са 8 или 10 или 12 или 14 реагенс станица а сасвим је свеједно колико апарат има станица за средства за прање апарата. Сваки нови модел апарата има нове концепте и напредније технологије а будућност свих апарата је у упрошћавању и смањењу броја непотребних станица а не њиховом повећању и компликовању." 
Питање бр. 1  Тачка 1.4. Да ли се за тачку 1.4. "Минимум десет реагенс станица, минимум 3  парафинска купатила и минимум 4 станице за средства за прање апарата." прихвата да буде "Минимум девет реагенс станица, минимум 3  парафинска купатила и минимум 4 станице за средства за прање апарата." или да се избаци из спецификације.
 Одговор 1: НЕ прихвата се. Дугогодишњим радом у овој области са апаратима различитих произвођача утврдили смо неоспорно да је тражени услов прихватљиви МИНИМУМ за адекватну технолошку обраду огромног броја ткивних узорака који се обрађују свакодневно у лабораторијама ВМА. Број реагенс станица,  парафинских купатила и станица  за средства за прање зависи од броја и величине ткивних узорака за које је апарат предвиђен. Квалитет обрађених узорака АПСОЛУТНО зависи од запремине реагенаса и адекватног броја измена истих. Да то није тако произвођачи би производили само апарате са минималним бројем станица за реагенсе. Уколико је количина и број станица за средства за испирање неадекватна броју обрађених узорака, резидуе парафина улазе у систем апарата и доводе до квара апарата у сред циклуса обраде.Такви 
кварови доводе до неповратног уништавања ткивних узорака пацијената(углавном се ради о онколошким пацијентима). Последице су катастрофалне. Не ради се о узорцима крви коју можете поново да извадите пацијенту.
Што се тиче тазвоја технологије обраде ткивних узорака она иде у више праваца и стручни корисници ВМА су веома добро упознати са новинама у тој области. Упрошћавање се односи на лакоћу руковања апаратом и на примену микроталаса ради убрзавања процеса обраде а не на смањење броја неопходних реагенаса. Девет реагенс станица сматрамо недовољним за капацитет апарата од 300 ткивних узорака. 
Сви захтеви остају непромењени.

Д И Р Е К Т О Р
Драгана Петровић, дипл.економиста
МВ/-

Достављено: свим понуђачима
PAGE  
2

