РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  _______________

_______

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра Ултразвучни апарат неуролошки, број ЈН 190/12, за потребе ВМА, у 2012. години.

Дописом наш инт.бр. 332-15 од 25.09.2012. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

Питање 1: На страни 5/35 Конкурсне документације тачка 2.4.10 захтева се: „Сертификат сервисера за добро које се нуди или неко слично њему“. Да ли је за наручиоца прихватљива измена овог захтева тако да гласи: „сертификат сервисера за добро које се нуди“, пошто слично њему може да значи и било који други ултразвук, а сервисер који зна да сервисира један тип апарата уопште не мора да зна да сервисира други тип апарат истог произвођача? Одговор 1: Прихвата се.

Питање 2:  На страни 15/35 Конкурсне документације тачка 4 захтева се: „могућност подешавања тастатуре горе/доле и лево/десно“. Како померање тастатуре ни на који начин не утиче на квалитет слике или квалитет употребе апарата, да ли је за наручиоца прихватљива измена овог захтева у: „Могућност подешавања тастатуре горе/доле“ како би што већи број понуђача могао да да исправну понуду? Одговор 2: Прихвата се.

Питање 3: На страни 15/35 Конкурсне документације тачка 6 захтева се: „dvi/vga видео излаз, usb конектори и мрежни прикључак“, из формулације није јасно да ли је неопходно да апарат поседује dvi или vga излаз или оба. Да ли је за наручиоца прихватљива измена овог захтева тако да гласи: „dvi или vga видео излаз, usb конектори и мрежни прикључак“? Одговор3: Прихвата се.

Питање 4:  На страни 15/35 Конкурсне документације тачка 7 захтева се: „2d b mod image frame rate 750 hz ili više“, како је апарат намењен примени у неурологији, а не у кардиологији овај захтев је непотребно предимензионисан и елиминаторан за остале понуђаче. Да ли је за наручиоца прихватљива измена овог захтева тако да гласи: „2дб-мод „image frame rate“ 500 слика у секунди или више“? Одговор 4: Прихвата се.

Питање 5: На страни 15/35 Конкурсне документације тачка 8 захтева се: „динамички опсег система 220 db или више“. захтев за оволиким динамичким опсегом је непотребан, да ли је за наручиоца прихватљиво смањење овог захтева тако да гласи: „динамички опсег система 210 db или више“ како би што већи број понуђача могао да да исправну понуду? Одговор 5: Прихвата се.

Питање 6:  На страни 15/35 Конкурсне документације тачка 11 захтева се: „систем мора да подржава конвексне, линеарне, „phased аггау“секторске, матричне, интраоперативне, tee сонде“. Предмет набавке су само линеарна и „phased аггау“секторска сонда па је захтев за компатибилношћу за осталим сондама које свакако нису за употребу у неурологији непотребан и сувишан. Да ли је у том смислу за наручиоца прихватљива измена овог захтева тако да гласи: „Систем мора да подржава линеарне и „phased аггау“ секторске сонде“ како би што већи број понуђача могао да да исправну понуду?

Одговор 6: Формулација у тачки 11 се мења и гласи: "Систем мора да подржава сонде које су конвексне, линеарне, phased аггау секторске и матричне (са дводимензионалним распоредом кристала).

Питање 7: На страни 15/35 Конкурсне документације тачка 14 захтева се функционалност која је применљива само у прегледима срца, како је предмет набавке апарат за неурологију да ли је за наручиоца прихватљиво потпуно избацивање овог захтева из минималне техничке спецификаицје како би што већи број понуђача могао да да исправну понуду?

Одговор 7: Прихвата се, и тачка 14 се брише из техничке спецификације.

Питање 8:  На страни 16/35 Конкурсне документације тачка 23 захтева се:„phased array секторска сонда са дводимензионим распоредом кристалних елемената којих има најмање 128, за транскранијалне прегледе. За квалитет слике код транскранијалног доплера од пресудног значаја је фреквенција сонде а не број кристала. Да ли је у том смислу за наручиоца прихватљива измена овог захтева  тако да гласи: „phased array секторска сонда са дводимензионим распоредом кристалних елемената којих има најмање 90, за транскранијалне прегледе“ како би што већи број понуђача могао да да исправну понуду?

Одговор 8: Формулација у тачки 23 се мења и гласи: „Phased array секторска сонда са дводимензионим распоредом кристалa којих има најмање 90, за транскранијалне прегледе“

Питање 9:    На страни 28/35 Конкурсне документације тачка 4.5 Уговора захтева се између осталог да продавац испоручи инсталациони софтвер. Како у великом броју случајева произвођач не испоручује понуђачу инсталациони софтвер, те испорука овог софтвера додатно оптерећује потенцијалне понуђаче, да ли је за наручиоца прихватљиво избацивање из тачке 4.5 уговора захтева за испоруку инсталационог софтвера? Одговор 9: Не прихвата се.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/-

Достављено: свим понуђачима