Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3946 – 15 14 AUG 2019

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

јавна набавка добра број 25/ 2019УВЗ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

На страни 30. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, за партију број 3, мења се текст обрасца 6- I- 4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за тачке: 2, 4, 5, 12 и 17, а према прилогу а).

Остали елементи Конкурсне документације ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 25/2019УВЗ, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

Прилог а)

ПАРТИЈА 3

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Кревет болеснички за хируршку интензивну негу рендген пропусни са 4 мотора и антидекубитални душек (8 комада)

(Клиника за анестезиологију и интензивну терапију)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које болесничкии кревет за интезивну са четвороделним оградама, мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Кревет поседује минимум 4 електро мотора |  |  |
| 2 | Димензија кревета (спољне) 1000мм ± 30 мм x 2200мм ± 20 мм |  |  |
| 3 | Минимално подешавања висине лежеће основе (без душека) у распону од 350 мм до 910 мм, односно минималан распон 560 мм |  |  |
| 4 | Димензије лежеће плоче: 870мм ± 10 мм x 2000мм ± 50 мм |  |  |
| 5 | Укупна дужина лежеће плоче укључујући екстензију интгрисану у рам кревета мин. 2170мм |  |  |
| 6 | Масиван рам кревета: израђен од високо квалитетног метала. Минимална тежина самог кревета без додатне опреме 160kg. |  |  |
| 7 | Покретне странице узглавља и прочеља са сигурносним бравицама, при чему страницу узглавља је могуће потпуно уклонити. |  |  |
| 8 | Лежећа плоча кревета: састављена је из минимум 4 сегмената, које је лако скинути ради чишћења |  |  |
| 9 | Aуторегресија леђног дела |  |  |
| 10 | Леђни део мора да се брзо и лако спушта уз помоћ ручица које су приступачне са обе стране кревета због хитне КПР помоћи |  |  |
| 11 | Могућност подешавања леђног дела помоћу електромотора у минималном опсегу од 0° до 70° |  |  |
| 12 | Могућност подешавања сегмента горњег дела ногу помоћу елктромотора у минималном распону од 0° до 40° ± 5° |  |  |
| 13 | Тренделенбург минимум 14°, обрнути тренделенбург минимум 15°. Обе функције подешавају се помоћу електромотора. |  |  |
| 14 | Кревет треба да поседује функцију брзог позиционирања пацијента у шок позицију |  |  |
| 15 | Кревет треба да поседује функцију аутоматског постављања у седећи положај |  |  |
| 16 | Положај ножне кочнице блокира сва четири точка или блокира ротирање једног точка ради лакшег упраљања по правцу. Пречник точка минимум 150 мм |  |  |
| 17 | Безбедно радно оптерећење (SWL) минимум 250 kg |  |  |
| 18 | Поседује двострано орјентисане контролне панеле у страницама код главе пацијента. Поседују прегледни ЛЦД екран и одређеним функцијама – различитим могућностима за пацијента (унутрашња страна) и особље (спољашња страна) |  |  |
| 19 | Контролни панел за медицинско особље (сестрински панел) који омогућава управљање свим функцијама кревета са посебно издвојеним тастерима за електични КПР и Тренделенбург и индикатором напуњености батерије и меморијским тастером. Меморијским тастером се ограничавају различите позиције према потребама пацијента. |  |  |
| 20 | Носач инфузије са четири куке од нерђајућег или хромираног челика, носач боце за кисеоник од нерђајућег челика или лежиште за боцу у основи кревета |  |  |
| 21 | Трапез за пацијента са подесивим рукохватом |  |  |
| 22 | Стандардни шински носачи додатне опреме монтирани бочно на обе стране испод лежеће плоче |  |  |
| 23 | Кружни одбојници на угловима |  |  |
| 24 | Покретне дводелне бочне странице, са уграђеним механизмом за меко покретање, странице минималне висине 410 мм, израђене од јаке пластике. |  |  |
| 25 | Aутономно батеријско напајање |  |  |
| 26 | Aларм који се оглашава када је кревет откочен а укључен у извор струје |  |  |
| 27 | Кревет мора да поседује стандард IPX6 (могућност прања целокупног кревета) |  |  |
| 28 | Антидекубитни душек са непромочивом навлаком |  |  |
| 29 | Расклопивии држач постељине испод дела за ноге |  |  |
| 30 | Контролни панел у страницама је модуларног типа, тј. могуће га је заменити без употребе алата и мењања самих страница. |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)