Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2151 – 18 17 MAY 2019

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

јавна набавка мале вредности добра број 7/ 2019 УВЗ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На странама 24-26 Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, за партију 1, мења се текст обрасца 6-I-4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за тачке 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 21, 33, 34, 45 и 46 , а према прилогу а).

- На странама 27 и 28 Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, за партију 2, мења се текст обрасца 6-I-4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за тачке 25.1 и 25.2, и додају се тачке 27 и 28, а према прилогу б).

Остали елементи Конкурсне документације ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 7/2019УВЗ, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

Прилог а)

ПАРТИЈА 1

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ

(Клиника за ендокринологију ВМА)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne tehničke karaktenstike koje aparat mora da ispunjava |  |  |  |
| 1 | Integrisani kolor LCD ili TFT monitor visoke rezolucije dijagonale min. 21,5” (inča), na veštaškoj ruci i sa mogućnošću pomeranja u svim smerovima |  |  |
| 2 | Rezolucija monitora minimalno 1600 X minimalno 900 |  |  |
| 3 | Operativna tabla podesiva po visini sa pozadinskim osvetlјenjem taster |  |  |
| 4 | Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 12 inča) osetlјiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima. |  |  |
| 5 | Aparat poseduje tastaturu za unos teksta |  |  |
| 6 | Programibilni tasteri koji se po želji korisnika mogu programirati (na tastaturi ili na touch screen-u) |  |  |
| 7 | Visoka pokretlјivost aparata sa 4 rotirajuća točka, ne portabl koncepta |  |  |
| 8 | Minimalno 4 aktivna konektora za sonde (ne računajući konenktor za "pencil" sonde) i svaka od ponuđenih sondi se može povezati na svaki konektor, elektronski izbor sondi |  |  |
| 9 | Svaka od ponuđenih sondi mora imati izbor od minimum 3 fundamentalne radne frekvencije |  |  |
| 10 | Modovi snimanja: B mod, M mod, kolor M mod, Kolor dopler, PW dopler sa HPRF, "Power" dopler, "Tissue Doppler Imaging" |  |  |
| 11 | Maksimalna dubina skeniranja u B modu, minimalno 30cm |  |  |
| 12 | Istovremeni prikaz u realnom vremenu slike u B-modu i kolor dopler slike u formatu jedna pored druge i/ili jedna ispod druge |  |  |
| 13 | Dinamički opseg sistema, minimalno 280 dB |  |  |
| 14 | Broj slika u sekundi u B modu minimalno 1800 fps |  |  |
| 15 | Maksimalni broj slika u sekundi u kolor dopler modu minimalno 220 fps |  |  |
| 16 | Minimalno 192 hardverska transmitera ili aparat sa min. 4.000.000 digitalno procesnih kanala |  |  |
|  | Napredne funkcije |  |  |
| 17 | "Tissue Harmonic Imaging" zasnovan na najnovijim tehnikama tipa: pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion coded harmonics i sl. sa minimum 3 radne frekvencije na svim ponuđenim sondama |  |  |
| 18 | Prostorno komponovanje slike radi smanjeanja šuma u realnom vremenu, Real time sonoCT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, itd. |  |  |
| 19 | Neka od tehnika automatske optimizacije slike u B-modu jednim pritiskom na dugme: TEQ, iScan, QuickScan, ATO.. ili ekvivalent |  |  |
| 20 | Automatska optimzacija bazne linije i opsega brzina PW/CW modu jednim pritiskom na dugme. |  |  |
| 21 | Neka od naprednih kolor dopler tehnika za bolјi prikaz sporih protoka bez prelivanja: B-flow, Advanced Dynamic Flow, Clarify ili ekvivalent, ne priznaje se direkcioni „Power” dopler ili automatska optimizacija Doppler protoka u realnom vremenu (optimizacija color box-а, bazne linije, prozora uzrokovanja (SV)). |  |  |
| 22 | Automatsko trasiranje u PW dopler modu sa merenjem |  |  |
| 23 | Uklјučena opcija Trapezoidnog skeniranja |  |  |
| 24 | Automatsko merenje intima-media kompleksa |  |  |
| 25 | Stadardni paketi merenja |  |  |
| 26 | Mogućnost nadogradnje za skeniranje sa kontrastima |  |  |
| 27 | „Speckle Reduction“ opcija |  |  |
| 28 | Program za elastografiju tipa Strain na min. jednoj ponuđenoj linearnoj sondi |  |  |
| 29 | Aparat mora imati tehniku pobolјšanja prikaza igle prilikom biopsije (navesti ime tehnike) |  |  |
| 30 | Mogućnost zumiranja (uvećanja slike) pre i posle zamrzavanja |  |  |
| 31 | Mogućnost izbora dela slike koji se uvećava („Spot Zoom“ ili ekvivalent) |  |  |
| 32 | Mogućnost uvećanja slike bez gubitka dijagnostičkog kvaliteta i povećanja granulacije slike („HD Zoom“ ili ekvivalent) |  |  |
| 33 | Mogućnost nadogradnje aparata 4D linearnom sondom |  |  |
| 34 | Mogućnost nadogradnje aparata sa min. 2 sonde u single crystal i/ili matričnoj tehnologiji |  |  |
|  | Arhiviranje i umrežavanje |  |  |
| 36 | Cine memorija minimum 900 MB ili min. 2000 frejmova |  |  |
| 37 | Prospektivno i retrospektivno snimanje klipova |  |  |
| 38 | Arhiviranje slika u DICOM formatu na HDD, DVD/CD, USB Flash memoriju |  |  |
| 39 | Izvoz slika u JPEG formatu i cine klipova u AVI (MPEG-4) formatu |  |  |
| 40 | Mrežna konekcija minimum 1000 Mbps |  |  |
| 41 | Aparat ima minimum 3 USB porta |  |  |

| 42 | Aparat se može nadograditi sledećeim DICOM funkcijama: Store, Print, Query/Retrieve, Verification, Modality Worklist Management, MPPS, Structured reporting, DICOM Multi Frame, DICOM Media Storage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Mogućnost izrade od strane korisnika personalizovanih izveštaja na aparatu sa mogućnošću izvoza u PDF formatu i mogućnost priklјučenja kancelarijskog štampača za štampanje izveštaja |  |  |
| 44 | Mogućnost priklјučenja biplanarnih konveks/konveks i konveks/linear i laparoskopiskih sondi |  |  |
|  | Sonde i pribor |  |  |
| 45 | Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 5,0 - 12 MHz (+/- 2 MHz), širine vidnog polja minimum 50mm sa minimum 192 kristalna elementa |  |  |
| 46 | Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 5,0-18,0 MHz ili šireg, širine vidnog polјa manje od 40 mm sa minimalno 160 kristalna elementa |  |  |
| 47 | Crno-beli termalni štampač |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог б)

ПАРТИЈА 2

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ

(Клиника за неурологију ВМА)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Portabilni ultrazvučni aparat sa baterijom koja omogućava min. 45 minuta rada bez napajanja iz mreže |  |  |
| 2 | Kolica za portabilini aparat koja moraju posedovati minimum 3 konektora za sonde |  |  |
| 3 | Integrisani 15“ LCD monitor visoke rezolucije |  |  |
| 4 | Težina aparata maksimalno 7.5 kg |  |  |
| 5 | Integrisani hard disk |  |  |
| 6 | Maksimalna dubina prikaza minimum 30 cm (zavisno od sonde) |  |  |
| 7 | Minimum 4 fokusnih tačaka (zavisno od sonde) |  |  |
| 8 | Alfanumerička tastatura |  |  |
| 9 | Napredna tehnologija za smanjenje šuma i redukcije artefakata u B-modu, kao SRI-HD ili odgovarajuća |  |  |
| 10 | Tehnologija prostornog komponovanja slike iz više različitih uglova, kao Compaund, CrossXBeam, Sono CT ili odgovarjuća |  |  |
| 11 | Automatska optimizacija tkivne slike, "Auto Tissue Optimization" (ATO) ili odgovarajuće |  |  |
| 12 | Automatska optimizacija kolora, "Auto Color Flow Optimization" (ACO) ili odgovarajuće |  |  |
| 13 | Automatska optimizacija spektra , "Auto Spectrum Optimization" (ASO) ili odgovarajuće |  |  |
| 14 | Prošireni prikaz (trapezoidni prikaz) na linearnim sondama, Virtual Convex ili odgovarajuće |  |  |
| 15 | Zum visoke rezolucije, HD Zoom ili odgovarajuće |  |  |
| 16 | Sistem podržava sledeće tipove sondi: |  |  |
| 16.1 | Sektorske |  |  |
| 16.2 | Linearne |  |  |
| 16.3 | Linearne sa 4 tastera ili nožni prekidač sa 3 funkcije čije funkcije korisnik može prema svojim potrebama konfigurisati |  |  |
| 16.4 | Konveksne |  |  |
| 17 | Obavezni modovi rada koje sistem mora da poseduje: |  |  |
| 17.1 | B-Mod |  |  |
| 17.2 | M-Mod |  |  |
| 17.3 | Color Flow Mode (CFM) |  |  |
| 17.4 | Power Doppler Imaging (PDI) |  |  |
| 17.5 | Pulsed wave Doppler (PW) |  |  |
| 18 | Harmonijski prikaz kao "Tissue Harmonic Imaging", "Coded Harmonic Imaging" ili odgovarajuće |  |  |
| 19 | Softver koji obezbeđuje bolju vizuelizaciju hemodinamike kombinovanjem efekata B-moda i Color Flow Dopplera kao "High-Res PDI" ili odgovarajuće |  |  |
| 20 | Baza pacijenata sa podacima |  |  |
| 21 | Softver za poređenje memorisanih slika sa živom slikom kao "Follow-up Tool with fusion" ili odgovarajuće |  |  |
| 22 | Modovi rada kojima se ponuđeni aparat može nadograditi: |  |  |
| 22.1 | Softver za kvantitativnu analizu protoka u regiji od interesa kao "Quantitative Flow Analysis" ili odgovarajuće |  |  |
| 22.2 | Softver za automatsko merenje intima-medijalnog kompleksa kao "Auto IMT" ili odgovarajuće |  |  |
| 23 | Konekcije: |  |  |
| 23.1 | DICOM format |  |  |
| 23.2 | LAN |  |  |
| 24 | Ulazno/izlazni priključci: DVI-I ili HDMI, USB konektori |  |  |
| 25 | Sonde: |  |  |
| 25.1 | Sektorska sonda za TCD preglede (single crystal ili matrične tehnologije) frekventni opseg od 1,5–4 MHz (+/- 1 MHz), ugao skeniranja minimum 90° |  |  |
| 25.2 | Linearna sonda visoke rezolucije frekventni opseg od 4-13 MHz (+/- 2 MHz) kontaktna površina sonde (footprint) 37 mm (+/- 5 mm) sa min. 160 elemenata |  |  |
| 26 | Termalni crno/beli printer |  |  |
| 27 | Aparat je moguće nadogradtiti „na 4D TEE sondu“ |  |  |
| 28 | Aparat je moguće nadogradtiti „na intraoperativnu sondu“ |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)