Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5168 – 20 01 NOV 2018

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

отворени поступак јавне набавке добра по партијама 12/2018

(медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На страни 3. Конкурсне документације „Прилог 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ“ у тачки 1.4. мењају се укупне процењене вредности за партије број 8 и 9 тако да гласе:

- за партију 8.	1,438,333.33 РСД, без ПДВа,

- за партију 9.	2,800,000.00 РСД, без ПДВа“.

- На страни 28. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 2, на редном броју 11.1. мења се текст тако да гласи: „2 конекциона црева у две боје минималне дужине 4м и више“.

- На страни 32. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 3, на редним бројевима 20.3, 23, 23.1, 23.2 и 23.3 мења се текст тако да гласи:

- „Тачка 20.3: Програм за 3D квантификацију параметара функције и масе LK, који омогућава преглед, слајсовање и квантификацију LK, Волумени LK EF и ''BI-plane'' као Аutо LVQ, 3DQ или одговарајуће

- Тачка 23: Сонде,

- Тачка 23.1: Трансторакална 2D матрична секторска (phased array) кардиолошка сонда фреквентног опсега 1-5 MHz (± 0.5 MHz),

- Тачка 23.2: Трансторакална 2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5- 4.5MHz (± 0.5 MHz) са 2500 кристала или више,

- Тачка 23.2 (грешком означена 23.2 као претходна тачка): Тачка 23.3 TEE 2D/3D/4D матрична трансезофагеална сонда фреквентног опсега 2.5- 7.5MHZ (± 0.5MHz)“.

- На страни 36. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 4, на редним бројевима 20.3, 23, 23.1 и 23.2 мења се текст тако да гласи:

- „Тачка 20.3: Програм за 3Д квантификацију параметара функције и масе LK, који омогућава преглед, слајсовање и квантификацију LK, Волумени LK EF и ''BI-plane'' као Аutо LVQ, 3DQ или одговарајуће,

- Тачка 23: Сонде,

- Тачка 23.1: Трансторакална 2D матрична секторска (phased array) кардиолошка сонда или еквивалентне технологије фреквентног опсега 1-5 MHz (± 0.5 MHz),

- Тачка 23.2: Трансторакална 2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5–4.5MHz (± 0.5 MHz) са 2500 кристала или више.“

- На странама 37, 38 и 39. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 5 (ПОКРЕТНИ РЕНДГЕН АПАРАТ), мења се текст ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, а према прилогу а).

- На страни 41. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 6, на редном броју 3.2. мења се текст тако да гласи: „Топлотни капацитет кућишта цеви мин.1.2MHU ± 5°“.

Остали елементи Конкурсне документације ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 12/2018 УВЗ, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

Прилог а)

ПАРТИЈА 5

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПОКРЕТНИ РЕНДГЕН АПАРАТ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Механички параметри |  |  |
| 1.1 | Моторизовано кретање, са променљивом брзином кретања уредјаја |  |  |
| 1.2 | Адаптивни систем за покретање уредјаја , остељив на силу којом се управља |  |  |
| 1.3 | Сензор за антиколизиону заштиту |  |  |
| 1.4 | Вертикални стуб: телескопски стуб |  |  |
| 1.5 | Висина уређаја у транспортној позицији маx. (160цм) |  |  |
| 1.6 | Могућност моторизованог подешавања позиције уређаја поред пацијента (напред-назад, ротација) |  |  |
| 1.7 | Опсег растојања носача цеви за S¦D у вертикалној позицији мин 55 cm-200 cm |  |  |
| 1.8 | Ротација стуба око уздужне осе мин.+/- 180П |  |  |
| 1.9 | Ротација руке цеви мин. ±1501 |  |  |
| 1.10 | Екстензија руке цеви мин. 125cm (од центра стуба до фокалспота цеви) |  |  |
| 1.11 | Ротација цеви мин. -20! /+90 |  |  |
| 1.12 | Тежина уређаја маx. 400 kg |  |  |
| 1.13 | Пуњива батерија, максимално време пуњења 4 сата, или два независна батеријска система, један за покретање апарата и други за вршење експозиције |  |  |
| 2 | Рендген генератор |  |  |
| 2.1 | Снага генератора мин.30 kW |  |  |
| 2.2 | Опсег времена експозиције мин.lms - 10sec, |  |  |
| 2.3 | Радни опсег излазног напона мин. 40-150kV |  |  |
| 2.4 | Радни опсег излазних струја мин. 10-450mA |  |  |
| 3 | Рендгенска цев са додатним екраном осетљивим на додир на кућишту цеви |  |  |
| 3.1 | Номинални радног напона мин. 150kV |  |  |
| 3.2 | Топлотни капацитет мин. 300 kHU |  |  |
| 3.3 | Угао анодног диска мин14i |  |  |
| 3.4 | Два фокуса. маx 0,6/1,2mm |  |  |
| 3.5 | Дијагонала додатног екрана на кућишту цеви мин 7" |  |  |
| 4 | Колиматор |  |  |
| 4.1 | Аутоматска или мануелна колимација са LED светлом |  |  |
| 4.2 | Ротација колиматора мин +90° |  |  |
| 4.3 | Dodatna automatska filtracija min. 0.2 mmCu у зависности од APR (Anatomical Programed Radiography) подешавања |  |  |
| 5 | Детектор |  |  |
| 5.1 | Тип детектора: бежични |  |  |
| 5.2 | Ефективна повшина детектора мин 42cm х 34cm |  |  |
| 5.3 | Величина пиxел за детектор маx 150¦jm |  |  |
| 5.4 | A/D конверзија мин. 14 bit |  |  |
| 5.5 | DQE (efikasnost detektora) мин.66% |  |  |
| 5.6 | Пуњење батерије детектора могуће у уређају и у засебном пуњачу или испорука најмање 3 батерије са адекватним пуњачем |  |  |
| 5.7 | Тежина детектора маx 3,5kg |  |  |
| 5.8 | Време пуњења батерије детектора у засебном пуњачу најдуже 4 сата или испорука најмање 3 батерије са адекватним пуњачем |  |  |
| 6 | Радна станица интегрисана у уредјају са клиничким карактеристикама |  |  |
| 6.1 | Капацитет HDD мин. 500GB или могућност штампања и/или слања на PАCS |  |  |
| 6.2 | Комуникација са уредјајем путем главног екрана активног типа |  |  |
| 6.3 | Дијагонала главноге крана мин. 17" |  |  |
| 6.4 | RAM мин 8GB |  |  |
| 6.5 | Оперативни систем Windows или еквивалент |  |  |
| 6.6 | APR (Anatomical Programmed Radiographv)- управљање параметрима зрачења ради оптимизације дозе експозиције |  |  |
| 6.7 | Време приказивања коначне слике мин (42*34 cm) маxимум 10sec |  |  |
| 6.8 | Постпроцесирање и приказ слике (мин. увећање, ротација, анотација, дужина, углови) |  |  |
| 6.9 | Приказ дозе за пацијента са слањем на USB /DVD у DICOM формату |  |  |
| 6.10 | Приказ упарености углова рендгенске цеви и детектора ради контроле угла детектора са приказом на кућишту цеви. Омогућава смањење броја неуспелих експозиција услед неупарености рендгенске цеви и детектора под правим углом |  |  |
| 6.11 | Ласерско навођење задатог SID-a .доступна мин. једна дистанца |  |  |
| 6.12 | Опција софтверске решетке која притиском на једно дугме омогућава приказ слике као да се ради са решетком (grid-like effect). Омогућава унапредјење брзине рада и унапредјење квалитета слике у општој радиографској техници снимања |  |  |

НАПОМЕНА:

Понуђач је у обавези да приликом квалитативног пријема уговорених добара, обезбеди пројекат мера заштите од рендген зрачења за инсталацију, пробни рад и трајно коришћење, са мерењем код корисника

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)