Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5168 – 31 06 NOV 2018

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

отворени поступак јавне набавке добра по партијама 12/2018

(медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На страни 2. Конкурсне документације, мења се текст у ставу два и гласи:

„Конкурсна документација за јавну набавку број 12/2018 УВЗ у отвореном поступку:

Медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију), обликована у 18 партија“

- На странама 3. и 4. Конкурсне документације „Прилог 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ“ у тачки 1.3. табеле, брише се у партији број 17 у колони „Количина/Корисник- ВБ Ниш“ количина од 1 комада, и додаје се партија број 18, и то:

| 17 | Опрема за анестезију - мобилни апарат за анестезију | 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Опрема за анестезију - мобилни апарат за анестезију |  |  | 1 |

- На страни 4. Конкурсне документације „Прилог 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ“ у тачки 1.4. мења се укупна процењена вредноста за партију број 17 и, додељује се укупна процењена вредност за партију број 18, тако да гласе:

- за партију 17.	3,421,250.00 РСД, без ПДВа,

- за партију 18.	3,421,250.00 РСД, без ПДВа“.

- На страни 4. Конкурсне документације „Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ“, мења се текст у тачки 2.1. тако да гласи:

„ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ број 12/2018 УВЗ су добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију), обликована у 18 партија“.

- На страни 32. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 3, на редним бројевима 20.3 и 23.1, мења се текст тако да гласи:

- „Тачка 20.3: Програм за 3D квантификацију параметара функције и масе LK, који омогућава преглед, слајсовање и квантификацију ЛК, Волумени LK EF LK и ''BI-plane'' као Аutо LVQ, са припадајућим софтвером који омогућава одређивање набројаних параметара“

- Тачка 23.1: Трансторакална 2D секторска (phased array) кардиолошка сонда фреквентног опсега 1- 5MHz (± 0.5 MHz)“.

- На страни 36. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 4, на редном броју 20.3 мења се текст тако да гласи:

- „Програм за 3D квантификацију параметара функције и масе LK, који омогућава преглед, слајсовање и квантификацију LK, Волумени LK EF LK и ''BI-plane'' као Аutо LVQ, са припадајућим софтвером који омогућава одређивање набројаних параметара“.

- На страни 63 и 64. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, додаје се Партија 18, 6- I- 4, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА МОБИЛНИ АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ (ВБ Ниш), а према прилогу а).

- На странама 57, 58 и 59. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 15 (АПАРАТ ЗА МЕХАНИЧКУ ВЕНТИЛАЦИЈУ/СТАЦИОНАРНИ), мења се текст ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, а према прилогу б)“.

Остали елементи Конкурсне документације ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 12/2018 УВЗ, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

Прилог а)

ПАРТИЈА 18

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

МОБИЛНИ АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ (ВБ Ниш)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Мобилни апарат за анестезију намењен за вентилацију одраслих и деце |  |  |
| 2 | Треба да поседује минимум две фиоке, средишњи радни пулт/површину са осветљењем и горњи пулт или носач превиђен за додатну опрему |  |  |
| 3 | Осим струјног напајања из мреже, мора поседовати интерно батеријско напајање за барем 30 минута рада |  |  |
| 4 | Конзола апарата опремљена са додатне 3 струјне утичнице |  |  |
| 5 | Поседује прикључке за централно гасно напајање 02, N20, медицинским ваздухом, а на полеђининосач за два резервна гасна цилиндра, који се испоручују уз апарат. Апарат мора да поседује електронски мешач гасова. |  |  |
| 6 | Потребно је да има заштиту од хипоксије |  |  |
| 7 | Потребно је да поседује интегрисан систем за сукцију са мануелном контролом |  |  |
| 8 | Потребно је да поседује систем за одвод отпадних гасова из апарата |  |  |
| 9 | Потребно је да поседује помоћни довод кисеоника (назална или оксигенација преко маске) |  |  |
| 10 | Потребно је да поседује активне следеће модове вентилације: |  |  |
| 10.1 | Волуменом контролисана, притиском контролисана, притиском контролисана са гарантованим волуменом (или Autoflow), SIMV у варијантама са контролом волуменом и са контролом притиском, SIMV са притиском контролисаном са гарантованим волуменом (или са Autoflow), притиском подржано дисање (PS) са апнеа backup |  |  |
| 11 | Поседује процедуру/рутину за брзи опоравак плућа (например након интубације) |  |  |
| 12 | Минимални опсег подешавања дисајног волумена: 20-1500ml |  |  |
| 13 | Интегрисан електронски контролисан PEEP, подесив минимум од 4 до 30cm H2Q или шире |  |  |
| 14 | Могућност смештаја два вапоризера; уз апарат се испручује севофлурански вапоризер |  |  |
| 15 | Има интегрисано или модуларно мерење инспираторне и експираторне концентрације 02, C02, N20 и инхалационих анестетика |  |  |
| 16 | Максималан инспираторни проток: минимално 150 l/min |  |  |
| 17 | Интергрисани колор дисплеј апарата треба да је величине минимум 15inca, резолуције 1024x768 или веће, touchscreen, који поседује ротирајућу команду за руковање |  |  |
| 18 | Дисплеј апарата треба да приказује: истовремено три кривуље (притисак, проток, C02) и кривуљу респираторне механике (варијанте избора: притисак-волумен или притисак-проток), притиске у дисајном путу, фреквенцу, дисајни и минутни волумен, комплиансу, барграф приказ протокомера, дигитални приказ притисака гасова из централног довода, приказ мерених концентрација 02, C02, N20 и инхалационог анестетика у инспиријуму и експиријуму, MAC вредност |  |  |
| 19 | Дисајни систем треба да је компактан, са запремином до 2,7 лит. (при мануелној и аутоматској вентилацији, у раду са једнократним и вишекратним канистером за CO2), предвиђен за рад при ниском протоку и испоручује се са вишекратним канистером за CО2 апсорбер. |  |  |
| 20 | Поседује алармни систем са подесивим границама за дисајнии минутни волумен, притисак, Fi02 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог б)

ПАРТИЈА 15

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ ЗА МЕХАНИЧКУ ВЕНТИЛАЦИЈУ/СТАЦИОНАРНИ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Модови вентилације које апарат треба да посеаује |  |  |
| 1.1 | VC-CMV |  |  |
| 1.2 | VC-AC |  |  |
| 1.3 | SIMV, SIMV supp или одговарајуће (подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације SIMV) |  |  |
| 1.4 | VC-CMV и SIMV са аутоматском регулацијом протока ради могућности нерестриктивног дисања болесника (Autoflow) |  |  |
| 1.5 | BIPAP, BIPAP asb или одговарајуће (подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације BIPAP) |  |  |
| 1.6 | CPAP, CPAP asb или одговарајуће (подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације CPAP) |  |  |
| 1.7 | ILV |  |  |
| 1.8 | асистирана подршка притиском спонтаних напора болесника |  |  |
| 2 | Параметри вентилације које апарат треба да задовољи |  |  |
| 2.1 | фреквенција респиратора 1-100/мин, опција 0-150/мин |  |  |
| 2.2 | време инспиријума 0.2 до 10 секунди |  |  |
| 2.3 | респираторни волумен 20 мл до 2 литра |  |  |
| 2.4 | инспираторни проток: 6-120 литара/мин |  |  |
| 2.5 | инспираторни притисак: 1-99 mbar |  |  |
| 2.6 | PEEP: 0-50 mbar |  |  |
| 2.7 | асистенција притиском: 0-95 mbar |  |  |
| 2.8 | осетљивост окидача: 0.3-15 1/min |  |  |
| 3 | Интегрисан мониторинг и приказ на екрану |  |  |
| 3.1 | апарат треба да врши мониторинг и пнказ следећих вентилационих параметара: притисак (и то: вршни притисак, притисак платоа, средњи притисак, PEEP), респираторни волумен (и то: респираторни волумен у инспиријуму, респираторни волумен у експиријуму и волумен спонтаног дисања), минутни волумен (и то: укупан минутни волумен и минутни волумен спонтаног дисања), инспираторна концентрација О2, фреквенција (и то: укупна фреквенција, фреквенција спонтаног дисања), резистанса, комплијанса, температура гаса болесника |  |  |
| 4 | апарат треба да има могућност симултаног приказа три вентилациона параметра на екрану у виду испуњених линија |  |  |
| 5 | свака крива треба да прикаже најмање три задња вентилациона циклуса |  |  |
| 6 | апарат треба да има могућност приказа следећих затворене криве – петље Притисак-Волумен (P-V) |  |  |
| 7 | апарат мора да обезбеди и мерење и израчунавање следећих вентилационих параметара: брзи плитки индеx дисања (RSB), негативна удисајна сила (NIF), унутрашњи PEEP, заостали волумен и мерење оклузионог притиска P.O.I |  |  |
| 8 | екран треба да буде величине 15 inča са обрнутним дугметорн и површмом осетљивом на додир |  |  |
| 9 | екран треба да може да се конфигурише при чему конфигурисани модови могу да се сачувају |  |  |
| 10 | екран треба да поседује мени „Help" којл кориснику олакшава интерактивну проверу апарата приликом старта и помоћ приликом избора модова вениилације |  |  |
| 11 | Аларми које апарат мора да поседује: минутна веутилација, фреквенција дисања, респираторна запремина, притисак у дисајним путевима, апнеа аларм |  |  |
| 12 | Апарат мора да поседује следеће опције |  |  |
| 12.1 | неинвазивна вентилација |  |  |
| 12.2 | даљинска контрола рутинскиб клиничких функција |  |  |
| 12.3 | APRV мод вентилације |  |  |
| 12.4 | MMV, MMV Psupp мод вентилације или одговарајуће – подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације ММV |  |  |
| 12.5 | PCV (притиском контролисани) модови вентилације: PC-AC, PC-BIPAP |  |  |
| 12.6 | аутоматска компензација тубуса |  |  |
| 12.7 | прикључак за тастер за позив сестри |  |  |
| 13 | Апарат треба да поседује овлаживач са деловима који се могу стерилисати у аутоклаву |  |  |
| 14 | Апарат треба даје на колицима са четири точка, од којих се барем два могу закочити |  |  |
| 15 | Апарат мора да буде испоручен са свим припадајућим деловима и конекцијама (сет црева за пацијента, црево за повезивање са централним разводом гасова за О2, руком – држачем пацијент црева и осталим потребним прибором |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)