| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 5911-13 19.07.2017. године Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке дијагностичких и радиодијагностичких уређаја и материјала за потребе Војне болнице Ниш, бр. 166/17, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Војномедицинска академија, Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се техничка спецификација за партију 2 – ултразвучни апарат.

Прилог: измењене стране бр. 41,42 и 43   конкурсне документације

ЗС.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета 5911/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 2

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Integrisani kolor LCD ili TFT monitor visoke rezolucije dijagonale min.19" (inča), na veštaškoj ruci |  |  |  |
| 1.2 | Rezoliucija monitora minimalno 1280 X minimalno 1024 |  |  |  |
| 1.3 | Operativna tabla podesiva po visini sa pozadinskim osvetljenjem tastera |  |  |  |
| 1.4 | Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 10 inča) osetljiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima. |  |  |  |
| 1.5 | integrisana puna QWERTY tastatura osvetljena ili sa pozadinskim osvetljenjem koja se izviači iz operativne table za manje zauzeće prostora |  |  |  |
| 1.6 | Minimalno 15 tastera na operativnoj tabli se može programirati po želji korisnika |  |  |  |
| 1.7 | Visoka pokretljivost aparata sa 4 rotirajuća točka, ne portabl koncepta |  |  |  |
| 1.8 | Minimaino 3 aktivna konektora za sonde (ne računajući konenktor za "pencil" sonde) i svaka od ponuđenih sondi se može povezati na svaki konektor, elektronski izbor sondi |  |  |  |
| 1.9 | Svaka od ponuđenih sondi mora imati izbor od minimum 3 fundamentalne radne frekvencije |  |  |  |
| 1.10 | Modovi snimanja: B mod, M mod, kolor M mod, Kolor dopier, PW dopier sa HPRF, "Power" dopier, "Tissue Doppler Imaging" |  |  |  |
| 1.11 | Maksimalna dubina skeniranja u B modu, minimalno 40 cm |  |  |  |
| 1.12 | Istovremeni prikaz u realnom vremenu slike u B-modu i kolor dopier slike u formatu jedna pored druge i jedna ispod druge |  |  |  |
| 1.13 | Minimalno 192 hardverska transmitera |  |  |  |
| 2 | Napredne funkcije |  |  |  |
| 2.1 | "Tissue Harmonic Imaging" zasnovan na najnovijim tehrsikama tipa: pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion coded harmonics i si. sa minimum 3 radne frekvencije na svim ponuđenim sondama |  |  |  |
| 2.2 | Prostorno komponovanje slike radi smanjeanja šuma u realnom vremenu, Real time sonoCT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure ili ekvivalent. |  |  |  |
| 2.3 | Neka od tehnika automatske optimizacije slike u B-modu jednim pritiskom na dugme: TEQ, iScan, QuickScan, ATO.. ili ekvivalent |  |  |  |
| 2.4 | Automatska optimzacija bazne linije i opsega brzina PW/CW modu jednim pritiskom na dugme. |  |  |  |
| 2.5 | Neka od naprednih kolor dopier tehnika za bolji prikaz sporih protoka bez prelivanja: B-flow, Advanced Dynamic Flow, Clarify ili ekvivalent. Ne priznaje se direkcioni „Power" dopler. |  |  |  |
| 2.6 | Automatsko trasiranje u PW dopier modu sa merenjem |  |  |  |
| 2.7 | Mogućnost prikaza dijagnostičke slike preko celog ekrana („Full Screen" prikaz) |  |  |  |
| 2.8 | Uključena opcija Trapezoidnog skeniranja |  |  |  |
| 2.9 | Automatsko merenje intima-media kompleksa |  |  |  |
| 2.10 | Stadardni paket merenja u B modu i Doppleru |  |  |  |
| 2.11 | Mogućnost nadogradnje za skeniranje sa kontrastima |  |  |  |
| 2.12 | „Speckle Reduction" opcija |  |  |  |
| 2.13 | Program za kompresionu elastografiju na obe ponuđene sonde sa prikazom uživo krive kompresije i mogućnošću merenja odnosa trvdoće dve regije |  |  |  |
| 2.15 | Aparat mora imati tehniku poboljšanja prikaza igle prilikom biopsije (navesti ime tehnike) |  |  |  |
| 2.15 | Mogućnost izbora dela slike koji se uvećava („Spot Zoom" ili ekvivalent) |  |  |  |
| 2.16 | Mogućnost uvećanja slike bez gubitka dijagnostičkog kvaliteta 1 povećanja granulacije slike („HD Zoom" ili ekvivalent) |  |  |  |
| 2.17 | Za aparat postoje i mogu se povezati tzv. „Single Crystal" sonde |  |  |  |
| 2.18 | Mogućnost aktivacije na aparatu „Shear Wave" elastografije na obe ponuđene sonde sa elastogramom proizvoljne veiičine i moguću merenja elastičnosti |  |  |  |
| 2.19 | Mogućnost aktivacije na aparatu Fuzionog imidžinga (tehika uživo prikaza istog anatomskog regiona uživo ultrazvukom i sa prethodno urađenim CT ili MR snimkom) |  |  |  |
| 3 | Arhiviranje i umrežavanje |  |  |  |
| 3.1 | Cine memorija minimum 512 MB |  |  |  |
| 3.2 | Prospektivno i retrospektivno snimanje klipova |  |  |  |
| 3.3 | Arhiviranje slika u DICOM formatu na HDD, DVD/CD, USB Flash memoriju |  |  |  |
| 3.4 | Izvoz slika u JPEG formatu i cine klipova u AVI (MPEG-4) formatu |  |  |  |
| 3.5 | Mrežna konekcija minimum 1000 Mbps |  |  |  |
| 3.6 | Aparat ima minimum 3 USB porta |  |  |  |
| 3.7 | Aparat se može nadograditi sledećeim DICOM funkcijama: Store, Print, Query/Retrieve, Verification, Modality Worklist Management, MPPS, Structured reporting, DICOM Multi Frame, DICOM Media Storage |  |  |  |
| 3.8 | Mogućnost izrade od srtrane korisnika personalizovanih izveštaja na aparatu sa mogućnošću izvoza u PDF formatu i mogućnost priključenja kancelarijskog štampača za štampanje izveštaja |  |  |  |
| 3.9 | Mogućnost priključenja biplanarnih konveks/konveks i konveks/linear i laparoskopiskih sondi |  |  |  |
| 4 | Sonde i pribor |  |  |  |
| 4.1 | Konveksna sonda opsega radnih frekvencija 2,0-6,0 MHz ili šireg vidnog poija najmanje 65° bez primene tehnika proširenog vidnog polja |  |  |  |
| 4.2 | Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 7,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja minimum 58 mm sa minimalno 192 kristalna elementa |  |  |  |
| 4.3 | Crno-beli termalni štampač |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)