ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ НАБАВКУ  БР. 121/2017

Предмет јавне набавке: Лабораторијска опрема

Изолациона комора за синтезу високотoксичних супстанци

ПИТАЊА

1.Молимо за појашњење тендерске документације:

Да ли је прихватљиво понудити изолациону комору која је опремљена са одговарајућим карбонским филтером,  HEPA филтером Н14  у складу  са  ЕN 1822:2009 кроз који пролaзи одводни ваздух, системом за контролu притиска, као и системом за активну заштиту оператера ( обезбеђен негативни притисак у самој комори), а без ваздушног извода који се спроводи ван зграде.

2.Да ли су прихватљиви сертификати за рукавице и карбонске филтере, у прилогу.

OДГОВОР:

Детаљно смо прегледали материјал који сте нам доставили. У вези са рукавицама, иако немају сертификат да штите од бојних отрова, са обзиром да су израђене од бутил гуме и да штите од других, углавном агресивних хемикалија, сматрамо да би требале да пруже одговарајућу заштиту. Према достављеном материјалу, дата је само слика угљничног филтера али не и сертификат. Што се тиче монтаже саме коморе односно спровођења издувне струје вазудха ван зграде, она би према условима тенедера требало да буде обезбеђена од стране добављача опреме.