ОДГОВОР ВЕЗАН ЗА ПИТАЊЕ БР. 1 -ЈАВНА НАБАВКА  БР. 173/2017

Предмет јавне набавке: Лабораторијска опрем Аналитички систем гасни хроматограф/масени спектрометар са комбинованим ауто-узоркивачем

OДГОВОР: Одговор , ради појашњења конкурсне документације:

1. Прихватљиво је понудити детектор EM Electron multiplier са конверзионом динодом, до год су задржане остале карактеристике инструмента (осетљивост, детекциони лимит, итд.).

2. Прихватљиво је понудити турбомолекуларну пумпу која прихвата и више од 4 mL/min хелијума, односно до 15 mL/min.

3. Прихватљиво је понудити гасни хроматораф чија је брзина подешавања температуре 4,1 ºС у секунди.

4. Прихватљиво је понудити уређај са 7 (седам) независних зона загревања.

5. Прихватљив је PTV инјектор са температурним опсегом од 35 до 450 ºС и са 9 температурних рампи. Такође неопходно је у понуду укључити сплит/сплитлес инјектор.

6. Прихватљиво је понудити уређај чија је резолуција притиска 0,01 kPa, тj. 0,00145 psi.

7. Прихватљиво је понудити уређај који има бекфлаш опцију.

8. Довољно је да уз понуду буде достављена изјава понуђача дата под пуном материјалном и криичном одговорнишћу да ће након испоруке, инсталације и пуштања уређаја у рад бити извршено еталонирање уређаја и након тога достављено уверење о еталонирању, уз гаранцију да ће све трошкове сносити понуђач.

9. Довољно је доставити изјаву понуђача дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом испоруке уређаја бити достављена сва захтевана упутства.

10. Прихватљиво је да техничка спецификација буде дата на енглеском језику али са обзиром да су захтеви у тендерској документацији дати на српском језику, пожељно је и да се ona преведе на српски у самој понуди, при чеми није неопходан професионалан превод, већ је довољно да је сам понуђач преведе.

У прилогу достављамо слику и спецификацију алата произвођача  BERNSTEIN.

Понудити исто или одговарајуће.