ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ НАБАВКУ  БР. 173/2017

Предмет јавне набавке: Лабораторијска опрем Аналитички систем гасни хроматограф/масени спектрометар са комбинованим ауто-узоркивачем

ПИТАЊА

-da li je dovoljno ponuditi samo jedan PTV injektor?

-da li je prihvatljivo ponuditi PTV injektor koji ima 3 programibilne rampe do 870°C?

-u konkursnoj dokumentaciji pod II Tehničke karakteristike na strani 7/37 pise:

| Потребна упутства (за одржавање, корисничка, ...) | Упутство за рад , основно одржавање уређаја, калибрацију (подешавање) и упутство за софтвер на српском и/или енглеском језику. |
| --- | --- |

-da li je potrebno da se navedena dokumenta dostave prilikom podnošenja ponude ili iste dostavlja izabrani dobavljač sa kojim bude sklopljen Ugovor?

-ukoliko je potrebno dostaviti dokumenta prilikom podnošenja ponude, da li je moguće dostaviti ih na CD-u radi obimnosti dokumentacije?

OДГОВОР:

1. Довољно је понуди један сплит/сплитлес PTV инјектор, јер је замишљено да аналит са једне колоне одлази у два детектора

2. Није прихватљиво понудити PTV инјектор са само три температурне рампе, због различитих типова узорака. Прихватљив број рампи је минимум 7.

3. Упутства за рад, основно одржавање и калибрацију није неопходно доставити уз понуду. Довољно је доставити изјаву понуђача дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом испоруке уређаја бити достављена сва захтевана упутства.

4. Пожељно је доставити штампану понуду, ради лакшег прегледа исте.