ЈН 79/2018

ПРЕДМЕТ: ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

ПИТАЊЕ  И ОДГОВОР БР.1

Molimo Vas, odgovorite nam na pitanja u vezi karakteristika traženih aparata.

Partija 1: Sušnica (inkubator) sa vodenim ili vazdušnim omotačem u konkursnoj dokumentaciji navedene su karakteristike:

- Dimenzije: 1000-1100mm x 700-750mm x 550-650mm – Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj dimenzija 1335 x 544 x 524 mm ?

Odgovor: Nije prihvatljivo, zbog projektovanog slobodnog prostora u prostoriji za smeštaj sušnice.

- Grejači raspoređeni na četiri strane (bez strujanja vazduha)- Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj sa mehaničkim strujanjem vazduha ?

Odgovor: Nije prihvatljivo. Ne sme biti strujanja vazduha unutar komore. Prenos toplote samo konvekcijom.

Partija 2: Termostatsko kupatilo sa eksternom aplikacijom (grejanjem):

- Dimenzije rezervoara kupatila (minimum): 220 x 150 x 200- Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj dimenzija 239,9 x 119,19 x 200mm ?

Odgovor: Prihvatljivo, dimenzije ovde nisu primarne.

- Temperatura: od ambijentalne do +150 °C uz odstupanja temperature ±0,03°C – Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj sa temperaturnim opsegom od ambijentalne +13°C do +150°C, sa stabilnošću od ±0,02°C.

Odgovor: Potrebna temperiranja se vrše samo do gornje temperaturne granice od ambijentalne (20-25 C). Stabilnost je veća, ali nije neophodna. Tako da može, ali nije bitno.

- Optimalno dostizanje temperature-radna temperatura od 100°C do 15 minuta grejanja- Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji dostiže radnu temperaturu od 100°C za približno 35minuta ?

Odgovor: Nije prihvatljivo, zbog karakteristika materijala koji se ispituje/temperira.