| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ "Ђурђе Димитријевић–Ђура“ број .............. 2018. године К Р А Г У Ј Е В А Ц |  | Чувати до краја 2021. године Функција 30 ред.бр.20 Датум: 27.08.2018. године Обрађивач: Борис Матуловић |
| --- | --- | --- |

Одговор у вези питања  и измена конкурсне документације

у оквиру поступка ЈНМВ 20/18 ,набавка

платформске ваге,  д о с т а в љ а .-

У вези питања потенцијалних понуђача достављамо одговоре  на постављена питања за  ЈНМВ број 20/18.

Постављена питања и одговори на њих следе:

- Да ли је прихватљиво решење и дозвољено понудити ваге које имају следеће IECEx/ATEX ознаке:

II 2G Ex ib IIC T4

II 2D Ex ib IIIC T80C Db

Одговор на питање број 1.

Ваге које су предмет понуде користиће се у објекту који се према стандарду SRPS N.S8.006 категорише као зона E1 (класификација простора угрожених експлозивима). Зони Е1 према наведеном стандарду припадају сви простори у којима се експлозив праши, испарава, односно сублимира само повремено, а додир експлозива са електричним уређајима може бити само у ненормалним условима.

Зона дефинисана по SRPS N.S8.006 као Е1 је еквивалентна са зоном 21 по иностраној номенклатури, IECEx/ATEX.

Такође, захтевом је дефинисан и степен заптивености, односно Ingress Protection (IP) на вредност IP 65.

Испоручилац је такође у обавези да приликом испоруке вага достави сертификат (уверење) од референтне националне установе за противексплозивну заштиту (институт Винча) којим би била потврђена безбедна употреба вага у зони Е1 према SRPS N.S8.006, односно зони опасности 21 према класификацији IECEx/ATEX.

У вези са тим све међународне ознаке које су у сагласности са дефиницијом зоне безбедности 21 према IECEx/ATEX  су у складу са захтевом наручиоца.

- Такође, углавном све техничке ваге имају e=10 d, па је питање да ли сте мислили на вагу која има очитање/најмањи подеок d=0,01g, с обзиром да конкурсном документацијом није захтевана овера ваге?

Одговор на питање број 2.

Да. Захтевани најмањи подеок  је d=0,01g, као и  захтевана тачност од 0,01 g. Како се за вагу која је предмет понуде не захтева овера, већ метролошко потврђивање у некој од метролошких лабораторија из система Одбране, сагласни смо да вредност е (испитни подеок) буде е=10 d.

- У техничкој документацији сте навели одређени тип извора напајања ваге у Ex варијанти (YPS02-XUR). Пошто сваки произвођач другачије обележава своје изворе напајања вага за Ex зоне, да ли је дозвољено понудити еквивалент који испуњава тражене захтеве напајања ваге за Ex зоне?

Одговор на питање број 3.

Да. Сагласни смо да понуђач уз понуђену вагу понуди и адекватан извор напајања, односно еквивалент који задовољава захтеве напајања за модел ваге који је предмет понуде.

- Обзиром да нисте у техничкој спецификацији навели одговарајуће димензије таса мерне платформе. Молим вас за информацију која је потребна, односно, прихватљива димензија таса мерне платформе?

Одговор на питање број 4:

Димензија монолитног таса предметних вага је ( 20±2)cm x ( 20±2)cm.

Сходно датим одговорима комисија наручиоца врши измену конкурсне документације и то у

- Обрасцу понуде на страни 10.конурсне документације и страни 23 модела уговора у предмету набавке уместо зона опасности 0 треба да стоји зона опасности 21 према IECEx/ATEX, или зона Е1 према SRPS N.S8.006

- у Обрасцу понуде на страни 10 конкурсне документације и на страни 23 модела уговора у предмету набавке уместо испитни подеок е=10mg треба да стоји е=10d.

- у Обрасцу понуде на страни 10 конкурсне документације и на страни 23 модела уговора у предмету набавке уместо испорука прописаног извора напајања YPS02-XUR треба да стоји одговарајући извор напајања за понуђени модел.

- у Обрасцу понуде на страни 10 конкурсне документације и на страни 23 модела уговора у предмету набавке додаје се димензије ( 20±2)cm x ( 20±2)cm.

ОБРАЗАЦ БР.1

3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И  ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНМВ 20/18

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број понуде |  |
| Датум понуде |  |

На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  за набаваку техничке платформске ваге, бр. 3076-7 од 16.08.2018. године, редни број набавке - ЈНМВ 20/18 дајемо понуду:

А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда    (заокружити)

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техничка платформска вага мерног опсега од ≈ 0 до ≈ 3000 g. Вага у Ex изведби уређај припада групи II, зона опасности 21 према IECEx/ATEX, или зона Е1 према SRPS N.S8.006 ). Уређај би се користио за мерење малих маса барута. Најмањи подеок d=10 mg (0,01 g). Испитни подеок е=10d. Степен заштите:IP65; Испорука прописаног извора - одговарајући извор напајања за понуђени модел. Испорука адаптера и свих прикључака за излазак на мрежу за напајање;Монолитна платформа израђена од нерђајућег челика, димензије ( 20±2)cm x ( 20±2)cm. | - Лист о усаглашености производа; - Упутство произвођача за рад и одржавање; - Залепљена верификациона маркица на мерном средству; - Уверење овлашћене институције или установе из Републике Србије којим се потврђује Еx изведба (нпр. Институт Винча, Центар за противексплозивну заштиту) ДА, потврђујемо испуњење свих траженихтехничких и квалитативних захтева и прилажемо доказе за то Не, __________________ (заокружити) | ком | 2 |  |

ЧЛАН 2.

ЦЕНА

Јединична и укупна цена дата је у табеларном приказу:

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техничка платформска вага мерног опсега од ≈ 0 до ≈ 3000 g. Вага у Ex изведби уређај припада групи II, зона опасности 21 према IECEx/ATEX, или зона Е1 према SRPS N.S8.006 ). Уређај би се користио за мерење малих маса барута. Најмањи подеок d=10 mg (0,01 g). Испитни подеок е=10d. Степен заштите:IP65; Испорука прописаног извора - одговарајући извор напајања за понуђени модел. Испорука адаптера и свих прикључака за излазак на мрежу за напајање;Монолитна платформа израђена од нерђајућег челика, димензије ( 20±2)cm x ( 20±2)cm. | - Прилажемо лист о усаглашености производа; - Прилажемо упутство произвођача за рад и одржавање; - Лепимо верификациону маркицу на мерном средству; | ком | 2 |  |

2.1. Укупна вредност уговора за добра из члана 2. добара  износи ___________без пдв-а, обрачинати пдв износи _____________ по стопи од _____%, а укупна цена са пдв-ом износи_________________динара.

2.2. Уговором утврђена цена неће се мењати до обостраног извршења Уговором преузетих обавеза. У цену производа урачуната је и услуга метролошког потврђивања  неке од метролошких лабораторија које функционишу у оквиру метролошког ситема у МО и ВС и издавања уверења.

2.3.У случају да Испоручилац не може да изврши испоруку уговорене робе, па Наручилац робу мора да набавља код другог добављача по неповољнијим условима и цени,

Сходно члану 63. ЗЈН ( Службени гласник РС БРОЈ 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши продужење рока за достављање понуда тако да је уместо 30.08.2018 године нови рок 04.09.2018 године до 12,00 часова.

Рок за достављање понуда је 04.09.2018. године до 12,00  часова.

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 04.09.2018.године до  12,00 часова, по локалном времену.

Отварање понуда је јавно.

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 04.09.2018. године у 12,25 часова на адреси: ТРЗ Крагујевац у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда.

Одговори на питања и исправка конкурсне документације су саставни део конурсне документације.

АЦ/БМ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц.Душан Коварбашић, дипл.инж