| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. 1317-9 од 10.02.2017. годинеоо |  |
| --- | --- |

Н а р у џ б е н и ц у,

д о с т а в љ а.-						ARTEHO Славољуб Митровић из Београда

факс 011/3460 817

На основу Оквирног споразума број 3628-236 од 17.06.2016. године, молимо да извршите

услугу поправке следећих ПСа, на употреби у Институту за радиологију, дијагностика 9 у ВМА,

и то:

| РБ | Назив ПСа | Уговорена услуга |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ултразвучни апарат производње Siemens, Acuson Antares, s/n: 116796, 1 ком | I Репаратура CPU борда 1. дефектажу квара (20 сати), 2. замена (лемљење) одстрањених елемената новим (6 сати), 3. тестирање рада CPU борда (4 сата), II Репаратура power supplay distribution modula 1. дефектажу квара (24 сата), 2. отварање напајања и одстрањивање изгорелих елемената са њега (8 сати), 3. чишћење борда од остатка паљевине (4 сата), 4. репаратура водова на борду (8 сати), 5. замена (лемљење) одстрањених елемената новим (12 сати), 6. тестирање рада напајања у оптерећеном режиму (8 сати), 7. затварање напајања и пуштање у рад целокупног уређаја (14 сати), 8. тестирање рада целокупног уређаја у свим модовима (8 сати), 9. програмирање уређаја по захтеву корисника (4 сата), 10. замена: switcher трафо (4 ком), мосфет транзистори (4 ком), драјверско управљачко коло (1 ком) и електронски кондензатори (20 ком). |

Понуђач ARTEHO Славољуб Митровић из Београда, понуда бр. 010117 од 24.01.2017. године,  појашњење понуде од 02.02.2017. године и појашњење понуде од 07.02.2017. године:

Вредност понуде за р-д			              82.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:30х2.000,00	  60.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:90х2.000,00	 180.000,00 РСД

Укупна вредност понуде		                       322.000,00 РСД

Понуђач није у систему ПДВ-а.

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				           21 дан од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

По доласку у ВМА јавити се у Одељење за одржавање, ради отварања радног налога. Приликом доласка на интервенцију, понети копију ове наруџбенице.

Након завршетка услуге, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање.

ДВ

## ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

МП			п   у   к   о   в   н   и   к

## проф. др Мирослав Вукосављевић

Умножено у 1 (један)

примерак и достављено:

- наслову (факсом)

- уз омот предмета