| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр.4195-6 од 05.04.2017. годинео41о |  |
| --- | --- |

Н а р у џ б е н и ц у,

д о с т а в љ а.-							MC Company d.o.o.

ул Задругарска бр.бб, Земун

факс 011/219 8602

На основу Оквирног споразума број 3009-37 од 04.08.2015. године, молимо да извршите услугу поправке следећих ПСа, на употреби у ВМА, и то:

| РБ | Назив ПСа | Количина | Уговорена услуга |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стерилизатор суви Сутјеска, s/n: 87236, бр. 1, на употреби у Сектору за фармацију у ВМА. | 1 ком | замена MR200 VMA (2 ком), ситан материјал (2 комп.) и радни сати (12 сати) |
| 2. | Стерилизатор суви Сутјеска, s/n: 86424, бр. 8, на употреби у Институту за медицинска истраживања у ВМА. | 1 ком |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ДИГИТАЛНОГ ТЕРМОРЕГУЛАТОРА |  |  |  |
| - Опсег мерења од 100° до 200°С класе тачности најмање 0,25%. - Мора имати релејни алармни излаз (звучни аларм) за контролу одступања температуре од задате и када је повишена и када је снижена са могућношћу ресетовања аларма. - По монтажи и пуштању у рад показати-доказати стабилност регулација боља од ±0,3°С. - Изјава произвођача да ће обезбедити снабдевање резервним деловима у периоду од 7 (седам) година од момента квалитативног пријема. |  |  |  |

- Понуђач MC Company из Земуна, понуда бр. 29/03 од 29.03.2017. године,

Укупна вредност понуде без ПДВ-а		54.800,00 РСД

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				           10 данa од дана пријема наруџбенице.

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге

Рок за решавање рекламације у гаранцији:    5 дана.

По доласку у ВМА јавити се у Одељење за одржавање, ради отварања радног налога. Приликом доласка на интервенцију, понети копију ове наруџбенице.

Након завршетка услуге, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање.

ДВ

## ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

МП			п   у   к   о   в   н   и   к

## проф. др Мирослав Вукосављевић

- наслову (факсом)

- уз омот предмета