| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4964-16 08.10.2018. год Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима (општа медицинска опрема ) бр. 11/2018, д о с т а в љ а.- |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 04.10.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања за партију 17, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање: Тачка 1.2. Тражена је нето запремина од 500-700 литара. Обзиром да је веома широки опсег тражене запремине који се разликује за 40% - молимо да сузите опсег на нето запремину од 600-700 литара ради уједначавања понуда и цена?

Одговор:  Наручилац остаје при условима из  конкурсне документације.

2.Питање: Тачка 1.3. Тражен је температурни режим од 0°C do +10°C. Обзиром да је у питању чување крви које се врши на +4C - да ли је прихватљив фрижидер опсега од +3 до +7C, фабрички сетован на +4C?

Одговор: Имајући у виду примедбе више понуђача, Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

3.Питање: Тачка 1.7. Тражено је мин 6 полица од нерђајућег челика. Обзиром да је у питању чување крви које се врши у кесама уобичајено у фиокама – да ли сте мислили на фрижидер са минимум 6 фиока од нерђајућег челика или остајете при захтеву за полицама?

Одговор: Биће прихваћен и фрижидер који има фиоке од нерђајућег челика.

4.Питање: Тачка 1.9. Тражена je бука мин до 55 dB - да ли сте мислили да бука фрижидера буде мања од 55dB?

Одговор:  Да, мислило се на напред наведено.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 4964

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС