| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО бр. 4964-18 15.10.2018. Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима (општа медицинска опрема ) бр. 11/2018, д о с т а в љ а.- |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 11.10.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања за партију 8, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање: Ставка 1.6., Да ли прихватате пумпу чији је опсег за KVO од 0.1 – 5 ml/hour? Обзиром да је функција KVO („keep vein open“) предвиђена да се вене држе отвореним, проток већи од 5 ml/hour није оптималан, чак се проток већи од овог сматра опасним јер доводи до ризика уноса ваздуха, без обзира на заштитну функцију пумпе против детекције мехурића. Како су у клиничкој пракси уобичајене вредности KVO od 0.1 – 2 ml/hour, молимо да прихватите и овај опсег вредности.

Одговор:  Ставка у спецификацији се мења тако да гласи: Прилагодљиви KVO, да задржи проточност инфузионог система и отворену ИВ канилу.

2.Питање: Ставка 1.12., Да ли прихватате пумпу која има способност калибрације 4 бренда од стране корисника?

Одговор: Наручилац не прихвата предлог, јер ће се потрошни метријал набављати у иностранству, те је потребно да постоји могућност коришћења што више брендова.

3.Питање: Ставка 1.18., Да ли прихватате пумпу која нема опцију приказа последњих 10 апликација, већ има приказ последњег подешавања? Обзиром да сваки пацијент има терапију која је прилагођена специфично за њега, сматрамо да оваква опција са десет последњих апликација није пресудна за свакодневни рад.

Одговор: Наручилац не прихвата предлог, због евентуално судско – медицинског аспекта терапијског режима.

4.Питање: Ставка 1.21., Молимо да дозволите и опцију пумпи које имају прецизност +/- 0.5 обзиром да је ово боља карактеристика од тражене, а такође молимо да дефинишете на коју се прецизност мисли кад су IV сетови у питању (+/-3%). Да ли прихватате прецизност (+/-2 %) за волумен?

Одговор:   Прихвата се предлог понуђача.

5.Питање: Ставка 1.23., Да ли прихватате пумпу чија је нето тежина 1.8 кг, што представља и бољу карактеристику од тражене?

Одговор:  Прихвата се предлог понуђача.

6.Питање: Ставка 1.25., Да ли прихватате и пумпу која има литијум-јонску батерију, обзиром да се овај тип батерија брже пуни и има бољу температурну толеранцију од Ni-MH батерија? Такође, познато је да литијум-јонске батерије имају виши излазни напон.

Одговор:  Прихвата се предлог понуђача.

7.Питање: Ставка 1.26., Да ли прихватате пумпу која има могућност око 8 сати непрекидног рада, обзиром да је ово боља карактеристика?

Одговор:  Прихвата се предлог понуђача.

8.Питање: Ставка 1.27., Да ли прихватате пумпу чије пуњење батерије траје мање од 4 сата обзиром да оваква карактеристика омогућава већу искористивост и олакшан рад медицинском особљу?

Одговор:  Прихвата се предлог понуђача.

9.Питање: Ставка 1.29., Да ли прихватате конектор који може повезати 3 пумпе истовремено, обзиром да ова карактеристика ни у чему не одређује квалитет понуђених производа, него је само у питању да ли ће понуђачи понудити два или три конектора на тендеру?

Одговор:  Прихвата се предлог понуђача.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 4964

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС